## Arkusz1
| DZP.381.50A.2023 |  | zmodyfikowany Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Parametry techniczno-funkcjonalne
1 | Urządzenie umożliwiające długotrwałe przechowywanie materiału genetycznego (ekstraktów kwasów nukleinowych) w stabilnych i bezpiecznych warunkach niskotemperaturowych, zapobiegając ich degradacji wraz z kompletem stelaży na kriopudełka oraz systemem awaryjnego podtrzymania temperatury za pomocą CO2 | TAK | Bez punktacji
2 | Orientacja komory chłodniczej - pionowa. Zamawiający wymaga układ chłodzenia wykorzystujący dopuszczone na terenie UE i bezpieczne w użytkowaniu czynniki chłodnicze. | TAK | Bez punktacji
3 | Pojemność komory chłodniczej: nie mniejsza niż 575L mieszcząca nie mniej niż 400 pudełek na krioprobówki o wysokości 50mm | TAK | Bez punktacji
4 | System chłodzenia kaskadowy z dwoma kompresorami lub rozwiązanie z 2 niezależnymi układami chłodzenia z dwoma kompresorami. | TAK | Bez punktacji
5 | Zakres regulacji temperatury nie węższy niż -40°C do -85°C przy temperaturze otoczenia +32°C | TAK | Bez punktacji
6 | Stabilność temperatury w -80OC: nie gorsza niż ±1,5OC (w geometrycznym środku komory)(Zamawiający dopuszcza stabilność temperatury w -80°C: nie gorsza niż ±2,0°C (w geometrycznym środku komory) | TAK | Bez punktacji
7 | Jednorodność temperatury dla całej komory chłodniczej w -80OC: nie gorsza niż 3,5 OC (Zamawiający dopuszcza jednorodność temperatury dla całej komory chłodniczej w -80°C: nie gorszą niż 4,5°C) | TAK | Bez punktacji
8 | Dokładność regulacji nastaw temperatury nie gorsza niż 0,1OC (Zamawiający dopuszcza dokładność regulacji nastaw temperatury co 1°C, wyświetlanie co 0,1°C) | TAK | Bez punktacji
9 | Czas schładzania od +25°C do -80°C: nie więcej niż 378 min | TAK | Bez punktacji
10 | Izolacja termiczna komory w postaci paneli próżniowych lub pianki poliuretanowej | TAK | Bez punktacji
11 | Wnętrze komory chłodniczej wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK | Bez punktacji
12 | Komora chłodnicza podzielona na 4 sekcje, każda zamykana niezależnymi drzwiczkami, wyposażone w minimum 3 półki perforowane w każdej sekcji z regulacją wysokości. | TAK | Bez punktacji
13 | Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne izolowane termicznie | TAK | Bez punktacji
14 | Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz | TAK | Bez punktacji
15 | Podgrzewany port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu się drzwi zewnętrznych | TAK | Bez punktacji
16 | Podgrzewana uszczelka drzwi zewnętrznych | TAK | Bez punktacji
17 | Sterowanie pracą urządzenia mikroprocesorowe | TAK | Bez punktacji
18 | Interfejs HMI w postaci ekranu LCD z możłiwością podglądu stanu urządzenia i parametrów zadanych i aktualnych | TAK | Bez punktacji
19 | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego LCD | NIE | TAK – 20 pkt
NIE – 0 pkt
20 | System alarmujący (wizualny i dźwiękowy) otwartych drzwi, zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury, uszkodzenia czujnika, temperatury lub zaniku zasilania, konieczności wymiany zużytego komponentu | TAK | Bez punktacji
21 | Rejestracja zdarzeń w pamięci urządzenia (data i czas wystąpienia alarmów, zaniku zasilania itp.) | TAK | Bez punktacji
22 | komunikacja i transfer danych przez: LAN (Zamawiający dopuszcza brak portu LAN), USB | TAK | Bez punktacji
23 | Styk bezpotencjałowy do sygnalizacji stanów alarmowych | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
24 | Zasilanie 230V/50Hz AC | TAK | Bez punktacji
25 | Kółka jezdne do łatwego przemieszczania urządzenia | TAK | Bez punktacji
26 | Poziom hałasu < 50dBA | NIE | TAK – 15 pkt
NIE - 0 pkt
Wyposażenie
27 | System awaryjnego podtrzymania za pomocą CO2 . Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej, wyposażonej w backup CO2 wraz z butlą i zapewnieniem jej napełnienia CO2 w okresie trwania gwarancji. | TAK | Bez punktacji
28 | Zestaw kompatybilnych stelaży na minimum 400 pudełek kriogenicznych o wysokości 50 mm wraz z pudełkami, zapewniające ergonomiczne wykorzystanie wnętrza zamrażarki | TAK | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
29 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
30 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym
31 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | NIE | TAK – 50 pkt
NIE – 0 pkt
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.