DZP/381/36A/2018                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  5 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  Pakiet 4: Odczynniki laboratoryjne do oznaczania przeciwciał metodą ELISA i IFA  wraz z najmem analizatora

ANALIZATOR DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ  METODĄ ELISA

(ANALIZATOR DO METODY ELISA Z PŁUCZKĄ DO  MIKROPŁYTEK

PÓŁAUTOMATU DO TESTÓW PASKOWYCH  ORAZ MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO)

W ILOŚCI 1 KPL.

| (lokalizacja Medyków 14) | ANALIZATOR DO METODY ELISA WRAZ Z AUTOMATYCZNĄ PŁUCZKĄ | PÓŁAUTOMAT DO TESTÓW PASKOWYCH | MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |  |
| STAN (nowy czy używany) | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | NOWY/UŻYWANY* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| L.p. | Opis parametru, funkcji |  |  | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANALIZATOR DO METODY ELISA |  |  |  |
|  |  | Analizator fabrycznie nowy, rok prod min. 2017 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Grzebień płuczący 1 dołkowy z kanałem dyspersyjnym i aspiracyjnym | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Zakres dozowania buforu 50 – 600 ul | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Ilość cykli 2-8 | TAK |  | TAK/NIE* Podać ilość cykli …..…. |
|  |  | Wolumen resztkowy < 2 ul | TAK |  | TAK/NIE* Podać wolumen resztkowy ………… |
|  |  | Moczenie w zakresie 0 – 10 sek | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Dołączony zbiornik na odpady oraz bufory 2x1l | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Zakres pracy od 5-42 stopni Celcjusza | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Końcówki jednorazowe | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Końcówki dla odczynników typu 300 ul (5-200 ul) | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Końcówki dla próbek typu 300 ul (5-200 ul) | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Maksymalne rozcieńczenie 1:100 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Możliwość rozcieńczenia seryjnego | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Pojemność (liczba próbek) do 32 na bieg | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Ilość metodyk: bez ograniczeń | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Przetwarzane testy ilościowe i jakościowe | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Raport o stanie aparatu w formie dziennika zdarzeń i błędów | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Wymagana ochrona hasłem | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Możliwość korekcji krzywej | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Możliwość przechowywania wyników i zapisu krzywej | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Liczba płytek 1 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | PÓŁAUTOMAT DO TESTÓW PASKOWYCH |  |  |  |
|  |  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2017 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Aparat dostarczany wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Możliwość samodzielnej pracy | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Wbudowany mechanizm kołyszący | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Załadowanie pierwotne do 30 testów paskowych | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | W pełni zautomatyzowany pobór odczynników | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Zauomatyczne dozowanie i aspiracja odczynników | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Załączone kanistry na odczynniki i odpady | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY |  |  |  |
| I. |  | Napięcie sieciowe |  |  |  |
|  |  | Moc wyjściowa 12V | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Napięcie100 do 240 V | TAK |  | TAK/NIE* |
| II. |  | Źródło światła UV: |  |  |  |
|  |  | Lampa diodowa typu LED | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Długość fali źródła światła 460 - 490 nm | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Żywotność 50 000 h | TAK |  | TAK/NIE* |
| III |  | Źródło światła przechodzącego |  |  |  |
|  |  | Lampa halogenowa | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Strumień świetlny 280 lm | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Żywotność 1000 h | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Obszar świecenia 1,5 mm x 3,0 mm | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Epi-fluorescencyjny oświetlacz ze źródłem światła typu LED | TAK |  | TAK/NIE* |
| IV |  | Ustawienia filtrów dla metody FITC |  |  |  |
| 1. |  | Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny 450-490 nm/515nm | TAK |  | TAK/NIE* |
| 2. |  | Filtr rozpraszający 510 nm | TAK |  | TAK/NIE* |
| V |  | Elementy mechanizmu optycznego |  |  |  |
|  |  | Obrotowe ramię do zmiany obiektywów manualne, minimum 4 pozycje | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Obiektyw 1 A-Plan 20 x / 0.45 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Obiektyw 2 A -Plan 40 x / 0. 65 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Obiektyw 3 A -Plan 100 x / 1,25 oil | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Obiektyw 4 A -Plan 10 x / 0. 25 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Okular PL 10 x/ 20 Br. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Tuba dwuokularowa, ergonomiczna 30˚ /20 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Podstawa |  |  |  |
|  |  | Podstawa na próbkę 75x 30mm R/L z ceramiczną powierzchnią | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Mikroskop nowy lub używany data produkcji nie wcześniej niż 2017 | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  |  | Odczynniki, materiały kontrolne i inne akcesoria potrzebne do wykonania badania - w zestawie | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  |  | Nieodpłatna kontrola zewnątrz laboratoryjna w zakresie oferowanych testów (2xw roku) wraz z opracowaniem wyników i certyfikatem | TAK/NIE |  | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  |  | - Zestaw komputerowy (t.j. niezbędny sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatu wyposażony w odpowiednie porty oraz posiadający system operacyjny z wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji) i aktualny system antywirusowy z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur (komputer własny analizatora) przeznaczony do obsługi: analizatora do testów ELISA, programu do odczytu testów do weryfikacji przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwwątrobowych. Wykonawca zapewnia parametryzację, w tym także możliwość wydruku wyników. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | wykreślono | wykreślono |  | wykreślono |
|  |  | Przeglądy techniczne z częstością zalecaną przez producenta, szkolenie personelu oraz pomoc merytoryczna (np. w przypadku wątpliwości diagnostycznych – wykonanie dodatkowych, nieodpłatnych badań) w czasie trwania umowy w ramach zaoferowanej wartości brutto | TAK |  | TAK/NIE* |
|  |  | Obsługa serwisowa będzie prowadzona przez: | Podać wymagane informacje: |  | nazwa firmy: …………… Adres …………… Tel …………..… Fax …………..… e-mail: ……………. |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- Zgodnie z punktem VI.6.9 3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów: opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ (dotyczy następujących pozycji powyższej tabeli: ANALIZATOR DO METODY ELISA pkt 2-6, 8, 10-12, 14, 16, 17, 19-21, PÓŁAUTOMAT DO TESTÓW PASKOWYCH  4-7, MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY punkty: od II .1 do  II. 3; od III.1 do  III.5;  od IV.1 do  IV.2; od V.1 do V.6)

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone, iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia  spełniają wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy