**ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

DOTYCZY: Zakupu kolumny endoskopowej.

Uniwersyteckie Centrum kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w związku z zamiarem wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zakup kolumny endoskopowej, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu oszacowania wartości zamówienia na ww. usługę.

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zapytania jest dostawa kolumny endoskopowej o następujących parametrach technicznych:

* Kolumna endoskopowa 4K
* Współpraca z posiadanymi endoskopami: GIF-HQ 190, GIF-H190, CF-H190L, GIF-Q180, GIF-N180
* Główne wyjście sygnału wideo 4K: 12G-SDI
* Zoom elektroniczy
* Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG/ USG
* Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu
* Obrazowanie w trybie auto-fluorescencji
* Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidocznienia naczyń krwionośnych i miejsc krwawienia
* Dotykowy panel sterujący
* Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów
* Monitor medyczny UHD min. 31”
* Kolumna na jezdnym wózku z wieszakiem na min. 2 endoskopy i półką na butlę CO2
* Pompa wodna do płukania pola operacyjnego
* Ssak endoskopowy
* Insuflator CO2
* Wideogastroskop diagnostyczno-zabiegowy 2 szt:
* Średnica kanału roboczego min. 2,8mm
* Średnica zewnętrzna sondy maks. 10mm
* Kąt obrazowania min. 140°
* Głębia ostrości min. 2-100mm i 1,5-5,5mm
* Kąty zginania końcówki góra/dół min.: 210°/ 90°, w prawo/lewo min.: 100°/100°
* Programowalne przyciski min.4
* Wideokolonoskop diagnostyczno-zabiegowy:
* Średnica kanału roboczego min. 3,7mm
* Średnica zewnętrzna sondy maks. 13mm
* Kąt obrazowania min. 170°
* Głębia ostrości min. 2-100mm
* Kąty zginania końcówki góra/dół min.: 180°/ 180°, w prawo/lewo min.: 160°/160°
* Programowalne przyciski min.4
* Wideoduodenoskop:
* Średnica kanału roboczego min.4,2mm
* Średnica zewnętrzna sondy maks. 12mm
* Kąt obrazowania min. 100°
* Głębia ostrości od 5mm
* Kąt obserwacji w tył min.: 5°
* Kąty zginania końcówki góra/dół min.: 120°/ 90°, w prawo/lewo min.: 105°/90°
* Wideoentroskop:
* Średnica kanału roboczego min.2,8mm
* Średnica zewnętrzna wziernika maks. 9,2mm
* Kąt obrazowania min. 140°
* Głębia ostrości min. 3-100mm
* Długość sondy min. 2000mm
* Kąty zginania końcówki góra/dół min.: 180°/ 180°, w prawo/lewo min.: 160°/160°
* Końcówka tuby enteroskopowej wykonana z materiału widocznego w fluoroskopii
* Min. 4 programowalne przyciski na głowicy
* System do sterowania balonem
* Na wyposażeniu jednorazowe tuby z balonem – 2 kpt

W ramach zawartej umowy Wykonawca:

1. Dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi kolumnę endoskopową.
2. Przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi aparatu w stopniu umożliwiającym prawidłową eksploatację urządzenia.
3. Przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej.
4. Zapewni obsługę gwarancyjną trwającą min. 24 miesiące (naprawy oraz przeglądy techniczne w częstotliwości zalecanej przez producenta) zgodnie z poniższymi warunkami:
   * Zamawiający wykona naprawy oraz przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji.
   * W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu danego urządzenia przekroczy 3, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany urządzenia na nowe.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że aparat:

* jest fabrycznie nowy, kompletny (bez konieczności zakupu dodatkowego oprzyrządowania, wyposażenia), zdatny oraz dopuszczony do obrotu i używania,
* posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne,
* jest wolny od wad,
* nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa   
  z tytułu sprowadzenia na polski obszar celny.

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie wcześniej niż 04.01.2021 i nie później niż  
15.03.2021r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT .

1. **Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej: 06.10.2020** w wersji elektronicznej zgodnie z załączonym do zapytania formularzem cenowym na adres e-mail : **aparatura‑ligota@uck.katowice.pl**

Wartość cenową należy podać w złotych polskich. Przedstawione wartości cenowe

powinny być podane w wartości: netto, VAT, brutto.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Vat%** | **Wartość brutto** |
| 1 | Kolumna endoskopowa | 1 szt. |  |  |  |  |

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy, na wskazany wyżej adres.

**4. Informacje dodatkowe:**

* Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.
* Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych