DZP/381/104B/2017

Załącznik nr 1.1

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

INKUBATOR OTWARTO-ZAMKNIĘTY (HYBRYDOWY) –1 SZT.

Producent: ..................................................	     Nazwa i typ: ..........................................................

Rok produkcji: ………………………………………..

| Lp. | Opis parametru, funkcji |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Inkubator stacjonarny na ruchomej podstawie przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem w 2 trybach: zamkniętym i otwartym | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Pobór mocy max. 600 W | TAK |  |  |
|  | Kółka jezdne wyposażone w hamulec - minimum 2 | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 8 cali, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia (regulacja wielopłaszczyznowa) umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. | TAK |  |  |
| II | KOPUŁA INKUBATORA |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |  |
| 2. | Czasza kopuły inkubatora podnoszona elektrycznie z funkcją reagowania na przeszkody. | TAK |  |  |
| 3. | Trzy ścianki inkubatora uchylne o180 stopni do pozycji w pełni otwartej w celu dobrego dostępu do noworodka przy pracy w trybie otwartym. Otwieranie ścianek powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. | TAK |  |  |
| 4. | Materacyk otoczony wewnętrznymi, demontowalnymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora w trybie otwartym | TAK |  |  |
| 5. | Zespół grzewczy dla trybu otwartego inkubatora niezintegrowany z kopułą | TAK |  |  |
| 6. | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany . | TAK |  |  |
| 7. | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem . | TAK |  |  |
| 8. | Otwory pielęgnacyjne z trzech stron kopuły wyposażone w drzwiczki z cichym zamknięciem, otwierane łokciem | TAK |  |  |
| 9. | Uszczelnione otwory na rury, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania - min 7 sztuk. | TAK |  |  |
| 10. | Szuflada do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk, wyjmowana bez konieczności otwierania ścianki bocznej | TAK |  |  |
| 11. | Płynna regulacja kąta nachylenia materacyka min ±13º | TAK |  |  |
| 12. | Pokrętła regulacji kąta nachylenia materacyka dostępne z obu stron kopuły inkubatora, bez konieczności otwierania ścianki bocznej inkubatora | TAK |  |  |
| 13. | Dwustrumieniowy system cyrkulacji powietrza pod kopułą | TAK |  |  |
| 14. | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza uruchamiana w pełni automatycznie po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |  |
| 15. | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora z włączonym nawilżaniem i podażą tlenu ≤ 44 dB | TAK |  |  |
| III | REGULACJA NAWILŻANIA |  |  |  |
| 1. | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) | TAK |  |  |
| 2. | Zakres regulacji nawilżania (podać w % przy założeniu wilgotności otoczenia 50%) do 90% ustawiany z rozdzielczością 1% | TAK |  |  |
| 3. | Cyfrowy wyświetlacz wartości wilgotności względnej w % | TAK |  |  |
| 4. | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta | TAK |  |  |
| 5. | Wszystkie elementy nawilżacza wyjmowane bez użycia narzędzi w celu dezynfekcji. | TAK |  |  |
| IV | REGULACJA TEMPERATURY |  |  |  |
| 1. | Ręczna regulacja temperatury powietrza pod kopułą w zakresie:24 -37 stopni C w trybie inkubatora zamkniętego. | TAK |  |  |
| 2. | Automatyczna regulacja temperatury (servo) w oparciu o pomiary temperatury skóry noworodka w zakresie 34.5–37,0°C w trybie inkubatora zamkniętego. | TAK |  |  |
| 3. | Układ regulacji temperatury skóry w trybie otwartym w zakresie min. 34-37 stopni C metoda servo regulacji | TAK |  |  |
| V | TLENOTERAPIA | TAK |  |  |
| 1. | Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% | TAK |  |  |
| 2. | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). | TAK |  |  |
| VI | MONITOROWANIE | TAK |  |  |
| 1. | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania parametrów ( wyświetlacz cyfrowy): -Temperatura na skórze noworodka w zakresie min. 30-41°C -Temperatura w powietrzu pod kopułą inkubatora w zakresie min 20-41°C -Temperatura dziecka w dwóch punktach ciała. | TAK |  |  |
| 2. | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej). | TAK |  |  |
| 3. | Monitorowanie wilgotności względnej w % | TAK |  |  |
| 4. | Monitorowanie stężenia tlenu w % | TAK |  |  |
| 5. | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej głowicy | TAK |  |  |
| 6. | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów, bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta: - temperatury z obu czujników, - wilgotności, - stężenia tlenu, - moc grzałki. | TAK |  |  |
| VII | ALARMY |  |  |  |
| 1. | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne. | TAK |  |  |
| 2. | Przekroczenie lub spadek nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | TAK |  |  |
| 3. | Przekroczenie lub spadek nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | TAK |  |  |
| 4. | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | TAK |  |  |
| 5. | Zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza |  | TAK |  |
| 6. | Uszkodzenia lub brak czujników temperatury. |  | TAK |  |
| 7. | Zaniku napięcia zasilającego |  | TAK |  |
| 8. | Stężenia tlenu |  | TAK |  |
| 9. | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu |  |  |  |
| 10. | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury poza obszar nastaw przez automatycznie odłączenie grzałki |  | TAK |  |
| VIII | TESTY I POZOSTAŁE PARAMETRY |  |  |  |
| 1. | Automatyczny test sprawdzający inkubatora po włączeniu do sieci |  | TAK |  |
| 2. | Pamięć nastawionych parametrów, które ustawiają się automatycznie po ponownym włączeniu zasilania |  | TAK |  |
| IX | Eksploatacja |  |  |  |
| 1. | Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji |  | TAK |  |
| 2. | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. |  | TAK |  |
| IX | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia - 2 sztuki |  | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji - 1 sztuka |  | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury do układu pomiarowego - 1 sztuka |  | TAK |  |
|  | Wąż do tlenu z końcówką dopasowaną do instalacji szpitalnej |  | TAK |  |
|  | Pokrowce bawełniane na materacyk - 2 sztuki |  | TAK |  |
|  | Zestaw akcesorii do pozycjonowania noworodka - 3 kpl.sztuki |  | TAK |  |
|  | Przylepce do mocowania czujnika temperatury - 8 sztuk |  | TAK |  |
|  | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar z możliwością wyboru przez użytkownika zakresów czasu oceny oraz zegar CPR |  | TAK |  |
|  | Szuflada na drobne akcesoria – 1 szt. |  | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat pulsoksymetr w technologii Nellcor |  | TAK |  |
|  | Zintegrowaną z leżem noworodka waga: zakres ważenia 300-7000 g |  | TAK |  |
| X | LAMPA DO FOTOTERAPII Z PROMIENNIKIEM DIODOWYM LED I OŚWIETLENIEM OGÓLNYM |  | TAK |  |
| 1. | Lampa mocowana do ramienia inkubatora |  | TAK |  |
| 2. | Zasilanie elektryczne |  | TAK |  |
| 3. | Maksimum promieniowania w zakresie 450 - 480 nm |  | TAK |  |
| 4. | Natężenie promieniowania w odległości 30 cm - min 40 μW/cm2nm |  | TAK |  |
| 5. | Efektywne pole naświetlania min. 20 x 30 cm |  | TAK |  |
| 6. | Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania, całkowitej ilości przepracowanych godzin |  | TAK |  |
| 7. | Waga lampy max. 1 kg |  | TAK |  |
| 8. | Żywotność diod minimum 60.000 godzin |  | TAK |  |
| XI | INNE |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  | TAK, podać |  |
| 2. | Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych lub obowiązek dostarczenia aparatu zastępczego. |  | TAK |  |
| 3. | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę aparatu na nowy |  | TAK |  |
| 4. | W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy inkubatora w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji |  | TAK |  |
| 5. | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem |  | TAK |  |
| 6. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat |  | TAK |  |
| 7. | Drukowana instrukcja w języku polskim oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim |  | TAK |  |
| 8. | Aparat fabrycznie nowy |  | TAK |  |

...................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/104B/2017

Załącznik nr 1.2

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

PULSOKSYMETR–1 SZT.

Producent: ..................................................	     Nazwa i typ: ..........................................................

Rok produkcji: …………………………………………………

| Lp. | Opis parametru, funkcji |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z automatyczna rotacją ekranu – pion- poziom, w technologii Masimo. | TAK |  |  |
|  | Technologia saturacji Masimo Masimo SET – pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, | TAK |  |  |
|  | Prezentacja: Spo2, częstość pulsu, wykres krzywej pletyzmograficznej, indeks perfuzji w postaci cyfrowej, komunikaty alarmowe, trendy, czułość | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowe z wewnętrznego akumulatora litowego do min. 7 godzin ciągłego monitorowania, ładowanie baterii max. 3 godziny | TAK |  |  |
|  | Waga 1mx 1,5 kg | TAK |  |  |
|  | Niewielkie wymiary max.25 cm x 18 cm x 12 cm | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji 0-100% | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie : 70% - 100% +/- 2 cyfry | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm | TAK |  |  |
|  | Ciągły tryb monitorowania parametrów | TAK |  |  |
|  | Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, kolorowy , dotykowy , z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu | TAK |  |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków | TAK |  |  |
|  | Widoczne ikony, kolorystycznie różnicujące wybrany profil badania | TAK |  |  |
|  | Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywołanie pielęgniarki, Ethernet, port USB | TAK |  |  |
|  | 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością 2 sekundy, możliwością wydrukowania na zewnętrznej drukarce lub przesłania do innego urządzenia szeregowego | TAK |  |  |
|  | Granice alarmów widoczne na ekranie | TAK |  |  |
|  | Alarmy dźwiękowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |  |
|  | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |  |
|  | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora | TAK |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | TAK |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmu | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu | TAK |  |  |
|  | Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób cyfrowy | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20% | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  | TAK |  |
|  | Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych lub obowiązek dostarczenia aparatu zastępczego. |  | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę aparatu na nowy |  | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji |  | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem |  | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat |  | TAK |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim, oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy |  | TAK |  |

...................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/104B/2017

Załącznik nr 1.3

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

KARDIOMONITORY–2 SZT.

Producent: ..................................................	     Nazwa i typ: ..........................................................

Rok produkcji: ……………………………………………

| Lp. | Opis parametru, funkcji |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia o masie ≤ 3,5 kg. | TAK |  |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu ≥ 8 cali, rozdzielczości min. 800x600 pikseli. | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej siedmiu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. | TAK |  |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: 96-godzinne. | TAK |  |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |  |
|  | Pomiar i monitorowanie następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). | TAK |  |  |
|  | Pomiar EKG – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF | TAK |  |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |  |
|  | Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: +/- 1%. | TAK |  |  |
|  | Prędkości zapisu do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK |  |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (min. 20), z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | TAK |  |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK |  |  |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: +/-2 oddech /min | TAK |  |  |
|  | Prędkość kreślenia: min. 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji w technologii Nellcor OxiMax lub Massimo | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: min. 30÷250/min. | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: +/- 3%. | TAK |  |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |  |
|  | Alarm desaturacji | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: min. 15÷250 mmHg. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: min. 40÷200 bpm. | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: +/- 5mmHg. | TAK |  |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny; STAT (Ciągły); Sekwencyjny. | TAK |  |  |
|  | Funkcja stazy | TAK |  |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: min.1÷360 minut. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: 25÷42˚C. | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: +/- 0,1˚C. | TAK |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora : Kabel EKG noworodkowy, 3-odprowadzeniowy – 2 szt. Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP- 2 szt. Mankiet do pomiaru NIBP dla noworodków- 2 szt. Czujnik temperatury powierzchniowy dla noworodków- 2 szt. Czujnik SpO2 noworodkowy- 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK |  |  |
|  | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |  |
|  | System alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | TAK |  |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min.): nie krótszy niż 2 godziny. | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. | TAK |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej | TAK |  |  |
|  | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami) | TAK |  |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |  |
|  | W ofercie z kardiomonitorem kardiomonitora statyw jezdny z koszykiem na akcesoria | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych lub obowiązek dostarczenia aparatu zastępczego | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę aparatu na nowy | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK |  |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |

...................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/104B/2017

Załącznik nr 1.4

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

INFANT FLOW–1 SZT.

Producent: ..................................................	     Nazwa i typ: ..........................................................

Rok produkcji: …………………………………..

| Lp. | Opis parametru, funkcji |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do wspomagania oddechu metodą nCPAP u noworodków i wcześniaków, opisać działanie | TAK |  |  |
|  | Może być stosowany u wcześniaków o wadze od 0,5 kg | TAK |  |  |
|  | Aparat wykorzystujący generator dla zmiany kierunku przepływu gazów zgodnie z cyklem oddechu pacjenta wdech wydech, wykorzystując generator w technologii fluidic flip. | TAK |  |  |
|  | Tryby oddechowe : - nCPAP - nCPAP z monitorowaniem bezdech i alarmem niskiej częstości oddechów, - Wentylacja metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia z wyzwalaniem czasowym, - Wentylacja metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia z monitorowaniem bezdechu i alarmem niskiej częstości oddechów. - Wentylacja metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia z wyzwalaniem przez pacjenta | TAK Podać zakres ciśnienia dla każdego poziomu. |  |  |
|  | Regulacja przepływu za pomocą mechanicznie sterowanych przepływomierzy, gwarantujących bardzo wysoką stabilność przepływu i ciśnienia oraz gwarantujących możliwość regulacji przepływu przy całkowitym zaniku zasilania elektrycznego. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz ±10%, podać | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator zapewniający działanie aparatu przez min. 2 godz., podać | TAK |  |  |
|  | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła o ciśnieniu 3,5 do 4 bar | TAK |  |  |
|  | Parametry oddechowe regulowane: - Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie do 12 l/min, podać zakres - Stężenie tlenu 21 do 100% regulowane płynnie | TAK |  |  |
|  | Obrazowane parametry oddechowe: - Przepływ - Stężenie tlenu w %, 21-100% - Ciśnienie w układzie oddechowym, zakres - 0 do 12 cmH2O | TAK podać |  |  |
|  | Alarmy: - Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne - Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym, podać zakres działania - Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym, podać zakres działania | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: - Nawilżacz z układem automatycznej regulacji wilgotności, 1 szt. - Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy), 5 szt. - Zestaw generatora umożliwiająca podłączenie końcówki donosowej lub maski donosowej (jednorazowa) do układu oddechowego i noworodka, 5 szt. - Końcówka donosowa o rozmiarach mały, średni i duży (jednorazowe), po 5 szt. z każdego rozmiaru - Maseczka donosowa w rozmiarach mały, średni, duży, po 5 szt. z każdego rozmiaru - Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków, 5 szt. - Mocowanie paskowe układu pacjenta w rozmiarach mały, średni i duży, po 2 szt. każdego rozmiaru - Czujnik oddechów brzuszny (sonda Grasby) 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy aparatu z końcówkami donosowymi w rozmiarach bardzo mały (XS) i bardzo duży (XL). Potwierdzić dostępność tych rozmiarów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy aparatu z maseczkami donosowymi w rozmiarach bardzo mały (XS) i bardzo duży (XL). Potwierdzić dostępność tych rozmiarów. | TAK |  |  |
|  | Potwierdzić dostępność paskowych mocowań układu pacjenta w rozmiarach bardzo mały (XS) i bardzo duży (XL). | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  | TAK |  |
|  | Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych lub obowiązek dostarczenia aparatu zastępczego. |  | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę aparatu na nowy |  | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji |  | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem |  | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat |  | TAK |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy |  | TAK |  |

...................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/104B/2017

Załącznik nr 1.5

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

POMPA INFUZYJNA – 4 SZT.

Producent: ..................................................	     Nazwa i typ: ..........................................................

Rok produkcji: ………………………………………….

| Lp. | Opis parametru, funkcji |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa jednostrzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 8 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h | TAK |  |  |
|  | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora | TAK |  |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,5 kg | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony IP34 | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę | TAK |  |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | TAK |  |  |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | TAK |  |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |  |
|  | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |  |
|  | Napęd strzykawki z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | TAK |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji minimum 0,1 – 999,99 ml/godz. programowana co 0,01 ml/godz | TAK |  |  |
|  | Zmiana szybkości podaży bez konieczności przerywania infuzji | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ng, μg, mg, - μU, mU, U, kU, - jednostki molowe - na kg wagi ciała lub nie, - na min, godz. dobę. | TAK |  |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |  |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 2% | TAK |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 9 poziomów okluzji | TAK |  |  |
|  | Rejestr na min.1000 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
|  | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |  |
|  | Biblioteka min. 1000 leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: • nazwy leku • koncentracji leku • szybkości dozowania (dawkowanie) • całkowitej objętości (dawki) infuzji • parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) • parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) | TAK |  |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń: Alarm pustej strzykawki Alarm okluzji Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia Alarm rozładowanego akumulatora Alarm braku lub źle założonej strzykawki Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora Alarm 5 min. do opróżnienia strzykawki Alarm 5 min. przed końcem infuzji. | TAK |  |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi dostępna w menu pompy | TAK |  |  |
|  | Stojak do każdej pompy ( 4 szt.) regulacja wysokości w zakresie ok. 1100-2200 mm uchwyt do przewożenia stojaka haki do podwieszenia leków min. 4 szt konstrukcja odporna na działanie środków dezynfekcyjnych kółka gumowe lub powlekane gumą wyposażony w przedłużacz sieciowy | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych lub obowiązek dostarczenia aparatu zastępczego. | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę aparatu na nowy | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK |  |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK |  |  |

...................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/104B/2017

Załącznik nr 1.6

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

STANOWISKO DO RESUSCYTACJI – 1 SZT.

Producent: ..................................................	     Nazwa i typ: ..........................................................

Rok produkcji: ……………………………………………

| Lp. | Opis parametru, funkcji |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko do resuscytacji noworodka z wyposażeniem – inkubator otwarty, o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |  |
|  | Moduł podnośnika elektrycznego realizujący płynną regulację położenia materacyka względem poziomu podłogi | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC dostosowane do 230 V +/-10%, 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, typu LCD do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych z wyświetlanym tekstem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Płynna regulacja kata nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie +/-12°. | TAK |  |  |
|  | Prowadnice lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora | TAK |  |  |
|  | Wyciszanie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu, zapobiegający w ten sposób kontaktowi personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych. | TAK |  |  |
|  | Głośniki alarmów usytuowane w podstawie inkubatora, w celu ograniczenia poziomu hałasu oddziałującego na pacjenta | TAK |  |  |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |  |
|  | Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0÷100)% | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja promiennika bez możliwości odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowana pod kątem po stronie panelu sterującego (nie zawieszona równolegle nad leżem pacjenta), zapewniająca komfort pracy personelu przy wykonywaniu procedur intensywnych przy noworodku oraz zapewniająca równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka. | TAK |  |  |
|  | Moc promiennika min. 350 W | TAK |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie mocy grzania na 100%, po włączeniu inkubatora. Czas grzania wstępnego max.7 minut | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana lampa zabiegowa min. 2000 luksów umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta stanowiąca integralną część urządzenia, bez konieczności dołączania jej do szyny akcesoryjnej urządzenia (rozbudowy stanowiska zwiększającego jego gabaryty) | TAK |  |  |
|  | Opuszczane, przezierne ścianki boczne inkubatora | TAK |  |  |
|  | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: (35÷37,5) °C ze skokiem 1°C. Manualna regulacja temperatury | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta (32÷41) °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C | TAK |  |  |
|  | Trendy w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka | TAK |  |  |
|  | Stanowisko wyposażone w stoper APGAR wyświetlający upływający czas (po 1, 5, 10 minutach) oraz okresowo dźwięk przypominający o ocenie punktacji APGAR noworodka. Możliwość wł/wył. tej funkcji | TAK |  |  |
|  | Wbudowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH2O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP. | TAK |  |  |
|  | Ssak Venturiego z regulacją siły ssania oraz manometrem wbudowanym w główny panel sterujący inkubatora otwartego | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w stanowisko gniazdo do podłączenia czujnika saturacji Pomiar metodą Masimo | TAK |  |  |
|  | Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego, ułatwiający jego transport | TAK |  |  |
|  | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia | TAK |  |  |
|  | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu | TAK |  |  |
|  | System szuflad-pojemników o obciążeniu do min. 6,5kg | TAK |  |  |
|  | Szyna do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego | TAK |  |  |
|  | Wbudowana waga w zakresie od 300g do 8kg | TAK |  |  |
|  | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury- 2szt/ stanowisko | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  | TAK |  |
|  | Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych lub obowiązek dostarczenia aparatu zastępczego. |  | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę aparatu na nowy |  | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji |  | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem |  | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat |  | TAK |  |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy |  | TAK |  |

...................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy