DZP/381/14B/2020									Zmodyfikowany załącznik nr 2

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT RTG PRZYŁÓŻKOWY

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż wyprodukowany w 2019r. | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych aparatu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V, 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | System mobilny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Hamulec ręczny lub nożny | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Napęd silnikowy z regulowaną prędkością | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie akumulatorowe ze wskaźnikiem ładowania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wykonywania ekspozycji przy zasilaniu akumulatorowym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalny czas ładowania przy całkowicie rozładowanych akumulatorach nie więcej niż 12h | TAK | TAK/NIE* Podać czas …. |
|  | Odłączany włącznik ręczny ekspozycji na kablu długości min. 4,5m | TAK | TAK/NIE* Podać długość kabla … |
|  | Bezprzewodowy pilot do wyzwalania ekspozycji o zasięgu min.6 m | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Automatycznie zwijany kabel zasilający długości min. 5m | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Masa maks. 560 kg | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Lampa na min. dwuprzegubowym, zrównoważonym ramieniu. | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Zakres wysokości ustawienia lampy min. 0,76 do 2 m | TAK | TAK/NIE* Podać zakres ustawienia ………… |
|  | Maksymalne wymiary w pozycji transportowej/spoczynkowej (dł. x szer. x wys.): 131x70x198 [cm] | TAK | TAK/NIE* Podać wymiary …… |
|  | Zakres zasięgu poziomego wysuwu lampy min.: 710-1000 mm | TAK | TAK/NIE* Podać zakres zasięgu ….. |
|  | Przewody poprowadzone wewnątrz ramienia lampy. | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Obrotowa głowica lampy, umożliwiająca wykonywanie ekspozycji w szerokim zakresie ustawień przy pacjentach leżących, siedzących czy będących w pozycjach pośrednich, dla których poruszanie się jest niemożliwe. | TAK | TAK/NIE* |
| - II. Generator |  |  |  |
|  | Zakres napięć min. 40 kV do 130 kV | TAK | TAK/NIE* Podać zakres …… |
|  | Dokładność kV min.: ±7,5% przy kV≤60 ±5% przy kV >60 | TAK | TAK/NIE* Podać dla kV≤60… Podać dla kV >60….. |
|  | Maksymalny prąd (iloczyn prądu lampy i czasu ekspozycji) min. 320 mAs | TAK | TAK/NIE* Podać …. mAs |
|  | Maksymalny prąd (iloczyn prądu lampy i czasu ekspozycji) przy kv 130: min. 210 mAs | TAK | TAK/NIE* Podać ….. mAs |
|  | Dokładność mAs min.: ±5% przy mAs>2; ±0,1mAs przy mAs ≤2 | TAK | TAK/NIE* Podać dla mAs>2…. Podać dla mAs≤2 … |
|  | Maksymalny prąd min. 320 mA | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Maksymalny prąd min. 220 mA dla 130 kV Zamawiający dopuszcza aparat, którego maksymalny prąd dla 128 KV wynosi 250mA | TAK | TAK/NIE* Podać … mA |
|  | Zakres czasów ekspozycji min.: 1,2 ms do 3 s | TAK | TAK/NIE* Podać zakres ….. |
|  | Moc maksymalna min. 30 kW | TAK | TAK/NIE* Podać …kW |
| III. Głowica z lampą rentgenowską |  |  |  |
| - 31 | Min. jedno ognisko o wymiarze maks.: [mm] 0,9mm Lub Dwa ogniska o wymiarach maksymalnych: Małe ognisko: 0,6mm; duże ognisko: 1.2 mm | TAK | TAK/NIE* Podać wymiar/ry …. parametr (w zakresie dwóch ognisk) punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Pojemność cieplna anody min 120 000 HU | TAK | TAK/NIE* Podać pojemność …. |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min 1 000 000 HU | TAK | TAK/NIE* Podać pojemność …. |
|  | Filtracja wewnętrzna: Kolimator • Głowica z lampą • Ogółem; min. 2,0 mm Al (przy 70 kVp) min. 1,9 mm Al (przy 70 kVp) min. 3,9 mm Al zgodnie z IEC 60522. | TAK | TAK/NIE* Podać filtrację: Kolimatora …. Głowicy z lampą … Ogółem ….. |
|  | Ręcznie ustawiany kolimator wielolistkowy, obracany w zakresie min. ±90° | TAK | TAK/NIE* Podać zakres obrotu … |
|  | Oświetlenie pola kolimacji (symulacja pola ekspozycji): min. 160 luksów przy odległości ognisko-obraz 1 m, bez komory DAP | TAK | TAK/NIE* Podać luksy …. |
| IV. Pomiar dawki DAP |  |  |  |
|  | Typowa filtracja <0,4 mm Al lub równoważnik | TAK | TAK/NIE* Podać filtrację ….. |
|  | Gotowość do użycia <30sek. od włączenia | TAK | TAK/NIE* Podać czas … |
|  | Rozdzielczość pomiaru min. 0,1 μGym2 | TAK | TAK/NIE* Podać rozdzielczość pomiaru … |
| V. Wyposażenie i wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim – wersja papierowa – 2 szt. i dodatkowo wersja elektroniczna –pendrive 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji na cały system min. 24 miesiące | TAK | Zgodnie z zadeklarowanym w formularzu ofertowym okresem |
|  | Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia usterki W przypadku naprawy nie wymagającej wymiany części czas naprawy nie może przekroczyć 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia przez Dział Aparatury Medycznej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji (obejmujące dojazd, robociznę, materiały eksploatacyjne i części zamienne)będą wykonywane w ramach wynagrodzenia brutto oferty w ilości zalecanej przez producenta, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden przegląd wykonany zostanie w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie użytkowników (lekarze i technicy radiologii) potwierdzone certyfikatem | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej, konserwacji, diagnostyki i usuwania drobnych usterek, potwierdzone certyfikatem | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

- UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji, gdzie Zamawiający wskazał w kolumnie „parametry wymagane” TAK/NIE gdzie w kolumnie „Wartość oferowana” zostało zaznaczone iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w polu „podać …..”  wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację  bez konieczności dodatkowego opisywania parametru.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

…..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy