PYTANIA do Wykonawców

Załącznik nr 1

1. Jakie optymalne rozwiązanie proponujecie państwo w oferowanym

rozwiązaniu dla zobrazowania tętniaków wewnątrzczaszkowych przed i po

leczeniu wewnątrznaczyniowym? W tym, czy zastosowane przez państwa

rozwiązania pozwalają na subtrakcję (tj wykorzystanie maski z fazy

badania bez kontrastu), lub czy ma w tej aplikacji zastosowanie

technika spektralna/dwuenergetyczna.

Jeśli tak, to czy rozwiązanie jest realizowane w oparciu o sam

tomograf czy też serwer aplikacyjny, w szczególności czy możliwe jest

zaimplementowanie protokołu zgodnego z proponowanym rozwiązaniem na

tomografie innego producenta (ewentualna subtrakcja w oparciu o fazę

natywną).

Rozwiązanie oferowane w oparciu o tomograf.

Oferujemy subtrakcję: specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające obrazowanie tętniaków poprzez odjęcie kości metodą DSA.

Oprogramowanie SEMAR umożliwiające redukcję artefaktów od metalu(stenty naczyniowe, klipsy, itp).

Możliwość obrazowania tętniaków również metodą dwuenergetyczną.

TAK operatorska automatycznie + Vitrea/TAK jeżeli w DICOM-ie zaznaczony jest dany plik przed i po kontraście

2. Techniki wizualizacji 3D dostępne niezależnie od wybranej aplikacji

klinicznej - proszę wymienić  które z wymienionych są dostępne, tj.

MPR, MPR+MIP, MPR+MinIP, MPR+Avg, VR, 3D MIP, VIP, Weighted MIP,

symulowany X ray, MPR po krzywej zdefiniowanej przez użytkownika, MPR

po automatycznie wysegmentowanym naczyniu - czy tylko w aplikacji

naczyniowej czy i w dowolnej?,

Oferowane techniki wizualizacji: MPR, MPR+MIP, MPR+MinIP, MPR+Avg, VR, 3D MIP, VIP, symulowany X ray, MPR po krzywej zdefiniowanej przez użytkownika, MPR

po automatycznie wysegmentowanym naczyniu - w aplikacji

naczyniowej i w dowolnej?

techniki zawężania pola widzenia do obszaru zainteresowania w VR i lub 3D MIP, BEZ segmentacji, tj jakie są oferowane płaszczyzny cięcia - czy wyłącznie względem płaszczyzn

akwizycji czy również względem przeglądającego, zawężanie pola widzenia do dowolnego prostopadłościanu, prostopadłościanu o podstawie równoległej do płaszczyzny akwizycji, sferycznie, owalnie, ewentualne inne?

Względem płaszczyzn akwizycji, względem przeglądającego, zawężanie pola widzenia do dowolnego prostopadłościanu, prostopadłościanu o podstawie równoległej do płaszczyzny akwizycji, sferycznie, owalnie.

Czy możliwe jest zdefiniowanie pola widzenia w VR lub 3D MIP w oparciu o inny zestaw danych niż podlegający renderingowi?

Funkcjonalność do wyjaśnienia z Zamawiającym

3. Techniki wielu obiektów 3D - czy możliwa jest fuzja kilku obiektów

wraz z ich włączaniem, wyłączaniem, regulowaniem przeźroczystości,

dowolnym ustawieniem kolorów dla poszczególnych wysegmentowanych w

różnych seriach (fazach badania)? TAK

Czy możliwe jest to również dla

kilku *różnych* badań, z użyciem automatycznych i ręcznych technik

zintegrowanej rejestracji obrazu?

Funkcjonalność do wyjaśnienia z Zamawiającym

Czy możliwe jest wysegmentowanie kilku obiektów z jednej serii (fazy

badania) i niezależne manipulowanie nimi? TAK

4, Badania naczyniowe - czy dostępna jest baza stentów, bądź innych

elementów do użycia wewnątrznaczyniowego i ich "przymierzanie" do

patologii stwierdzonej w naczyniu? Jeśli tak, to jakich stentów, w

jakim zakresie? Czy obejmuje ona stenty używane w patologiach naczyń

OUN?

NIE –

5.

Czy proponowane rozwiązanie do processingu - stacje standalone bądź

serwer aplikacyjny będą w pełni zgodne z używanym obecnie lub w

przeszłości angiografem - tj czy pozwolą na pracę we wszystkich

trybach VR/ 3D MIP w seriach danych uzyskanych za pomocą aparatu

Philips Integris Allura V oraz GE Innova IGS 6? Jeśli tak, to czy

wystarczą do tego surowe dane z rotacji (nie zrekonstruowane) czy też

wymagane są dane zrekonstruowane przez odpowiednią stację angiografu?

6.

Modalność SR - raporty strukturalne - czy proponowane przez państwa

rozwiązanie obsługuje modalność SR, jeśli tak to czy pozwala na

definiowanie własnych szablonów dla tej modalności?

NIE

7. Integracja z RIS i HIS - w UCK stosowany jest system Alteris oraz

Asseco AMMS. Czy możliwe jest wywołanie badania poprzez

a) komendę XML-RPC - NIE

b) link  postaci URI tj - NIE

wlasna-nazwa-protokołu://id-pacjenta/id-badania lub podobne

c) inne rozwiązania pozwalające na interację z RIS jak i HIS (w tym

przeglądarka referencyjna możliwa do zintegrowania z HIS poprzez RIS).

wywołanie badania z RIS oraz HIS w przeglądarce diagnostycznej,

poprzez URL, CCOW i inne -NIE

d) rozwiązanie dla urządzeń mobilnych - NIE

8. System pracy zdalnej - w jaki sposób zostanie zrealizowany zdalny

dostęp do rozwiązania - stacji opisowej, zważywszy na fakt, że w

zakładzie dyżurują lekarze "pod telefonem", którzy wraz z dyżurnym

stacjonarnym podejmują decyzję o ewentualnym leczeniu interwencyjnym?

Czy możliwe jest:

- Rozwiązanie typu zdalny, współdzielony - zsynchronizowany pulpit (VNC?)

TAK, Team Viewer

- Zapisanie i udostępnienie przesłanie "stanu konsoli", tak aby inny

lekarz mógł kontynuować pracę?

TAK dla konsoli opisowej VITREA(snapshot), NIE dla konsoli TK

- Wysłanie kluczowych obrazów mailem, bądź w inny sposób przez sieć Internet?

Mailem NIE, TAK przez Internet w formie DICOM

Jakie są wymagania dot. sieci w tym rozwiązaniu?

-  minimum 100 Mbit/s

9.

Jakie są parametry stołu - udźwig i maksymalny przesuw?

Stół o max obciążeniu 315 kg, przesuw 200 cm

10.

Jakie są proponowane skrajne parametry akwizycji jak pitch, czas obrotu lampy, pokrycie detektora, prąd i napięcie, przesuw stołu, grubość warstwy?

Pitch w zakresie 0,15 – 1,5

Czas rotacji lampa detektor 0,35 s

Pokrycie detektora 40 mm

Maksymalny prąd lampy 600 mA dla 120 kV

Napięcia lampy 80 kV, 100 kV, 120 kV, 135 kV

Zakres skanowania max 195 cm

Najmniejsza grubość warstwy 0,5 mm

11.

Ile i jakie typy rekonstrukcji są dostępne?

Czy możliwe jest prospektywne zaplanowanie (na poziomie pojedynczego badania, nie protokołu) kilku - jeśli tak to ilu - dowolnych rekonstrukcji, tj czy mogą się różnić grubością warstwy, skokiem, FoV, użytym kernelem? Czy mogą się nakładać lub być nieciągłe? Czy możliwe jest dowolne zrekonstruowanie z surowych danych etrospektywnie?    Wszystko tak

Czy możliwe jest zrekonstruowanie z surowych danych bez fizycznej użycia konsoli aparatu, np. z poziomu stacji opisowej/zdalnego interfejsu tomografu? - Nie jest to możliwe

12.

Jakie proponujecie państwo rozwiązania w kwestii gwarancji?  - oferujemy okres gwarancji zgodny w potrzebami użytkownika, gwarancja będzie świadczona przez autoryzowany serwis producenta tomografu na terenie RP

Czy dostarczycie państwo system zasilania awaryjnego? Jeśli tak, to czy podlega gwarancji? Jakie są koszty wymiany ogniw w zasilaniu awaryjnym, i jak często prognozuje się ich wymianę?

13.

Czy konsola operatora musi znajdować się w jednym pomieszczeniu z rekonstruktorem? Nie, nie musi być w tym samym pomieszczeniu.

Czy możliwe jest przeniesienie rekonstruktora do pomieszczenia technicznego lub serwerowni? – Tak, do pomieszczenia technicznego

14.

Czy gantry jest pochylne? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Gantry jest pochylane w zakresie +30o zarówno w skanie aksjalnym jak i spiralnym

15. Czy stacja opisowa pozwala na synchronizację serii danych

a) z jednego badania z dwoma różnymi pochyłami gantry?

b) z różnych badań wykonanych z pochyłem gantry?

Jeśli tak, to automatyczną czy ręczną? Tak

16. Czy możliwe jest wyeksportowanie serii 3D to formatów nie-dicom,

jeśli tak to jakich? np. avi/wmv ale również STL, vtk i inne TAK  avi, stl, jpg

17.

Czy dostarczacie państwo narzędzie wspomagające ocenę ASPECTS?

Jeśli tak, proszę o adekwatną ulotkę. – Nie, na ten moment rozwiązanie jest niedostępne.

18.

Czy oferujecie państwo automatyczną synchronizację serii TK z seriami MR? Jeśli tak to dla jakiej anatomii? Nie

19.

Czy oprogramowanie pozwala na fuzję obrazów tomograficznych TK z MR i z innymi modalnościami? Tak

20. Proszę o wykaz (katalog) opcjonalnych pakietów processingowych, tak abyśmy samodzielnie mogli ocenić ich przydatność na podstawie odpowiednich ulotek