Załącznik nr 2 do zaproszenia do udziału 
 		w Dialogu Technicznym

Tomograf Komputerowy 64-rzędowy

Informacje ogólne

1. Nazwa i dane wykonawcy: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
2. Czy wykonawca jest bezpośrednim przedstawicielem producenta w Polsce? TAK

3. Jakie tomografy 64 rzędowe lub wyższe wykonawca posiada w ofercie?

Revolutiom Evo – 64 rzędy

Revolution HD – 64 rzedy

Revolution CT ES – 128 rzędzów

Revolution CT – 256

4. Ile tomografów komputerowych 64 rzędowych proponowanego producenta jest w Polsce? 313

| Lp. | Parametr | TAK/NIE lub podać wartość/nazwę |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model i producent oferowanego aparatutu |  | Revolution HD – 64 rzedy GE Medical System LLC |
| 1 | Tomograf wyposażony w moduł tomografii wieloenergetycznej lub możliwość rozbudowy tomografu ( bez wymiany detektora lub lampy) o moduł tomografii wieloenergetycznej | opisać | GSI Gemstone Spectral Imaging Akwizycja dwóch energii w czasie jednego obrotu ze spektralna rozdzielczością czasową równą 0,25 ms- bez wymiany lampy i detektora |
| 2 | Średnica otworu w gantry | podać | 70 cm |
| 3 | Maksymalna moc pojedynczego generatora możliwa do ustawienia w protokole klinicznym ≥ 80 kW | podać wartość | 100 kW |
| 4 | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 80 kV | podać wartość | 80 kV |
| 5 | Maksymalny prąd pojedynczej lampy jaki jest możliwy do ustawienia w protokole klinicznym | podać wartość | 835 mA |
| 6 | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu | tak/nie | TAK |
| 7 | Panele sterujące pochylanie gantry z min. dwóch stron gantry | tak/nie | TAK z czterech stron |
| 8 | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360°) układu lampa detektor ≤ 0,4 s | podać | 0,40 s; 0,35 s w badaniach kardiologicznych |
| 9 | Możliwość wykonania minimum 3 prospektywnych rekonstrukcji z jednej akwizycji obrazu, pozwalającej na zmianę minimum FoV, grubości warstwy, algorytmu rekonstrukcyjnego, zakresu w osi X, Y i Z ≥ 3 | podać | 10 prospektywnych rekonstrukcji. |
| 10 | Akwizycja dwuenergetyczna (uzyskanie zestawu danych umożliwiającego rekonstrukcję wielu wirtualnych kV) w ramach pojedynczego skanowania | tak/nie | TAK, |
| 11 | Algorytm modelowej, iteracyjnej rekonstrukcji poprawiający rozdzielczość niskokontrastową, działający w oparciu o analizę badanego obszaru, stworzeniu modelu statystycznego szumu i dostosowanie dla każdej specyficznej anatomii indywidualnej metody rekonstrukcji, dający w rezultacie obrazy zbliżone wyglądem do badań rezonansu magnetycznego, - IMR, VEO, ADMIRE, EMBIR lub równoważny | tak/nie | TAK ASiR-V |
| 12 | Specjalistyczny algorytm pozwalający zmniejszyć artefakty spiralne przy skanowaniu cienkimi warstwami. Algorytm ma umożliwiać także zwiększenie min. dwukrotnie skok spirali przy zachowaniu poziomu artefaktów od spirali | tak/nie | tak |
| 13 | Specjalistyczny algorytm pozwalający zmniejszyć artefakty wiązki stożkowej, automatycznie dobierając wartość pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania , utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu | tak/nie | NIE |
| 14 | Bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu do podawania środka cieniującego i soli fizjologicznej podwieszany sprzężony w klasie IV wg normy CiA425 | tak/nie | tak |
| 15 | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego, ilość proponowanych konsoli lekarskich | podać | - |
| 16 | Wyposażenie samodzielnych stanowisk lekarskich ( parametry sprzętu) | podać | PC 8 GB RAM 256 SSD Windows 10 UPS 2 szt. MX242W RIS 23” |
| 17 | Pełna gwarancja min. 36 miesięcy | podać | 36 |
| 18 | Cena ( brutto) oferowanego aparatu | podać | 4 500 000,00 zł; 4 000 000,00 zł- bez opcji spektralnej |