PYTANIA do Wykonawców								Załącznik nr 1

1. Jakie optymalne rozwiązanie proponujecie państwo w oferowanym rozwiązaniu dla zobrazowania tętniaków wewnątrzczaszkowych przed i po leczeniu wewnątrznaczyniowym? W tym, czy zastosowane przez państwa rozwiązania pozwalają na subtrakcję (tj wykorzystanie maski z fazy badania bez kontrastu), lub czy ma w tej aplikacji zastosowanie technika spektralna/dwuenergetyczna.

Oprogramowania: AB&VesselIQ Xpress, Stroke VCAR, Dynamic Shuttle.

Rozwiązanie realizowane jest na serwerze aplikacyjnym.

Generalnie nie stosujemy subtrakcji gdyż nie jest ona potrzebna.

Subtrakcja jest możliwa i wówczas akwizycja jest realizowana na tomografie, a opracowanie badania wykonywane jest na serwerze aplikacyjnym.

System również obsługuje badania wykonane w technice spektralnej.

Jeśli tak, to czy rozwiązanie jest realizowane w oparciu o sam tomograf czy też serwer aplikacyjny, w szczególności czy możliwe jest zaimplementowanie protokołu zgodnego z proponowanym rozwiązaniem na tomografie innego producenta (ewentualna subtrakcja w oparciu o fazę natywną).

Aplikacja jest realizowana na serwerze. Działa z badaniami wykonanymi na tomografach innych producentów i również nie wymaga serii przed kontrastem.

W przypadku subtrakcji działa tylko z tomografem GE.

2. Techniki wizualizacji 3D dostępne niezależnie od wybranej aplikacji klinicznej – proszę wymienić  które z wymienionych są dostępne, tj. MPR, MPR+MIP, MPR+MinIP, MPR+Avg, VR, 3D MIP, VIP, Weighted MIP, symulowany X ray, MPR po krzywej zdefiniowanej przez użytkownika, MPR po automatycznie wysegmentowanym naczyniu - czy tylko w aplikacji naczyniowej czy w dowolnej?,

Wszystkie.

Czy VIP to jest Volume Intensity Projection? Jeśli tak to mamy MIP w 3D.

Aplikacje naczyniowe automatycznie segmentują naczynie, ale „One Click AVA i Two Click AVA” mogą być uruchomione w każdej aplikacji. Jeżeli oryginalnie jej nie ma w każdej aplikacji, to możemy tak skonfigurować protokół, by była.

techniki zawężania pola widzenia do obszaru zainteresowania w VR i lub 3D MIP, BEZ segmentacji, tj jakie są oferowane płaszczyzny cięcia - czy wyłącznie względem płaszczyzn

akwizycji czy również względem przeglądającego, zawężanie pola widzenia do dowolnego prostopadłościanu, prostopadłościanu o podstawie równoległej do płaszczyzny akwizycji, sferycznie, owalnie, ewentualne inne?

Zawężenie pola widzenia dostępne w VR, 3D MIP, Weighted MIP, symulowany X ray.

Płaszczyzny cięcia są względem obiektu (np. przód-tył, lewo-prawo, itp.) Jest też opcja Front Cut, kiedy płaszczyzna cięcia jest nieruchoma, a obraca się sam obiekt.

Pole widzenia można zawęzić kulą, prostopadłościanem lub kształtem rysowanym ręcznie.

Czy możliwe jest zdefiniowanie pola widzenia w VR lub 3D MIP w oparciu o inny zestaw danych niż podlegający renderingowi?

Nie rozumiemy pytania

3. Techniki wielu obiektów 3D - czy możliwa jest fuzja kilku obiektów wraz z ich włączaniem, wyłączaniem, regulowaniem przeźroczystości, dowolnym ustawieniem kolorów dla poszczególnych wysegmentowanych w różnych seriach (fazach badania)?

TAK

Czy możliwe jest to również dla kilku *różnych* badań, z użyciem automatycznych i ręcznych technik zintegrowanej rejestracji obrazu?

TAK – ręcznie lub automatycznie bez zmiany kolorów

Czy możliwe jest wysegmentowanie kilku obiektów z jednej serii (fazy badania) i niezależne manipulowanie nimi?

TAK

4, Badania naczyniowe - czy dostępna jest baza stentów, bądź innych elementów do użycia wewnątrznaczyniowego i ich "przymierzanie" do patologii stwierdzonej w naczyniu? Jeśli tak, to jakich stentów, w jakim zakresie? Czy obejmuje ona stenty używane w patologiach naczyń OUN?

NIE

5. Czy proponowane rozwiązanie do processingu - stacje standalone bądź serwer aplikacyjny będą w pełni zgodne z używanym obecnie lub w przeszłości angiografem - tj czy pozwolą na pracę we wszystkich trybach VR/ 3D MIP w seriach danych uzyskanych za pomocą aparatu Philips Integris Allura V oraz GE Innova IGS 6? Jeśli tak, to czy wystarczą do tego surowe dane z rotacji (nie zrekonstruowane) czy też wymagane są dane zrekonstruowane przez odpowiednią stację angiografu?

TAK. Rekonstrukcje tylko na konsoli angiografu.

6. Modalność SR - raporty strukturalne - czy proponowane przez państwa rozwiązanie obsługuje modalność SR, jeśli tak to czy pozwala na definiowanie własnych szablonów dla tej modalności?

Obsługuje, bez możliwości definiowania własnych szablonów.

7. Integracja z RIS i HIS - w UCK stosowany jest system Alteris oraz Asseco AMMS. Czy możliwe jest wywołanie badania poprzez

a) komendę XML-RPC

b) link  postaci URI tj wlasna-nazwa-protokołu://id-pacjenta/id-badania lub podobne

c) inne rozwiązania pozwalające na interację z RIS jak i HIS (w tym przeglądarka referencyjna możliwa do zintegrowania z HIS poprzez RIS). wywołanie badania z RIS oraz HIS w przeglądarce diagnostycznej, poprzez URL, CCOW i inne

d) rozwiązanie dla urządzeń mobilnych

TAK

8. System pracy zdalnej - w jaki sposób zostanie zrealizowany zdalny dostęp do rozwiązania - stacji opisowej, zważywszy na fakt, że w zakładzie dyżurują lekarze "pod telefonem", którzy wraz z dyżurnym stacjonarnym podejmują decyzję o ewentualnym leczeniu interwencyjnym?

Czy możliwe jest:

a) rozwiązanie typu zdalny, współdzielony - zsynchronizowany pulpit (VNC?)

b) zapisanie i udostępnienie przesłanie "stanu konsoli", tak aby inny lekarz mógł kontynuować pracę?

c) wysłanie kluczowych obrazów mailem, bądź w inny sposób przez sieć internet?

Jakie są wymagania dot. sieci w tym rozwiązaniu?

TAK

9. Jakie są parametry stołu - udźwig i maksymalny przesuw?

227 kg lub 306 kg z zakresem badania 200 cm

10. Jakie są proponowane skrajne parametry akwizycji jak pitch, czas obrotu lampy, pokrycie detektora, prąd i napięcie, przesuw stołu, grubość warstwy?

Pitch: 1,531

Czas obrotu: 0,40 s

Detektor: 40 mm

Prąd: 835 mA

Napięcie: 140 kV

Przesuw stołu (zakres badania): 200 cm

Grubość warstwy: 0,625 mm

11. Ile i jakie typy rekonstrukcji są dostępne?

Algorytmy rekonstrukcji: tkanki miękkie (Soft), standardowy (Standard), płuca (Lung), szczegółowy (Detail), klatka piersiowa (Chest), kości (Bone), kości Plus (Bone Plus) oraz wyostrzający (Edge).

Algorytmy rekonstrukcji o wysokiej rozdzielczości (HD): HD Standard, HD Detail, HD Bone, HD Bone Plus, HD Ultra oraz HD Edge.

Algorytmy rekonstrukcji kardiologicznej: Soft, Standard, Lung, Detail oraz Bone.

Algorytmy rekonstrukcji kardiologicznej o wysokiej rozdzielczości (HD): HD Soft, HD Standard, HD Lung, HD Detail, HD Standard Plus, HD Detali Plus oraz HD Bone.

Czy możliwe jest prospektywne zaplanowanie (na poziomie pojedynczego badania, nie protokolu) kilku - jeśli tak to ilu - dowolnych rekonstrukcji, tj czy mogą się różnić grubością warstwy, skokiem, FoV, użytym kernelem? Czy mogą się nakładać lub być nieciągłe?

TAK. Do 10 rekonstrukcji. Wszystko TAK za wyjątkiem skoku. Skok jest parametrem skanowania a nie rekonstrukcji, jest taki sam dla wszystkich rekonstrukcji.

Czy możliwe jest dowolne zrekonstruowanie z surowych danych retrospektywnie? Czy możliwe jest zrekonstruowanie z surowych danych bez fizycznej użycia konsoli aparatu, np. z poziomu stacji

opisowej/zdalnego interfejsu tomografu?

NIE, rekonstrukcja danych surowych możliwa jest tylko na konsoli tomografu.

12. Jakie proponujecie państwo rozwiązania w kwestii gwarancji? Czy dostarczycie państwo system zasilania awaryjnego? Jeśli tak, to czy podlega gwarancji? Jakie są koszty wymiany ogniw w zasilaniu awaryjnym, i jak często prognozuje się ich wymianę?

Gwarancja na system o dowolnej długości.

Proponujemy UPS do konsoli operatorskiej, który również zabezpiecza lampę rtg i detektor.

Wymiana akumulatorów w ramach gwarancji.

13. Czy konsola operatora musi znajdować się w jednym pomieszczeniu z rekonstruktorem?

TAK

Czy możliwe jest przeniesienie rekonstruktora do pomieszczenia technicznego lub serwerowni?

NIE – system nie posiada oddzielnego rekonstruktora

14. Czy gantry jest pochylne? Jeśli tak to w jakim zakresie?

TAK ± 300

15. Czy stacja opisowa pozwala na synchronizację serii danych a) z jednego badania z dwoma różnymi pochyłami gantry? b) z różnych badań wykonanych z pochyłem gantry? Jeśli tak, to automatyczną czy ręczną?

TAK. Automatycznie z możliwością ręcznej poprawki.

16. Czy możliwe jest wyeksportowanie serii 3D to formatów nie-dicom, jeśli tak to jakich? np. avi/wmv ale również STL, vtk i inne

TAK – JPEG, PNG, AVI, MPEG, STL

17. Czy dostarczacie państwo narzędzie wspomagające ocenę ASPECTS? Jeśli tak, proszę o adekwatną ulotkę

NIE

18. Czy oferujecie państwo automatyczną synchronizację serii TK z seriami MR? Jeśli tak to dla jakiej anatomii?

TAK – nie ma ograniczeń

19. Czy oprogramowanie pozwala na fuzję obrazów tomograficznych TK z MR i z innymi modalnościami?

TAK z PET i SPECT

20. Proszę o wykaz (katalog) opcjonalnych pakietów processingowych, tak abyśmy samodzielnie mogli ocenić ich przydatność na podstawie odpowiednich ulotek.

Volume Viewer

AB&VesselIQ Xpress

Bone VCAR

Lung VCAR

Thoracic VCAR

Hepatic VCAR

CT Perfusion 4D Complete

Stroke VCAR

Fast Stroke

Dynamic Shuttle

GSI Viewer

OncoQuant

Integrated Registration