DZP/381/132A/2019                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1: Lampa operacyjna (1)

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK | TAK/NIE* |
|  | LED-owa lampa operacyjna składająca się z dwóch ramion: 1-ramię – czasza główna z kamerą HD zainstalowaną centralnie (w osi optycznej lampy) 2-ramię – czasza satelitarna | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czasze wykorzystujące technologię diod świecących. Pobór mocy całego zestawu nie większy niż 260W. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czasze z białymi LED-ami emitujące światło białe z systemem automatycznego doświetlania pola operacyjnego lub diody kolorowe wykorzystujące mieszanie barw w obrębie czaszy, nie powodując tym samym „efektu tęczy” w polu operacyjnym | TAK | TAK/NIE* Podać kolor światła …. |
|  | Czasza główna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec) ≥ 160 kLux z odległości 1 metra. W razie konieczności powinna być możliwość wymiany pojedynczego modułu LED. | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Czasza satelitarna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec) ≥ 140 kLux z odległości 1 metra. W razie konieczności powinna być możliwość wymiany pojedynczego modułu LED. | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy głównej co najmniej od 200 mm do 320 mm | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy satelitarnej co najmniej od 200 mm do 320 mm | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Średnica/przekątna każdej czaszy nie większa niż 75 cm. Czasze w kształcie koła lub zbliżonego do kwadratu. | TAK | TAK/NIE* Podać kształt …… Podać średnicę/przekątną …. |
|  | Żywotność źródeł światła ≥ 50 000 [godz.] | TAK | TAK/NIE* Podać …. [godz] |
|  | Ustawienie kształtu pola operacyjnego w postaci koła i elipsy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wgłębność oświetlenia lampy głównej ≥ 110 cm | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Wgłębność oświetlenia lampy satelitarnej ≥ 110 cm | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 97 | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 97 | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Współczynnik odwzorowania koloru skóry R13: ≥ 95 | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Regulacja temperatury barwowej w zakresie co najmniej 3500 (Zamawiający dopuszcza 3700) - 5000°K (w minimum 3 krokach). | TAK | TAK/NIE* Podać zakres ………………. Podać ilość kroków ….. |
|  | Synchronizowanie temperatury barwowej w czaszy głównej i satelitarnej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pozycjonowanie lamp za pomocą sterylizowanych uchwytów (jednakowe dla obu czasz) oraz za pomocą dodatkowych „brudnych” uchwytów umieszczonych na czaszy lampy głównej i satelitarnej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Każda czasza lampy operacyjnej wyposażona w min. 10 szt. zapasowych uchwytów wielorazowych z możliwością ich wielokrotnego sterylizowania w autoklawie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja światła endoskopowego uruchamiana z poziomu panelu sterującego przy czaszy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia endoskopowego z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z czasz w zakresie min. 5 – 25% (Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z możliwością zmniejszenia natężenia światła do 3% wyjściowej jasności (tzw. tryb endo) z regulacją natężenia oświetlenia endoskopowego z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z czasz) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obrót wszystkich ramion czasz lampy wokół osi pionowej o 360° – bez blokady | TAK | TAK/NIE* |
|  | Powierzchnia kopuł gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na udary mechaniczne i działanie chemicznych środków myjąco-dezynfekujących. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kamera HD zainstalowana w czaszy głównej z możliwością jej montażu i demontażu bez użycia narzędzi. Kamera połączona z systemem obrazowania cyfrowego przewodowo z pierścieniami ślizgowymi. (Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną wyposażoną w kamerę HD zainstalowaną w czaszy głównej z możliwością jej montażu i demontażu bez użycia narzędzi, połączoną z systemem obrazowania cyfrowego przewodowo) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czułość kamery min. 25 lux | TAK | TAK/NIE* Podać czułość …. |
|  | Stosunek sygnału do szumów w kamerze min. 50 dB | TAK | TAK/NIE* Podać dB …… |
|  | Proporcje obrazu kamery (wysokość do szerokości) 16:9 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny balans bieli w kamerze | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zoom optyczny kamery min. 10x | TAK | TAK/NIE* Podać zoom ……… |
|  | Typ złącza wyjściowego sygnału video kamery: HDMI, HD-SDI lub Component (YPbPr) – możliwość wyprowadzenia sygnału np. do systemu obrazowania cyfrowego lub nagrywarki medycznej | TAK | TAK/NIE* Podać typ złącza ….. |
|  | Kamera doposażona w dodatkowe uchwyty sterylizowane – łącznie min. 6 sztuk | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zewnętrzny panel sterowania zapewniający zdalną kontrolę i ustawienia co najmniej: - funkcjami kamery: powiększenie i pomniejszenie; obrót obrazu 360° bez blokady, wyostrzenie obrazu automatyczne; jasność automatyczna; balans bieli automatyczny; stop klatka - funkcjami lampy: włączanie i wyłączanie; temperatura barwowa, średnica pola światła, natężenie światła, regulacja kształtu pola - zsynchronizowane sterowanie parametrami obu czasz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Panele sterowania realizujące funkcje, wykonane w technologii paneli dotykowych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK | Zgodnie z zadeklarowanym w formularzu ofertowym okresem |
|  | Przeglądy techniczne (obejmujące dojazd, robociznę, materiały eksploatacyjne i części zamienne) w okresie gwarancji będą wykonywane w ramach wynagrodzenia w ilości zalecanej przez producenta, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden przegląd wykonany zostanie w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK | TAK/NIE* |
|  | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę aparatu na nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie użytkowników potwierdzone certyfikatem | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej potwierdzone certyfikatem. | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w polu „podać …..”  wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację  bez konieczności dodatkowego opisywania parametru.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 2: Lampa operacyjna (2)

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK | TAK/NIE* |
|  | LED-owa lampa operacyjna składająca się z dwóch ramion: 1-ramię – czasza główna z przygotowaniem do przyszłego doposażenia w kamerę HD 2-ramię – czasza satelitarna | TAK | TAK/NIE* |
|  | Miejsce na kamerę medyczną przenośną HD w zestawie powinna być również odpowiednia ochronna maskownica lub zaślepka – o ile konstrukcja gniazda kamery tego wymaga. Lampa przygotowana do podłączenia kamery. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czasze wykorzystujące technologię diod świecących. Pobór mocy całego zestawu nie większy niż 280W. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czasze z białymi LED-ami emitujące światło białe z systemem automatycznego doświetlania pola operacyjnego lub diody kolorowe wykorzystujące mieszanie barw w obrębie czaszy, nie powodując tym samym „efektu tęczy” w polu operacyjnym | TAK | TAK/NIE* Podać kolor światła …. |
|  | Czasza główna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec) ≥ 160 kLux z odległości 1 metra. W razie konieczności powinna być możliwość wymiany pojedynczego modułu LED. | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Czasza satelitarna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec) ≥ 140 kLux z odległości 1 metra. W razie konieczności powinna być możliwość wymiany pojedynczego modułu LED. | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy głównej co najmniej od 200 do 320 mm | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy satelitarnej co najmniej od 170 mm do 280 mm | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Natężenie oświetlenia regulowane dla każdej czaszy oddzielnie przez panel sterujący umieszczony w pobliżu czaszy. Regulacja w zakresie min. 50-100% wartości maksymalnej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Każda czasza wyposażona w funkcję doświetlenia centralnej części pola oświetlanego), włączaną przez „czystego” operatora oraz z panelu sterującego ściennego lub każdej czaszy (Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną wyposażoną w system redukcji cienia w zamian za funkcję doświetlenia centralnej części pola oświetlanego - Lampa oświetla równomierne całe pole operacyjne i dodatkowo rekompensuje przysłonięte części lampy poprzez wzmocnienie niezasłoniętych diod LED. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Średnica/przekątna każdej czaszy nie większa niż 75 cm. Czasze w kształcie koła lub zbliżonego do kwadratu. | TAK podać | TAK/NIE* Podać kształt …… Podać średnicę/przekątną …. |
|  | Żywotność źródeł światła ≥ 50 000 [godz.] | TAK | TAK/NIE* Podać …. [godz] |
|  | Ustawienie kształtu pola operacyjnego w postaci koła i elipsy (spełnione razem) | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Wgłębność oświetlenia lampy głównej ≥ 110 cm | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Wgłębność oświetlenia lampy satelitarnej ≥ 110 cm | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 96 | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 95 | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Regulacja temperatury barwowej w zakresie co najmniej 3700 - 4800°K (w minimum 3 krokach) (Zamawiający dopuszcza temperaturę barwową w 5 krokach 3750°K, 4000°K, 4250°K, 4500°K, 4750°K) | TAK | TAK/NIE* Podać zakres ………………. Podać ilość kroków ….. |
|  | Synchronizowanie temperatury barwowej w czaszy głównej i satelitarnej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pozycjonowanie lamp za pomocą sterylizowanych uchwytów (jednakowe dla obu czasz) oraz za pomocą dodatkowych (min. 2) „brudnych” uchwytów umieszczonych na czaszy lampy głównej i satelitarnej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Każda czasza lampy operacyjnej wyposażona w min. 10 szt. zapasowych uchwytów wielorazowych z możliwością ich wielokrotnego sterylizowania w autoklawie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja światła endoskopowego uruchamiana z poziomu panelu sterującego przy czaszy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja oświetlenia endoskopowego (światło białe) o natężeniu do 5% wartości natężenia oświetlenia maksymalnego każdej czaszy. Przycisk włączania funkcji umieszczony na panelu sterującym każdej czaszy | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Wbudowany wskaźnik laserowy umożliwiający pozycjonowanie każdej czaszy względem pola operacyjnego – włączany z panelu sterującego każdej czaszy i przez wymienny uchwyt sterylizowany. Wskaźnik powinien być automatycznie wyłączany po czasie max. 60 sekund. | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Obrót wszystkich ramion czasz lampy wokół osi pionowej o 360° – bez blokady | TAK | TAK/NIE* |
|  | Powierzchnia kopuł gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na udary mechaniczne i działanie chemicznych środków myjąco-dezynfekujących. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zewnętrzny panel sterowania zapewniający zdalną kontrolę i ustawienia co najmniej: włączanie i wyłączanie; temperatura barwowa, średnica pola światła, natężenie światła. Zsynchronizowane ustawienia na panelu zewnętrznym i panelu na czaszy. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Panele sterowania realizujące funkcje, wykonane w technologii paneli dotykowych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyłącznik zasilania umieszczony na panelu sterującym każdej czaszy. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK | Zgodnie z zadeklarowanym w formularzu ofertowym okresem |
|  | Przeglądy techniczne (obejmujące dojazd, robociznę, materiały eksploatacyjne i części zamienne) w okresie gwarancji będą wykonywane w ramach wynagrodzenia w ilości zalecanej przez producenta, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden przegląd wykonany zostanie w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK | TAK/NIE* |
|  | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę aparatu na nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie użytkowników potwierdzone certyfikatem | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej potwierdzone certyfikatem. | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji, gdzie Zamawiający wskazał w kolumnie „parametry wymagane” TAK/NIE gdzie w kolumnie „Wartość oferowana” zostało zaznaczone iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w polu „podać …..”  wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację  bez konieczności dodatkowego opisywania parametru.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

Zmodyfikowany załącznik nr 5

Wykaz do oceny parametrów jakościowych

Dotyczy pakietu 1: Lampa operacyjna (1)

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. (analogicznie do zał. nr 4 do SIWZ | Opis parametru, funkcji | Punktacja | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w polu „podać…” wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację – nie ma konieczności dodatkowego opisywania parametru.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Czasza główna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec) ≥ 160 kLux z odległości 1 metra. W razie konieczności powinna być możliwość wymiany pojedynczego modułu LED. | 160 - 169 kLux - 0 pkt 170 - 179 kLux - 5 pkt ≥180 kLux - 10 pkt | Podać natężenie …… |
| 6. | Czasza satelitarna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec) ≥ 140 kLux z odległości 1 metra. W razie konieczności powinna być możliwość wymiany pojedynczego modułu LED. | 140 - 149 kLux - 0 pkt 150 - 159 kLux - 5 pkt ≥ 160 kLux - 10 pkt | Podać natężenie …… |
| 7. | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy głównej co najmniej od 200 mm do 320 mm | zakres regulacji 200-320 mm – 0 pkt zakres regulacji poniżej 200 do 320 mm – 0 pkt zakres regulacji 200 do powyżej 320 mm – 0 pkt zakres regulacji poniżej 200 do powyżej 320 mm – 10 pkt | Podać zakres regulacji …. |
| 8. | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy satelitarnej co najmniej od 200 mm do 320 mm | zakres regulacji 200 -320 mm – 0 pkt zakres regulacji poniżej 200 do 320 mm – 0 pkt zakres regulacji 200 do powyżej 320 mm – 0 pkt zakres regulacji poniżej 200 do powyżej 320 mm – 10 pkt | Podać zakres regulacji …. |
| 12. | Wgłębność oświetlenia lampy głównej ≥ 110 cm | 110-120 cm – 0 pkt. 121 - 149 – 5 pkt. ≥150 – 10 pkt | Podać wgłębność dla czaszy głównej ………. |
| 13. | Wgłębność oświetlenia lampy satelitarnej ≥ 110 cm | 110-120 cm – 0 pkt. 121 - 149 – 5 pkt. ≥150 – 10 pkt | Podać wgłębność dla czaszy satelitarnej …………… |
| 14. | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 97 | 97 – 0 pkt. 98-99 – 5 pkt. 100 – 10 pkt | Podać Współczynnik Ra…… |
| 15. | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 97 | 97 – 0 pkt. 98 - 99 – 5 pkt. 100 – 10 pkt | Podać Współczynnik Ra …… |
| 16. | Współczynnik odwzorowania koloru skóry R13: ≥ 95 | 95 – 0 pkt. 96 - 98 – 5 pkt. 99 - 100 – 10 pkt | Podać Współczynnik Ra …… |

Wykaz do oceny parametrów jakościowych

Dotyczy pakietu 2: Lampa operacyjna (2)

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. (analogicznie do zał. nr 4 do SIWZ | Opis parametru, funkcji | Punktacja | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w polu TAK/NIE należy niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć a w polu „podać…” wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację – nie ma konieczności dodatkowego opisywania parametru.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Czasza główna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec) ≥ 160 kLux z odległości 1 metra. W razie konieczności powinna być możliwość wymiany pojedynczego modułu LED. | 160 - 169 kLux - 0 pkt 170 - 179 kLux - 5 pkt ≥180 kLux - 10 pkt | Podać natężenie …… |
| 7. | Czasza satelitarna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec) ≥ 140 kLux z odległości 1 metra. W razie konieczności powinna być możliwość wymiany pojedynczego modułu LED. | 140 - 149 kLux - 0 pkt 150 - 159 kLux - 5 pkt ≥ 160 kLux - 10 pkt | Podać natężenie …… |
| 8. | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy głównej co najmniej od 200 do 320 mm | zakres regulacji 200- 320 mm – 0 pkt. zakres regulacji poniżej 200 do 320 mm – 0 pkt zakres regulacji 200 do powyżej 320 mm – 0 pkt zakres regulacji poniżej 200 do powyżej 320 mm – 10 pkt | Podać zakres regulacji …. |
| 9. | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy satelitarnej co najmniej od 170 mm do 280 mm | zakres regulacji 170 - 280 mm – 0 pkt zakres regulacji poniżej 170 do 280 – 0 pkt zakres regulacji 170 do powyżej 280 – 0 pkt zakres regulacji poniżej 170 mm do powyżej 280 mm – 10 pkt. | Podać zakres regulacji …. |
| 14. | Ustawienie kształtu pola operacyjnego w postaci koła i elipsy (spełnione razem) | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt | TAK/NIE |
| 15. | Wgłębność oświetlenia lampy głównej ≥ 110 cm | 110-120 cm – 0 pkt. 121 - 149 – 5 pkt. ≥150 – 10 pkt | podać wgłębność …… |
| 16. | Wgłębność oświetlenia lampy satelitarnej ≥ 110 cm | 110-120 cm – 0 pkt. 121 - 149 – 5 pkt. ≥150 – 10 pkt | podać wgłębność …… |
| 17. | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 96 | 96 – 0 pkt. 97-98 – 5 pkt. 99-100 – 10 pkt | Podać Współczynnik Ra…… |
| 18. | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 95 | 95 – 0 pkt. 96 - 98 – 5 pkt. 99 - 100 – 10 pkt | Podać Współczynnik Ra…… |
| 25. | Funkcja oświetlenia endoskopowego (światło białe) o natężeniu do 5% wartości natężenia oświetlenia maksymalnego każdej czaszy. Przycisk włączania funkcji umieszczony na panelu sterującym każdej czaszy | 3-5% – 0 pkt Wartość poniżej 3% - 10 pkt | Podać natężenie …… |
| 26. | Wbudowany wskaźnik laserowy umożliwiający pozycjonowanie każdej czaszy względem pola operacyjnego – włączany z panelu sterującego każdej czaszy i przez wymienny uchwyt sterylizowany. Wskaźnik powinien być automatycznie wyłączany po czasie max. 60 sekund. | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt | TAK/NIE |