PYTANIA do Wykonawców								Załącznik nr 1

| PYTANIA do Wykonawców | ODPOWIEDŹ OFERENTA PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. |
| --- | --- |
| Jakie optymalne rozwiązanie proponujecie państwo w oferowanym rozwiązaniu dla zobrazowania tętniaków wewnątrzczaszkowych przed i po leczeniu wewnątrznaczyniowym? W tym, czy zastosowane przez państwa rozwiązania pozwalają na subtrakcję (tj wykorzystanie maski z fazy badania bez kontrastu), lub czy ma w tej aplikacji zastosowanie technika spektralna/dwuenergetyczna. Jeśli tak, to czy rozwiązanie jest realizowane w oparciu o sam tomograf czy też serwer aplikacyjny, w szczególności czy możliwe jest zaimplementowanie protokołu zgodnego z proponowanym rozwiązaniem na tomografie innego producenta (ewentualna subtrakcja w oparciu o fazę natywną). | Tak, Rozwiązanie działa na bazie usunięcia kości poprzez narzędzie „remove bones” z serii z podanym kontrastem. Aplikacja post-procesingowa usuwa struktury kostne pozostawiając uwidocznione naczynia. System rozpoznaje główne naczynia, oznacza je anatomicznie i wyznacza linie centralne w sposób automatyczny. |
| 2. Techniki wizualizacji 3D dostępne niezależnie od wybranej aplikacji klinicznej - proszę wymienić które z wymienionych są dostępne, tj. MPR, MPR+MIP, MPR+MinIP, MPR+Avg, VR, 3D MIP, VIP, Weighted MIP, symulowany X ray, MPR po krzywej zdefiniowanej przez żytkownika, MPR po automatycznie wysegmentowanym naczyniu - czy tylko w aplikacji naczyniowej czy w dowolnej?, Techniki zawężania pola widzenia do obszaru zainteresowania w VR i lub 3D MIP, BEZ segmentacji, tj jakie są oferowane płaszczyzny cięcia - czy wyłącznie względem płaszczyzn akwizycji czy również względem przeglądającego, zawężanie pola widzenia do dowolnego prostopadłościanu, prostopadłościanu o podstawie równoległej do płaszczyzny akwizycji, sferycznie, owalnie, ewentualne inne? Czy możliwe jest zdefiniowanie pola widzenia w VR lub 3D MIP w oparciu o inny zestaw danych niż podlegający renderingowi? | Tak, w zaoferowanej: - przeglądarce CT Viewer - aplikacji Muliti Modality AVA |
| 3. Techniki wielu obiektów 3D - czy możliwa jest fuzja kilku obiektów wraz z ich włączaniem, wyłączaniem, regulowaniem przeźroczystości, dowolnym ustawieniem kolorów dla poszczególnych wysegmentowanych w różnych seriach (fazach badania)? Czy możliwe jest to również dla kilku *różnych* badań, z użyciem automatycznych i ręcznych technik zintegrowanej rejestracji obrazu? Czy możliwe jest wysegmentowanie kilku obiektów z jednej serii (fazy badania) i niezależne manipulowanie nimi? | Tak za pomocą IntelliSpace Portal |
| 4, Badania naczyniowe - czy dostępna jest baza stentów, bądź innych elementów do użycia wewnątrznaczyniowego i ich "przymierzanie" do patologii stwierdzonej w naczyniu? Jeśli tak, to jakich stentów, w jakim zakresie? Czy obejmuje ona stenty używane w patologiach naczyń OUN? | Tak, Zestaw domyślnych stentów zaproponowanych w aplikacji naczyniowej jest następujący: Użytkownik ma możliwość stworzenia indywidualnego stentu i dopisania go do istniejących |
| 5. Czy proponowane rozwiązanie do processingu - stacje standalone bądź serwer aplikacyjny będą w pełni zgodne z używanym obecnie lub w przeszłości angiografem - tj czy pozwolą na pracę we wszystkich trybach VR/ 3D MIP w seriach danych uzyskanych za pomocą aparatu Philips Integris Allura V oraz GE Innova IGS 6? Jeśli tak, to czy wystarczą do tego surowe dane z rotacji (nie zrekonstruowane) czy też wymagane są dane zrekonstruowane przez odpowiednią stację angiografu? | Do weryfikacji, Najprawdopodobniej dane rekonstruowane. |
| 6. Modalność SR (Structured Reports) - raporty strukturalne - czy proponowane przez państwa rozwiązanie obsługuje modalność SR, jeśli tak to czy pozwala na definiowanie własnych szablonów dla tej modalności? | Do weryfikacji. |
| 7. Integracja z RIS i HIS - w UCK stosowany jest system Alteris oraz Asseco AMMS. Czy możliwe jest wywołanie badania poprzez a) komendę XML-RPC b) link postaci URI tj wlasna-nazwa-protokołu://id-pacjenta/id-badania lub podobne c) inne rozwiązania pozwalające na interację z RIS jak i HIS (w tym przeglądarka referencyjna możliwa do zintegrowania z HIS poprzez RIS). wywołanie badania z RIS oraz HIS w przeglądarce diagnostycznej, poprzez URL, CCOW i inne d) rozwiązanie dla urządzeń mobilnych | Integracja z systemem IntelliSpace Portal odbywa się poprzez URL |
| 8. System pracy zdalnej - w jaki sposób zostanie zrealizowany zdalny dostęp do rozwiązania - stacji opisowej, zważywszy na fakt, że w zakładzie dyżurują lekarze "pod telefonem", którzy wraz z dyżurnym stacjonarnym podejmują decyzję o ewentualnym leczeniu interwencyjnym? Czy możliwe jest: a) rozwiązanie typu zdalny, współdzielony - zsynchronizowany pulpit (VNC?) b) zapisanie i udostępnienie przesłanie "stanu konsoli", tak aby inny lekarz mógł kontynuować pracę? c) wysłanie kluczowych obrazów mailem, bądź w inny sposób przez sieć internet? Jakie są wymagania dot. sieci w tym rozwiązaniu? | Tak, a) rozwiązanie typu zdalny, współdzielony - zsynchronizowany pulpit (VNC?) Rozwiązanie jest w technologii serwerowej, można zainstalować klienta ISP na dowolnym komputerze PC, który jest wpięty (bezpośrednio lub poprzez VPN) do sieci ZDO. b) zapisanie i udostępnienie przesłanie "stanu konsoli", tak aby inny lekarz mógł kontynuować pracę? Opcja zapisu stanu jest możliwa poprzez funkcjonalność Bookmark c) wysłanie kluczowych obrazów mailem, bądź w inny sposób przez sieć Internet? Jakie są wymagania dot. sieci w tym rozwiązaniu? Obrazy kluczowe można wyeksportować poprzez narzędzie do obrazów kluczowych. |
| 9. Jakie są parametry stołu - udźwig i maksymalny przesuw? | TAK, Tomograg Ingenuity Elite można konfigurować z stołem: - Maksymalna waga pacjenta 204 kg przy maksymalnym przesuwie stołu do 210 cm lub - Maksymalna waga pacjenta 295 kg przy maksymalnym przesuwie stołu do 175 cm |
| 10. Jakie są proponowane skrajne parametry akwizycji jak pitch, czas obrotu lampy, pokrycie detektora, prąd i napięcie, przesuw stołu, grubość warstwy? | Tak, Pitch – skrajne parametry |
| 11. Ile i jakie typy rekonstrukcji są dostępne? Czy możliwe jest prospektywne zaplanowanie (na poziomie pojedynczego badania, nie protokolu) kilku - jeśli tak to ilu dowolnych rekonstrukcji, tj czy mogą się różnić grubością warstwy, skokiem – , FoV, użytym kernelem (filtr)? Czy mogą się nakładać lub być nieciągłe? Czy możliwe jest dowolne zrekonstruowanie z surowych danych retrospektywnie? Czy możliwe jest zrekonstruowanie z surowych danych bez fizycznej użycia konsoli aparatu, np. z poziomu stacji opisowej /zdalnego interfejsu tomografu? | Tak, do 15 typów między innymi: koronal, sagital, Avarage MPR, MIP. Mogą się różnić grubością warstw Z użyciem filtra Mogą się nakładać i być nieciągłe Możliwa rekonstrukcja na podstawie surowych danych retrospektywnie Rekonstrukcje możliwe z poziomu konsoli aparatu Po zdalnym zalogowaniu do tomografu taka możliwość jest. |
| 12. Jakie proponujecie państwo rozwiązania w kwestii gwarancji? Czy dostarczycie państwo system zasilania awaryjnego? Jeśli tak, to czy podlega gwarancji? Jakie są koszty wymiany ogniw w zasilaniu awaryjnym, i jak często prognozuje się ich wymianę? | Tak, na życzenie Klienta dostarczamy system zasilania awaryjnego UPS dla konsoli operatora, konsoli lekarskich oraz całego tomografu. Jest to produkt firmy trzeciej, a okres gwarancji jest szacowany zgodnie wymaganiami Klienta. Wszelkie naprawy i wymiana elementów zużywalnych jest realizowana zgodnie z zaleceniami producenta systemu zasilania awaryjnego UPS |
| 13. Czy konsola operatora musi znajdować się w jednym pomieszczeniu z rekonstruktorem? Czy możliwe jest przeniesienie rekonstruktora do pomieszczenia technicznego lub serwerowni? | Tak, Istnieje możliwość zainstalowania konsoli operatora oraz rekonstruktora w oddzielnych pomieszczeniach |
| 14. Czy gantry jest pochylne? Jeśli tak to w jakim zakresie? | Tak, +/- 30 stopni |
| 15. Czy stacja opisowa pozwala na synchronizację serii danych a) z jednego badania z dwoma różnymi pochyłami gantry? b) z różnych badań wykonanych z pochyłem gantry? Jeśli tak, to automatyczną czy ręczną? | Tak, synchronizacja w MPR jest automatyczna z możliwością ręcznego dopasowania. |
| 16. Czy możliwe jest wyeksportowanie serii 3D to formatów nie-dicom, jeśli tak to jakich? np. avi/wmv, ale również STL vtk i inne | Tak, IntelliSpace Portal posiada dedykowane narzędzie do wydruków 3D – 3D Modelling. Aplikacja pozwala wyeksportować do formatów: avi,wmv, Binary STL, ASCII STL, Binary VTK, ASCII VTK, jpeg, tiff, BMP. |
| 17. Czy dostarczacie państwo narzędzie wspomagające ocenę ASPECTS? Jeśli tak, proszę o adekwatną ulotkę | Nie |
| 18. Czy oferujecie państwo automatyczną synchronizację serii TK z seriami MR? Jeśli tak to dla jakiej anatomii? | Tak, Możliwe jest automatyczne synchronizowanie serii TK z MR poprzez narzędzie smart link. |
| 19. Czy oprogramowanie pozwala na fuzję obrazów tomograficznych TK z MR i z innymi modalnościami? | TAK, - Fuzja badań z różnych modalności np.: PET-CT, SPECT-CT, NM-CT, CT-CT, CT-MR, and MR-MR - Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR - Jednoczesne ładowanie conajmniej dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR) |
| 20. Proszę o wykaz (katalog) opcjonalnych pakietów processingowych, tak abyśmy samodzielnie mogli ocenić ich przydatność na podstawie odpowiednich ulotek | TAK, Do Załącznika dołączona informacja produktowa dotycząca aplikacji klinicznych w wersji papierowej oraz elektronicznej. |