PYTANIA do Wykonawców								Załącznik nr 1

1. Jakie optymalne rozwiązanie proponujecie państwo w oferowanym

rozwiązaniu dla zobrazowania tętniaków wewnątrzczaszkowych przed i po

leczeniu wewnątrznaczyniowym? W tym, czy zastosowane przez państwa

rozwiązania pozwalają na subtrakcję (tj. wykorzystanie maski z fazy

badania bez kontrastu), lub czy ma w tej aplikacji zastosowanie

technika spektralna/dwuenergetyczna.

DSA (Digital Subtraction Angiography) jest metodą, którą zalecamy w przypadku tętniaków.

Nasz sprzęt i dedykowane oprogramowanie (CT Neuro DSA) pozwala na efektywne oraz bezproblemowe jej wykorzystanie. Jak zawsze w tym przypadku wymaga to wykonania skanu również bez kontrastu, ale jest to skan niskodawkowy. Oprogramowanie wykonuje subtrakcję automatycznie, korygując automatycznie możliwą zmianę pozycji głowy pomiędzy skanami.

Tak wykonana procedura DSA pozwala na wygenerowanie samego drzewa naczyniowego bez kości niezależnie od jakości zakontrastowania i budowy anatomicznej pacjenta.

Opcja Neuro DSA pozwala również na powiększenie tętniaka z przylegającymi naczyniami jednym kliknięciem myszy.

Bogate, standardowe oprogramowanie pozwala na precyzyjne pomiary odpowiednich długości,  średnic, pól powierzchni itp.

(str. 14 arkusza danych syngo.via VB30)

Jeśli tak, to czy rozwiązanie jest realizowane w oparciu o sam

tomograf czy też serwer aplikacyjny, w szczególności czy możliwe jest

zaimplementowanie protokołu zgodnego z proponowanym rozwiązaniem na

tomografie innego producenta (ewentualna subtrakcja w oparciu o fazę

natywną).

Cała procedura może być zrealizowana  w oparciu o sam tomograf.

Postprocessing jednakże może być i zazwyczaj jest wykonywany na serwerze aplikacyjnym.

Opcja Neuro DSA może opracowywać obrazy z dowolnego tomografu każdego producenta.

2. Techniki wizualizacji 3D dostępne niezależnie od wybranej aplikacji

klinicznej - proszę wymienić  które z wymienionych są dostępne, tj.

MPR, MPR+MIP, MPR+MinIP, MPR+Avg, VR, 3D MIP, VIP, Weighted MIP,

symulowany X ray, MPR po krzywej zdefiniowanej przez użytkownika, MPR

po automatycznie wysegmentowanym naczyniu - czy tylko w aplikacji

naczyniowej czy w dowolnej?, techniki zawężania pola widzenia do

obszaru zainteresowania w VR i lub 3D MIP, BEZ segmentacji, tj jakie

są oferowane płaszczyzny cięcia - czy wyłącznie względem płaszczyzn

akwizycji czy również względem przeglądającego, zawężanie pola

widzenia do dowolnego prostopadłościanu, prostopadłościanu o podstawie

równoległej do płaszczyzny akwizycji, sferycznie, owalnie, ewentualne

inne?

Czy możliwe jest zdefiniowanie pola widzenia w VR lub 3D MIP w oparciu

o inny zestaw danych niż podlegający renderingowi?

W każdej aplikacji możemy (również w podstawowej MM Reading (str. 5-6 arkusza danych syngo.via VB30)) zaprezentować dane w postaci:
MPR, MPR thick (co obejmuje również symulację Xray), MIP, MIP Thin, MinIP, VRT, VRT Thin, CPR (curved reconstruction, czyli przekrój po krzywej jako MPR lub MIP Thin po krzywej zdefiniowanej przez użytkownika, a w opcji Vascular po krzywej wyznaczonej automatycznie przez system + AngioView w opcji Vascular (ciemne naczynia, jak w tradycyjnej angiografii).

(str. 14 arkusza danych syngo.via VB30)

Zawężanie pola widzenia możliwe jest w dowolnym prostopadłościanie o ścianach związanych              z płaszczyzną akwizycji lub w slabie o dowolnej grubości i swobodnie zmienianym kącie (również automatycznie równolegle do wyświetlanej projekcji).

Czy możliwe jest zdefiniowanie pola widzenia w VR lub 3D MIP w oparciu

o inny zestaw danych niż podlegający renderingowi?

Nie

3. Techniki wielu obiektów 3D - czy możliwa jest fuzja kilku obiektów

wraz z ich włączaniem, wyłączaniem, regulowaniem przeźroczystości,

dowolnym ustawieniem kolorów dla poszczególnych wysegmentowanych w

różnych seriach (fazach badania)?  Czy możliwe jest to również dla

kilku *różnych* badań, z użyciem automatycznych i ręcznych technik

zintegrowanej rejestracji obrazu?

Możemy fuzjować i dowolnie dostosowywać (przesuwając i obracając) dwie dowolne serie tego samego badania lub z różnych badań jako MPR, zmieniając ich procentową zawartość.

Czy możliwe jest wysegmentowanie kilku obiektów z jednej serii (fazy

badania) i niezależne manipulowanie nimi?

Tak, to realizują dedykowane aplikacje: Region Growing i Antomy Vizualizer.

(str. 5 arkusza danych syngo.via VB30)

4. Badania naczyniowe - czy dostępna jest baza stentów, bądź innych

elementów do użycia wewnątrznaczyniowego i ich "przymierzanie" do

patologii stwierdzonej w naczyniu? Jeśli tak, to jakich stentów, w

jakim zakresie? Czy obejmuje ona stenty używane w patologiach naczyń

OUN?

Opcja Rapid Results w aplikacji CT Vascular pozwala na półautomatyczne wykonanie pomiarów i stworzenie raportu ze schematem i wszystkimi wymiarami do doboru stentów aortalnych:

Cook Zenith Flex

Gore Excluder

Medtronic Endurant II

(str. 15 arkusza danych syngo.via VB30)

Możliwe jest również stworzenie protokołu zgodnego z innym standardem.

5. Czy proponowane rozwiązanie do processingu - stacje standalone bądź

serwer aplikacyjny będą w pełni zgodne z używanym obecnie lub w

przeszłości angiografem - tj czy pozwolą na pracę we wszystkich

trybach VR/ 3D MIP w seriach danych uzyskanych za pomocą aparatu

Philips Integris Allura V oraz GE Innova IGS 6? Jeśli tak, to czy

wystarczą do tego surowe dane z rotacji (nie zrekonstruowane) czy też

wymagane są dane zrekonstruowane przez odpowiednią stację angiografu?

Nasz system pracuje z dowolnymi danymi spełniającymi obowiązujący standard DICOM.

(str. 33 arkusza danych syngo.via VB30)

6. Modalność SR - raporty strukturalne - czy proponowane przez państwa

rozwiązanie obsługuje modalność SR, jeśli tak to czy pozwala na

definiowanie własnych szablonów dla tej modalności?

Tak. Mamy Structured Reports i możemy swobodnie je konfigurować.

(str. 4, 9  arkusza danych syngo.via VB30)

7. Integracja z RIS i HIS - w UCK stosowany jest system Alteris oraz

Asseco AMMS. Czy możliwe jest wywołanie badania poprzez

a) komendę XML-RPC

b) link  postaci URI tj

wlasna-nazwa-protokołu://id-pacjenta/id-badania lub podobne

c) inne rozwiązania pozwalające na interację z RIS jak i HIS (w tym

przeglądarka referencyjna możliwa do zintegrowania z HIS poprzez RIS).

wywołanie badania z RIS oraz HIS w przeglądarce diagnostycznej,

poprzez URL, CCOW i inne

d) rozwiązanie dla urządzeń mobilnych

TAK, integracje desktopowe, DICOM RIS/PACS, HL7

(str. 40, 41, 44 arkusza danych syngo.via VB30)

syngo.via WebViewer (str. 7 arkusza danych syngo.via VB30)

8. System pracy zdalnej - w jaki sposób zostanie zrealizowany zdalny

dostęp do rozwiązania - stacji opisowej, zważywszy na fakt, że w

zakładzie dyżurują lekarze "pod telefonem", którzy wraz z dyżurnym

stacjonarnym podejmują decyzję o ewentualnym leczeniu interwencyjnym?

Czy możliwe jest:

a) rozwiązanie typu zdalny, współdzielony - zsynchronizowany pulpit (VNC?)

b) zapisanie i udostępnienie przesłanie "stanu konsoli", tak aby inny

lekarz mógł kontynuować pracę?

c) wysłanie kluczowych obrazów mailem, bądź w inny sposob przez sieć internet?

Jakie są wymagania dot. sieci w tym rozwiązaniu?

Możliwe są różne scenariusze pracy zdalnej – wymagają szczegółowego doprecyzowania.

c) teamplay images  - wysyłanie/udostępnianie obrazów poprzez aplikację teamplay

siemens.com/teamplay

9. Jakie są parametry stołu - udźwig i maksymalny przesuw?

Dla obu aparatów dwie opcje do wyboru, standardowa o nośności 227 kg lub bariatryczna do 307 kg.

10. Jakie są proponowane skrajne parametry akwizycji jak pitch, czas obrotu lampy, pokrycie detektora, prąd i napięcie, przesuw stołu, grubość warstwy?

go.TOP – pitch 0,03-1.5; obrót 0,33 s; detektor 38,4 mm; prąd 13-825 mA, napięcie 70-140 kV; przesuw stołu 200 mm/s; warstwa 0,6 mm

Edge Plus – pitch 0,35-1.7; obrót 0,28 s; detektor 38,4 mm; prąd 20-800 mA, napięcie 70-140 kV; przesuw stołu 230 mm/s; warstwa 0,41 mm

11. Ile i jakie typy rekonstrukcji są dostępne? Czy możliwe jest

prospektywne zaplanowanie (na poziomie pojedynczego badania, nie

protokolu) kilku - jeśli tak to ilu - dowolnych rekonstrukcji, tj czy

mogą się różnić grubością warstwy, skokiem, FoV, użytym kernelem? czy

mogą się nakładać lub być nieciągłe?

Czy możliwe jest dowolne zrekonstruowanie z surowych danych

retrospektywnie? Czy możliwe jest zrekonstruowanie z surowych danych

bez fizycznej użycia konsoli aparatu, np. z poziomu stacji

opisowej/zdalnego interfejsu tomografu?

Realizujemy rekonstrukcje standardowe oraz rekonstrukcje iteracyjne w pięcioma stopniami siły działania (SAFIRE).

Edge Plus– do 8 rekonstrukcji

go.TOP – nieograniczona liczba rekonstrukcji, w tym również np. rekonstrukcje w innych płaszczyznach niż skanowanie, automatycznie dostosowujące się do obiektów anatomicznych, automatyczne rekonstrukcje krzywoliniowe wzdłuż naczyń.

Rekonstrukcje te mogą różnić się dowolnymi parametrami rekonstrukcyjnymi, w tym – grubością warstwy, odległością między warstwami (nazywamy to inkrementem, nie skokiem), kernelem, FoV, mogą się nakładać i być nieciągłe.

12. Jakie proponujecie państwo rozwiązania w kwestii gwarancji? Czy

dostarczycie państwo system zasilania awaryjnego? Jeśli tak, to czy

podlega gwarancji? Jakie są koszty wymiany ogniw w zasilaniu

awaryjnym, i jak często prognozuje się ich wymianę?

Gwarancja pełna 24-miesięczna.

Gwarancja pełna na dłuższy okres czasu określony przez Zamawiającego (np. 10 lat).

Inne rodzaje uzgodnione z Zamawiającym.

Na życzenie Zamawiającego dostarczamy UPS (zarówno dla konsol jak i tomografu).

W zależności od dostarczanego typu wymiana po 5 lub 10 latach. Jej koszt to kilkanaście tysięcy zł.

13. Czy konsola operatora musi znajdować się w jednym pomieszczeniu z

rekonstruktorem? Czy możliwe jest przeniesienie rekonstruktora do

pomieszczenia technicznego lub serwerowni?

go.TOP – rekonstruktor w gantry TK

Edge Plus – rekonstruktor normalnie stoi przy konsoli, ale może być przeniesiony w inne miejsce.

14. Czy gantry jest pochylne? Jeśli tak to w jakim zakresie?

go.TOP –  +/- 30°

Edge Plus –  +/- 30°

15. Czy stacja opisowa pozwala na synchronizację serii danych a) z

jednego badania z dwoma różnymi pochyłami gantry? b) z różnych badań

wykonanych z pochyłem gantry? Jeśli tak, to automatyczną czy ręczną?

Tak, serie wykonane z różnym pochyleniem gantry mogą być zsynchronizowane automatycznie i ręcznie, przy czym pochylenie obrazów pozostaje takie jak przy akwizycji.

16. Czy możliwe jest wyeksportowanie serii 3D to formatów nie-dicom,

jeśli tak to jakich? np. avi/wmv ale również STL, vtk i inne

Serie obrazów np. z VRT lub MIP mogę być wyeksportowane również w formatach jpeg, bmp, png i tiff. Filmy eksportowane są w formacie wmv.

syngo.via nie eksportuje plików STL.

W zakresie druku 3D w ramach syngo.via Open Apps korzystamy z 3D Print Materialiese

(str. 4 arkusza danych syngo.via VB30)

17. Czy dostarczacie państwo narzędzie wspomagające ocenę ASPECTS?

Jeśli tak, proszę o adekwatną ulotkę

ASPECTS jest aplikacją w oprogramowaniu syngo.via VB40 (planowana dostępność od października  2019)

18. Czy oferujecie państwo automatyczną synchronizację serii TK z

seriami MR? Jeśli tak to dla jakiej anatomii?

TAK, dla wszystkich

19. Czy oprogramowanie pozwala na fuzję obrazów tomograficznych TK z

MR i z innymi modalnościami?

TAK, z wszystkimi innymi

20. Proszę o wykaz (katalog) opcjonalnych pakietów processingowych,

tak abyśmy samodzielnie mogli ocenić ich przydatność na podstawie

odpowiednich ulotek                                                                                                                    arkusz danych syngo.via VB30 z zaznaczeniami