Załącznik nr 3

Pytania dotyczące adaptacji pomieszczeń: 

1) Proszę o przygotowanie wstępnej koncepcji pracowni TK w dwóch wariantach w obrębie pomieszczeń zaznaczonych na załączonych rysunkach: 

a) wariant nr 1 obejmuje pomieszczenia obecnej pracowni TK oraz pomieszczenia ciemni i dwóch toalet; 

b) wariant nr 2 obejmuje pomieszczenia po byłej pracowni angiograficznej. 

W przedstawionych koncepcjach muszą znaleźć się wszystkie pomieszczenia pracowni TK oraz pomieszczenia towarzyszące możliwe do realizacji w ramach przeznaczonej do zaadaptowania powierzchni, tj. rejestracja pacjentów, poczekalnia, toaleta dla pacjentów i toaleta dla personelu. Proszę o podanie przewidywanego kosztu realizacji wszystkich prac adaptacyjnych (roboty budowlane i instalacyjne wszystkich branż).

W strukturach naszej firmy nie posiadamy komórki samodzielnie wykonującej prace projektowe.  W przypadku konieczności ich wykonania, wynikających z podpisanych         z klientami umów, zlecamy takie zadania wyspecjalizowanym pracowniom                               z odpowiednimi uprawnieniami i znajomością technologii odpowiednich obiektów/pracowni medycznych.

Na potrzeby przedmiotowego Dialogu Technicznego przedstawiamy w załączeniu propozycje usytuowania tomografu dla obu wariantów lokalizacji pracowni TK.

Na tym etapie, na podstawie posiadanych obecnie informacji, bez zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji pracowni TK oraz PFU (z określonymi wymogami odnośnie zakresu prac i jakości ich wykończenia) nie jesteśmy w stanie rzetelnie oszacować kosztów realizacji wszystkich prac adaptacyjnych.

2) Proszę o podanie przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną dla całej pracowni wraz z adaptowanymi pomieszczeniami, a w szczególności moc nominalną i moc szczytową.

Na podstawie posiadanych obecnie informacji, na tym etapie nie jesteśmy w stanie prawidłowo określić zapotrzebowania na energię elektryczną dla całej pracowni wraz    z adaptowanymi pomieszczeniami.

Znamy tylko zapotrzebowanie naszych tomografów, które podajemy poniżej.

Edge Plus – moc przyłączeniowa to 86,5 kVA, maksymalna moc w czasie do 3s to 140kVA, wymagana impedancja to maksymalnie 85 mΩ.

go.TOP – moc przyłączeniowa to 69.2kVA, maksymalna moc w czasie do 4s to 115kVA,
wymagana impedancja to maksymalnie 110 mΩ.

Pozostałe wielkości wynikające ze sposobu chłodzenia, ilości klimatyzatorów, ilości            i rodzaju innych urządzeń, wielkości przebudowy itp. chętnie podamy po przedstawieniu rzetelnie sporządzonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego PFU.