Załącznik nr 2 do zaproszenia do udziału 
 		w Dialogu Technicznym

Tomograf Komputerowy 64-rzędowy

Informacje ogólne

- Nazwa i dane wykonawcy:

Philips Polska Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 195 B , 02-222 Warszawa

2. Czy wykonawca jest bezpośrednim przedstawicielem producenta w Polsce?

TAK

- Jakie tomografy 64 rzędowe lub wyższe wykonawca posiada w ofercie?

Philips może zaoferować 64 rzędowy tomografy komputerowy model Ingenuity Elite

4. Ile tomografów komputerowych 64 rzędowych proponowanego producenta jest w Polsce?

W ciągu ostatnich 5 latach Philips zainstalował ok 50 maszyn 64 rzędowego tomografu komputerowego.

Najbliższe pracujące pracownie z 64 rzędowymi tomografami komputerowymi to:

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego w Katowicach, ul. Francuska 20-24

- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10

- Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	ul. Zygmunta Starego 20

- Centrum Onkologii-Instytut im.Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej	ul. Wincentego Lipa 2

- Szpital GeoMedical w Katowicach, Ul. Wita Stwosza 41

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, ul.Żeromskiego 113	90-549	ŁÓDŹ

- Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 	ul. Rzgowska 281/289

- Szpital Specjalistyczny im S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, Os. Na Skarpie 66

- Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1

- Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37

- Centrum Medyczne iMed 24 w Krakowie	prof. Michała Życzkowskiego 29

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5

| Lp. | Parametr | TAK/NIE lub podać wartość/nazwę |
| --- | --- | --- |
|  | Model i producent oferowanego aparatu | Tak, Philips Ingenuity Elite |
| 1 | Tomograf wyposażony w moduł tomografii wieloenergetycznej lub możliwość rozbudowy tomografu ( bez wymiany detektora lub lampy) o moduł tomografii wieloenergetycznej | Tak, Tomograf wyposażony w moduł tomografii wieloenergetycznej |
| 2 | Średnica otworu w gantry | Tak, 70 cm |
| 3 | Maksymalna moc pojedynczego generatora możliwa do ustawienia w protokole klinicznym ≥ 80 kW | Tak, 80 kW |
| 4 | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 80 kV | Tak, 80 kV |
| 5 | Maksymalny prąd pojedynczej lampy jaki jest możliwy do ustawienia w protokole klinicznym | Tak, 665 mA |
| 6 | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu | NIE |
| 7 | Panele sterujące pochylanie gantry z min. dwóch stron gantry | TAK |
| 8 | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360°) układu lampa detektor ≤ 0,4 s | Tak, 0,4 s |
| 9 | Możliwość wykonania minimum 3 prospektywnych rekonstrukcji z jednej akwizycji obrazu, pozwalającej na zmianę minimum FoV, grubości warstwy, algorytmu rekonstrukcyjnego, zakresu w osi X, Y i Z ≥ 3 | Tak |
| 10 | Akwizycja dwuenergetyczna (uzyskanie zestawu danych umożliwiającego rekonstrukcję wielu wirtualnych kV) w ramach pojedynczego skanowania | NIE |
| 11 | Algorytm modelowej, iteracyjnej rekonstrukcji poprawiający rozdzielczość niskokontrastową, działający w oparciu o analizę badanego obszaru, stworzeniu modelu statystycznego szumu i dostosowanie dla każdej specyficznej anatomii indywidualnej metody rekonstrukcji, dający w rezultacie obrazy zbliżone wyglądem do badań rezonansu magnetycznego, - IMR, VEO, ADMIRE, EMBIR lub równoważny | TAK, IMR |
| 12 | Specjalistyczny algorytm pozwalający zmniejszyć artefakty spiralne przy skanowaniu cienkimi warstwami. Algorytm ma umożliwiać także zwiększenie min. dwukrotnie skok spirali przy zachowaniu poziomu artefaktów od spirali | Tak, Algorytm DAS |
| 13 | Specjalistyczny algorytm pozwalający zmniejszyć artefakty wiązki stożkowej, automatycznie dobierając wartość pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania , utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu | Tak, algorytm COBRA |
| 14 | Bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu do podawania środka cieniującego i soli fizjologicznej podwieszany sprzężony w klasie IV wg normy CiA425 | Tak, SyncRight |
| 15 | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego, ilość proponowanych konsoli lekarskich | Parametry serwera aplikacyjnego: - 2 procesory 6 - rdzeniowe - pamięć RAM: 32 GB - System operacyjny serwera wykorzystujący 64-bitową architekturę sprzętową - pojemność macierzy: 3,5 TB - RAID Level 5 - napęd optyczny: DVD RW - klawiatura, mysz - możliwość jednoczesnego przetwarzania 30 000 warstw - Możliwośc zabudowy w szafie RACK 19 System pracuje w oparciu o model licencji pływających Liczba proponowanych 5 równoczesnych użytkowników - Każdy z użytkowników ma jednoczesny dostęp do każdej z aplikacji klinicznej, obejmującej wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu ma dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie. |
| 16 | Wyposażenie samodzielnych stanowisk lekarskich ( parametry sprzętu) | Samodzielne stanowisko lekarskie oparte o architekturę klient-serwer wyposażone w dwa lub trzy monitory. Monitor diagnostyczny do tomografii spełniają wymogi Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jedn. : Dz.U. z 2017r, poz. 884).Przekątna kolorowego monitora diagnostycznego z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19” o rozdzielczości ≥ 1MP z podświetleniem LED Komputer (stacja kliencka serwera) parametrach: - procesor czterordzeniowy, 2,40 GHz - 8 GB RAM - dysk o pojemności 200 GB - system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji - mysz, klawiatura - nagrywarka DVD - Karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów. |
| 17 | Pełna gwarancja min. 36 miesięcy | Tak, 36 miesięcy |
| 18 | Cena ( brutto) oferowanego aparatu | Szacunkowa cena brutto* 3 592 771,76 zł * Przedstawiona cena brutto (informacja cenowa) nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - art 66, a wszystkie wielkości wynikają z przyjętych założeń i mogą się zmieniać w zależności od modelu i architektury rozwiązania. Poniższa informacja cenowa jest ważna w terminie 30 dni od daty przedstawienia, natomiast termin dostawy (realizacji zamówienia) wynosi w zależności od modelu od 12 do 16 tygodni od podpisania umowy. |