Załącznik nr 2 do zaproszenia do udziału 
 		w Dialogu Technicznym

Tomograf Komputerowy 64-rzędowy

Informacje ogólne

1. Nazwa i dane wykonawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
2. Czy wykonawca jest bezpośrednim przedstawicielem producenta w Polsce? TAK

3. Jakie tomografy 64 rzędowe lub wyższe wykonawca posiada w ofercie? 6 różnych aparatów SOMATOM: go.TOP, AS+, Edge, Edge Plus, Drive, Force

4. Ile tomografów komputerowych 64 rzędowych proponowanego producenta jest w Polsce? Powyżej 117 instalacji

| Lp. | Parametr | TAK/NIE lub podać wartość/nazwę |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model i producent oferowanego aparatutu |  | go.TOP Siemens Healthcare GmbH | Edge Plus Siemens Healthcare GmbH |
| 1 | Tomograf wyposażony w moduł tomografii wieloenergetycznej lub możliwość rozbudowy tomografu ( bez wymiany detektora lub lampy) o moduł tomografii wieloenergetycznej | opisać | TAK, 2 metody: Dual spiral Twin Beam | TAK, 2 metody: Dual spiral Twin Beam |
| 2 | Średnica otworu w gantry | podać | 70 cm | 78 cm |
| 3 | Maksymalna moc pojedynczego generatora możliwa do ustawienia w protokole klinicznym ≥ 80 kW | podać wartość | 75 kW | 100 kW |
| 4 | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 80 kV | podać wartość | 70 kV | 70 kV |
| 5 | Maksymalny prąd pojedynczej lampy jaki jest możliwy do ustawienia w protokole klinicznym | podać wartość | 825 mA | 800 mA |
| 6 | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu | tak/nie | TAK | TAK |
| 7 | Panele sterujące pochylanie gantry z min. dwóch stron gantry | tak/nie | NIE Rozwiązanie równoważne - Tablet | TAK |
| 8 | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360°) układu lampa detektor ≤ 0,4 s | podać | 0,33 s | 0,28 s |
| 9 | Możliwość wykonania minimum 3 prospektywnych rekonstrukcji z jednej akwizycji obrazu, pozwalającej na zmianę minimum FoV, grubości warstwy, algorytmu rekonstrukcyjnego, zakresu w osi X, Y i Z ≥ 3 | podać | nieograniczona liczba rekonstrukcji, w tym również np. rekonstrukcje w innych płaszczyznach niż skanowanie, automatycznie dostosowujące się do obiektów anatomicznych, automatyczne rekonstrukcje krzywoliniowe wzdłuż naczyń. Rekonstrukcje te mogą różnić się dowolnymi parametrami rekonstrukcyjnymi, w tym – grubością warstwy, odległością między warstwami (inkrementem), kernelem, FoV, mogą się nakładać i być nieciągłe. | do 8 rekonstrukcji, w tym również np. rekonstrukcje w innych płaszczyznach niż skanowanie, automatycznie dostosowujące się do obiektów anatomicznych, automatyczne rekonstrukcje krzywoliniowe wzdłuż naczyń. Rekonstrukcje te mogą różnić się dowolnymi parametrami rekonstrukcyjnymi, w tym – grubością warstwy, odległością między warstwami (inkrementem), kernelem, FoV, mogą się nakładać i być nieciągłe. |
| 10 | Akwizycja dwuenergetyczna (uzyskanie zestawu danych umożliwiającego rekonstrukcję wielu wirtualnych kV) w ramach pojedynczego skanowania | tak/nie | TAK, 2 metody: Dual spiral Twin Beam | TAK, 2 metody: Dual spiral Twin Beam |
| 11 | Algorytm modelowej, iteracyjnej rekonstrukcji poprawiający rozdzielczość niskokontrastową, działający w oparciu o analizę badanego obszaru, stworzeniu modelu statystycznego szumu i dostosowanie dla każdej specyficznej anatomii indywidualnej metody rekonstrukcji, dający w rezultacie obrazy zbliżone wyglądem do badań rezonansu magnetycznego, - IMR, VEO, ADMIRE, EMBIR lub równoważny | tak/nie | TAK SAFIRE | TAK SAFIRE |
| 12 | Specjalistyczny algorytm pozwalający zmniejszyć artefakty spiralne przy skanowaniu cienkimi warstwami. Algorytm ma umożliwiać także zwiększenie min. dwukrotnie skok spirali przy zachowaniu poziomu artefaktów od spirali | tak/nie | NIE Opis funkcjonalności stosowany przez firmę GE. Oferujemy technikę równoważną SureViev – automatyczny dobór pitch | NIE Opis funkcjonalności stosowany przez firmę GE. Oferujemy technikę równoważną SureViev – automatyczny dobór pitch |
| 13 | Specjalistyczny algorytm pozwalający zmniejszyć artefakty wiązki stożkowej, automatycznie dobierając wartość pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania , utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu | tak/nie | NIE Opis funkcjonalności stosowany przez firmę GE. Oferujemy technikę równoważną SureViev – automatyczny dobór pitch | NIE Opis funkcjonalności stosowany przez firmę GE. Oferujemy technikę równoważną SureViev – automatyczny dobór pitch |
| 14 | Bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu do podawania środka cieniującego i soli fizjologicznej podwieszany sprzężony w klasie IV wg normy CiA425 | tak/nie | NIE Klasa integracji CAN III | TAK |
| 15 | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego, ilość proponowanych konsoli lekarskich | podać | Serwer L 2 x Intel CPU 96 GB ok 3,5 TB do 7 konsol lekarskich do 24 000 warstw | Serwer XL 2 x Intel CPU 192 GB ok 7 TB do 15 konsol lekarskich do 46 000 warstw |
| 16 | Wyposażenie samodzielnych stanowisk lekarskich ( parametry sprzętu) | podać | PC 8 GB RAM 256 SSD Windows 10 UPS 2 szt. MX242W RIS 23” | PC 8 GB RAM 256 SSD Windows 10 UPS 2 szt. MX242W RIS 23” |
| 17 | Pełna gwarancja min. 36 miesięcy | podać | TAK | TAK |
| 18 | Cena ( brutto) oferowanego aparatu | podać | Szacowana cena brutto oferowanego tomografu w zależności od jego ostatecznej konfiguracji oraz systemu postprocessingowego i ilości oraz rodzaju aplikacji waha się w przedziale 3,6 – 4,0 mln zł. | Szacowana cena brutto oferowanego tomografu w zależności od jego ostatecznej konfiguracji oraz systemu postprocessingowego i ilości oraz rodzaju aplikacji waha się w przedziale 4,1 – 4,5 mln zł. |