DZP.381.45A.2021

Załącznik nr 4

PAKIET 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Zestaw do laparoskopii

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | Min. 2020 | TAK/NIE* |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK | TAK/NIE* Zgodnie z formularzem ofertowym |
| II | MONITOR MEDYCZNY OPERACYJNY -1 SZT. |  |  |
|  | Monitor 4K | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przekątna ekranu min. 31" | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość ekranu 4096 x 2160 pikseli | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mocowanie typu VESA | TAK | TAK/NIE* |
| III | STEROWNIK KAMERY |  |  |
|  | Sterownik kamery obsługujący rozdzielczość min. Full HD ( obsługiwane rozdzielczości 1920 x 1080p, WUXGA, SXGA ) | TAK FULL HD – 0 pkt 4K – 5 pkt | Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Sterownik kamery zintegrowany ze źródłem światła LED | TAK/NIE Zintegrowany ze źródłem światła - 5 pkt Niezintegrowany ze źródłem światła - 0 pkt | Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Sterownik kamery z wbudowanym panelem dotykowym do sterowania urządzeniem | TAK | TAK/NIE* |
|  | W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB | TAK | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie sztywnego wideoendoskopu do laparoskopii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterownik kamery wyposażony minimum w 1 wyjście cyfrowe HD-SDI ( 1920 x 1080p, 50/60 Hz ) | TAK >1 wyjście - 5 pkt 1wyjście - 0 pkt | Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Sterownik kamery wyposażony minimum w 1 wyjście cyfrowe wideo DVI ( 1920 x 1080p, 50/60 Hz ) | TAK >1 wyjście - 5 pkt 1wyjście - 0 pkt | Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Sterownik kamery wyposażony w minimum jedno wyjście analogowe COMP | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterownik kamery wyposażony w minimum jedno wyjście analogowe sygnału wideo Y/C | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterownik kamery posiadający min. jedno gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcje zapisu zdjęć w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapis zdjęć w formacie: TIFF lub JPEG | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomów regulacji jasności | TAK >4 poziomów - 5 pkt ≤4 poziomów - 0 pkt | Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana w menu sterownika kamery | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja programowania przycisków głowicy kamery | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zaprogramowania dwóch przycisków głowicy kamery w celu nagrania zdjęć i sekwencji wideo na zewnętrznym systemie archiwizującym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180° | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 3 poziomy regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterownik kamery wyposażony w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR | TAK Technologia optyczno-cyfrowa - 5 pkt Technologia cyfrowa - 0 pkt | Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Funkcja wyświetlania wybranego trybu koloru, trybu obserwacji oraz trybu wzmocnienia obrazu na ekranie monitora operacyjnego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: a) indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, b) indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stopień ochrony min. CF | TAK | TAK/NIE* |
| IV | GŁOWICA KAMERY |  |  |
|  | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery - 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. Full HD, 16:9, 50/60 Hz | TAK FULL HD – 0 pkt 4K – 5 pkt | Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Głowica kamery wyposażona min. w 2 programowalne przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery | TAK >2 programowalne przyciski - 5 pkt 2 programowalne przyciski - 0 pkt | Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga głowicy kamery poniżej 500 g | TAK ≥ 300g- 5 pkt 301g-500g - 0 pkt | Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Stopień ochrony min. CF | TAK | TAK/NIE* |
| V | OPTYKA LAPAROSKOPOWA |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa kompatybilna z oferowaną głowicą kamery - 2 szt. Średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°, Full HD, długość 310-320 mm, autoklawowalna; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery; Kontener do sterylizacji - 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm-4,8 mm, średnica zewnętrzna 8,2- 8,4 mm, długość 2,5 m - 3 m, typ min. CF - 4 szt. | TAK >2,5 m długości - 5 pkt ≤2,5 m długości - 0 pkt | Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Optyka laparoskopowa IR kompatybilna z oferowaną głowicą kamery - 1 szt. Średnica 10mm, kąt patrzenia 30°, długość robocza 310-330 mm, pole widzenia 88°; autoklawowalny, soczewki ze szkła ED o niskiej dyspersji, przeznaczony do obrazowania w świetle białym oraz fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG); wbudowany filtr przeznaczony do ICG. Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiarach min. 440x45x80 mm, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa - 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| VI | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA XENON lub LED |  |  |
|  | Źródło światła Xenon lub LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery | TAK | TAK/NIE* |
|  | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stopień ochrony min. CF | TAK | TAK/NIE* |
| VII | WÓZEK APARATUROWY |  |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK, | TAK/NIE* …….. PODAĆ |
|  | Wyposażony w 3 półki, min. 2 regulowane, min. 12 gniazd do podłączenia urządzeń oraz transformator 220-240 V | TAK, | TAK/NIE* …….. PODAĆ |
|  | Ramę na monitor o wadze 6-12 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt na butlę CO2 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wieszak min. 4-miejscowy na płyny | TAK, | TAK/NIE* …….. PODAĆ |
|  | Uchwyt na głowicę kamery HD lub 4K | TAK | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt na min. 2 pojemniki ssaka | TAK, | TAK/NIE* …….. PODAĆ |
| VIII | INSUFLATOR CO2 |  |  |
|  | System automatycznego oddymiania uruchamiany przy aktywacji diatermii. Kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią ERBE VIO | TAK/NIE automatyczne oddymianie - 5 pkt brak automatycznego oddymiania - 0 pkt | Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ |
|  | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym lub urządzenie do podgrzewania CO2 z wyposażeniem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalny przepływ gazu min. 45 l/min | TAK, | TAK/NIE* …….. PODAĆ |
|  | Maksymalne ciśnienie insuflacji min. 25 mmHg | TAK, | TAK/NIE* …….. PODAĆ |
|  | Dostępne trzy tryby przepływu: niski, średni, wysoki. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK | TAK/NIE* |
|  | W zestawie: dren do insuflacji z luer lock oraz drenem do filtra CO2, oraz dren do oddymiania. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przewód wysokociśnieniowy DIN do podłączenienia do źródła CO2 - 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zestaw drenów do insuflacji, wielorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora. W zestawie dren insuflacyjny, łącznik luer, krótki dren do filtra CO2 - 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zestaw drenów do oddymiania, wielorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora. W zestawie: dren o mniejszej średnicy do insuflatora ze złączem luer, dren przedłużający o większej średnicy ze złączem do drenu mniejszego, złącze trójnikowe, krótki dren przedłużający. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Filtr do insuflacji, kompatybilny do oferowanego insuflatora, sterylny, duży, 10 szt./op. - 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| IX | DODATKOWY MONITOR MEDYCZNY Z SYSTEMEM TRANSMISJI |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 32" | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 pikseli | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mocowanie typu VESA | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wózek jezdny do monitora - 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zestaw do bezprzewodowej transmisji obrazu - 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| X | REJESTRATOR CYFROWY |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające rejestrację cyfrowych sygnałów video wysokiej rozdzielczości 1080p | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapis sekwencji video oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB lub ich przesyłanie do dedykowanego systemu zarządzania informacją medyczną. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rejestracji sygnałów z min. 1 kanału jednocześnie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy będący elementem zestawu lub zarządzane zdalnie z dowolnego komputera pracującego w sieci szpitalnej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitor dotykowy, rozdzielczość min. 1920x1080, uchwyt do mocowania na wózku endoskopowym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wewnętrzny dysk twardy min. 1TB | TAK | TAK/NIE* |
|  | Format zapisu obrazów: JPG lub BMP | TAK | TAK/NIE* |
|  | Format zapisu video: MPEG-4 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rejestrator wyposażony w min. 8 gniazd USB, w tym min. 1 gniazdo na panelu przednim urządzenia | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rozbudowy systemu nagrywania sieciowego o kolejne chirurgiczne zestawy endoskopowe | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rozbudowy systemu sieciowej archiwizacji o system komunikacji audio-wideo z dowolnym miejscem poza szpitalem z grupą osób min. 20 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyświetlania archiwalnych nagrań z sieciowej biblioteki nagrań na monitorze zestawu endoskopowego | TAK | TAK/NIE* |
| XI | NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE |  |  |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm - 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann z jedną ruchomą branszą, długość szczęk 24mm, średnica 5mm, długość 330mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki typu pazur, długość szczęk 28mm, średnica 5mm, długość 330mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland z zagięciem 90˚, długość szczęk 18mm, średnica 5mm, długość 330mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające, mocne, atraumatyczne,długość szczęk 26mm, średnica 5mm, długość 330mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm 8 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt do narzędzi, monopolarny, bez zapinki 3 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt do narzędzi z zamkiem 2 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt do narzędzi z wyłączalnym zamkiem 3 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), średnica 5 mm, długość 330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5,3 mm i długości roboczej 360 mm, z otworami na końcu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwigniami do ssania i irygacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco- płuczącej o 5 mm kanale ssącym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą. W skład wchodzi: mata silikonowa, wkład z uchwytami. Wymiary 550x255x230. Kompatybilny ze sterylizacją parową. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kabel monopolarny do narzędzi typu HiQ+, wtyk 4 mm (bananowy), długość 3,5 – 4,00 m do diatermii ESG-400, Erbe VIO (posiadanej przez Zamawiającego) z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter - 2 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Igła Veress'a, długość 120 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Trokar laparoskopowy 11mm, dł. 100mm, z klapka i z gwintowanym szaftem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Gwóźdź ostry, piramidalny do trokara 11mm, dł. 100mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Trokar laparoskopowy 5,5 mm, z uszczelką wewnętrzną szaft metalowy, gwintowany dł. 100mm 2 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Gwóźdź piramidalny do trokara 5,5mm dł. 100mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Redukcja do trokarów z 11mm/5,5mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Trokar laparoskopowy 13mm, z klapką, dł. 100 mm, szaft gładki skośny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Gwóźdź ostry, piramidalny do trokara 13mm, dł. 100mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Redukcja do trokarów z 13/5,5mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm - 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ LUB WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

DZP.381.45A.2021

Załącznik nr 5

PAKIET 1

WYKAZ DO OCENY PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH (OCENA TECHNICZNA)

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

Zestaw do laparoskopii

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w polu „podać…” wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację – nie ma konieczności dodatkowego opisywania parametru.) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| II | MONITOR MEDYCZNY OPERACYJNY -1 SZT. |  |  |
| III | STEROWNIK KAMERY |  |  |
| 1 | Sterownik kamery obsługujący rozdzielczość min. Full HD ( obsługiwane rozdzielczości 1920 x 1080p, WUXGA, SXGA ) | TAK FULL HD – 0 pkt 4K – 5 pkt | TAK/NIE* ………….. podać |
| 2 | Sterownik kamery zintegrowany ze źródłem światła LED | TAK/NIE Zintegrowany ze źródłem światła - 5 pkt Niezintegrowany ze źródłem światła - 0 pkt | TAK/NIE* ………….. podać |
| 7 | Sterownik kamery wyposażony minimum w 1 wyjście cyfrowe HD-SDI ( 1920 x 1080p, 50/60 Hz ) | TAK >1 wyjście - 5 pkt 1wyjście - 0 pkt | TAK/NIE* ………….. podać |
| 8 | Sterownik kamery wyposażony minimum w 1 wyjście cyfrowe wideo DVI ( 1920 x 1080p, 50/60 Hz ) | TAK >1 wyjście - 5 pkt 1wyjście - 0 pkt | TAK/NIE* ………….. podać |
| 15 | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomów regulacji jasności | TAK >4 poziomów - 5 pkt ≤4 poziomów - 0 pkt | TAK/NIE* ………….. podać |
| 22 | Sterownik kamery wyposażony w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR | TAK Technologia optyczno-cyfrowa - 5 pkt Technologia cyfrowa - 0 pkt | TAK/NIE* ………….. podać |
| IV | GŁOWICA KAMERY |  |  |
| 2 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. Full HD, 16:9, 50/60 Hz | TAK FULL HD – 0 pkt 4K – 5 pkt | TAK/NIE* ………….. podać |
| 3 | Głowica kamery wyposażona min. w 2 programowalne przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery | TAK >2 programowalne przyciski - 5 pkt 2 programowalne przyciski - 0 pkt | TAK/NIE* ………….. podać |
| 5 | Waga głowicy kamery poniżej 500 g | TAK ≥ 300g- 5 pkt 301g-500g - 0 pkt | TAK/NIE* ………….. podać |
| V | OPTYKA LAPAROSKOPOWA |  |  |
| 2 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm-4,8 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm, długość 2,5 m - 3 m, typ CF - 4 szt. | TAK >2,5 m długości - 5 pkt ≤2,5 m długości - 0 pkt | TAK/NIE* ………….. podać |
| VI | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA XENON lub LED |  |  |
| VII | WÓZEK APARATUROWY |  |  |
| VIII | INSUFLATOR CO2 |  |  |
| 2 | System automatycznego oddymiania uruchamiany przy aktywacji diatermii. Kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią ERBE VIO | TAK/NIE automatyczne oddymianie - 5 pkt brak automatycznego oddymiania - 0 pkt | TAK/NIE* ………….. podać |
| IX | DODATKOWY MONITOR MEDYCZNY Z SYSTEMEM TRANSMISJI |  |  |
| X | REJESTRATOR CYFROWY |  |  |
| XI | NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE |  |  |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć