DZP.381.22A.2022                                                                                     Zmodyfikowany załącznik nr 7

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, model/typ, rok produkcji, stan: zgodnie z wypełnionym wykazem do oceny parametrów technicznych

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Platforma biochemiczno – immunochemiczna (lokalizacja Medyków 14) | XXX | XXX |
| 1 | W pełni automatyczny system pracujący w trybie pacjent po pacjencie. Nowy lub używany (po pełnym przeglądzie technicznym). Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r. | TAK | TAK/NIE* |
| 2 | Wydajność modułu biochemicznego wraz z ISE nie mniejsza niż 1 500 oznaczeń na godzinę, a dla modułu immunochemicznego nie mniejsza niż 280 oznaczeń na godzinę. | TAK | TAK/NIE* |
| 3 | Ilość pozycji dla próbek badanych nie mniej niż 300, z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy. | TAK | TAK/NIE* |
| 4 | Bezkontaktowe przygotowanie mieszaniny reakcyjnej (dotyczy części biochemicznej) | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 5 | Metody pomiaru moduł biochemiczny: Fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne | TAK | TAK/NIE* |
| 6 | Metody pomiaru moduł immunochemiczny: chemiluminescencja | TAK | TAK/NIE* |
| 7 | Moduł ISE wyposażony w bezobsługowe elektrody – min. Na, K, Ref. to znaczy takie, które nie wymagają uzupełniania płynów czy wymiany membran, niezależnie od tego kto tą czynność wykonuje (operator czy serwisant) nie włączając kalibracji – min. Na, K, Ref. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 8 | Automatyczna detekcja skrzepu, ilości materiału badanego oraz pęcherzy w próbce badanej przy aspiracji materiału. | TAK | TAK/NIE* |
| 9 | Moduł biochemia: kuwety pomiarowe sprawdzane automatycznie przez analizator monitorujący stopień zużycia i konieczność wymiany | TAK | TAK/NIE* |
| 10 | Analiza w fazie ciekłej | TAK | TAK/NIE* |
| 11 | Objętość próbki aspirowana do 1 oznaczenia nie większa niż 50 μl (bez objętości martwej) | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 12 | Możliwości analityczne dla modułu biochemia: a) biochemia – enzymy, substraty, elektrolity b) białka specyficzne c) monitorowanie leków d) środki uzależniające i trucizny | TAK | TAK/NIE* |
| 13 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR, hemolizacie i krwi pełnej (HbA1C) | TAK | TAK/NIE* |
| 14 | Standardowy czas wirowania dla markerów kardiologicznych oznaczonych w surowicy do 10 minut. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 15 | Czas uzyskania wyników markerów kardiologicznych (Troponina, CK-MB, NT-pro BNP) do 10 min pierwszy wynik. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 16 | Odczynniki do immunoglobulin IgG, IgM, IgA umożliwiające wykonywanie badań w surowicy, osoczu, oraz IgG w PMR. | TAK | TAK/NIE* |
| 17 | Oznaczanie parathormonu natywnego - (PTH 3 generacji, PTH 1-84). | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 18 | Test do oznaczania b-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 19 | Możliwość ciągłego dostawiania odczynników, w oryginalnych opakowaniach / buteleczkach, bez konieczności zmiany trybu pracy analizatora na pauza, wstrzymanie, stop. | TAK | TAK/NIE* |
| 20 | Spójny system pomiarowy, odczynniki dedykowane do oferowanego analizatora pochodzące od jednego producenta lub maksymalnie 2 odczynniki od innego producenta niż reszta odczynników | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 21 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. | TAK | TAK/NIE* |
| 22 | Eliminacja kontaminacji w części immunochemicznej – jednorazowe końcówki dozujące, | TAK | TAK/NIE* |
| 23 | Priorytetowe oznaczenie próbek „cito”, podawanych przez oddzielny port STAT | TAK | TAK/NIE* |
| 24 | Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą czytnika kodów lub technologii RFID | TAK | TAK/NIE* |
| 25 | Co najmniej 60 pozycji odczynnikowych w module biochemicznym i nie mniej niż 48 w module immunochemicznym | TAK | TAK/NIE* |
| 26 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora, zgodnie z rekomendacjami producenta | TAK | TAK/NIE* |
| 27 | Wszystkie odczynniki niewymagające wstępnego przygotowania (rozpuszczania, mieszania czy łączenia składników) lub maksymalnie dwa odczynniki płynne, wymagające jedynie przelania, automatycznie identyfikowane przez analizator. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 28 | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych. | TAK | TAK/NIE* |
| 29 | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. | TAK | TAK/NIE* |
| 30 | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu (jeżeli jest wymagana). | TAK | TAK/NIE* |
| 31 | Podtrzymywanie zasilania (UPS) jako integralna część systemu. | TAK | TAK/NIE* |
| 32 | System podtrzymywania napięcia zasilania analizatora z czasem działania nie mniejszym niż 30 minut. | TAK | TAK/NIE* |
| 33 | Modem serwisowy i możliwość zdalnej diagnostyki w przypadku awarii analizatora. | TAK | TAK/NIE* |
| 34 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w momencie instalacji instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń. | TAK | TAK/NIE* |
| 35 | Wykonawca w ramach zaoferowanej wartości brutto zobowiązuje się do pomocy merytorycznej w trakcie trwania umowy. | TAK | TAK/NIE* |
| 36 | Dodatkowe oprzyrządowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania analizatora (UPS, komputer własny) | TAK | TAK/NIE* |
| 37 | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Wykonawca: • w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu dokument licencji na integrację dostarczonych analizatorów z systemem InfoMedica wystawiony przez producenta systemu Asseco Poland S.A. lub w przypadku Wykonawcy oferującego używany dotychczas przez Zamawiającego analizator dostarczenie dla aparatu potwierdzenia zakupu aktualnego nadzoru autorskiego do integracji ważnego przez cały okres obowiązywania umowy • Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. • Dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy (wskazany poniżej) umożliwiający fizyczne połączenie aparatu z systemem LIS InfoMedica Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica pokrywa Wykonawca Zapewni sprzęt komputerowy wraz z monitorem, klawiaturą i myszką, z drukarką laserową podłączoną do analizatora wyposażoną w pełnowartościowy toner oraz jeden toner zapasowy Dostarczony sprzęt komputerowy musi: • umożliwiać współpracę z funkcjonującym w laboratorium systemem informatycznym) • być wyposażony w legalny system operacyjny wraz ze wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji), program antywirusowy z aktualną licencją (z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur), pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny) oraz niezbędne porty i okablowanie potrzebne do połączenia komputera z analizatorem i siecią szpitalną. UWAGA: komputer musi mieć wykonaną świeżą instalację systemu operacyjnego i pozbawiony wszelkich danych np. pochodzących od poprzedniego użytkownika (jeżeli komputer nie jest fabrycznie nowy) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tonerów do dostarczonej drukarki w trakcie trwania umowy. Toner musi zostać dostarczony w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na wskazany adres e-mail Wykonawcy. Wykonawca zapewni serwis dla dostarczonego sprzętu komputerowego wraz z drukarką. | TAK | TAK/NIE* |
| 38 | Przystosowanie pomieszczeń i/lub instalacji informatycznej/elektrycznej/wodociągowej/kanalizacyjnej laboratorium do wymogów oferowanego rozwiązania po stronie Wykonawcy i na jego koszt w ramach zaoferowanej ceny brutto. | TAK | TAK/NIE* |
| II. | Wymagania dla analizatora pomocniczego do badań biochemicznych (back-up) - lokalizacja Ceglana 35 | XXX | XXX |
|  | Analizator nowy lub używany (po przeglądzie technicznym) nie starszy niż 2016 rok | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wydajność nie mniej niż 800 oznaczeń fotometrycznych wraz z ISE na godzinę. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jednoczesna dostępność minimum 40 różnych testów na pokładzie analizatora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Metody pomiaru: monochromatyczne, bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, elektrolity, białka specyficzne, monitorowanie leków. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonywanie badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR, krwi pełnej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Detekcja skrzepu w próbce. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Chłodzone miejsca odczynników w analizatorze, dostawianie lub wymiana odczynników bez przerywania pracy analizatora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Priorytetowe wykonywanie badań ,,cito''. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany program kontroli jakości, przedstawienie graficzne kontroli jakości. Kontrola w czasie rzeczywistym i skumulowana. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bezdotykowe mieszanie reagentów w kuwetach pomiarowych (wykluczenie kontaminacji). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Systemu podtrzymywania napięcia zasilania analizatora z czasem działania nie mniejszym niż 30 minut | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca zobowiązuje się w ramach zaoferowanej wartości brutto do pomocy merytorycznej w czasie trwania umowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w momencie instalacji instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe oprzyrządowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania analizatora (UPS, komputer własny) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Wykonawca - w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu dokument licencji na integrację dostarczonych analizatorów z systemem InfoMedica wystawiony przez producenta systemu Asseco Poland S.A. lub w przypadku Wykonawcy oferującego używany dotychczas przez Zamawiającego analizator dostarczenie dla aparatu potwierdzenia zakupu aktualnego nadzoru autorskiego do integracji ważnego przez cały okres obowiązywania umowy - Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. - Dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy (wskazany poniżej) umożliwiający fizyczne połączenie aparatu z systemem LIS InfoMedica Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica pokrywa Wykonawca Sprzęt komputerowy wraz z monitorem, klawiaturą i myszką, z drukarką laserową podłączoną do analizatora wyposażoną w pełnowartościowy toner oraz jeden toner zapasowy Dostarczony sprzęt komputerowy musi: • umożliwiać współpracę z funkcjonującym w laboratorium systemem informatycznym) • być wyposażony w legalny system operacyjny wraz ze wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji), program antywirusowy z aktualną licencją (z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur ), pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny) oraz niezbędne porty i okablowanie potrzebne do połączenia komputera z analizatorem i siecią szpitalną. UWAGA: komputer musi mieć wykonaną świeżą instalację systemu operacyjnego i pozbawiony wszelkich danych np. pochodzących od poprzedniego użytkownika (jeżeli komputer nie jest fabrycznie nowy) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tonerów do dostarczonej drukarki w trakcie trwania umowy. Toner musi zostać dostarczony w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na wskazany adres -email Wykonawcy. Wykonawca zapewni serwis dla dostarczonego sprzętu komputerowego wraz z drukarką. | TAK | TAK/NIE* |
| III. | Wymagania dla analizatorów pomocniczych do badań immunochemicznych (back-up) – 2szt. (lokalizacja Ceglana 35) | XXX | XXX |
|  | Analizatory nowe lub używane (po przeglądzie technicznym) nie starsze niż 2016 rok | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie rutynowym i trybie cito z możliwością ciągłego dostawiania próbek. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas otrzymania pierwszego wyniku max. 30 min. od momentu uruchomienia analizatora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jednoczesna dostępność minimum 15 różnych testów na pokładzie każdego z analizatorów. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jednoczesna dostępność minimum 30 próbek badanych na pokładzie każdego z analizatorów. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Detekcja skrzepu w próbce | TAK | TAK/NIE* |
|  | Chłodzone miejsca odczynników w analizatorze. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Priorytetowe wykonywanie badań ,,cito''. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne rozcieńczenie próbek po przekroczeniu liniowości metody. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany program kontroli jakości, przedstawienie graficzne kontroli jakości | TAK | TAK/NIE* |
|  | Systemu podtrzymywania napięcia zasilania analizatora z czasem działania nie mniejszym niż 30 minut | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca zobowiązuje się w ramach zaoferowanej wartości brutto do pomocy merytorycznej w czasie trwania umowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w momencie instalacji instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe oprzyrządowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania analizatora (UPS, komputer własny) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Wykonawca: • w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu dokument licencji na integrację dostarczonych analizatorów z systemem InfoMedica wystawiony przez producenta systemu Asseco Poland S.A. lub w przypadku Wykonawcy oferującego używany dotychczas przez Zamawiającego analizator dostarczenie dla aparatu potwierdzenia zakupu aktualnego nadzoru autorskiego do integracji ważnego przez cały okres obowiązywania umowy • Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. • Dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy (wskazany poniżej) umożliwiający fizyczne połączenie aparatu z systemem LIS InfoMedica Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica pokrywa Wykonawca Sprzęt komputerowy wraz z monitorem, klawiaturą i myszką, z drukarką laserową podłączoną do analizatora wyposażoną w pełnowartościowy toner oraz jeden toner zapasowy Dostarczony sprzęt komputerowy musi: • umożliwiać współpracę z funkcjonującym w laboratorium systemem informatycznym) • być wyposażony w legalny system operacyjny wraz ze wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji), program antywirusowy z aktualną licencją (z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur ), pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny) oraz niezbędne porty i okablowanie potrzebne do połączenia komputera z analizatorem i siecią szpitalną. UWAGA: komputer musi mieć wykonaną świeżą instalację systemu operacyjnego i pozbawiony wszelkich danych np. pochodzących od poprzedniego użytkownika (jeżeli komputer nie jest fabrycznie nowy) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tonerów do dostarczonej drukarki w trakcie trwania umowy. Toner musi zostać dostarczony w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na wskazany adres -email Wykonawcy. Wykonawca zapewni serwis dla dostarczonego sprzętu komputerowego wraz z drukarką. | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć  właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania  oferowanego parametru.

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji, gdzie Zamawiający wskazał w kolumnie „wymagana wartość” TAK/NIE gdzie w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” zostało zaznaczone iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

DZP.381.22A.2022                                                                                     Zmodyfikowany załącznik nr  8

Wykaz do oceny parametrów technicznych

| Wykonawca jest zobowiązany podać poniższe dane: | PALTFORMA BIOCHEMICZNO – IMMUNOCHEMICZNA (lokalizacja Medyków 14) | ANALIZATOR POMOCNICZY (back-up) DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH - lokalizacja Ceglana 35 | ANALIZATOR POMOCNICZY (back-up) DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH I (lokalizacja Ceglana 35) | ANALIZATOR POMOCNICZY (back-up) DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH II (lokalizacja Ceglana 35) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |  |  |
| STAN | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO* UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| Lp. (analogicznie do zał. nr 6 do SWZ | Opis parametru, funkcji | Punktacja | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w pozycjach TAK/NIE* gdzie Zamawiający nie wpisał „podać (…)” prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Platforma biochemiczno – immunochemiczna (lokalizacja Medyków 14) | XXX | XXX |
| 4. | Bezkontaktowe przygotowanie mieszaniny reakcyjnej (dotyczy części biochemicznej) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 7. | Moduł ISE wyposażony w bezobsługowe elektrody – min. Na, K, Ref. to znaczy takie, które nie wymagają uzupełniania płynów czy wymiany membran, niezależnie od tego kto tą czynność wykonuje (operator czy serwisant) nie włączając kalibracji – min. Na, K, Ref. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 11. | Objętość próbki aspirowana do 1 oznaczenia nie większa niż 50 μl (bez objętości martwej) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* Podać objętość … |
| 14. | Standardowy czas wirowania dla markerów kardiologicznych oznaczanych w surowicy do 10 minut | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* Podać czas ….. |
| 15. | Czas uzyskania wyników markerów kardiologicznych (Troponina, CK-MB, NT-pro BNP) do 10 min pierwszy wynik. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* Podać czas … |
| 16. | (wykreślono) | XXX | XXX |
| 17. | Oznaczanie parathormonu natywnego (PTH 3 generacji, PTH 1-84) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 18. | Test do oznaczania b-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 20. | Spójny system pomiarowy, odczynniki dedykowane do oferowanego analizatora pochodzące od jednego producenta lub maksymalnie 2 odczynniki od innego producenta niż reszta odczynników | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 27. | Wszystkie odczynniki niewymagające wstępnego przygotowania (rozpuszczania, mieszania czy łączenia składników) lub maksymalnie dwa odczynniki płynne, wymagające jedynie przelania, automatycznie identyfikowane przez analizator. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć