**DZP/381/108B/2019**

**Zestawienie Parametrów Technicznych – załącznik 4**

**Pakiet 1 - Myjnia dezynfektor**

PRODUCENT, MODEL/TYP – zgodnie formularzem asortymentowo-cenowym

**1.1.Myjnia dezynfektor na kaczki i baseny**

LICZBA SZTUK - 2

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Myjnia dezynfektor o opróżniania, płukania i dezynfekowania basenów i pojemników na mocz, ludzkich wydzielin i wydalin. Dezynfekcja termiczna zgodnie z EN-ISO 15883-1:2009, EN ISO 15883-3, CEN ISO/TS 15883-5:2005 i innymi normami obowiązującymi na świecie. Wolnostojąca ładowanie od przodu komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona sufit pochylony, boki obudowy ze stali nierdzewnej, front stal nierdzewna ( panel wyświetlacza i rączka w polimerze) drzwi otwierane bezdotykowym sensorem, 11 dysz, 9 stałych i 2 rotacyjne, pełna kontrola A0, wybór A0 od 60do 600 standardowo z panelu sterowania, wybór czterech programów płukanie, oszczędny, normalny, intensywny) z panelu sterowania, 25 programów w pamięci urządzenia, pojemność: 1 basen z pokrywą, + kaczka lub 3 kaczki, rejestracja przebiegu procesu w pamięci USB lub wydruk z drukarki termicznej ( opcja), automatyczne schładzanie i suszenie naczyń z użyciem filtra HEPA H13, wymiary:1320x450x580 mm, poziom hałasu 53dB, pełna dezynfekcja urządzenia w każdym cyklu, wymuszona dezynfekcja po 72h od ostatniego użycia, przyłącze elektryczne jedno- lub trzyfazowe, możliwość przyłączenia odpływu do ściany lub podłogi, min.ɸ90 max ɸ,110 przyłącza ciepłej i zimnej wody ½’’, 1 op. 5 l środka zmiękczającego wodę, 1 op. 5 l płynu myjącego.(Zamawiający dopuszcza myjnię dezynfektor do opróżniania, płukania i dezynfekowania basenów i pojemników na mocz, ludzkich wydzielin i wydalin. Dezynfekcja termiczna zgodnie z EN-ISO 15883-1:2009, EN ISO 15883-3:2009) (Zamawiający dopuszcza wybór A0 od 60 do 600 standardowo z panelu sterowania, dokonywaną przez serwisanta)(Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w automatycznie otwierane drzwi komory mycia (np. przyciskiem nożnym) a zamykanie ręczne, co znacznie ogranicza koszty związane z awaryjnością systemów opartych na hydraulice)(Zamawiający dopuszcza do oceny myjnię wyposażoną w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stosowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą eksploatację urządzenia)(Zamawiający dopuszcza do oceny myjnię wyposażoną w system myjący składający się z 13 dysz myjących z czego 4 to dysze stałe, 2 obrotowe centralne głowice myjące i 7 dysz rotacyjnych oraz dodatkowo z ramienia natryskowego umieszczonego na suficie komory, służącego do mycia i płukania powierzchni zewnętrznych. Obrotowe ramiona natryskowe zapewniają najlepsze rezultaty mycia powierzchni zewnętrznych).(Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w drzwi otwierane automatycznie za pomocą przycisku nożnego i zamykane ręcznie)(Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w 13 dysz w tym 9 rotacyjnych, 1 obrotowe ramie spryskujące zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń)(Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające 3 wstępnie zdefiniowane programy mycia (szybki, normalny, intensywny))(Zamawiający dopuszcza do oceny myjnię wyposażoną w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stasowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą eksploatację urządzenia)  | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów w zakresie ± 5%.

Dotyczy wszystkich pozycji: Dostępność części zamiennych minimum 10 lat.

**DZP/381/108B/2019**

**Zestawienie Parametrów Technicznych – załącznik 4**

**Pakiet 2 - Fotel do karmienia i wypoczynku**

PRODUCENT, MODEL/TYP – zgodnie formularzem asortymentowo-cenowym

**2.1.Fotel do karmienia i odpoczynku**

LICZBA SZTUK - 25

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Fotel do karmienia piersią, opieki nad noworodkiem ,odpoczynku. Tapicerowane siedzisko, oparcie i podłokietniki, podnóżek chowany w bryłę fotela . Ergonomiczny opływowy kształt.* obrót 360°
* do czyszczenia- eko skóra
* regulowane oparcie w kilku płaszczyznach: 93 x 114 °
* wymiary po rozłożeniu (max.): 93 x 72 x 102 cm
* wymiary po rozłożeniu (max.): 40 x 46 x 35 cm
* waga fotela relaksacyjnego: 18,60 kg
* stołek: 4,7 kg
* wysokość fotela relaksacyjnego: 50 cm
* dopuszczalne do 120 kg
 | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów w zakresie ± 5%.

Dotyczy wszystkich pozycji: Dostępność części zamiennych minimum 10 lat.