DZP/381/133A/2020										Zmodyfikowany załącznik nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw laparoskopowy do detekcji zieleni indocyjaninowej

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Monitor medyczny – 1szt |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020r. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160 (Zamawiający dopuszcza rozdzielczość 3840x2160) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny (Zamawiający dopuszcza przekątną ekranu 31,1” z formatem obrazu 16:9) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jasność: 525 cd/m² standard (Zamawiający dopuszcza 350 cd/m²) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kontrast: 1500:1 standard | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min. 6 specjalności | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty. (Zamawiający dopuszcza minimum 3 efekty) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Powłoka antyrefleksyjna (min. jednostronna), odporna na dezynfekcje | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Wejścia:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 (Zamawiający dopuszcza wejścia sygnału: 1 x DisplayPort, 1 x 12G-SDI, 2x DVI-D, 1x3G-SDI) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Format obrazu: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlana ilość kolorów – min. 1073 milionów (10–bit) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zużycie energii ≤ 90W | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga netto monitora: ≤ 11,2 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | II. Dodatkowy monitor medyczny na statywie jezdnym – 1 szt. |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min.1920x1080 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jasność: 500 cd/m2 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kontrast: 1400:1 (Zamawiający dopuszcza 1500:1) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Powłoka antyrefleksyjna (min. jednostronna), odporna na dezynfekcje | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Wyświetlana ilość kolorów – min. 1073 milionów (10–bit) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zablokowania przycisków | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa)dla min. 6 specjalności | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty. (Zamawiający dopuszcza minimum 3 efekty) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wejścia min.: DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI (Zamawiający dopuszcza wejścia sygnału: 1xDVI-D, 1x VGA, 1x3G-SDI, 1x C-Video, 1 x Component) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zużycie energii: ≤ 70W | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stabilna podstawa jezdna zawierająca min. 4 ramiona z kółkami (Zamawiający dopuszcza statyw na podstawie jezdnej z 4 kółkami i uchwytem na monitor) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Blokada min. 2 kółek | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oznaczenie blokady kółek na podstawie | TAK/NIE | TAK/NIE* |
|  | Statyw z regulowaną wysokością | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zestaw sterownika nożnego montowany od spodu podstawy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt do prowadzenia statywu oraz uchwyt na przewody | TAK | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt/wspornik zasilacza z rzepami, klipsy do przewodów – min. 5 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | III. Wideoprocesor – 1 szt. |  |  |
|  | Konsola wideoprocesora ze zintegrowanym źródłem światła (Zamawiający dopuszcza wideoprocesor najnowszej generacji w technologii 4K z trybem obrazowania NIR / ICG wraz w zewnętrznym źródłem światła w technologii Full LED współpracującej w pełni z oferowanym wideoprocesorem) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Źródło światła wyposażone w zestaw diod fotoluminescencyjnych oraz diodę lasera NIR (dł. fali 805 nm) (Zamawiający dopuszcza źródło światła wyposażone wyłącznie w diody LED do światła białego i NIR) | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Wyjścia sygnału wideo: HD-SDI, 3G-SDI, DVI Format HD: HD-SDI 1080i 59.94 fps / 3G-SDI 1080p 59.94 fps [Zamawiający dopuszcza: 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p), 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p), 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p), oraz 4 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych] | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość obrazu 1920x1080 Zamawiający dopuszcza rozdzielczość obrazu 4K (3840x2160) | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Konsola wideoprocesora umożliwiająca współpracę z głowicą kamery endoskopowej i głowicą kamery dedykowaną do zabiegów klasycznych ( chirurgia otwarta) [Zamawiający dopuszcza wideoprocesor umożliwiający współpracę z głowicą kamery endoskopowej oraz optyką egzoskopową (chirurgia otwarta)] | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pracy w trybie światła białego oraz 3 trybach obrazowania fluorescencyjnego: - tryb nakładania koloru zielonego na obraz światła białego - tryb obrazu fluorescencji NIR w skali szarości - tryb obrazu białego światła wyświetlanego w skali szarości z obrazowaniem fluorescencyjnym NIR nałożonym na skalę kolorów - odzwierciedla gradientowo wysycenie barwinka w tkankach (Zamawiający dopuszcza tryb pracy światła białego oraz 3 tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym - mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zapisania min. 4 profili użytkowników | TAK | TAK/NIE* |
|  | IV. Głowica kamery endoskopowej – 1 szt. |  |  |
|  | Możliwość sterowania z głowicy kamery następującymi funkcjami: ▪ Włączanie i wyłączanie ▪ Zwiększanie ostrości obrazu ▪ Wybór trybów wyświetlania ▪ Włączanie i wstrzymywanie nagrywania ▪ Zapisywanie zrzutów z ekranu ▪ Uzyskiwanie dostępu do menu (Zamawiający dopuszcza 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne z możliwością zapisania 2 funkcji pod każdym przyciskiem) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Głowica kamery wyposażona w przetworniki wysokiej rozdzielczości w technologii CMOS (Zamawiający dopuszcza głowicę w technologii 4K z trybem obrazowania NIR/ICG kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość obrazu 1080p [Zamawiający dopuszcza rozdzielczość obrazu 2160p (4K)] | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Współczynnik kształtu obrazu 16:9 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciężar głowicy kamery ≤ 250g (bez przewodu) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dedykowana kaseta sterylizacyjna do kamery endoskopowej | TAK | TAK/NIE* |
|  | V. Głowica kamery do zabiegów klasycznych – 1 szt. |  |  |
| - -61 | 1. Możliwość sterowania z głowicy kamery następującymi funkcjami: ▪Włączanie systemu do trybu gotowości ▪ Zwiększanie ostrości obrazu ▪ Włączanie oświetlenia fluorescencyjnego ▪ Wybór trybów wyświetlania obrazów fluorescencji ▪ Przełączanie pomiędzy trybami fluorescencji i białym światłem ▪ Powrót do trybu gotowości i wyłączenie systemu 2. Funkcja odwrócenia wyświetlanego obrazu o 180° 3. Rozdzielczość obrazu 1080p 4. Współczynnik kształtu obrazu 16:9 5.Ciężar głowicy kamery ≤ 500g (bez przewodu) 6. W komplecie jednorazowe sterylne osłony głowicy (min. 20 szt) [Zamawiający dopuszcza optykę egzoskopową kompatybilną z głowicą kamery endoskopowej z pkt. IV z filtrem do obrazowania z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej ICG do wizualizacji zabiegów klasycznych, w pełni kompatybilną z oferowanym systemem wizyjnym w technologii 4K NIR/ICG o parametrach: • Kąt patrzenia optyki egzoskopowej 0°, soczewki wałeczkowe typu HOPKINS II, ze zintegrowanym oświetlaczem, dł. 11 cm, śr. 10 mm • Wbudowany filtr do obrazowania w trybie bliskiej podczerwieni z odczynnikiem ICG • Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji • W pełni wielorazowa, autoklawowalna (brak konieczności zakupu el. jednorazowych)] | TAK | TAK/NIE* |
|  | VI. Światłowód – 2 szt. |  |  |
|  | Długość: min. 3m, średnica: min. 4,8 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Widmo transmisji: światło widzialne + NIR (Zamawiający dopuszcza obrazowanie zarówno białe jak i NIR/ICG) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK | TAK/NIE* |
|  | VII. Optyka laparoskopowa – 2 szt. |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa o średnicy 10 mm kąt 30° (1szt.) i kąt 0° (1szt.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kompatybilna z dedykowanym wideoprocesorem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość Full HD (Zamawiający dopuszcza rozdzielczość 4K) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Widmo transmisji światło widzialne + NIR | TAK | TAK/NIE* |
|  | Długość robocza w zakresie 310 - 320mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dedykowany kontener do sterylizacji optyki ( 2szt) | TAK | TAK/NIE* |
|  | VIII. Insuflator |  |  |
|  | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 40 l/min, rozdzielczość regulacji - 0,1 l/min. | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2 (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Czytelny wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe informujące o „zatkaniu”, „zanieczyszczeniu”, „nadciśnieniu”, „aktywnym systemie odpowietrzającym” „ogrzewaniu gazu”, „uszkodzeniu drenu” | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI | TAK | TAK/NIE* |
|  | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI | TAK | TAK/NIE* |
|  | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą o długości 1,02 – 2m | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dreny jednorazowe z wbudowanym filtrem (min. 20 szt.) (Zamawiający dopuszcza dreny wielorazowe – min. 3 szt.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | IX. Pompa laparoskopowa |  |  |
|  | Masa ≤ 2,0 kg Klasa wodoszczelności min. IPX2 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) (Zamawiający dopuszcza regulację prędkości płukania w zakresie 100 - 2500 ml/min.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę (Zamawiający dopuszcza funkcję automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy się po jej wyjęciu z pompy. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie awaryjne – akumulator o pojemności min. 1800mAh | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco–płuczącą | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania kasety po jej zamontowaniu | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ |
|  | Kasety jednorazowe min. 24 szt. (Zamawiający dopuszcza dren płuczący do laparoskopii, z funkcją kontroli przepływu, jednorazowy, sterylny - 10 szt.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | X. Wózek aparaturowy |  |  |
|  | Wózek aparaturowy z atestem medycznym [Zamawiający dopuszcza wózek aparaturowy, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 186 z późn. zm.] | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół min. 2 (Zamawiający dopuszcza wózek jezdny na 4 kołach z blokadą w komplecie/ zestawie z wysięgnikiem na monitor, wysięgnikiem na płyny infuzyjne, z uchwytem na butlę CO2 oraz uchwytem na głowicę kamery) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami z centralnym wyłącznikiem | TAK | TAK/NIE* |
|  | W komplecie/ zestawie: - uchwyt do światłowodu - uchwyt na głowicę kamery - możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka - uchwyt dla pompy laparoskopowej - wieszak na worki z płynem do irygacji - możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka - możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy (Zamawiający dopuszcza wózek jezdny na 4 kołach z blokadą w komplecie/ zestawie z wysięgnikiem na monitor, wysięgnikiem na płyny infuzyjne, z uchwytem na butlę CO2 oraz uchwytem na głowicę kamery) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ramię wózka umieszczone centralnie o długości 600-700 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach | TAK | TAK/NIE* |
|  | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK | TAK/NIE* |
|  | XI. Cyfrowy Rejestrator Medyczny – 1 szt. |  |  |
| 108-125 | Dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę Wyposażony w porty USB 3.0 Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym Obraz: rozdzielczość: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160 Formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników Wejścia wideo: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI Wyjścia wideo: 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI Formaty zapisu video: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, (UHD) 3840 × 2160 Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie Klasa wodoszczelności IPX0 Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny) Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz Praca w szpitalnej sieci komputerowej: przesył danych w standardzie DICOM Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego (Zamawiający dopuszcza możliwość archiwizacji zarówno zdjęć jak i filmów uruchamianą z głowicy kamery endoskopowej lub dedykowanej klawiatury na pamięć typu PenDrive lub dysk zewnętrzny o poj. min. 32 GB podłączanej bezpośrednio do gniazda USB oferowanego sterownika kamery. Przy takim rozwiązaniu Wykonawca dostarczy kompatybilny dysk zewnętrzny (HDD) o pojemności min. 1 TB z interfejsem USB 3.0.) | TAK | TAK/NIE* |
| 126. | Masa całkowita: ≤ 9 kg. | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć (bez konieczności opisywania  oferowanego parametru)

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyjątkiem pozycji 38 oraz pozycji, gdzie Zamawiający w kolumnie Parametry wymagane wskazał TAK/NIE a w kolumnie „Wartość oferowana” wskazał, iż parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

…..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/133A/2020										Zmodyfikowany załącznik nr 5

Wykaz do oceny parametrów jakościowych

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. (analogicznie do zał. nr 4 do SIWZ | Opis parametru, funkcji | Punktacja | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w pozycjach TAK/NIE* , JEDNOSTRONNA /DWUSTRONNA* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Monitor medyczny – 1szt |  |  |  |
| 7. | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min. 6 specjalności | 6 specjalności – 0 pkt powyżej 6 specjalności– 2 pkt | Podać ilość specjalności …. |  |
| 9. | Powłoka antyrefleksyjna (min. jednostronna), odporna na dezynfekcje | Jednostronna powłoka – 0 pkt Dwustronna powłoka – 2 pkt | JEDNOSTRONNA /DWUSTRONNA* |  |
| 10. | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt | TAK/NIE* |  |
|  | II. Dodatkowy monitor medyczny na statywie jezdnym – 1 szt. |  |  |  |
| 25. | Powłoka antyrefleksyjna (min. jednostronna), odporna na dezynfekcje | Jednostronna powłoka – 0 pkt Dwustronna powłoka – 2 pkt | JEDNOSTRONNA /DWUSTRONNA * |  |
| 29. | Możliwość zablokowania przycisków | NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt | TAK/NIE* |  |
| 32. | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) dla min. 6 specjalności | 6 specjalności– 0 pkt powyżej 6 specjalności – 2 pkt | Podać ilość specjalności …. |  |
|  | III. Wideoprocesor – 1 szt. |  |  |  |
| 44. | Źródło światła wyposażone w zestaw diod fotoluminescencyjnych oraz diodę lasera NIR (dł. fali 805 nm) Zamawiający dopuszcza źródło światła wyposażone wyłącznie w diody LED do światła białego i NIR | Źródło światła wyposażone w zestaw diod fotoluminescencyjnych oraz diodę lasera NIR – 0 pkt Źródło światła wyposażone wyłącznie w diody LED do światła białego i NIR – 10 pkt. |  | Podać rodzaj źródła światła………….. |
| 46. | Rozdzielczość obrazu 1920x1080 Zamawiający dopuszcza rozdzielczość obrazu 4K (3840x2160) | 1920x1080 – 0 pkt 3840x2160 – 10 pkt. |  | Podać rozdzielczość obrazu …….. |
|  | IV. Głowica kamery endoskopowej – 1 szt. |  |  |  |
| 52. | Rozdzielczość obrazu 1080p Zamawiający dopuszcza rozdzielczość obrazu 2160p (4K) | 1080p – 0 pkt. 2160p – 10 pkt. |  | Podać rozdzielczość obrazu …….. |
|  | VIII. Insuflator |  |  |  |
| 72. | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 40 l/min, rozdzielczość regulacji - 0,1 l/min. | 40 – 0 pkt powyżej 40 – 2 pkt | Podać regulację przepływu insuflacji …… |  |
| 75. | Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego | NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt | TAK/NIE* |  |
| 77. | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego | NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt | TAK/NIE* |  |
| 80. | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie | NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt | TAK/NIE* |  |
| 91. | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu | NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt | TAK/NIE* |  |
|  | IX. Pompa laparoskopowa |  |  |  |
| 98. | Funkcja automatycznego rozpoznawania kasety po jej zamontowaniu | NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt | TAK/NIE* |  |

*niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć