DZP.381.46A.2022											Zmodyfikowany załącznik nr 7

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 2: Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów

ANALIZATOR DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

W ILOŚCI 4 SZTUKI

Producent, model/typ, rok produkcji, stan: zgodnie z wypełnionym wykazem do oceny parametrów technicznych

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizatory do pomiaru stężenia parametrów krytycznych, fabrycznie nowe wyprodukowane w 2022 roku lub w przypadku aparatów używanych rok produkcji nie wcześniej niż w 2018 roku po pełnym przeglądzie technicznym, – kasetowe, w ilości 4 sztuk. | TAK | TAK/NIE* |
| 2 | Intuicyjna obsługa | TAK | TAK/NIE* |
| 3 | Możliwość archiwizacji otrzymanych wyników, ich przeglądania oraz wydruku. | TAK | TAK/NIE* |
| 4 | Czas wykonania badania dla 17 parametrów krytycznych – maksymalnie 120 sekund | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 5 | Dostępność do badań 24 godziny na dobę. | TAK | TAK/NIE* |
| 6 | Ważność odczynników w analizatorze min.15 dni. | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 7 | Automatyczny wlot dla strzykawki (system aspiracyjno-próżniowy oraz system próżniowy oraz kapilary). | TAK | TAK/NIE* |
| 8 | Brak dodatkowych zewnętrznych kalibratorów dla wszystkich parametrów | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 9 | Możliwość oznaczania parametrów w próbkach badanych z krwi żylnej, tętniczej i włośniczkowej. | TAK | TAK/NIE* |
| 10 | Niezależny moduł automatycznej kontroli jakości | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 11 | Wymagane parametry dla analizatora I: pH, pCO2, pO2, HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE ( ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Oksyhemoglobina, Karboksyhemoglobina, Methemoglobina, Deoksyhemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza. ( kaseta na min.250, maks.750 oznaczeń | TAK | TAK/NIE* |
| 12 | Wymagane parametry dla analizatora II: pH, pCO2, pO2, HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE ( ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Oksyhemoglobina, Karboksyhemoglobina, Methemoglobina, Deoksyhemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza. ( kaseta na min.250, maks.750 oznaczeń | TAK | TAK/NIE* |
| 13 | Wymagane parametry dla analizatora III: pH, pCO2, pO2, HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE ( ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Oksyhemoglobina, Karboksyhemoglobina, Methemoglobina, Deoksyhemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza. ( kaseta na min.250, maks.750 oznaczeń | TAK | TAK/NIE* |
| 14 | Wymagane parametry dla analizatora IV: pH, pCO2, pO2, HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE ( ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Oksyhemoglobina, Karboksyhemoglobina, Methemoglobina, Deoksyhemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza. ( kaseta na min.250, maks.750 oznaczeń | TAK | TAK/NIE* |
| 15 | Data ważności kasety nieotwartej min. 3 miesiące od daty dostawy | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 16 | Elektrody (sensory) umiejscowione poza pakietem odczynnikowym (poza kasetą) lub w kasecie | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 17 | Kaseta lub kasety zawierające odczynniki, kalibratory oraz materiał kontrolny na trzech poziomach. | TAK | TAK/NIE* |
| 18 | Materiał kontrolny niezależny od kalibratora. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 19 | Automatyczne wykrywanie i usuwanie skrzepów. | TAK | TAK/NIE* |
| 20 | Dodatkowe poza przepłukiwaniem zabezpieczenia zapobiegające dostaniu się skrzepu do układu pomiarowego | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 21 | Automatyczny system kontroli jakości wykonywanych badań, pozwalający ocenić jakość wydawanych wyników z możliwością wydruku: oparty na regułach Westgarda i kartach Levey Jeningsa | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ |
| 22 | Ciągłe kontrolowanie systemu oraz pomiarów. | TAK | TAK/NIE* |
| 23 | Automatyczne działania korekcyjne. | TAK | TAK/NIE* |
| 24 | Flagowanie wyników poza zakresem wartości referencyjnych. | TAK | TAK/NIE* |
| 25 | Flagowanie wyników wątpliwych, komentarze wyjaśniające. | TAK | TAK/NIE* |
| 26 | Możliwość automatycznego zaprogramowania czasu pomiarów materiałów kontrolnych | TAK | TAK/NIE* |
| 27 | Możliwość wprowadzenia wartości referencyjnych proponowanych przez producenta odczynników lub innych. | TAK | TAK/NIE* |
| 28 | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika kodów. | TAK | TAK/NIE* |
| 29 | Oprogramowanie i menu w języku polskim. | TAK | TAK/NIE* |
| 30 | System podtrzymywania napięcia zasilania analizatora z czasem działania nie mniejszym niż 30 minut | TAK | TAK/NIE* |
| 31 | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: • licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS wraz z nadzorem autorskim na cały okres trwania umowy lub w przypadku Wykonawcy oferującego używany dotychczas przez Zamawiającego analizator dostarczenie dla aparatu potwierdzenia zakupu aktualnego nadzoru autorskiego do integracji ważnego przez cały okres obowiązywania umowy • Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. • Zapewni sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatu z systemem LIS InfoMedica wraz z monitorem, klawiaturą i myszką, z drukarką laserową podłączoną do analizatora wyposażoną w pełnowartościowy toner oraz jeden toner zapasowy Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica pokrywa Wykonawca• | TAK | TAK/NIE* |
| 32 | Dostarczony sprzęt komputerowy musi: • umożliwiać współpracę z funkcjonującym w laboratorium systemem informatycznym) • być wyposażony w legalny system operacyjny wraz ze wsparciem technicznym (możliwość pobierania aktualizacji), program antywirusowy z aktualną licencją (z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur ), pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny) oraz niezbędne porty i okablowanie potrzebne do połączenia komputera z analizatorem i siecią szpitalną. UWAGA: komputer musi mieć wykonaną świeżą instalację systemu operacyjnego i pozbawiony wszelkich danych np. pochodzących od poprzedniego użytkownika (jeżeli komputer nie jest fabrycznie nowy) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tonerów do dostarczonej drukarki w trakcie trwania umowy. Toner musi zostać dostarczony w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na wskazany adres -email Wykonawcy. Wykonawca zapewni serwis dla dostarczonego sprzętu komputerowego wraz z drukarką. | TAK | TAK/NIE* |
| 33 | Dodatkowe niezbędne oprzyrządowanie potrzebne do zabezpieczenia prawidłowej i ciągłej pracy analizatora (o ile jest wymagane). | TAK | TAK/NIE* |
| 34 | W ramach zaoferowanej wartości brutto Wykonawca jest zobowiązany udzielania pomocy merytorycznej w czasie trwania umowy. | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć  właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania  oferowanego parametru.

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji, gdzie Zamawiający wskazał w kolumnie „wymagana wartość” TAK/NIE gdzie w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” zostało zaznaczone iż jest to Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

ZP.381.46A.2022											Zmodyfikowany załącznik nr 7

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 3: Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych wraz z najmem przenośnych analizatorów POCT

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przenośny analizator parametrów krytycznych POCT 2 sztuki

| Wykonawca jest zobowiązany podać poniższe dane: | ANALIZATOR I (lokalizacja Laboratorium ul. Ceglana 35) | ANALIZATOR II (lokalizacja Blok Operacyjny Chirurgii Onkologicznej ul. Ceglana 35) |
| --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| STAN | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć | NOWY* UŻYWANY DOTYCHCZAS PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO * UŻYWANY PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ NIŻ ZAMAWIAJĄCEGO * *niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć |

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021r, | TAK | TAK/NIE* Podać ….. |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe lub używane po pełnym przeglądzie technicznym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator parametrów krytycznych przenośny, kompaktowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga analizatora poniżej 1 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Analizator składający się z terminala odbiorczego i czytnika kart | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość podłączenia kilku czytników kart z jednym terminalem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy terminalem i czytnikiem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość jednoczesnego i z jednej próbki pomiaru następujących parametrów: PH, PO2, PCO2, NA+, K+, CA++, CL-, glukoza, mleczan, hematokryt, kreatynina. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar w oparciu o kasety testowe jednorazowego użytku, zawierające elektrody i płyny kalibracyjne | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prosty i ekonomiczny w obsłudze, automatyczna kalibracja kart testowych z płynów zawartych w kartach przed każdym badaniem. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mała wielkość próbki, do 92ul. Możliwość podania materiału zarówno ze strzykawki jak i dedykowanej kapilary. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pomiaru z krwi pełnej tętniczej, żylnej, włośniczkowej, płynów kontrolnych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość uzyskania szybkiego wyniku badania, do 35 s. od momentu podania materiału. Możliwość wydruku wyników | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy. Menu w języku polskim. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dwukierunkowa komunikacja z LIS/HIS Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: • licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS wraz z nadzorem autorskim na cały okres trwania umowy . • Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. (Zamawiający dopuszcza wykonanie podłączenia do LIS obejmującego nadzór autorski na bazie jednokierunkowej komunikacji z opcją uruchomienia komunikacji dwukierunkowej w trakcie trwania umowy w momencie wydania nowego typu sterownika, przez producenta analizatora) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D i 2D umożliwiających identyfikację pacjenta i operatora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podwójny system kontroli jakości. Kontrola elektroniczna oraz możliwość wykonania kontroli w oparciu o dedykowane płyny kontrolne | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość poszerzenia panelu badań o mocznik | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przechowywanie kart testowych (odczynnikowych) w temperaturze pokojowej | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć  właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania  oferowanego parametru.

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.