## Pakiet 1
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 1					Załącznik Nr 4.1 do SIWZ
	Protezy samorozprężalne do protezowania łagodnych zwężeń przełyku oraz leczenia przetok
	Samorozpraszanie protezy do leczenia nienowotworowych zwężeń przełyku, wykonane z silikonu
L P	Przedmiot zamówienia	j. m	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Protezy samorozprężalne do protezowania łagodnych zwężeń przełyku oraz leczenia przetok, usuwalne do 8 tygodni po założeniu, wykonane z drutu nitinolowego, o długościach 10, 12 i 15 cm oraz średnicach (trzonu/kołnierza) 18/23mm i 23/28, całkowicie powlekane, wyposażone w nić do repozycji i usuwania, z zestawem wprowadzającym o średnicy <= 8 mm, współpracującym z prowadnicą 0.038", zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu <3/4 długości, wyposażonym w znaczniki RTG kontroli stopnia uwolnienia protezy.	szt.	25
2	Samorozprężalne protezy do leczenia nienowotworowych zwężeń przełyku, wykonane z silikonu, usuwalne o średnicach 16, 18, 21mm (z kołnierzami odpowiednio 20,23 i 25mm) i długościach od 90 do 150 mm, wyposażonym w znaczniki RTG na końcach i na środku protezy oraz znaczniki wizualne dla oceny endoskopowej, na zestawie wprowadzającym o średnicy 12, 13 lub 14mm, dostosowanym do prowadnicy 0.035-0.038"	szt.	5
	RAZEM:
	słownie:

	Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce wymaganych rozmiarów oraz uzupełniać ilości przechowywanych protez
						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 2
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 2					Załącznik Nr 4.2 do SIWZ

	Samorozprężalne protezy do leczenia nienowotworowych zwężeń przełyku, wykonane z polidioksanonu
L P	Przedmiot zamówienia	j. m	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Samorozprężalne protezy do leczenia nienowotworowych zwężeń przełyku, wykonane z polidioksanonu, o średnicach 18, 20, 23 i 25mm (z kołnierzami odpowiednio 23 , 25, 28 i 31mm) i długościach od 60 do 135 mm, wyposażonym w znaczniki RTG na końcach i na środku protezy, na zestawie wprowadzającym o średnicy ≤10mm i długości ≥75cm, dostosowanym do prowadnicy 0.035"	szt	5

	RAZEM:
	słownie
	Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce wymaganych rozmiarów oraz uzupełniać ilości przechowywanych protez

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 3
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 3					Załącznik Nr 4.3 do SIWZ

	Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych
L P	Przedmiot zamówienia	j. m	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1.	Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych, wykonane z nitinolu, o podwójnym splocie siatki, niepokrywane, o średnicach po rozprężeniu 8 i 10 mm i długościach od 40 do 100 mm z odstępem 10 mm, wyposażone w znaczniki RTG na obu końcach i w środku protezy, z zestawem wprowadzającym o średnicy ≤ 8 F i długości ≥ 180 cm, do prowadnicy 0,035 cala, wyposażonym w znacznik RTG i endoskopowy.	szt	10

	RAZEM
	słownie:

	Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce wymaganych rozmiarów oraz uzupełniać ilości przechowywanych protez
						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 4
	DZP/381/47A/2017					Załącznik Nr 4.4 do SIWZ
	Pakiet nr 4
	Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych, wykonane z nitinolu, całkowicie lub częściowo pokrywane membraną silikonową od wewnątrz i od zewnątrz o średnicach po rozprężeniu 8 i 10 mm ( z kołnierzami przeciwdziałającymi migracji o średnicach odpowiednio 9 i 11mm) i długościach 40, 60, 80 mm, z drutem platynowym zapewniającym widoczność w RTG na całej długości oraz pętlą do usuwania repozycji, z zestawem wprowadzającym o średnicy ≤ 9F wyposażonym w mechanizm pistoletowy pozwalający na precyzyjne uwalnianie lub ponowne złożenie protezy, dostosowanym do prowadnicy 0,035 cala.	szt.	20
2	Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych wnęki wątroby, wykonane z nitinolu, nie pokrywane o średnicach po rozprężeniu 6, 8 i 10 mm i długościach 40, 60 i 80mm,nieskracace się w trakcie uwalniania, wyposażone w znacznik RTG na obu końcach z zestawem wprowadzającym o średnicy ≤ 6F, dostosowanym do prowadnicy 0,035 cala, wyposażonym w znacznik na cewniku wewnętrznym i osłonie zewnętrznej, umożliwiającym równoczesną implantację dwu protez w układzie równoległym (równoczesne przeprowadzenie dwu protez przez kanał roboczy duodenoskopu)	szt.	80
	RAZEM:
	słownie:

	Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce wymaganych rozmiarów oraz uzupełniać ilości przechowywanych protez					podpis i pieczęć osoby uprawnionej
				do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 5
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 5					Załącznik Nr 4.5 do SIWZ

Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych

L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych, wykonane z drutu nitinolowego o splocie typu S, o atraumatycznych końcówkach, nie pokrywane albo całkowicie lub częściowo pokrywane błoną silikonową (całkowicie pokrywane wyposażone w pętlę do repozycji na dystalnym końcu) o średnicach po rozprężeniu 6, 8 i 10 mm i długościach 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, i 120 mm, wyposażone w znacznik RTG na obu końcach i w środku protezy, z zestawem wprowadzającym o średnicy ≤ 8F i długości ≥180cm, dostosowanym do prowadnicy 0,035˝, umożliwiającym ponowne schowanie protezy po częściowym uwolnieniu.	szt.	40
2	Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych, wykonane z nitinolowego o splocie typu D, (umożliwiającym dostosowanie protezy do przetargu do przebiegu dróg żółciowych) o atraumatycznych końcach, nie pokrywane o średnicach po rozprężeniu 6, 8 i 10 mm i długościach 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, i 120 mm, wyposażone w znacznik RTG na obu końcach i w środku protezy, z zestawem wprowadzającym o średnicy ≤ 8F i długości ≥180cm, dostosowanym do prowadnicy 0,035˝, umożliwiającym ponowne schowanie protezy po częściowym uwolnieniu.	szt.	10
	RAZEM
	słownie

	Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce wymaganych rozmiarów oraz uzupełniać ilości przechowywanych protez					podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 6
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 6					Załącznik Nr 4.6 do SIWZ

	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku umożliwiające wykonanie biopsji stycznej, z ząbkowanymi łyżeczkami z podwójnym okienkiem
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku umożliwiające wykonanie biopsji stycznej, z ząbkowanymi łyżeczkami z podwójnym okienkiem ułatwiającym utrzymanie i wyjęcie wycinków, o pojemności (standardowej i zwiększonej), kształcie (okrągłym, elipsoidalnym i pogłębionym) oraz obecności igły (z igłą i bez igły) do wyboru, o długości ≥ 240 cm oraz średnicach dostosowanych do kanałów biopsyjnych 2.0 mm, 2.8 mm oraz 3.2 mm do wyboru, pokryte hydrofilną osłoną z tworzywa sztucznego bezpieczną dla kanałów biopsyjnych ze znacznikami zewnętrznymi głębokości wprowadzenia, z końcówką dystalną zabezpieczoną fabrycznie osłoną z tworzywa sztucznego, pakowane w sterylne pakiety. Rodzaj, rozmiar będzie każdorazowo określany w zamówieniu.	szt.	10 000
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 7
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 7					Załącznik Nr 4.7 do SIWZ

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, z ząbkowanymi łyżeczkami z okienkiem ułatwiającym utrzymanie i wyjęcie wycinków
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, z ząbkowanymi łyżeczkami z okienkiem ułatwiającym utrzymanie i wyjęcie wycinków, o wymiarach ≥ 2.4 * ≥ 2.95 mm i rozwarciu ≥ 7.25 mm, z igłą lub bez igły (do wyboru), o długości ≥ 230 cm i średnicy dostosowanej do kanału biopsyjnego 2.8 mm, pokryte osłoną teflonową bezpieczną dla kanałów biopsyjnych, o wysokiej giętkości umożliwiającej wprowadzenie przez duodenoskop do przewodu żółciowego i/lub trzustkowego.	szt.	500
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 8
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 8					Załącznik Nr 4.8 do SIWZ

	Prowadnice endoskopowe jednorazowego użytku z rdzeniem
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Prowadnice endoskopowe jednorazowego użytku z rdzeniem nitinolowym odpornym na załamania, pokryte tworzywem zmniejszającym tarcie i izolującym elektrycznie, dwukolorowym ułatwiającym ocenę ruchu, o sztywności (standardowej i zwiększonej), średnicy (0.025, 0.035 i 0.038") i długości (≥260 i ≥450 cm) do wyboru, z końcówkami atraumatycznymi z wolframu (dla zapewnienia odpowiedniej widoczności w RTG), pokrytymi substancją hydrofilną, o długości (5 cm, 10 cm oraz 5 i 10 cm po obu stronach narzędzia) oraz kształcie (prosta i zagięta) do wyboru. Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu	szt.	400
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 9
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 9					Załącznik Nr 4.9 do SIWZ

	Prowadnice endoskopowe jednorazowego użytku z usztywnionym rdzeniem
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Prowadnice endoskopowe jednorazowego użytku z usztywnionym rdzeniem nitinolowym odpornym na załamania, pokryte tworzywem zmniejszającym tarcie i izolującym elektrycznie, barwionym dla ułatwienia oceny ruchu i umożliwienia oceny głębokości wprowadzenia, z możliwością obrotu wzdłuż osi długiej z przeniesieniem momentu obrotowego w stosunku 1:1, o średnicy (0.025 i 0.035") i długości (≥270 i ≥450 cm) do wyboru, z elastycznymi końcówkami atraumatycznymi zwężanymi na końcu, pokrytymi substancją fluorową zapewniającą łatwe poruszanie, o długości 7 cm oraz kształcie (prosta i zagięta) do wyboru. Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu	szt.	400
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 10
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 10					Załącznik Nr 4.10 do SIWZ

	Prowadnice endoskopowe jednorazowego użytku
	Nasadki na cewniki do ECPW
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Prowadnice endoskopowe jednorazowego użytku z usztywnionym rdzeniem odpornym na załamania, pokryte tworzywem zmniejszającym tarcie i izolującym elektrycznie, barwionym dla ułatwienia oceny ruchu, ze znacznikami co 1 cm pozwalającymi na ocenę głębokości wprowadzenia w zakresie pomiędzy 6 i 24 cm, o średnicy 0.025 i 0.035" do wyboru i długości ≥450 cm, z elastycznymi końcówkami atraumatycznymi, pokrytymi substancją hydrofilną zapewniającą łatwe poruszanie, zapewniającą dobre uwidocznienie w RTG, o długości 5 cm oraz kształcie (prosta i zagięta) do wyboru. Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu	szt.	700
2	Prowadnice endoskopowe jednorazowego użytku z usztywnionym rdzeniem nitinolowym odpornym na załamania, pokryte teflonem zmniejszającym tarcie i izolującym elektrycznie, barwionym dla ułatwienia oceny ruchu, ze znacznikami co 1 cm pozwalającymi na ocenę głębokości wprowadzenia w zakresie pomiędzy 5 i 25 cm, o średnicy (0.025 i 0.035") i długości (≥260 i ≥450 cm) do wyboru, z elastycznymi końcówkami atraumatycznymi o strukturze sprężyny wymagającymi minimalnej siły dla wytworzenia pętli (< 20 g), pokrytymi substancją hydrofilną zapewniającą łatwe poruszanie na długości końcowych 25 cm i dobrze widocznymi w RTG na długości końcowych 4 cm, o kształcie (prosta i zagięta) do wyboru. Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu	szt.	30
3	Prowadnice endoskopowe jednorazowego użytku z usztywnionym rdzeniem nitinolowym odpornym na załamania i zewnetrznej strukturze sprężynowej dobrze widocznej w RTG na całej długości, pokryte substancją barwioną dla ułatwienia oceny ruchu, o średnicy 0.035" i długości ≥480 cm, z końcówkami atraumatycznymi w kształcie pętli o wymiarach 2x4 mm.	szt.	20
4	Nasadki na cewniki do ECPW umożliwiające równoczesne wprowadzenie prowadnicy i podanie środka kontrastowego, dostosowane do cewników o średnicy 5 i 6F oraz prowadnicy 0.025 lub 0.035" do wyboru. Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu	szt.	100
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 11
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 11					Załącznik Nr 4.11 do SIWZ

	Plastikowa tuba zewnętrzna jednorazowego użytku
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Plastikowa tuba zewnętrzna jednorazowego użytku o długości 30 cm i średnicy 22 mm, rozdwojona asymetrycznie na dystalnym końcu, ułatwiająca wykonanie zabiegu septotomii uchyłka Zenkera.	szt.	2
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 12
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 12					Załącznik Nr 4.12 do SIWZ

	Jednorazowy papillotom dwukanałowy typu "pull"
	Jednorazowy cewnik do ECPW trzykanałowy, z trzema dystalnymi otworami
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Jednorazowy papillotom dwukanałowy typu "pull" o maksymalnej średnicy 6F, z zagiętą końcówką widzialną w RTG wyposażoną w barwne znaczniki głębokości wprowadzenia, z cięciwą wykonana z drutu monofilamentnego o długości 20 i 25 mm (do wyboru), do prowadnicy 0.035"	szt.	25
2	Jednorazowy cewnik do ECPW trzykanałowy, z trzema dystalnymi otworami (1 centralny, 2 boczne) pozwalającymi na równoczesne wprowadzenie 3 prowadnic pod różnym kątem, o średnicy końcówki 6F i średnicy trzonu 8F, o długosci ≥200 cm, do prowadnicy 0.035"	szt.	10
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 13
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 13					Załącznik Nr 4.13 do SIWZ

	Jednorazowy cewnik do ECPW
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Jednorazowy cewnik do ECPW o średnicy końcówki dystalnej 4F, z możliwością jej zginania o 85 stopni do góry i 25 stopni w dół, o długości ≥ 195 cm, do kanału roboczego ≥ 3.2 mm.	szt.	10
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 14
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 14					Załącznik Nr 4.14 do SIWZ

	Jednorazowe klipsy hemostatyczne o szerokości rozwarcia 11 mm
	Cewnik do równoczesnego ostrzykiwania i koagulacji dwubiegunowej
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Jednorazowe klipsy hemostatyczne o szerokości rozwarcia 11 mm, z rotacją o 360º w obydwu kierunkach, z wyborem dwu sposobów rotacji, umożliwiające wielokrotne zamknięcie i ponowne otwarcie przed ostatecznym uwolnieniem, zamocowane w zestawie o długości ≥ 235 cm i średnicy ≤ 2.8 mm.	szt	50
2	Cewnik do równoczesnego ostrzykiwania i koagulacji dwubiegunowej, o średnicy 7F (dla kanału 2.8 mm) i długości ≥ 210 cm, z igłą 25G.	szt	5
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 15
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 15					Załącznik Nr 4.15 do SIWZ

	Jednorazowe klipsy hemostatyczne
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1.	Jednorazowe klipsy hemostatyczne o szerokości rozwarcia 16 mm, z rotacją 360º w obydwu kierunkach, umożliwiające wielokrotne (przynajmniej 5 razy) zamknięcie i ponowne otwarcie przed ostatecznym uwolnieniem; średnica systemu uwalniającego 7F.	szt.	100
	RAZEM
	slownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 16
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 16					Załącznik Nr 4.16 do SIWZ

	Wielorazowe i jednorazowe koszyki do usuwania złogów z dróg żółciowych
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1.	Wielorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych ze zintegrowanym uchwytem i możliwością podania środka kontrastowego, o długości cewnika ≥195cm i średnicy cewnika< 2.8mm, z koszykiem o średnicy 22mm wykonanym z drutu sztywnego z 4 drutami chwytającymi, kompatybilny z litotrypterem awaryjnym Olympus BML – 110A-1	szt.	80
2.	Wielorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych ze zintegrowanym uchwytem i możliwością podania środka kontrastowego, o długości cewnika ≥195cm i średnicy cewnika< 2.8mm, z koszykiem o średnicy 22mm wykonanym z drutu miękkiego z 4 drutami chwytającymi, kompatybilny z litotrypterem awaryjnym Olympus BML – 110A-1	szt.	80
3.	Wielorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych ze zintegrowanym uchwytem i możliwością podania środka kontrastowego, o długości cewnika ≥195cm i średnicy cewnika< 2.8mm, z koszykiem o średnicy 20mm z 8 drutami chwytającymi, kompatybilny z litotrypterem awaryjnym Olympus BML – 110A-1	szt.	20
4.	Jednorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych ze zintegrowanym uchwytem, możliwością podania środka kontrastowego i funkcja rotacji, o długości cewnika ≥190cm i średnicy cewnika <2.8mm, z koszykiem o średnicy < 22mm z 4 drutami chwytającymi, kompatybilny z litotrypterem awaryjnym Olympus BML-110A-1. Koszyk pakowany w sterylny pakiet. Na opakowaniu umieszczona czytelny nr kat., Producent, data produkcji/ważności .	szt.	10
5.	Jednorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych ze zintegrowanym uchwytem, możliwością podania środka kontrastowego i możliwością wprowadzenia po prowadnicy 0.035" , o długości cewnika ≥190cm i średnicy cewnika <3.7mm, z koszykiem o średnicy 22mm z 4 drutami chwytającymi, kompatybilny z litotrypterem awaryjnym Olympus BML-110A-1 Koszyk pakowany w sterylny pakiet. Na opakowaniu umieszczona czytelny nr kat., Producent, data produkcji/ważności .	szt.	10
6.	Jednorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych ze zintegrowanym uchwytem, możliwością podania środka kontrastowego i funkcja rotacji , o długości cewnika ≥190cm i średnicy cewnika 2.8mm, z koszykiem o średnicy < 20mm z 8 drutami chwytającymi, kompatybilny z litotrypterem awaryjnym Olympus BML-110A-1 Koszyk pakowany w sterylny pakiet. Na opakowaniu umieszczona czytelny nr kat., Producent, data produkcji/ważności .	szt.	10
7.	Jednorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych ze zintegrowanym uchwytem, możliwością podania środka kontrastowego i możliwością wprowadzenia po prowadnicy 0.035", o długości cewnika ≥190cm i średnicy cewnika <3.7mm, z koszykiem o średnicy 20mm z 8 drutami chwytającymi, kompatybilny z litotrypterem awaryjnym Olympus BML-110A-1 Koszyk pakowany w sterylny pakiet. Na opakowaniu umieszczona czytelny nr kat., Producent, data produkcji/ważności .	szt.	10
8.	Jednorazowy litotrypter do litotrypsji mechanicznej; wstępnie zmontowany, składający się z koszyka, osłony wewnętrznej z tworzywa sztucznego i metalowej zwojowej osłony zewnętrznej, o długości ≥195cm i średnicy ≤ 3.0mm (do kanału roboczego 3.2mm); o średnicy koszyka 26 lub 30 mm (do wyboru), z funkcją rotacji i możliwością podania środka kontrastowego, kompatybilny z uchwytem Olympus MAJ-441 Rodzaj, rozmiar będzie każdorazowo określany w zamówieniu. Litotrypter pakowany w sterylny pakiet. Na opakowaniu umieszczona czytelny nr kat., Producent, data produkcji/ważności .	szt.	10
9.	Jednorazowy litotrypter do litotrypsji mechanicznej; wstępnie zmontowany, składający się z koszyka, osłony wewnętrznej z tworzywa sztucznego i metalowej zwojowej osłony zewnętrznej, o długości ≥195cm i średnicy ≤ 3.7mm (do kanału roboczego 4.2mm); o średnicy koszyka 30 mm, z możliwością podania środka kontrastowego, oraz wprowadzenia po prowadnicy atraumatycznej 0.035", kompatybilny z uchwytem Olympus MAJ-441 Litotrypter pakowany w sterylny pakiet. Na opakowaniu umieszczona czytelny nr kat., Producent, data produkcji/ważności.	szt.	10
10.	Uchwyt wielorazowego użytku do litotryptera mechanicznego kompatybilnego z systemem V Olympus	szt.	2
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 17
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 17					Załącznik Nr 4.17 do SIWZ

	Jednorazowe zestawy do zamykania perforacji, przetok i tamowania masywnych krwawień. Jednorazowe szczypce, kotwice chwytające do zestawów,
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1.	Jednorazowe zestawy do zamykania perforacji, przetok i tamowania masywnych krwawień, z przewodu pokarmowego klipsami nitinolowymi z zębami gładkimi ( typu a) lub ostrymi (typu t/gc) montowanymi na nasadki dystalne do endoskopów o średnicy do 11, 12, i 14mm, o długości ≥165 i ≥ 220cm, uwalnianymi za pomocą pokrętła	szt.	10
2.	Jednorazowe szczypce chwytające do zestawów do zamykania perforacji, przetok i tamowania masywnych krwawień, z przewodu pokarmowego klipsami nitinolowymi, z dwoma niezależnymi ramionami do chwytania brzegów tkanek o rozpiętości 16mm, o długości roboczej ≥ 220cm, dostosowane do kanału roboczego o średnicy ≤ 2.8mm	szt.	2
3.	Jednorazowe kotwice chwytające do zestawów do zamykania perforacji, przetok i tamowania masywnych krwawień z przewodu pokarmowego klipsami nitinowymi, z trzema wysuwanymi zagiętymi ostrzami do chwytania brzegów tkanek, o długości roboczej ≥ 200cm, dostosowane do kanału roboczego o średnicy ≤ 2.8mm	szt.	2
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 18
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 18					Załącznik Nr 4.18 do SIWZ

	Zestaw do drenażu pseudotorbieli trzustki, z cewnikiem prowadzącym
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1.	Zestaw do drenażu pseudotorbieli trzustki, z cewnikiem prowadzącym 5F z nożem igłowym i cewnikiem zewnętrznym 10F z pierścieniem do elektrokoaguacji, dostosowany do prowadnicy 0.035 cala, kanału roboczego o średnicy ≤3,7mm	szt.	5
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 19
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 19					Załącznik Nr 4.19 do SIWZ

	Balon wysokociśnieniowy do poszerzania zwężeń przełyku,
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1.	Balon wysokociśnieniowy do poszerzania zwężeń przełyku, długość balonu 8 cm (+/ 1 cm), długość cewnika 190cm (+/5cm). Wymagane średnice balonu do 8-20 mm, jednorazowego użytku. Do endoskopów z kanałem bocznym 2,8 mm.	szt.	300
2.	Balon wysokociśnieniowy do poszerzania kurczu wpustu, średnica balonu 30-35 mm, długość cewnika 80 cm (+/5cm) z prowadnicą, jednorazowego użytku.	szt.	20
3.	Balon wysokociśnieniowy do poszerzania zwężeń odźwiernika, długość balonu 5-6 cm (+/1cm) długość cewnika 180-200 cm, średnica balonu 14-20 mm (+/2mm).	szt.	30
4.	Balon wysokociśnieniowy do poszerzania zwężeń jelita grubego, długość cewnika 180-200cm (+/10cm), średnica balonu od 12-20mm, długość balonu 5-6cm (+/1cm), jednorazowego użytku.	szt.	50
5.	Pompa do balonów wysokociśnieniowych, z możliwością użycia cieczy lub powietrza, maximum 12-14 atmosfer.	szt.	5
6.	Stenty samorozprężalne, nitinolowe do przełyku pokryte silikonem z dwóch stron, w wersji częściowo i całkowicie pokrywanej, posiadające możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy. Wymagane rozmiary dla stentu częściowo pokrywanego: 8,10,12,5, 15 cm; dla stentu całkowicie pokrywanego 8,10,12 cm. Średnice: 20-25 mm dla stentu częściowo pokrytego i 18-23 lub 20 – 25 mm dla stentu całkowicie pokrytego. Sterylne jednorazowego użycia.	szt.	40
7.	Prowadnica do protezowania przełyku, metalowa, z miękkim atraumatycznym końcem, w dostępnych rozmiarach dł. 250-360 cm. Wielorazowego użytku.	szt.	10
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 20
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 20					Załącznik Nr 4.20 do SIWZ

	Endoskopowy przyrząd hemoststyczny Hemospray stosowany do uzyskiwania hemostazy w przypadku krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp..
1.	Endoskopowy przyrząd hemoststyczny. Hemospray stosowany do uzyskiwania hemostazy w przypadku krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, jałowy, przeznaczony do jednorazowego użytku, dł. cewnika 220 cm (+/5cm), średnica cewnika Fr 7,10. Minimalny kanał roboczy endoskopu 2,8mm.	szt	4
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 21
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 21					Załącznik Nr 4.21 do SIWZ

	Jednorazowe ustniki do endoskopii
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1	Jednorazowe ustniki do endoskopii o średnicy otworu centralnego ≥60F z dużymi otworami bocznymi umożliwiającymi równoczesne odsysanie płynu z jamy ustnej, z miękkiego tworzywa zapewniającego odpowiedni komfort pacjenta, z paskiem mocującym wstępnie założonym,	szt.	2 000
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 22
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 22					Załącznik Nr 4.22 do SIWZ

	Szczoteczki do czyszczenia światła poszerzadeł Savary-Gilliarda,
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent
1	Szczoteczki do czyszczenia światła poszerzadeł Savary-Gilliarda, średnica szczoteczki 3mm, długość przewodu ok. 110 cm. Wielorazowego użytku.	szt	10
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 23
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 23					Załącznik Nr 4.23 do SIWZ

	Jednorazowe, dwustronne szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1.	Jednorazowe, dwustronne szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu, dostosowane do kanałów roboczych o długości ≤ 180 cm i średnicy od 2.0 do 4.2 mm, z plastikową elastyczna osłoną części centralnej odporna na załamania oraz plastikowymi końcówkami w formie kulki chroniącymi kanał endoskopu przed uszkodzeniem.	szt.	500
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 24
	DZP/381/47A/2017
	Pakiet nr 24					Załącznik Nr 4.24 do SIWZ

	Narzędzia i akcesoria wielorazowego i jednorazowego użytku kompatybilne z bronchofiberoskopem Pentax EB1970K
L P	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek kwota	Wartość brutto	Produkt, Numer katalogowy. Kod, Producent, itp.
1.	Wielorazowe kleszczyki biopsyjne, o wymiarach: długość 110cm, średnica 1,8mm i 2,4mm (Rozmiar będzie każdorazowo podawany w zamówieniu)	szt.	10
2.	Wielorazowe kleszczyki biopsyjne, aligatorki o wymiarach: długość 120cm, średnica 1,8mm i 2, 3mm (Rozmiar będzie każdorazowo podawany w zamówieniu)	szt.	10
3.	Wielorazowe kleszcze do wyciągania ciał obcych / umiejscawiania cewnika, masywne blansze po zamknięciu posiadają dwa otwory o różnej średnicy, spirala ze stali nierdzewnej, długość 180cm, średnicy 2,4mm	szt.	2
4.	Wielorazowy chwytak do wyciągania ciał obcych, dwa długie ramiona zakończone dwoma zębami każde ze stali nierdzewnej, długość 120cm, średnica 2,3mm	szt.	2
5.	Wielorazowy koszyk do usuwania ciał obcych, wykonany z pozłacanego nitinolu wraz z uchwytem wyposażonym w port do płukania, czterodrutowy, typ basket, z funkcją płynnej rotacji , długość kosza w pozycji złożonej 50mm (ok. 37x20mm), długość narzędzia 200cm, średnica 2,3mm	szt.	2
6.	Wielorazowe szczotki czyszczące jednostronne, długość 150cm, średnica 6mm	szt.	10
7.	Wielorazowe szczotki czyszczące jednostronne, długość 20cm, średnica 6mm	szt.	10
8.	Wielorazowe szczotki jednostronne do portów	szt.	10
9.	Ustnik wielorazowy (z możliwością sterylizacji w autoklawie), bez paska mocującego	szt.	20
10.	Tester szczelności do bronchofiberoskopu	szt.	1
11.	Lampa do procesora EPK-1000	szt.	1
12.	Zawór ssąca do bronchofiberoskopu	szt.	1
13.	Uszczelki do zaworu ssącego	szt.	3
14.	Gumowa zatyczka kanału biopsyjnego	szt.	10
15.	Olejek silikonowy 10ml do osprzętu Pantex	szt.	1
16.	Jednorazowe igły do TBNA, w metalowej osłonie, długość narzędzia 120cm, średnica narzędzia 1,9mm, średnica igły 0,8mm, długość igły 12cm i 15cm. (Rozmiar będzie każdorazowo podawany w zamówieniu)	szt.	50
17.	Jednorazowa szczotka cytologiczna w plastikowym tubusie o długości 120cm i średnicy 1,8mm, zakończona metalową końcówką w kształcie grzybka (nie kulki), z plastikową rączką z otworem na kciuk	szt.	200
18.	Jednorazowa szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, z jednej strony zakończona plastikową końcówką w kształcie oliwki, z drugiej trzy główki czyszczące ułożone w osi jedna za drugą, długość 210cm, średnica główek 6mm	szt.	1000
19.	Jednorazowa szczotka do czyszczenia portów, dwustronna	szt.	1000
20.	Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku. Długość szczęk 4mm, średnica 2,3mm, pojemność 9mm³. Rozwarcie łyżeczek 6,7mm, Długość 160cm. Kleszczyki pokryte teflonem.	szt.	100
	RAZEM
	słownie

						podpis i pieczęć osoby uprawnionej
						do reprezentowania Wykonawcy