DZP/381/73B/2018

Zmodyfikowany załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część 1: Doposażenie aparatu do znieczulania w monitor parametrów życiowych

MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH DO APARATU DO ZNIECZULANIA FABIUS TIRO – 1SZT.

wymagane parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor stacjonarno- transportowy, wyposażony w kolorowy, wbudowany ekran o przekątnej min 10" z możliwością prezentacji jednocześnie przynajmniej 5 krzywych dynamicznych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obsługa monitora przez pokrętło i przyciski lub ekran dotykowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie AC 220-230V, 50 Hz (+/-10 %) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe zapewniające min. 3 godziny pracy w przypadku zaniku zasilania. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitor przystosowany do mocowania w stacji dokującej umożliwiającej zamocowanie i zdjęcie go bez konieczności odłączania i podłączania przewodu zasilającego i przewodów łączących monitor z innymi urządzeniami, takimi jak: moduł pomiaru gazów anestetycznych, rejestrator, sieć centralnego monitorowania, podłączonych do stacji dokującej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitor kompatybilny ze stacją dokującą Infinity Docking Station posiadanej przez Zamawiającego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitor kompatybilny z modułem pomiarowym gazów anestetycznych i CO2 (Scio Four) posiadanym przez Zamawiającego. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitor spełniający wymogi obowiązujących norm bezpieczeństwa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość ręcznej zmiany poszczególnych parametrów pracy i granic alarmowych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Układy alarmowe o różnych stopniach ważności. Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne lub automatyczne. Pamięć alarmów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pamięć zdarzeń krytycznych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyświetlania trendów wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej przynajmniej z ostatnich 24 godzin | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oprogramowanie, menu na ekranie i komunikaty w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitorowanie EKG, możliwość monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod, przewód EKG w komplecie. Zakres pomiarowy akcji serca min. 30-250 ud/min | TAK | TAK/NIE* |
|  | Reakcja monitora na brak prawidłowego kontaktu elektroda-skóra | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość monitorowania minimum 12 odprowadzeń | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitorowanie podstawowych arytmii z co najmniej dwóch odprowadzeń | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną, wartości cyfrowe i krzywa. Zakres pomiarowy częstości oddechu minimum 6-80 oddechów/min. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar wysycenie hemoglobiny tlenem. Zakres pomiarowy wysycenia 1-100%. Zakres pomiarowy tętna minimum 30-250 uderzeń/min. Przewód połączeniowy w komplecie . Czujniki na palce dla dorosłych (2szt) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny (programowanie odstępów od 1 do 180 minut ), możliwość pomiarów ciśnienia u chorych w różnym wieku. Zakres pomiarowy ciśnień u dorosłych minimum 30-250 mmHg. Przewód połączeniowy w komplecie. Mankiety dla dorosłych (2szt w różnych rozmiarach) (Zamawiający dopuszcza monitor z następującymi odstępami czasu automatycznego powtarzania pomiarów ciśnienia: 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 45; 60; 120 i 240 min) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dwukanałowy pomiar ciśnienia inwazyjnego z wyposażeniem (min. po 1szt. jednorazowego przetwornika na kanał) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dwukanałowy pomiar temperatury. Czujnik temperatury skóry w komplecie. Zakres pomiarowy temperatur minimum 15-45 ºC. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego w postaci modułu (z zestawem startowym) sterowany z poziomu monitora parametrów życiowych . | TAK | TAK/NIE* |
|  | Certyfikat CE – jeśli wymagany, deklaracja zgodności | TAK | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzeba do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania