DZP.381.55A.2023  								                                                      Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dalej: OPZ)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw endoskopowy wraz z zestawem do jego mycia

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | Procesor sztucznej inteligencji |  |
|  | Współpraca z oferowanym procesorem wizyjnym | TAK |
|  | Pełna kompatybilność z oferowanymi wideokolonoskopami | TAK |
|  | Wskazywanie zmian poprzez otaczanie widocznym kolorowym znacznikiem | TAK |
|  | Tryb wyświetlania informacji o możliwej zmianie na obrazie głównym | TAK |
|  | Kompatybilność z trybem obserwacji wzmocnienia tekstury i koloru procesora wideo | TAK |
|  | Tryb wyświetlania informacji o możliwej zmianie na obrazie dodatkowym | TAK |
|  | Wyjścia sygnału min.: SDI 1080i/1080p/4K x2 | TAK |
|  | Wejście sygnału min.: SDI 1080p/4K | TAK |
|  | Menu funkcyjne (ustawień) wyświetlane w języku polskim | TAK |
| II. | Procesor wideo |  |
|  | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne | TAK |
|  | Dotykowy panel sterujący | TAK |
|  | Pamięć obrazów: wewnętrzna do przechowywania obrazów, gniazdo USB - możliwość zapisywania obrazów na pamięć zewnętrzną | TAK |
|  | Menu ustawień: w języku polskim | TAK |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych | TAK |
|  | Pomocnicze wejścia wideo: HD-SDI | Parametr punktowany zgodnie z Wykazem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4 |
|  | Obrazowanie auto-fluorescencyjne | Parametr punktowany zgodnie z Wykazem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4 |
|  | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | Parametr punktowany zgodnie z Wykazem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4 |
|  | Insuflacja powietrzem: min. 3-stopniowa | TAK |
|  | Na wyposażeniu procesor wizyjny umożliwający kompatybilność systemu z wideoendoskopamii posiadanymi przez Zamawiającego typu: GIF-Q165, GIF-UCT180, GIF-N180 | TAK |
|  | Oświetlenie umożliwiające pracę w trybie wąskiego pasma światła | TAK |
|  | Zdalne sterowanie pompą wodną | TAK |
|  | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i miejsc krwawienia | TAK |
|  | Główne wyjście wideo 4K: 12G-SDI | TAK |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI | TAK |
|  | Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników | TAK |
|  | Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy | TAK |
|  | Zintegrowane, min. 5 ledowe źródło światła | TAK |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna | TAK |
| III. | Wózek endoskopowy |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |
|  | Wieszak na dwa endoskopy | TAK |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK |
|  | Mocowanie obrotowe monitora z możliwością ruchu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej na wysięgniku umożliwiającym usytuowanie monitora ponad górną półką wózka | TAK |
|  | Uchwyt na butlę CO2 | TAK |
| IV. | Monitor |  |
|  | #### Przekątna ekranu: min. 31" | TAK |
|  | #### Rozdzielczość min.: 3840 × 2160 | TAK |
|  | #### Technologia panelu min.: LCD TFT z aktywną matrycą | TAK |
|  | #### Format obrazu min: 16:9 | TAK |
|  | Wejścia sygnału min.: 12G-SDI ×1 | TAK |
|  | #### Wyjścia sygnału min.: 3G-SDI ×1 | TAK |
|  | #### Standard uchwytu typu VESA: min. 100 x 100 mm | TAK |
|  | #### Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP), klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor | Parametr punktowany zgodnie z Wykazem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4 |
| V. | Pompa płucząca |  |
|  | Pompa z funkcją płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał płukania endoskopu (irygacyjny) | TAK |
|  | Przepływ: min. 700 ml/min | TAK |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |
|  | Regulacja przepływu min. 6-stopniowa | TAK Parametr punktowany zgodnie z Wykazem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4 |
|  | Podłączenie do sterowania elektronicznego z głowicy endoskopu | Parametr punktowany zgodnie z Wykazem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4 |
|  | Na wyposażeniu: pojemnik na wodę: 3 szt., dren do pompy: 10 szt. | TAK |
| VI. | Pompa insuflacyjna CO2 |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu podawania gazu min. 3-stopniowe | TAK |
|  | Przełącznik wyboru źródła zasilania gazu butla / centralna instalacja gazowa | TAK |
|  | Wskaźnik ciśnienia podawanego gazu CO2 | TAK |
|  | Przycisk na panelu uruchamiający/zatrzymujący podawanie gazu CO2 | TAK |
|  | Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym i wizualnym przekroczenia wartości minimalnej ciśnienia podawanego gazu CO2 | TAK |
|  | Na wyposażeniu zawory woda/gaz: 10 szt. | TAK |
| VII. | Ssak endoskopowy |  |
|  | Wytwarzana próżnia nominalna: min. 95 kpa | TAK |
|  | Wskaźnik próżni | TAK |
|  | Regulowanie siła ssania manualnie: pokrętło | TAK |
|  | Pływakowy system antyprzepełnieniowy | TAK |
|  | Regulacja siły ssania zaprogramowana w min. trzech poziomach: (40 l/min, 50 l/min oraz 60 l/min) | TAK |
|  | Filtr mikrobiologiczny: 10 szt. | TAK |
|  | Waga: max. 10 kg | TAK |
|  | Współpraca z pojemnikami jednorazowego użytku | TAK |
|  | Wymiary maks.: WxSzx G: 220 x 315 x 385 mm | TAK |
| VIII. | Diatermia endoskopowa |  |
|  | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy min. 120 W | TAK |
|  | Koagulacja monopolarna i bipolarna min. 120 W | TAK |
|  | Ilość efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas cięcia: min. 3 | TAK |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa: min. 3 tryby | TAK |
|  | Min. dwa rodzaje cięcia monopolarnego: zwykłe i mieszane | TAK |
|  | Min. dwa różne programy do polipektomii i papilotomii – różne funkcje o różnych przebiegach prądowo-napięciowych przeznaczonych oddzielnie do polipektomii i papilotomii | TAK |
|  | Sposób aktywacji funkcji koagulacji monopolarnej: z włącznika nożnego | TAK |
|  | Sposób aktywacji funkcji koagulacji bipolarnej: z włącznika nożnego | TAK |
|  | Tryb przerywanego cięcia monopolarnego z możliwością regulacji | TAK |
|  | Wyposażenie: wózek, włącznik nożny | TAK |
|  | Przystawka do współpracy z argonem | TAK |
| IX. | Wideogastroskop HDTV 2 szt. |  |
|  | Obrazowanie HDTV. | TAK |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych. | TAK |
|  | Kanał irygacyjny | Parametr punktowany zgodnie z Wykazem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4 |
|  | Kanał roboczy min. 2,8 mm. | TAK |
|  | Średnica końcówki max. 10,0 mm. | TAK |
|  | Średnica sondy max. 10,0 mm. | TAK |
|  | Zgięcia: góra/dół min. 210°/90° lewo/prawo min. 100°/100°. | TAK |
|  | Głębia ostrości optycznej w dwóch trybach: tryb normalny: min.: 3-100 mm, Tryb zbliżeniowy min.: 1,5-5,5mm. | TAK |
|  | Pole obserwacji min. 140°. | TAK |
|  | Długość robocza 1030 mm +/- 10%. | TAK |
|  | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK |
| X. | Wideogastroskop HDTV |  |
|  | Obrazowanie HDTV. | TAK |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych. | TAK |
|  | Kanał roboczy min. 3,7 mm. | TAK |
|  | Średnica końcówki max. 11,0 mm. | TAK |
|  | Średnica sondy max. 11,0 mm. | TAK |
|  | Zgięcia: góra/dół min. 210°/90°; lewo/prawo min. 100°/100°. | TAK |
|  | Głębia ostrości optycznej min. 2-100 mm. | TAK |
|  | Pole obserwacji min. 140°. | TAK |
|  | Długość robocza 1030 mm +/- 10%. | TAK |
|  | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK |
| XI. | Wideokolonoskop HDTV - 3 szt. |  |
|  | Obrazowanie HDTV. | TAK |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych | TAK |
|  | Kanał irygacyjny | Parametr punktowany zgodnie z Wykazem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4 |
|  | Kanał roboczy min. 3,7 mm. | TAK |
|  | Średnica końcówki max. 13,5 mm | TAK |
|  | Średnica sondy max. 13,00 mm | TAK |
|  | Zgięcia: góra/dół min. 180°/180°; lewo/prawo min. 160°/160° | TAK |
|  | Głębia ostrości optycznej w dwóch trybach: tryb normalny: min.: 3-100 mm, Tryb zbliżeniowy min.: 1,5-5,5mm | TAK |
|  | Pole obserwacji min.: Tryb normalnego ostrzenia:170°, Tryb zbliżeniowego ostrzenia: 160° | TAK |
|  | Długość robocza 1330 mm +/- 10% | TAK |
|  | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK |
| XII. | Wideoduodenoskop - 2 szt. |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych. | TAK |
|  | Kanał roboczy min. 4,2 mm | TAK |
|  | Średnica końcówki max. 13,5 mm | TAK |
|  | Średnica sondy max. 12,00 mm | TAK |
|  | Zgięcia: góra/dół min. 120°/90°; lewo/prawo min. 90°/110° | TAK |
|  | Głębia ostrości optycznej w zakresie min. 5-60 mm | TAK |
|  | Długość robocza 1240 mm +/- 10% | TAK |
|  | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi | TAK |
|  | Na wyposażeniu: jednorazowa osłona dystalna - 20szt., szczoteczka jednorazowa do czyszczenia końcówki videoduodenoskopu - 50 szt., dla dwóch aparatów | TAK |
| XII. | Myjnia-dezynfektor |  |
|  | Pełna kompatybilność z wideoendoskopami elastycznymi posiadanymi przez Zamawiającego typu: GIF-HQ190, GIF-Q165, GIF-EZ1500, GIF-1100, CF-H190L, CF-Q165L, TJF-Q190V, GF-UCT180F. | TAK |
|  | Proces dezynfekcji płynem na bazie aldehydu glutarowego | TAK |
|  | Mycie jednocześnie dwóch endoskopów | TAK |
|  | Suszenie endoskopów po procesie mycia | TAK |
|  | Komunikacja z systemem archiwizacji i opisywania badań endoskopowych | Parametr punktowany zgodnie z Wykazem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4. |
|  | Zgodność z aktualnymi normami europejskimi dotyczącymi myjni - dezynfektorów – EN 15883-1 i 4 | TAK |
|  | Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność procesu dezynfekcji ładunku zgodnie z normą dla myjni dezynfektorów ISO 15883 z użyciem oferowanych płynów na bazie glutaraldehydu | TAK |
|  | Jednokrotne użycie środków chemicznych | TAK |
|  | Zaprogramowane, bez możliwości ingerencji w parametry mycia i dezynfekcji, czas, temperatura, stężenie środka | TAK |
|  | Automatyczna samo-dezynfekcja myjni | Parametr punktowany zgodnie z Wykazem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4 |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym, niewłaściwym podłączeniem zbiorników z płynami | TAK |
|  | Myjnia wyposażona w kondensator oparów | TAK |
|  | Obsługa myjni niewymagająca kontaktu użytkownika ze środkami chemicznymi | TAK |
|  | Na wyposażeniu system uzdatniania wody | TAK |
|  | Na wyposażeniu tester szczelności do endoskopów elastycznych z automatyczną pompą powietrza, przyłącze do aparatu posiadanego przez Zamawiającego typu GF-UCT180F 2 szt. | TAK |
|  | Systemem monitoringu endoskopów: - zbliżeniowy (bezprzewodowy) system sczytujący dane endoskopów oraz personelu odpowiedzialnego za dezynfekcję - automatyczne wysłanie raportów - komplet transponderów bezprzewodowych na wszystkie endoskopy | TAK |
|  | Wymiary zewnętrzne: Wys. max. 900 mm Szer. max. 900 mm Głęb. max. 600 mm | TAK |
| XIV. | Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów giętkich – 2 zestawy |  |
|  | Urządzenie spełniające wymogi normy PN-EN 16442:2015 | TAK |
|  | Suszenia i przechowywania min. 8 endoskopów jednocześnie | TAK |
|  | Dodatkowy moduł na 8 endoskopów kompatybilny z oferowanym głównym modułem, sterowanie jednym głównym panelem | TAK |
|  | System indywidualnych przyłączy do kanałów endoskopów | TAK |
|  | Urządzenie wyposażone w czytniki RFID zapewniające zgodność z ID endoskopu | TAK |
|  | Urządzenie wyposażone w interfejs TCP/IP (interfejs Ethernet) na potrzeby dokumentacji, zapewniający możliwość połączenia z bazą danych lub drukarką | TAK |
|  | Pełna identyfikowalność i dokumentacja procesu: dane użytkownika, czas suszenia i przechowywania endoskopów | TAK |
|  | Dwa niezależne cykle przepływu powietrza osuszające endoskopy wewnątrz i na zewnątrz z kontrolą przepływ powietrza przez niezależne czujniki dla każdego endoskopu | TAK |
|  | Możliwość przechowywania endoskopów przez okres: min. 25 dni w stanie czystym (potwierdzone badaniami) | TAK |
|  | Zasilanie sprężonym powietrzem 3-8 bara | TAK |
|  | Podawanie do szafy powietrza klasy medycznej w trakcie suszenia i przechowywania endoskopów | TAK |
|  | Zasilanie w prąd z instalacji szpitalnej 230 V | TAK |
|  | Filtr HEPA klasy: H13 | TAK |
|  | System osuszania powietrza podawanego do kanałów endoskopu | TAK |
|  | Wewnątrz szafy, zaokrąglone naroża i równe powierzchnie w celu zapewnienia skutecznego czyszczenia | TAK |
|  | Koszyki na akcesoria przy każdym endoskopie | TAK |
|  | Na wyposażeniu przyłącza do aparatów posiadanych przez Zamawiającego typu: , GIF-EZ1500 -3 szt., GIF-1100, GIF H180J, GIF-H190N, GIF-HQ190 2 szt., GIF-N180, CF-H190L, CF-H180AL, CF-EZ1500DI -2 szt., CF-HQ1100DL, CF-Q180AI 2 szt., CF-Q165L 2 szt., TJF-Q180V 2 szt,. TJF-145 -2 szt., TJF-Q190V -1 szt., GF-UCT180 2sztplus do wszystkich dostarczonych w tym zestawie aparatów. | TAK |
|  | Współpraca z systemem archiwizacji opisywania badań endoskopowych z pełną dokumentacją procesu przechowywania endoskopów | TAK |
|  | Urządzenie wyposażone w elektromagnetyczną blokadę drzwi, która zapobiega otwieraniu drzwi komory przez nieupoważniony personel | Parametr punktowany zgodnie z Wykazem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4 |
|  | Wielokolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwia sprawdzenie stanu każdego endoskopu. | Parametr punktowany zgodnie z Wykazem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4 |