DZP/381/64A/2018

Załącznik Nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**KOLUMNY ANESTEZJOLOGICZNE – 3 szt.**

Producent: .................................................. Nazwa i typ: ..........................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramię nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK |  |
| 2 | Płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. | TAK |  |
| 3 | Kolumna jednoramienna z głowicą pionową, z ramieniem dwuczęściowym  o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min 1900 mm  Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): min 1000 mm, z zabudowanym światłem typu Ambient.  Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): min 900 mm unoszona za pośrednictwem silnika elektrycznego zabudowanego na przegubie – i umożliwiająca ruch pionowy głowicy na wysokość min. 600 mm | TAK |  |
| 4 | Rotacja ramion w poziomie ≥ 330 stopni | TAK |  |
| 5 | Obudowa sufitowa z uszczelką silikonową od strony sufitu | TAK |  |
| 6 | Podwójny system hamulców w przegubach kolumn (przegubu stropowego, przegubu pośredniego, obrotu głowicy) podstawowe – cierne, dodatkowe – elektromagnetyczne | TAK |  |
| 7 | Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwycie ułatwiającym manewrowanie kolumną |  |  |
| 8 | Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastaw w odstępie 10˚ do 15˚ | TAK |  |
| 9 | Maksymalne wymiary głowicy: 1270 mm x 300 mm x 280 mm  Gniazda gazowe powinny mieć możliwość rozmieszczenia na min. 3 stronach głowicy | TAK |  |
| 10 | Na obrysie głowicy umieszczona min. 1 szyna akcesoryjna do montażu akcesoriów montowana w dolnej części głowicy | TAK |  |
| 11 | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 160 kg | TAK |  |
| 12 | Szyny nośne pod montaż półki i inne akcesoria wbudowane w ścianę głowicy z min. 2 stron | TAK |  |
| 13 | Gniazda gazowe standard AGA na tylnej ścianie głowicy:   * tlen (O2) - 2 szt., * sprężone powietrze (AIR) - 2 szt. * próżnia (VAC) - 2 szt. * podtlenek azotu (N2O) - 1 szt. * odciąg gazów anestetycznych AGSS - 1 szt. * sygnalizator stanu ciśnienia gazów – 1 szt. | TAK |  |
| 14 | Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach głowicy:  • złożone gniazdko teleinformatyczne – RJ45 x 2, HDMI, DVI-D, USB  • 4 x gniazdo elektryczne 230V, w prawej ścianie głowicy  • 4 x bolec wyrównania potencjałów, j.w.  • 1 x włącznik oświetlenia typu Ambient , j.w.  • 4 x gniazdo elektryczne 230V, w lewej scianie głowicy  • 4 x bolec wyrównania potencjałów, j.w.  • 2 x zaślepione gniazda elektryczne do późniejszego wykorzystania  Gniazda elektryczne z klapkami zapewniające min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 45̊ oraz nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy. | TAK |  |
| 15 | Wyposażenie kolumny: • 2 półki na akcesoria montowane do głowicy kolumny (450x500 mm) • pod dolną półką zamontowane dwie szuflady  • uchwyty do pozycjonowania kolumny mocowane na tylnej ścianie głowicy w ustawieniu najbardziej ergonomicznym. Uchwyty do pozycjonowania kolumny wyposażone w przyciski sterujące hamulcem, wysokością ustawienia Przyciski membranowe, szczelne oznaczone korespondującym kolorem i symbolem odpowiadającym do umieszczonego na spodniej części ramienia nośnego. • każda półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 500 mm x 450 mm (+/- 30mm) o ładowności min. 80 kg. • Wysięgnik jednoramienny do mocowania drążka infuzyjnego, drążek infuzyjny o długości 800 – 1000 mm z 4 hakami co 90̊ • Silikonowy nawijacz kabli służący uporządkowania nadmiaru przewodów elektrycznych montowany pomiędzy gniazdami elektrycznymi na froncie kolumny lub inne rozwiązanie | TAK |  |
| 16 | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji - 24 miesiące | TAK |  |
| 18 | Kolumna fabrycznie nowa – rok produkcji 2018 | TAK |  |

Oświadczam, że oferowane przez mnie kolumny anestezjologiczne spełniają ww. parametry i funkcje.

……………………………………………dnia ……………. 2018 roku ..................................................................... (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)