DZP/381/47A/2019

Pakiet 1. Kardiomonitory

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

KARDIOMONITOR – 2 szt.

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Opis parametru, funkcji | ## Parametry ## wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie do 7 kg. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej sześciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - Odchylenie odcinka ST - Liczba oddechów (RESP) - Saturacja (Spo2) - Ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) - Temperatura (T1,T2,TD) | TAK | TAK/NIE* |
| II | Pomiar EKG |  |  |
| 1. | Zakres częstości rytmu serca: minimum (15÷300) bpm. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3 i 5 końcówkowego. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1%. | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK | TAK/NIE* |
| 7. | Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | TAK | TAK/NIE* |
| 8. | Analiza odchylenia odcinka ST w co najmniej trzech odprowadzeniach jednocześnie. | TAK | TAK/NIE* |
| 9. | Analiza arytmii co najmniej 16 kategorii w tym z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | TAK | TAK/NIE* |
| 10. | Wykrywanie migotania przedsionków | TAK | TAK/NIE* |
| III | Pomiar oddechów (RESP) |  |  |
| 1. | Zakres pomiaru: minimum 5÷120 oddechów /min. | TAK | TAK/NIE* |
| 2.. | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | TAK | TAK/NIE* |
| 4.. | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. | TAK | TAK/NIE* |
| IV | Pomiar saturacji (SpO2) | TAK | TAK/NIE* |
| 1. | Zakres pomiaru saturacji: (0÷100)%. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej (20-300)/min. (Zamawiający dopuszcza zakres zakresie od 25-300/min) (Zamawiający dopuszcza do przetargu kardiomonitor z pomiarem saturacji i pulsu w technologii Masimo – zakres pomiaru pulsu 25 bpm-240 bpm) | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie (70÷100)%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. | TAK | TAK/NIE* |
| V | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) – klasa ochrony przed defibrylacją CF lub BF ( Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z poziomem ochrony przed defibrylacją CF dla pomiaru EKG oraz BF dla pomiaru respiracji, SPO2, NIBP, temperatury oraz CO2) |  |  |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Tryb pomiaru: -Auto -Ręczny | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Zakres programowania interwałów w trybie Auto: co najmniej 1÷360 minut. | TAK | TAK/NIE* |
| VI | Pomiar temperatury (TEMP) – klasa ochrony przed defibrylacją CF (Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z poziomem ochrony przed defibrylacją CF dla pomiaru EKG oraz BF dla pomiaru respiracji, SPO2, NIBP, temperatury oraz CO2) |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy: co najmniej (25÷42)˚C. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa. | TAK | TAK/NIE* |
| VII | Pozostałe |  |  |
| 1. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG,SpO2, NIBP (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Co najmniej 3-stopniowy system alarmów : - sygnalizacja akustyczna i wizualna - możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów - wybór czasowego zawieszenia alarmów –co najmniej 5 czasów do wyboru. -ustawienie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów [Zamawiający dopuszcza monitor wyposażony w alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych – 200. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego regulowana w zakresie 1-3 minut lub na stałe (chronione hasłem)] | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK | TAK/NIE* |
| VIII | Wyposażenie kardiomonitora: |  |  |
| 1. | Przewód EKG z kompletem 3 końcówek – 1 szt./monitor | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Mankiet średni i duży dla dorosłych – 1 kpl./monitor | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Dren połączeniowy do mankietu – 1 szt./monitor | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Czujnik SpO2 na palec typu klips – 1 szt./monitor | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Przewód połączeniowy do czujnika na palec – 1 szt./monitor | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Czujnik temperatury powierzchniowej – 1 szt./monitor | TAK | TAK/NIE* |
| 7. | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria do monitora - 1 szt./monitor | TAK | TAK/NIE* |
| IX | INNE |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim (1 szt./kardiomonitor ) oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim i angielskim | TAK | TAK/NIE* |
|  | Aparaty fabrycznie nowe – rok produkcji 2019 | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.