Zmodyfikowany Załącznik nr 4.5

DZP/381/47A/2019

Pakiet 5. Stół operacyjny

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Stół operacyjny – 1 szt.

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, mobilny ,na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi kołami. | Tak | TAK/NIE* |
|  | Koła o średnicy min. 120 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta (Zamawiający dopuszcza koła o średnicy min. 100 mm) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym | Tak | TAK/NIE* |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny | Tak | TAK/NIE* |
|  | Wymiary stołu: długość min. 195 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 56 cm | Tak | TAK/NIE* |
|  | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy. | Tak | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | Tak | TAK/NIE* |
|  | Stół blokowany do podłoża za pomocą wysuwanych elektrohydraulicznie/elektromechanicznie stopek lub stół blokowany do podłoża za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej. | Tak | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym | Tak | TAK/NIE* |
|  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Pilot przewodowy ze wskaźnikiem naładowania baterii stołu. | Tak | TAK/NIE* |
|  | Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej | Tak | TAK/NIE* |
|  | Pilot aktywowany ze stanu czuwania do stanu gotowości za pomocą wbudowanego czujnika ruchu (podniesienie pilota powoduje jego aktywację) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji: wizualne (na ekranie pilota sterującego), akustyczne - za pomocą sygnału ostrzegawczego i dotykowe - poprzez alarm wibracyjny pilota sterującego (Zamawiający dopuszcza ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji: wizualnie (na ekranie pilota sterującego) oraz akustycznie za pomocą sygnału ostrzegawczego) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG. | Tak | TAK/NIE* |
|  | Blat stołu dzielony na min. 4 segmentów: - podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy - segment plecowy - siedzisko - segment nożny dzielony wzdłużnie | Tak | TAK/NIE* |
|  | Sekcja z możliwością odwiedzenia na boki całego podnóżka w zakresie min. 120 ° | Tak | TAK/NIE* |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+70° | Tak | TAK/NIE* |
|  | Sekcja nóg 2-częściowa, z dodatkową regulacją w pionie wspomagana sprężyną gazową w zakresie -90°, +10° | Tak | TAK/NIE* |
|  | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25° (Zamawiający dopuszcza regulację w zakresie +45stopni / -30 stopni) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Regulacja za pomocą pilota następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach): - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trenedelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej - regulacje podnóżków - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona (Zamawiający dopuszcza brak przełączania za pomocą pilota trybów/pozycja normalna/odwrócona) - przesuw wzdłużny | Tak | TAK/NIE* |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie | Tak | TAK/NIE* |
|  | Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie | Tak | TAK/NIE* |
|  | Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania min. 6 często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. od 70 do 115cm [Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z zakresem regulacji wysokości (bez materaca) 665-1115mm] | Tak | TAK/NIE* |
|  | Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30° | Tak | TAK/NIE* |
|  | Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 18° w obie strony. | Tak | TAK/NIE* |
|  | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40°, +70° (Zamawiający dopuszcza -35o do +75o) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 300 mm | Tak | TAK/NIE* |
|  | Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony | Tak | TAK/NIE* |
|  | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizja elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. | Tak | TAK/NIE* |
|  | Materace przeciwodleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 mm | Tak | TAK/NIE* |
|  | Materac z funkcja pamięci kształtu | Tak | TAK/NIE* |
|  | Mocowanie materacy do stołu przy pomocy samoprzylepnych pasków żelowych (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z mocowaniem materacy za pomocą tworzywowych szybkozłączek kształtowych, które są łatwe do utrzymania w czystości i utrudniają przyleganie brudu) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu od strony nóg lub głowy pacjenta, odejmowalny umożliwiający sterowanie stołem poza obrębem stołu (Zamawiający dopuszcza dodatkowy panel sterujący umieszczony przy blacie stołu od strony nóg lub głowy pacjenta, odejmowalny, umożliwiający sterowanie stołem poza obrębęm stołu) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Informacja o stanie naładowania baterii stołu na ekranie pilota przewodowego | Tak | TAK/NIE* |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu | Tak | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie | Tak | TAK/NIE* |
|  | Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu. | Tak | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym | Tak | TAK/NIE* |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 320 kg | Tak | TAK/NIE* |
|  | Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 225 kg | Tak | TAK/NIE* |
|  | Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień | Tak | TAK/NIE* |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | ### Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1szt | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Pozycjoner żelowy pod pięty – 2 szt | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Uchwyt - pozycjoner regulowany do pozycji bocznej – 2 szt | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Oparcie pleców i pośladków (do wyboru przez zamawiającego)– 2 szt | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Pas brzuszny – 2 szt | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Uchwyt nadgarstka na szynę boczną – 1 szt | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Pionowe podpory barkowe – 2 szt. | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Pozycjoner nóg wspomagany sprężyną gazową, mocowany do szyny bocznej stołu z mocowaniem za stopy pacjenta. Max wagi pacjenta min. 150 kg – 2 szt. | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu – 1 szt | Tak | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe |  |  |
|  | ### Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2019r. | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak | Zgodnie z formularzem ofertowym |
|  | ### Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana) oraz instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (elektroniczna) | Tak | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.