DZP/381/47A/2019

Pakiet 3. Respirator

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Respirator – 1 szt.

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | Tak | TAK/NIE* |
|  | Respirator na podstawie jezdnej z blokadą kół | Tak | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz | Tak | TAK/NIE* |
|  | Wyposażony we własne, wbudowane w część główną respiratora, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw. | Tak | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie awaryjne respiratora na minimum 45 minut pracy wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego. Możliwość rozbudowy zasilania awaryjnego. | Tak | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,8 - 5,5 bar | Tak | TAK/NIE* |
|  | Rodzaje wentylacji |  |  |
|  | Wentylacja z zadaną objętością | Tak | TAK/NIE* |
|  | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | Tak | TAK/NIE* |
| 8a | Wentylacja nieinwazyjna NIV PS i NIV PC | Tak | TAK/NIE* |
|  | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | Tak | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację ze wspomaganiem oddechu spontanicznego objętością (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie respiratora bez możliwości rozbudowy o wentylację ze wspomaganiem oddechu spontanicznego objętością ale posiadającego tryb PRVC, SIMV-PRVC oraz wentylację dwupoziomową) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | Tak | TAK/NIE* |
|  | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym objętościowo kontrolowana oraz ciśnieniowo kontrolowana | Tak | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | Tak | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację dwupoziomową typu BiLevel lub Bi-Vent lub BiPAP lub DuoPAP | Tak | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję z automatycznym przełączaniem pomiędzy trybem wentylacji kontrolowanej do trybu wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zależności od inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego i bez aktywacji alarmów (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie respiratora z funkcją automatycznego przełączania pomiędzy trybem wentylacji kontrolowanej awaryjnej a trybem wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zależności od inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego oraz funkcją adaptacyjną automatycznego rozpoznania zakończenia fazy wdechowej i przejścia do fazy wydechowej przy wentylacji wspomaganej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Wyzwalanie oddechu przepływem regulowane ręcznie | Tak | TAK/NIE* |
|  | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie | Tak | TAK/NIE* |
|  | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane w szerokim zakresie min -1 do -20 cmH2O (Zamawiający dopuszcza respirator z wyzwalaniem oddechu ciśnieniem regulowanym w szerokim zakresie -0,5 do -10 cm H2O.) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Wdech manualny | Tak | TAK/NIE* |
|  | Wbudowany system nebulizacji aktywowany i regulowany z pozycji ekranu respiratora | Tak | TAK/NIE* |
|  | Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie min. 1-65 % przepływu szczytowego (Zamawiający dopuszcza respirator z możliwością regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie 10 - 85% przepływu szczytowego oraz unikalną oraz funkcją automatycznego rozpoznania zakończenia fazy wdechowej i przejścia do fazy wydechowej przy wentylacji wspomaganej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | Tak | TAK/NIE* |
|  | Funkcja natlenowania | Tak | TAK/NIE* |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu do min. 30 sekund | Tak | TAK/NIE* |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu | Tak | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania funkcji w trakcie wentylacji (Zamawiający dopuszcza respirator z automatyczną kompensacją podatności układu oddechowego włączoną stale w trakcie wentylacji) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora (Zamawiający dopuszcza respirator z funkcją natlenowywania z 100 % stężeniem tlenu i automatycznym rozpoznawaniem odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Parametry regulowane |  |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie min. 3 - 80 l/min | Tak | TAK/NIE* |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min 50 - 2000 ml | Tak | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 90 cm H20 (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie respiratora z ciśnieniem wdechowym PCV w zakresie 5-80 cm H2O) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 0 - 30 cm H20 powyżej PEEP | Tak | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 0 - 35 cm H20 (Zamawiający dopuszcza zakres 1-50 cmH2O) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,1 do 5,0 sekund (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie respiratora z regulowanym czasem wdechu w zakresie 0,2 do 10,0 sekund) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 -100% | Tak | TAK/NIE* |
|  | Parametry monitorowane |  |  |
|  | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | Tak | TAK/NIE* |
|  | Całkowita częstość oddychania (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Częstość i wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | Ciśnienie szczytowe (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Ciśnienie pauzy wdechowej (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Ciśnienie PEEP (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Ciśnienie PEEPtotal (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Podatność statyczna (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Podatność dynamiczna (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Opór wdechowy (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Opór wydechowy (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Praca oddechowa pacjenta (w formie cyfrowej) | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Prezentacja i obsługa nastaw na pojedynczym (jedna matryca), wbudowanym, kolorowym dotykowym, minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych minimum: ciśnienie czas, przepływ/czas, objętość/czas | Tak | TAK/NIE* |
|  | Alarmy |  |  |
|  | ### Brak zasilania w energię elektryczną | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Brak zasilania w tlen | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Objętość minutowa (wysoka i niskia) | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Wysokie ciśnienie w układzie pacjenta | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Bezdech | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Stężenie tlenu w gazach wdechowych | Tak | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe |  |  |
|  | ### Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Płucko testowe wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Jednorazowy układ oddechowy – min. 20 szt. | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2019r. | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana) oraz instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (elektroniczna) | Tak | TAK/NIE* |
|  | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak | Zgodnie z formularzem ofertowym |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.