Zmodyfikowany Załącznik nr 4.4

DZP/381/47A/2019

Pakiet 4. Defibrylator z kardiowersją i elektrostymulacją

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Defibrylator z kardiowersją i elektrostymulacją – 1 szt.

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwufazowa defibrylacja z kardiowersją i elektrostymulajcą | TAK | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie z możliwością monitorowania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 6,5’’ | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 300 J | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej 200J max. 4 sekund | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi AHA/ERC | TAK | TAK/NIE* |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 300 J | TAK | TAK/NIE* |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 100 do 360J | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń: - Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. (Zamawiający dopuszcza zakres od 15 do 300 B/min.) Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | TAK | TAK/NIE* |
|  | Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA (Zamawiający dopuszcza zakres od 20 do 200 mA) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp/min (Zamawiający dopuszcza zakres 30 do 200 imp/min) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP) automatyczny oraz ręczny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana drukarka( rejestrator) termiczna | TAK | TAK/NIE* |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK | TAK/NIE* |
|  | Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | TAK | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK | TAK/NIE* |
|  | Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi (Zamawiający dopuszcza defibrylator z akumulatorem NiMh o pojemności 3000mAh z możliwością wymiany przy użyciu klucza typu TORX) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 90 minut monitorowania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK | TAK/NIE* |
|  | Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czujnik saturacji – 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych – 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 7 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wózek/statyw jezdny pod defibrylator z szufladą lub koszem na akcesoria | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim i angielskim | TAK | TAK/NIE* |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2019 | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.