WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STANOWISKO DO RESUSCYTACJI – 1 SZT.

ZMODYFIKOWANY

(uwzględniający odpowiedzi na pytania z dnia 6.04.2021r.)

Producent: ..................................................	     Nazwa i typ: ..........................................................

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Noworodkowe stanowisko resuscytacyjne | TAK |  |
|  | Ogrzewacz z kwarcowym elementem grzejnym Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 6.04.2021r. Zamawiający dopuszcza ogrzewacz z grzałką i odbłyśnikiem spełniający te same zadanie co wymagany kwarcowy? | TAK |  |
|  | Natężenie promieniowania podczerwonego na powietrzni materacyka max. 20 mW/cm. Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 6.04.2021r. Zamawiający dopuszcza maksymalną moc ogrzewacza 31 mW/cm2 | TAK |  |
|  | Mikroprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury: - ręczna regukacja mocy grzania od 0 do 100 % z 5% skokiem - servo regulacja temperatury przy użyciu czujnika temperatury skóry - automatyczna regulacja temperatury z dokładnością 0,10 ºC Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 6.04.2021r. Zamawiający dopuszczai inkubator z regulacją mocy promiennika co 10 %? | TAK |  |
|  | Trójkolorowy wyświetlacz temperatury Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 6.04.2021r. Zamawiający dopuszcza jednokolorowy wyświetlacz temperatury Zamawiający dopuszcza stanowisko z wielokolorowym panelem sterowania, na którym wyświetlane są monitorowane parametry | TAK |  |
|  | Wbudowany zagar Apgar z sygnalizacją aktustyczną i optyczną | TAK |  |
|  | Alarmy akustyczne I optyczne: - niedogrzania - przegrzania - przekroczenia temperatury 39 ºC - uszkodzenie promiennika - odpadnięcie czujnika temepratury - uszkodzenia czujnika temepratury - awaria zasilania - alarm kontrolny w trybie pracy ręcznej Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 6.04.2021r. Zamawiający dopuszcza alarm przekroczenia zadanej temperatury pacjenta o 1 ºC oraz ponowienie alarmu po przekroczeniu o 2 º | TAK |  |
|  | Mechanizm pochylania stolika do pozycji Trendelenburga w płynny sposób | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości stolika | TAK |  |
|  | Waga noworodkowa wbudowana w blat stolika z legalizacją | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 6.04.2021r. Zamawiający dopuszcza stanowisko zaopatrzone w światło operacyjne – 2 przyciemniane żarówki halogenowe oraz regulowaną lampę zabiegową | TAK |  |
|  | Wyposażenie stanowiska: - Ssak tlenowy Venturiego z regulacją siły ssania - Przepływomierz do tlenu z nawilżaczem - Czujnik temperatury wielorazowy 2 szt. na stanowisko - Szafka z szufladami - Półka na monitor lub inne wyposażenie - Statyw do pomp infuzyjnych z wysięgnikiem teleskopowym do kroplówki Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 6.04.2021r. Zamawiający dopuszcza inkubator wyposażony w podstawę jezdną wyposażoną w jedną obustronnie dostępną szufladę? Zamawiający dopuszcza sterowanie i zasilanie ssaka z poziomu panelu sterującego inkubatora? Zamawiający dopuszcza stanowisko wyposażone w półkę na instrumenty o maks. obciążeniu 3,6 kg oraz szynę na akcesoria | TAK |  |
|  | Resuscytator - precyzyjna i bezpieczna regulacja ciśnienia PIP i PEEP Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 6.04.2021r. Zamawiający dopuszcza aby resuscytator był zintegrowany z panelem sterującym inkubatora | TAK |  |
|  | Diodowa lampa do fototerapii wbudowana w głowicę ogrzewacza Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 6.04.2021r. Zamawiający dopuszcza inkubator z diodową lampą do fototerapii umieszczoną na szynie niewbudowaną w głowicę ogrzewacza Zamawiający dopuszcza aby lampa do fototerapii posiadała funkcję rejestracji prowadzonej terapii i eksportu jej wyników w formie raportu przez USB Zamawiający dopuszcza stanowisko bez funkcji fototerapii | TAK |  |
|  | Mikser tlen-powietrze z precyzyjną regulacją stężenia tlenu z kalibrowaną skalą Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 6.04.2021r. Zamawiający dopuszcza aby mikser był zintegrowany w panelu sterującym inkubatora | TAK |  |
|  | Automatyczny system taktowania oddechów z regulacją ilości oddechów w minucie 18-60 Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 6.04.2021r. Zamawiający dopuszcza brak systemu automatycznego taktowania oddechów | TAK |  |
|  | Parametry elektryczne : Zasilanie z sieci: 230V 50 Hz Stopień ochrony i klasa: I, typ BF Moc kwarcowego promiennika podczerwieni: 700 W Całkowity pobór mocy: max 900 W Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 6.04.2021r. Zamawiający dopuszcza inkubator o parametrach elektrycznych: Zasilanie z sieci: 230V 50 Hz Stopień ochrony i klasa: I, typ BF Moc kwarcowego promiennika podczerwieni: 600 W Całkowity pobór mocy: max 750 W? Zamawiający dopuszcza. całkowitą moc elementu grzewczego: 360 W | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2020 | TAK |  |

.........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy