OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UNIWERSALNY ZESTAW TRANSPORTU SZPITALNEGO NOWORODKA – pakiet nr 3

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |
|  | Okres gwarancji minimum 24 m-ce | TAK |
|  | Stanowisko przeznaczone do transportu wewnętrznego noworodka | TAK |
| I. | INKUBATOR HYBRYDOWY DO TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO |  |
|  | Zasilanie: AC 230V ±10%, 50/60 Hz, Pobór mocy max. 300 VA | TAK |
|  | Waga samego inkubatora wraz z akumulatorem (bez podstawy jezdnej) max. 26 kg | TAK |
|  | Materacyk dla noworodka o wymiarach min. 62 x 32 cm | TAK |
|  | Wbudowany kolorowy ekran LCD (panel sterujący wraz z informacją o odczytach) | TAK |
|  | Konstrukcja kopuły dwuścienna na całej powierzchni inkubatora | TAK |
|  | Kopuła składająca się z dwóch części z możliwością otwarcia jednej (przedniej ścianki) lub obydwu jej części. | TAK |
|  | Otwieranie ścianki powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. | TAK |
|  | Otwory manipulacyjne rozmieszczone z dwóch stron inkubatora min 4 otwory | TAK |
|  | Zamknięcia otworów manipulacyjnych drzwiczkami z cichym zamkiem | TAK |
|  | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania (min. 2 sztuki) | TAK |
|  | Elektrostatyczny filtr powietrza | TAK |
|  | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora ≤ 45 dB | TAK |
|  | Wbudowana energooszczędna lampa oświetlająca wnętrze inkubatora | TAK |
|  | Inkubator wyposażony w system pochłaniający wibrację podczas transportu noworodka (drgania nie są przenoszone na pacjenta). | TAK |
|  | Wbudowany elektroniczny układ regulacji temperatury powietrza w zakresie 23 – 38°C pod kopułą inkubatora z rozdzielczością 0,1°C | TAK |
|  | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry na zintegrowanym panelu sterującym min.: temperatura na skórze noworodka, temperatura w powietrzu pod kopuła inkubatora | TAK |
|  | Pomiar temperatury na skórze noworodka w zakresie min. 30-42°C | TAK |
|  | Pomiar temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora w zakresie min. 20-42°C | TAK |
|  | Informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | TAK |
|  | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury, Regulacja głośności alarmów min. 5 stopni | TAK |
| II | WYPOSAŻENIE |  |
|  | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia min. 10 szt. | TAK |
|  | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji min 5 szt. | TAK |
|  | UPS o mocy zapewniającej zasilanie nawilżacza podczas transportu | TAK |
|  | Dwa pokrowce bawełniane na inkubator z jedną stroną otwartą. | TAK |
|  | Przylepce odblaskowe do mocowania czujnika temperatury min. 8 szt. | TAK |
|  | Podstawa jezdna na kółkach (wszystkie wyposażone w hamulec) z uchwytem do butli gazowej, półką na monitor, respirator, nawilżacz i uchwytem na pompy. Butle ustawione w sposób, aby ich zawory były dostępne bez nadmiernego pochylania się – w celu łatwiejszego dostępu do odkręcania i zakręcania butli. | TAK |
|  | Butla tlenowa wraz z reduktorem – 1 szt. | TAK |
|  | Butla powietrzna wraz z reduktorem – 1 szt. | TAK |
| III. | RESPIRATOR |  |
|  | Respirator z wbudowaną funkcją nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą dwufazowego NCPAP | TAK |
|  | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | TAK |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od min. 0,5 kg do 30 kg | TAK |
|  | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków | TAK |
|  | Pneumatyczny układ wydechowy pozbawiony zastawek oraz membran | TAK |
|  | Zasilanie: AC 230V ±10%, 50/60 Hz, (zasilacz wbudowany w aparat) | TAK |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy – we wszystkich trybach pracy | TAK |
|  | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,8 – 6,0 bar | TAK |
|  | Pobór mocy - max. 120 W | TAK |
|  | Wymiary maksymalne: 33 x 40 x 55 cm | TAK |
|  | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 23 kg | TAK |
|  | Wbudowany port komunikacji min. RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK |
|  | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | TAK |
|  | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu | TAK |
|  | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu (NO) | TAK |
|  | Wbudowany port nebulizatora | TAK |
|  | Ochrona przed wilgocią min. IP21 | TAK |
|  | METODY WENTYLACJI |  |
|  | CMV | TAK |
|  | SIMV | TAK |
|  | PTV lub SIPPV | TAK |
|  | NIPPV | TAK |
|  | nCPAP | TAK |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | TAK |
|  | Wentylacja z objętością gwarantowaną (VT) | TAK |
|  | Oddech ciśnieniowo kontrolowany z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, synchronizowanej AC i SIMV oraz spontanicznej | TAK |
|  | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | TAK |
|  | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP lub DuoPAP lub BiLevel | TAK |
|  | Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP – „westchnienia” (nie dopuszcza się czujników brzusznych pacjenta). | TAK |
|  | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 45% | TAK |
|  | Wdech manualny | TAK |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu | TAK |
|  | Możliwość łączenia aparatu z monitorami pacjenta, umożliwiając wyświetlanie danych respiratora na ekranie monitora | TAK |
|  | Tlenoterapia wysokim przepływem HFOT | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. | TAK |
| V. | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min | TAK |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 2– 300 ml | TAK |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s | TAK |
|  | Czas narastania ciśnienia minimalny zakres 0,1 – 3 s | TAK |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowej minimum od 0 do 65 mbar | TAK |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |
|  | Ciśnienie wspomagania PS minimalny zakres od 0 do 65 cmH2O | TAK |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar | TAK |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,2 – 10 l/min | TAK |
|  | Czułość wydechowa, minimalny zakres 5-50 % przepływu szczytowego | TAK |
| VI. | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |
|  | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 12” | TAK |
|  | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny z regulacją jasności dla obu trybów oddzielnie | TAK |
|  | Zapamiętywanie i obrazowanie trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 14 dni | TAK |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |
|  | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta | TAK |
|  | Ciśnienie wdechowe (PIP) | TAK |
|  | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Pśred/ MAP) | TAK |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) | TAK |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |
|  | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |
|  | Przeciek | TAK |
|  | I:E lub Tinsp. | TAK |
|  | Podatność (C) | TAK |
|  | Oporność (R) | TAK |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |
|  | Obrazowanie pętli oddechowych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | TAK |
|  | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych | TAK |
|  | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej | TAK |
|  | Możliwość wykonania i zapisania zrzutu ekranu | TAK |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie przebiegu krzywej ciśnienia oraz min. 6 trendów mierzonych parametrów | TAK |
|  | Możliwość eksportu danych pacjenta poprzez port USB | TAK |
| VII. | ALARMY |  |
|  | Brak zasilania w energię elektryczną | TAK |
|  | Wadliwa praca elektroniki aparatu | TAK |
|  | Brak zasilania w tlen | TAK |
|  | Brak zasilania w powietrze | TAK |
|  | Objętość oddechowa (wysoka i niska) | TAK |
|  | Całkowita objętość minutowa (wysoka i niska) | TAK |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |
|  | Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w zakresie min. 5-50 sek. | TAK |
|  | Regulacja głośności alarmów min. 4 stopnie | TAK |
| VIII. | WYPOSAŻENIE |  |
|  | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury (1szt.): - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK |
|  | Wielofunkcyjny układ oddechowy noworodkowy podwójnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, przekrój rur – 10 mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m, wykonany z materiału odprowadzającego wilgoć na zewnątrz poprzez przepuszczalną strukturę wielowarstwową - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy dł. 1,8 m, rozłączny z połączeniem typu Luer - zestaw adapterów, w tym złączka do nCPAP - porty do podaży i pomiaru NO - restryktor przepływu - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2 m - 4 klipsy | TAK 5 szt. |
|  | Adaptery umożliwiające podłączenie w.w. układu do respiratora Dräger Babylog VN500 posiadanego przez Zamawiającego | TAK 5 szt. |
|  | Generator Infant Flow, montowany do wielofunkcyjnego układu oddechowego opisanego powyżej, w celu prowadzenia nieinwazyjnego wspomagania oddechu opartego na zjawisku Coanda (aktywny wdech i wydech, zmniejszenie pracy oddechowej noworodka); W komplecie znajdują się: - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.) | TAK 5 szt. |
|  | Maseczka donosowa do Infant Flow w 4 rozmiarach | TAK po 1 z każdego rozmiaru |
|  | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Czepiec do terapii wymiennych posiada następujące cechy: - wykonany z jednego kawałka miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas pochodzący z otoczenia oraz zabezpieczających przed utratą ciepła i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta bez wpływu na stabilność i funkcje utrzymujące, w postaci opaski owijanej wokół główki, - posiadający perforację w części płatu potylicznego, - o konstrukcji w postaci opaski, - z możliwością regulacji obwodu głowy pacjenta w zależności od potrzeb (zmniejszanie lub zwiększanie obwodu), - z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), które umożliwiają umiejscowienie interfejsu NIV lub HFOT w różnych pozycjach, - część pokrywająca małżowiny uszne z możliwością inspekcji stanu skóry i/lub higienizacji części zausznej, bez konieczności zdejmowania czepca, - wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały, - z miarką do ustalenia właściwego rozmiaru. Dostępne rozmiary: - obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS - obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS - obwód głowy 28-31 cm, rozm. S - obwód głowy 31-34cm, rozm. M - obwód głowy 34-38 cm, rozm. L - obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL | TAK 3 szt. rozmiaru S, M, |
|  | Zestaw generatora Miniflow | TAK 5 szt. |
|  | Końcówka nosowa, silikonowa do Miniflow w wybranych rozmiarach | TAK 5 szt. |
|  | Maska nosowa, silikonowa do Miniflow w wybranych rozmiarach | TAK 5 szt. |
|  | Czapeczka do Miniflow w wybranych rozmiarach | TAK 5 szt. |
|  | Dodatkowa komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo). | TAK 5 szt. |
| IX. | KARDIOMONITOR TRANSPORTOWY |  |
|  | Zasilanie: AC 230V ±10%, 50/60 Hz | TAK |
|  | Parametry ogólne Kardiomonitor przenośny umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych pacjenta w trakcie transportu: - EKG, HR, analiza zaburzeń pracy serca - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NIBP - Inwazyjny pomiar ciśnienia - Saturacja SpO2 - Pomiar temperatury | TAK |
|  | Budowa Kardiomonitor o budowie modułowej, moduły pomiarowe fabrycznie wbudowane z możliwością podpięcia rozszerzeń modułowych. Konstrukcja nieposiadająca wewnętrznych wentylatorów. Wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (klasa 7M3 min. z 1 m) potwierdzona w dokumentach producenta. | TAK |
|  | Kardiomonitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin. Automatyczne ładowanie akumulatora. Bateria litowo-jonowa o pojemności min. 2000mAh oraz z wskaźnikiem naładowania. | TAK |
|  | Waga max. 1,5 kg | TAK |
|  | Alarmy Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu od 1 do 5 minut oraz na stałe. Możliwość wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych dynamicznych. Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem (min. 10 progów głośności). | TAK |
|  | Prezentacja danych i obsługa Wyświetlanie wartości liczbowych i krzywych dynamicznych na wbudowanym ekranie LCD TFT, możliwość równoczesnej prezentacji min. 3 krzywych dynamicznych różnych parametrów (z możliwą rozbudową do 5 krzywych), a w przypadku monitorowania EKG wszystkich 12 odprowadzeń Kardiomonitor wyposażony w wyświetlacz o przekątnej min 6’ o rozdzielczości min. 1024x480 pikseli, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta. Obsługa za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie), wszystkie przyciski obsługi dostępne na ekranie dotykowym. Moduł wyposażony w czujnik oświetlenia automatycznie dostosowujący poziom podświetlenia ekranu. Autorotacja ekranu względem położenia. Możliwość konfiguracji ekranów z prezentacją danych wg wytycznych Użytkownika z zapisem min. 20 takich konfiguracji. Możliwość dowolnej konfiguracji przycisków szybkiej obsługi. | TAK |
|  | EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG Możliwość jednoczesnego wyświetlenia zapisu EKG 12 odprowadzeń przy użyciu kabla 5 lub 6 elektrodowego Pomiar HR w zakresie min 20-300 /min z dokładnością min +/- 1% Pomiar częstości oddechu w zakresie min 0-120 odd/min z dokładnością +/-1 odd/min Monitorowanie i alarmy długości odcinka QT i QTc. Monitorowanie i alarmy uniesienia odcinka ST. Rozpoznawanie i sygnalizacja alarmowa zaburzeń rytmu, w tym co najmniej: asystolii, bradykardii, tachykardii, migotania komór, migotania przedsionków. | TAK |
|  | SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Zakres pomiarowy tętna min. 40-300 /min | TAK |
|  | NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP) Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły, sekwencja Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min od 1 min. do 24 godz. | TAK |
|  | Temperatura Monitorowanie temperatury w zakresie min 0-45˚C Możliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego (w komplecie odpowiednie czujniki). | TAK |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia w dwóch kanałach (IBP) – Pomiar w zakresie min. od -40 do +360 mmHg, dokładność całkowita (z przetwornikiem) nie gorsza niż +/-4% lub +/-4mmHg. Obliczanie PPV albo SPV. Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. | TAK |
|  | Inne parametry Automatyczny zapis danych pacjenta w pamięci urządzenia. Możliwość rozbudowy o komunikację bezprzewodową z centralą monitorującą. Możliwość rozbudowy kardiomonitora o dodatkowy pomiar saturacji z możliwością pracy w transporcie. | TAK |
|  | Wyposażenie (dotyczy każdego kardiomonitora): - przewód wielorazowy EKG 3 odprowadzeniowy – 1 szt - czujnik wielorazowy SpO2 z przewodem – 1 szt - komplet mankietów do pomiaru ciśnienia, min 3 rozmiary – 3 szt (w trzech rozmiarach) - czujnik wielorazowy temperatury (powierzchniowy lub centralny) – 1 szt | TAK |
| X. | POMPA INFUZYJNA – 2 SZT. |  |
|  | Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz lub 12-15 VDC, Pobór mocy maks. 10 VA | TAK |
|  | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji | TAK |
|  | Praca ze strzykawkami 5-60 ml (powyżej 55 typów) | TAK |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki | TAK |
|  | Tryb pracy „standard” umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych | TAK |
|  | Tryb pracy „anaste” umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych | TAK |
|  | Tryb pracy „profil” umożliwiający infuzję wielofazową | TAK |
|  | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS | TAK |
|  | System wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją ANTY-BOLUS(ABS) | TAK |
|  | Rozbudowany system alarmów | TAK |
|  | Wbudowana biblioteka leków | TAK |
|  | Wbudowany system testów | TAK |
|  | Komunikacja zewnętrzna w standardzie RS232 | TAK |
|  | Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w postaci pliku XML | TAK |
|  | Akumulator wewnętrzny: NiMh (1300 mAh) Czas pracy z akumulatora: 20 h przy prędkości 5 ml/h. | TAK |
|  | Możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub specjalnej szynie | TAK |
|  | Możliwość mocowania w stacji dokującej MD | TAK |
|  | Prędkość dozowania: nastawiana co 0,1 ml/h | TAK |
|  | Objętość infuzji: Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus): nastawiana co 0,1 ml/h | TAK |
|  | Jednostki programowania infuzji: ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min | TAK |
|  | Dawka uderzeniowa (bolus): do objętości strzykawki, ustawiana co 0,1ml | TAK |
|  | Dawka początkowa: do objętości strzykawki | TAK |
|  | Koncentracja leku: 0,1 ÷ 9999 µg/ml, mg/ml | TAK |
|  | Waga pacjenta: do 300 kg | TAK |
|  | Czas infuzji: maks. 99 godz. 59 min. 59 sek. | TAK |
|  | Prędkość KVO: 0 ÷ 5 ml, programowana co 0,1 ml/h | TAK |
|  | Dokładność dozowania: ± 2% (wg wymagań normy EN 60601-2-24) | TAK |
|  | Programowane ciśnienie okluzji - 9 poziomów: 40 ÷ 120 kPa co 10 kPa | TAK |
|  | Typy strzykawek: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | TAK |
|  | Klasa ochronności: I, typ CF, IP42 | TAK |
|  | Masa pompy: < 2,5 kg | TAK |
|  | Wymiary gabarytowe (s x g x w): 320 x 182 x 142 mm +- 50mm | TAK |
|  | Wyświetlacz: LCD duży, czytelny, dwuwierszowy, 2 x 16 znaków | TAK |
|  | Historia infuzji: ok. 2000 zdarzeń | TAK |
|  | Regulacja głośności alarmu: poziomy głośności, ton przerywany lub ciągły | TAK |
|  | Stacja dokująca na max 2 szt. | TAK |