## Arkusz1
DZP.381.56A.2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: * wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu * Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.
Pakiet nr 1 - Serweta z otworem
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Serweta operacyjna z otworem, trzywarstwowa, sterylna, wymiary nie mniej niż 140cm x 170cm, wykonana z materiału nieprzemakalnego na całej powierzchni, wymiary otworu 9 (±1) cm x 12 (±1) cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną, warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor zielony lub niebieski; z kieszenią przylepną do przechwytywania płynów, sterylną, wymiary nie mniej niż 30(±10)cm x 30(±10)cm, wykonaną z folii przeźroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu | szt | 1240
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
Pakiet nr 2 - Serweta na stolik Mayo
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Serweta na stolik Mayo, sterylna, wykonana z niewchłanialnego, matowego (chropowaty,piaskowany), nieprzemakalnego laminatu, z wywinięciem, wymiary 80 (±5) cm x 140 (±5) cm, jedna powierzchnia serwety powinna zawierać środkową dodatkową część wchłanialną o wymiarach nie mniej niż 60cm (szerokość) x 80cm (długość), kolor zielony, niebieski lub czerwony | szt | 9000
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
Pakiet nr 3 - Zestaw do wkłucia doszklistkowego
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jałowy zestaw do wkłucia doszklistkowego - szczegółowy opis pod tabelą | szt | 13800
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
Jałowy zestaw do wkłucia doszklistkowego Skład zestawu: -kocher plastikowy 13cm(±10%) – 1szt -miarka plastikowa – 1szt -rozwórka metalowa jednorazowego użytku – 1szt -patyczki spongostanowe – 3szt -pojemnik 60ml – 1szt -opatrunek oczny samoprzylepny 1w – 1szt -opatrunek samoprzylepny 7 x 9,5cm (±0,5cm) – 1szt -kompresy gazowe 17n8w 7,5 x 7, 5cm (±0,5cm) – 1szt -serweta 90 x 75cm (+/-5%)z otworem 10 x7cm (±0,5cm) wypełniony folią z rozcięciem, kieszenią na płyny -strzykawka 5ml – 1szt -serweta 90 x 70cm(±0,5cm) - serweta na solik instrumentalny -osłona na podłokietnik – 2 szt -fartuch chirurgiczny standard M – 1 szt Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo – polietylenowa) o gramaturze min. 60g/m². Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta.
Pakiet nr 4 - Zestawy dla Bloku Operacyjnego
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jałowy zestaw chirurgiczny wzmocniony - szczegółowy opis pod tabelą | szt | 670
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
Jałowy zestaw chirurgiczny wzmocniony- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m2 wzmocnionego włóknina typu Spunlance o gramaturze min. 70g/m2. Odporność na przenikanie cieczy- min 200 cm H2O.Chłonność w strefie krytycznej-min. 900% Skład: 1. 1x osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145 cm wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową 40g/m2 2. 1x górna somoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm( wzmocnienie o wym. min 50x75 cm) 3. 1x dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym 175x200 cm(wzmocnienie o wym. min. 50x75cm) 4. 2x boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym 75x90 cm (wzmocnienie o wym. min 45x60 cm) 5. 2 x taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm 6. 2x ręczniki 30x40cm, wzmocnione syntetyczną siatką 7. 2x dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,08mm 8. 2 x serweta samoprzylepna o min. wym. 75x90 cm 9. 2 x jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlance o gr 68g/m2, zgodny z normą EN13795, odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H2O .Wzmocnienie z oddychającego laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni 3/4 rękawów Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania rozmiar L 10. 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 wzmocnione przepuszczalnym laminatem PP/PE o gramaturze min. 40g/m2, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min.7 cm, wzmocnienia klejone na całym obwodzie w części przedniej i w 3/4 wysokości rękawów rozmiar L Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x250cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,050 mm oraz włókniny PP o gramaturze 30 g/m2 Zestaw w opakowaniu folia-papier posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu,numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze karton zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołaczone dokumenty potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO11135-1 oraz EN 556-1.Tolerancja rozmiarów serwet (+/- 5cm), tolerancja gramatur laminatów(+/-2 g/m2)tolerancja grubości folii PE (+/- 0,01mm)
Pakiet nr 5 - Sterylny zestaw do kraniotomii
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny jednorazowy zestaw do kraniotomii - szczegółowy opis pod tabelą | szt | 740
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
Skład zestawu : 1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 200cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75 x 200cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 80g/m2, grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 50 mikronów. - 1 szt 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 75cm x 150cm, z warstwą chłonną o szerokości min. 60 cm na całej długości osłony, gramatura warstwy chłonnej min. 30 g/m2, grubość folii osłony min. 50 mikronów. - 1 szt 3. Serweta 100 x 150 cm, z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 70 g/m2 - 1 szt. 4. Serweta samoprzylepna 75 x 75 cm, z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2 - 2 szt. 5. Serweta samoprzylepna 50 x 50 cm, z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2 - 2 szt. 6. wzmocniona serweta do operacji neurochirurgicznych 260 x 375 cm z otworem 30x20 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z organizatorami przewodów oraz torbą do przechwytywania płynów o grubości min. 80 um wyposażoną w podłączenie drenu. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m2 wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wyskochłonne w strefie krytycznej o wymiarach min. 53 x 85 cm o gramaturze min. 63 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 119 g/m2 - 1 szt. 7. Taśma lepna o wymiarach 9cm x 51cm, wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 60 g/m2. - 2 szt 8. Ściereczka do rąk min. 30 x 34 cm o gramaturze min. 60 g/m2. - 2 szt. 9. Kompres gazowy 10cm x 10cm, 17-nitkowy 12-warstwowy z nitką RTG - 50 szt. 10. Tupfer gazowy 25 mm z nitką RTG - 10 szt. 11. Kieszeń jednokomorowa 40 x 40 cm z dwoma taśmami lepnymi, wykonana z transparentnej foli PE o grubości 80 um - 1 szt. 12. Kieszeń dwukomorowa 35 x 35 cm z dwoma taśmami lepnymi, wykonana z transparentnej foli PE o grubości 80 um - 1 szt. 13. Taca 14 x 24 x 2,5 cm niebieska - 2 szt. 14. Miska 250 ml niebieska - 1 szt. 15. Miska 250 ml czerwona - 1 szt. 16. Miska 250 ml transparentna - 1 szt. 17. Kleszcze blokowane, opatrunkowe, do dezynfekcji 24 cm - 1 szt. 18. Tupfery włókninowy 50 mm typu kula do dezynfekcji - 5 szt. 19. Licznik igieł z wkładem magnetycznym - 1 szt. 20. Marker skórny z linijką - 1 szt. 21. Strzykawka z gruszką do irygacji - 1 szt. 22. Czyścik do elektrody - 1 szt. 23. Organizator przewodów typu Velcro 14 x 2,5 cm - 2 szt. 24. Ostrze chirurgiczne nr. 11 z nasadką i osłonką - 1 szt. 25. Ostrze chirurgiczne nr. 23 z nasadką i osłonką - 1 szt. 26. Osłona na uchwyt do lampy operacyjnych wykonana z PE w formie worka i sztywnej osłony, wyposażona w system elastycznych ząbków gwarantujących stabilne mocowanie osłony na uchwycie lampy. Rozmiar min. 9 x 12 cm - 2 szt 27. . Fartuch chirurgiczny wykonany z zapaewniającej komfort użytkowania włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (EFP) o gramaturze min. 68 g/m2. Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Całkowita długość min. 138 cm, długość rękawa min. 54 cm, długość mankietu min. 9 cm. Fartuch wzmocniony na rękawch i z przodu fartucha (min. 50 x 90cm) laminatem dwuwarstwowym PP+PE o gramaturze min. 37 g/m2. Parametry minimalne w sterfie krytycznej : odporność na przenikanie płynów min. 110 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 410/460 kPa. Rozmiar L - 1 szt. 28. Fartuch chirurgiczny wykonany z zapaewniającej komfort użytkowania włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (EFP) o gramaturze min. 68 g/m2. Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Całkowita długość min. 127 cm, długość rękawa min. 54 cm, długość mankietu min. 9 cm. Fartuch wzmocniony na rękawch i z przodu fartucha (min. 45 x 82cm) laminatem dwuwarstwowym PP+PE o gramaturze min. 37 g/m2. Parametry minimalne w sterfie krytycznej : odporność na przenikanie płynów min. 110 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 410/460 kPa. Rozmiar M - 1 szt. 29. Dren do ssaka wykonany z miękkiego tworzywa, 25 - 30CH, min.350 cm - 2 szt. 30. Końcówka do odsysania typu Frazier 12 Fr - 1 szt. Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 muszą być z nią zgodne. Parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej : odporność na przenikanie cieczy min.390 cmH2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro min. 400/330 kPa Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr. ref), kod kreskowy, nr. lot oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor zielony - napis KRANIOTOMIA w zielonej ramce lub na zielonym tle.
Pakiet nr 6 - Jałowe zestawy do embolizacji i angiografii
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jałowe zestawy do embolizacji i angiografii - szczegółowy opis pod tabelą | szt | 850
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 200cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75 x 200cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 80g/m2, grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 50 mikronów. - 1 szt 2. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS o gamaturze min. 35g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiekową, elastyczny mankiet polietrowy, konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację, do każdego fartucha dołączone 2 ściereczki celulozowe 30 x 34 cm. Rozmiar L (całkowita długość min. 138 cm) - 2 szt. 3. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS o gamaturze min. 35g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiekową, elastyczny mankiet polietrowy, konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację, do każdego fartucha dołączone 2 ściereczki celulozowe 30 x 34 cm. Rozmiar XL(całkowita długość min. 148 cm) - 1 szt. 4. Serweta 150 x 200 cm, z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2 - 1 szt. 5. Organizator przewodów typu Velcro 23 x 2,5 cm - 2 szt. 6. Wzmocniona serweta do angiografii o wymiarach min. 230 x 350 cm z dwoma otworami samoprzylepnymi w okolicy tętnic udowych, w części krytcznej wykonana z min. 3 warstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu. Całkowity rozmiar strefy przylepnej wokół otworów min. 16 x 16 cm (+/- 2 cm), średnica całkowita otworu częściowo wypełnionego folią chirurgiczną 12,5 cm (+/- 1 cm), średnica dostępu 7,5 cm (+/- 0,5 cm) Po obu stronach serweta zintegrowana z transparentną osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości min. 65 cm i grubości min. 60u. W części podstawowej wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m2 wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wyskochłonne w strefie krytycznej o wymiarach min. 100 x 120 cm o gramaturze min. 51 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 107 g/m2 - 1 szt. 7. Osłona w kształcie prostokąta z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 95 x 115 cm wykonana z transparentnej folii PE o grubości min. 35u - 1 szt. 8. Osłona w kształcie czepka z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 120 x 60 cm wykonana z transparentnej folii PE o grubości min. 35u - 1 szt. 9. Osłona w kształcie czepka z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 150 x 75 cm wykonana z transparentnej folii PE o grubości min. 35u - 1 szt. 10. Kleszcze blokowane, opatrunkowe, do dezynfekcji 24 cm - 1 szt. 11. Kompres gazowy 7,5cm x 7,5cm, 17-nitkowy 12-warstwowy - 80 szt. 12. Miska 250 ml niebieska - 1 szt. 13. Miska 250 ml transparentna - 1 szt. 14. Miska na prowadnik 2500 ml niebieska, średnica min.22,5 cm, wysokość min.8cm. - 1 szt. 15. Strzykawka 3 częściowa typu luer-lock 20 ml wykonana z polipropylenu, transparentna - 1 szt. 16. Strzykawka 3 częściowa typu luer-lock 20 ml wykonana z poliwęglanu, zielona - 1 szt. 17. Zestaw wodoodprnych naklejek samoprzylepnych w arkuszu - 1 szt. 18. Osłona na uchwyt do lampy operacyjnej. Górna część osłony wykonana z twardego PE w kształcie koła o średnicy 11 cm, w części centralnej znajduje się otwór wyposażony w elastyczne ząbki, które gwarantują sztywne mocowanie osłony na uchwycie lampy. Dolna część wykona z folii PE w kształcie worka o długości 12 cm - 1 szt 19. Samoprzylepna, 6 warstwowa, wysokochłonna serweta operacyjna wiskozowo poliestrowa (70% wiskoza, 30% poliester) o wymiarach 48 x 40 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku o szerokości 2,5. Minimalna chłonność 770%. - 1 szt. Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 muszą być z nią zgodne. Parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej : odporność na przenikanie cieczy min.390 cmH2O, odporność na rozerwanie sucho/mokro min. 400/330 kPa Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr. ref), kod kreskowy, nr. lot oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor czerwony - napis ANGIOGRAFIA w czerwonej ramce lub na czerwonym tle.
Pakiet nr 7 - Organizator przewodów
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Organizator przewodów. Sterylny, jednorazowy, w postaci przylepnego białego paska o rozmiarze 133mmx38mm(+/-5% ), środek paska odklejany, umożliwiający unieruchomienie przewodów, nie zawierający lateksu, klej repozycjonowalny, umożliwiający wielokrotne przyklejanie i odklejanie organizatora bez ryzyka uszkodzenia organizatora i materiału, do którego jest przyklejany. | szt | 1600
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
Pakiet nr 8 - Zestawy do wkłucia centralnego, operacji ginekologicznych
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do wkucia centralnego - szczegółowy opis pod tabelą | szt | 100
2 | Zestaw do operacji ginekologicznych dolnych - szczegółowy opis pod tabelą | szt | 240
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
1. Zestaw do wkucia centralnego w składzie: 1. serweta na stolik Mayo - 1 szt 2. kompres gazowy 13N 8W 10cmx10cm-15szt 3. nerka celulozowa-1 szt 4. igłotrzymacz metalowy typu Hegar 15cm -1 szt 5. czepek typu beret-1 szt 6. maska medyczna z gumką-1 szt 7. opatrunek włokninowy z przecięciem i otworem z wkładem chłonnym, rozm. 9x10cm-1 szt
2. Zestaw do operacji ginekologicznych dolnych w składzie: 1. 1x serweta o wymiarach 160/240cmx180cm (+/- 5cm)zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cmx15cm (+/- 2 cm)wykonana z chłonnego nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 (+/- 2g/m2) zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35x50 cm (+/-5 cm)wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłaczenie drenu 2. 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75x90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 (+/-2g/m2 3. 1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10x50cm (+/- 2 cm) wykonana z włókniny typu spunlane o gramaturze 68g/m2 (+/-2g/m2 4. 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiaca owiniecie zestawu o wymiarach 150x190cm)(+/- 5 cm) wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2(+/-2 g/m2) oraz włókninowej warstwy o gramaturze 28g/m2.Łączna gramatura w strefie chłonnej 63 g/m2(+/-2 g/m2) 5. 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30x30cm wykonany z włókniny typu spunlance o gramaturze 45 g/m2. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służace do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie znajdują się nastepujace informacje: nr REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owiniecie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamkniecie zestawu. Zgodne z norma PN-EN 13795.
Pakiet nr 9 - Osłony na przewody
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna osłona na przewody, Osłona na przewody/kamerę wyposażona z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu a z drugiej wyposażony w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz 2 taśmy przylepne o wymiarach 2,5cmx17cm (+/- 2cm) osłona z przeźroczystej folii polietylenowej 0,05 mm. Składana teleskopowo w rozmiarze 16x250cm (+/- 2 cm)sterylna . | szt | 3200
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
Pakiet nr 10 - Włóknina
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Włóknina SMS lub równoważna 55cm ( +/- 1% ) x 100mb ( +/- 0,5% ) w roli, niesterylna. Włóknina trójwarstwowa typu SMS lub równoważna o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2(+/-2 g/m2) | szt | 230
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
Pakiet nr 11 -Osłony
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Osłona na aparaturę medyczną typu "beret" w kształcie kuli wyposażona w gumkę umożliwiającą stabilne umieszczenie osłony na aparaturze. Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.035 mm. Rozmiar maksymalej osłanianej aparatury 80x80cm. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. | szt | 30
2 | Zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składa się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze i dwóch taśm. Wykonany z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Rozmiary 100x160cm, 80x150cm, taśma 3cmx100cm . Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. | szt | 900
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
Pakiet nr 12 - Kieszenie
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna kieszeń na strzykawki pojedyncza o wymiarach 27x18 cm (+/- 5%) wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2 | szt | 3000
2 | Sterylna kieszeń samoprzylepna na narzędzia wyposażona w taśmę samoprzylepną umożliwiająca umocowanie kieszeni. Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Dwukomorowa, 15cm x 30cm kieszeń lewa, 25cm x 30cm kieszeń prawa. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. | szt | 640
3 | Kieszeń przylepna do przychwytywania płynów, sterylna, wymiary nie mniej niż 20(+5)cm x 20(+5)cm, wykonana z folii przeźroczystej, wyposażona w taśmę mocującą i sztywnik umożliwiający kształtowanie otworu. | szt | 2000
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
Pakiet nr 13 - Zestaw okulistyczny
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jałowy zestaw okulistyczny - szczegółowy opis pod tabelą | szt | 600
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
Jałowy zestaw okulistyczny o składzie: 1.Serweta operacyjna z dwoma otworami, czterowarstwowa, sterylna, wymiary 120x160cm, wykonana z materiału typu SMMS o gramaturze 45g/m² na całej powierzchni, otwory o średnicy 8cm wypełnione folią chirurgiczną antybakteryjna z jonami srebra, warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski; z kieszeniami przylepnymi do przechwytywania płynów po obu stronach otworów, wymiary nie mniej niż 30(±10)cm x 30(±10)cm, wykonane z folii przeźroczystej, wyposażone w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworów, w serwetę wkomponowany dodatkowy sztywnik do modelowania serwety na pacjencie – 1 sztuka 2.Serweta na stolik min. 100 x 120cm – zawinięcie zestawu – 1 sztuka 3.Ręcznik – 4 sztuk 4.Fartuch chirurgiczny SMS, gramatura 45 g/m2, rozmiar L – 2 sztuki 5.Serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2, 100 x 120cm – 1 sztuka 6.Osłona na tackę fako 45 x 60cm – 1 sztuka 7.Osłona na podłokietnik 30 x 75cm – 2 sztuki 8.Osłona na ekran wykana z przezroczystej foli PE, 50 x 50cm – 1 sztuka 9.Kieliszek plastikowy 80ml – 1 sztuka 10.Metki do dokumentacji pacjenta, z nazwa zestawu – min.3 sztuki 11.Mayo 80 x 140 cm – 1 sztuka 12.Miseczka plastikowa 13. Strzykawka 2,5ml Luer Lock – 1 sztuka 14. Strzykawka 5ml Luer Lock – 2 sztuki 15. Kocher plastikowy 16. Gąbki mikrochirurgiczne, strzałki – 5 sztuk 17. Kompresy z włókniny 7,5 x 7,5cm – 10 sztuk
Pakiet nr 14 - Zestaw brzuszno - kroczowy
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jałowy zestaw brzuszno-kroczowy - szczegółowy opis pod tabelą | zestaw | 180
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
Jałowy zestaw brzuszno - kroczowy o składzie: 1. Czerwona osłona na stolik Mayo o min wym 80x 145 cm, wykonana z folii PE o min. grubości o,065 mm, wzmocniona włóknina polipropylenową 40 g/m2 - 1 sztuka 2. Serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna: jama brzuszna-przylepne i okolice krocza-przylepne okno oraz 3 uchwyty do mocowania kabli i drenów - 1 sztuka 3. Ręczniki 30x40 cm, wzmocnione syntetyczna siatką - 2 sztuki 4. Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlance 9x50 cm - 1 sztuka 5. Serweta nieprzylepna o min. wym. 100x150cm - 1 sztuka 6. Dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,08mm - 2 sztuki 7. Jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlance o gramaturze 68 g/m2, zgodny z normą EN 13795, odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H2O. Wzmocnienie z oddychającego laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni 3/4 rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania , rozmiar L - 2 sztuki 8. Fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocnione paraprzepuszczalnym laminatem PP/PE o gramaturze min. 40g/m2, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 7 cm, wzmocnienia klejone na całym obwodzie w części przedniej i w 3/4 wysokości rękawów, rozmiar L - 1 sztuka Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x250cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,050 mm oraz włókniny PP o gramaturze 30 g/m2. Zestaw w opakowaniu typu folia -papier posiadajacym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referncyjny produktu,numer serii i datę ważności .na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze karton zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Tolerancja rozmiarów serwet (+/-5 cm), tolerancja gramatur laminatów (+/-2g/m2) tolerancja grubości folii PE (+/-0,01mm) Zestaw wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m2 wzmocnionego włóknina typu Spunlance o gramaturze min.70g/m2.Odporność na przenikanie cieczy min.200 cm H2O . Chłonność w strefie krytycznej min. 900%.
Pakiet nr 15 - Zosłona na mikroskop
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Osłona jednorazowa, sterylna na mikroskop neurochirurgiczny Carl Zeiss KINEVO 900, wyposażona w chip elektroniczny. Wymiary 132 x 340cm. | szt | 400
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0