Załącznik nr 1

...........................................................

Pieczęć firmowa wykonawcy

Nazwa wykonawcy....................................................................................................................................

Siedziba:...........................................................................................................................................................

REGON....................................................................NIP .................................................................................

Tel. ....................................................... fax .................................................................................................

Internet ................................................ e-mail ............................................................................................

Osoba do kontaktów........................................................................................................................................

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu realizowanego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych w ramach zadań realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

| Lp. |  | - Opis parametrów |  | Wymagane parametry |  | TAK/ NIE Oferowane parametry |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System komputerowej analizy EKG i RR |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| Producent: .................................................................................................................................................... Nazwa i typ: ................................................................................................................................................. Rok produkcji: ................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Parametry oprogramowania do analizy EKG metodą Holtera |  |  |  |  |  |
|  |  | analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym |  | TAK |  |  |  |
|  |  | natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy) |  | TAK |  |  |  |
|  |  | analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin |  | TAK |  |  |  |
|  |  | możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie |  | TAK |  |  |  |
|  |  | edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych |  | TAK |  |  |  |
|  |  | tabelaryczna prezentacja danych liczbowych |  | TAK |  |  |  |
|  |  | prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV |  | TAK |  |  |  |
|  |  | przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami |  | TAK |  |  |  |
|  |  | korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie |  | TAK |  |  |  |
|  |  | filtr migotania przedsionków |  | TAK |  |  |  |
|  |  | bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |  |
|  |  | analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości |  | TAK |  |  |  |
|  |  | analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej |  | TAK |  |  |  |
|  |  | analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca |  | TAK |  |  |  |
| II |  | Parametry oprogramowania do analizy 24-ro godzinnego zapisu ciśnienia tętniczego |  | 4 szt. |  |  |  |
|  |  | pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca |  | TAK |  |  |  |
|  |  | możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych TAK |  | TAK |  |  |  |
|  |  | analiza wyników obejmująca statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu |  | TAK |  |  |  |
|  |  | statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych |  | TAK |  |  |  |
|  |  | rejestracja ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (min. 500 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów |  | TAK |  |  |  |
|  |  | automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia |  | TAK |  |  |  |
|  |  | graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów |  | TAK |  |  |  |
| III |  | Stanowisko diagnostyki medycznej |  | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | Zainstalowany system operacyjny w wersji do zastosowań komercyjnych, profesjonalnych, interfejs systemu w języku polskim, z licencją dożywotnią |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Praca na aplikacjach biurowych, m.in. pakiet Microsoft Office w wersji od 2010 w wzwyż, pakiet Open Office w wersji 4.x, pakiet Libre Office 5.x |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Praca z wykorzystaniem popularnych przeglądarek internetowych m.in. Internet Explorer w wersji 10 i w wzwyż, Mozilla Firefox w wersji 47.x i w wzwyż |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Procesor typu x86 z pamięcią podręczną nie mniejszą niż 6MB |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wydajność obliczeniowa komputera na podstawie testów aplikacyjnych SYSmark2014 (www.bapco.com): w teście SYSmark 2014 Overall minimum 1469 pkt, w teście SYSmark 2014 Office Productivity minimum 1207 pkt, w teście SYSmark 2014 Data/Financial Analysis minimum 1693 pkt. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Pamięć RAM min. 6 GB |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Klawiatura USB w układzie polski programisty/US – 1 szt. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Mysz optyczna USB – 1 szt. i wszystkie kable i elementy potrzebne do pracy |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Dysk twardy min. 1 TB |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Monitor LCD min. 23 ” |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Odbiornik sygnału podczerwieni IRDA |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Drukarka laserowa A4 |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Całe stanowisko na stoliku z kółkami |  | TAK |  |  |  |
| Rejestrator Holter EKG |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |
| Producent: .................................................................................................................................................... Nazwa i typ: ................................................................................................................................................. Rok produkcji: ................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | zapis 3-kanałowy z 7 elektrod, 24, 48 godzinny |  | TAK |  |  |  |
|  |  | detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji |  | TAK |  |  |  |
|  |  | zapis danych na karcie microSDHC |  | TAK |  |  |  |
|  |  | sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii |  | TAK |  |  |  |
|  |  | wbudowany zegar czasu rzeczywistego |  | TAK |  |  |  |
|  |  | możliwość podglądu przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość rejestracji stymulacji oraz dwóch rodzajów zdarzeń |  | TAK |  |  |  |
|  |  | rejestracja badania EKG na żądanie (w chwili naciśnięcia przycisku pacjenta) w trybie zdarzeniowym lub automatycznym |  | TAK |  |  |  |
|  |  | bezprzewodowa komunikacja z systemem komputerowym umożliwiająca testowanie jakości podłączenia elektrod do pacjenta |  | TAK |  |  |  |
|  |  | możliwość dołączenia imienia i nazwiska pacjenta do zapisu EKG |  | TAK |  |  |  |
|  |  | filtr izolinii 0,05 Hz |  | TAK |  |  |  |
|  |  | zasilanie maks. 1 bateria 1,5V (AA) lub akumulator |  | TAK |  |  |  |
|  |  | wymiary maks.: 76x72x23mm |  | TAK |  |  |  |
|  |  | na wyposażeniu: torba na rejestrator, kabel EKG 7 -odprowadzeniowy, elektrody jednorazowe min. 50 szt. , karta microSDHC |  | TAK |  |  |  |
|  |  | urządzenia kompatybilne z zaoferowanym systemem komputerowej analizy EKG |  | TAK |  |  |  |
| Rejestrator Holter RR |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |
| Producent: .................................................................................................................................................... Nazwa i typ: ................................................................................................................................................. Rok produkcji:................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zapis 24 godzinny |  | TAK |  |  |  |
|  |  | minimalny zakres mierzonego ciśnienia: 0 do 280 mm Hg |  | TAK |  |  |  |
|  |  | automatyczne dobieranie ciśnienia |  | TAK |  |  |  |
|  |  | pomiar na żądanie - przycisk EVENT |  | TAK |  |  |  |
|  |  | zasilanie maks.: 4 baterie 1,5V AA lub akumulatory (do tygodnia pracy lub 500 badań) |  | TAK |  |  |  |
|  |  | nieograniczony czas przechowywania badań w pamięci |  | TAK |  |  |  |
|  |  | wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego |  | TAK |  |  |  |
|  |  | wyświetlacz z możliwością odczytu co najmniej ostatniego badania |  | TAK |  |  |  |
|  |  | sygnalizacja wyczerpania baterii (akumulatorów) |  | TAK |  |  |  |
|  |  | klawiatura funkcyjna |  | TAK |  |  |  |
|  |  | gniazdo zewnętrzne USB do komunikacji z PC |  | TAK |  |  |  |
|  |  | wymiary rejestratora maks.: 95 x 40 x 95 mm |  | TAK |  |  |  |
|  |  | na wyposażeniu kabel połączeniowy USB, mankiet dla dorosłych. rozmiar średni, torba na rejestrator z pasem |  | TAK |  |  |  |
|  |  | urządzenia kompatybilne z zaoferowanym systemem komputerowej analizy RR |  | TAK |  |  |  |
| Elektrokardiograf |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| Producent: .................................................................................................................................................... Nazwa i typ: ................................................................................................................................................. Rok produkcji: ................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |  | TAK |  |  |  |
|  |  | prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w układzie standardowym lub Cabrera |  | TAK |  |  |  |
|  |  | funkcja zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu – pamięć ostatniego badania automatycznego |  | TAK |  |  |  |
|  |  | wydruk ze „schowka” automatycznego badania EKG w grupach po 3, 6 lub 12 odprowadzeń |  | TAK |  |  |  |
|  |  | papier o szerokości 112 mm |  | TAK |  |  |  |
|  |  | automatyczna analiza i interpretacja |  | TAK |  |  |  |
|  |  | imię i nazwisko pacjenta na wydruku przebiegu EKG |  | TAK |  |  |  |
|  |  | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |  | TAK |  |  |  |
|  |  | graficzne menu wyświetlane na ekranie o przekątnej min. 90 mm |  | TAK |  |  |  |
|  |  | wykonanie min. 140 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej |  | TAK |  |  |  |
|  |  | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |  | TAK |  |  |  |
|  |  | automatyczna detekcja zespołów QRS |  | TAK |  |  |  |
|  |  | - filtr zakłóceń sieciowych (50 Hz, 60 Hz) - filtr zakłóceń mięśniowych min. (25 Hz, 35 Hz, 45 Hz) - filtr izolinii min. (0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz) |  | TAK |  |  |  |
|  |  | detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody |  | TAK |  |  |  |
|  |  | wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca |  | TAK |  |  |  |
|  |  | dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń |  | TAK |  |  |  |
|  |  | wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku |  | TAK |  |  |  |
|  |  | zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym |  | TAK |  |  |  |
|  |  | funkcje oszczędzania energii akumulatora |  | TAK |  |  |  |
|  |  | funkcja zasilania akumulatorowego |  | TAK |  |  |  |
|  |  | wyposażenie: kabel EKG, komplet elektrod przyssawkowych, komplet elektrod klipsowych, żel EKG min. 250g, papier EKG min. 1 rolka, kabel zasilania sieciowego |  | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowanego dystrybutora lub serwis producenta |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Certyfikat CE (dokumenty załączyć) |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Drukowana instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem)- 2 szt. |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Aparaty fabrycznie nowe – rok produkcji 2018 |  | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat |  | TAK |  |  |  |

Wymagania w zakresie obsługi serwisowej  stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego:

- naprawy oraz przeglądy techniczne w okresie trwania umowy (obejmujące dojazd, robociznę, materiały i części zamienne wykonywane na koszt Wykonawcy,  z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego)

- wymagany termin wykonania naprawy – max. 5 dni robocze od daty zgłoszenia złożonego przez Dział Aparatury Medycznej . W przypadku przedłużającej się naprawy, Dostawca  zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Zamawiającemu urządzenie zastępczego o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych. W przypadku, gdy liczba napraw aparatu przekroczy 3 (z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany aparatu  na nowy

- Przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta, ale co najmniej jeden w ostatnim miesiącu gwarancji w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy, w terminie do 10 dni od zlecenia

- wszystkie czynności serwisowe (przeglądy, naprawy)  potwierdzane pisemnym protokołem podpisanym i opieczętowanym przez pracownika serwisu Wykonawcy oraz pracownika Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej .

- Dostawa  Aparatu do siedziby Zamawiającego (lokalizacja  Medyków 14) , instalacja, uruchomienie  oraz szkolenie (potwierdzone imiennymi certyfikatami) wskazanych pracowników Zamawiającego  w terminie do 4 tygodni  od dnia zawarcia umowy , potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z udziałem obu Stron

- Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie obsługi technicznej aparatów.

Dostawca ma obowiązek dostarczyć wraz z aparatami:

- dokument informujący o zalecanej przez producenta częstości wykonywania przeglądów technicznych

- wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych  i materiałów eksploatacyjnych

- wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych

- instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej

- Wszystkie wymienione powyżej dokumenty  - w języku polskim

W związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (norma ISO14001:2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma OHSAS 18001:2007),

Wykonawca usług serwisowych:

- oświadczy, że pracownicy Wykonawcy posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne wg. potrzeb.

- zapewni, aby pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Szpitala posiadali widoczne oznakowanie z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).

- Dostawca zobowiązuje się w dniu zawarcia umowy zawrzeć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

- Dostawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem naprawy lub przeglądu technicznego.

Oświadczamy, że:

Oferowany sprzęt medyczny spełnia wszystkie  parametry  określone  w Zaproszeniu do składania ofert oraz  wzorze umowy.

....................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy