DZP/381/62/EAT/2017

Załącznik nr 1

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

ULTRASONOGRAF –1 SZT.

Producent: ..................................................	     Nazwa i typ: ..........................................................

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | TAK |  |
|  | Waga aparatu bez baterii - poniżej 5,5 kg | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu min.2-6 MHz | TAK |  |
|  | Ilość głowic możliwych do podłączenia jednocześnie przełączanych elektronicznie (adapter w wózku pod aparat) min. 3 | TAK |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 160 dB | TAK |  |
|  | Monitor LCD bez przeplotu o przekątnej min. 15 cali | TAK |  |
|  | Rozdzielczości min. 1020 x 760 pikseli | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 1000 | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
|  | Czas załączenia do pełnej gotowości do pracy aparatu całkowicie wyłączonego poniżej 40 sek. | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | TAK |  |
|  | Pojemność dysku twardego min. 1 TB | TAK |  |
|  | Porty USB min. 2 | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | TAK |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | TAK |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 8000 | TAK |  |
|  | Dedykowany wózek pod aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością blokowania, ze zmianą wysokości, posiadający uchwyty na głowice, półkę na akcesoria i videoprinter, posiadający moduł do podłączenia 3 głowic obrazowych oraz blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym rozłączeniem aparatu od wózka | TAK |  |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna | TAK |  |
| II | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | TAK |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 38 cm | TAK |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE min. 10 X | TAK |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | TAK |  |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | TAK |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | TAK |  |
|  | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia (TGC, DGC)- min. 8 stref | TAK |  |
|  | Kompensacja poprzeczna (pionowa) wzmocnienia (LGC) w min. 4 strefach | TAK |  |
|  | Nastawy specyficzne dla badanej tkanki, do wyboru min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | TAK |  |
|  | Rotacja obrazu 0°/90°/180°/270° | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M - min. 5 | TAK |  |
|  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ – min.9 m/s | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej- min. 0,5 - 40 mm | TAK |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej- min. 0 do +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Szybkie ustawienie kąta korekcji 60° za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ – mni. 35 m/s | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo – min. 400 obr./s | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego na oferowanych głowicach liniowych – min.+/- 30 stopni | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | TAK |  |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | TAK |  |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego | TAK |  |
|  | Technologia obrazowania poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej | TAK |  |
| III | GŁOWICE |  |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika – mni. 2-5 MHz | TAK |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode - min. 3 | TAK |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego- min. 2 | TAK |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 2 | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 120 | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy - min.70 stopni | TAK |  |
|  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy – min. 90 stopni | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 4-11 MHz | TAK |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode – min. 3 | TAK |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego – min. 2 | TAK |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler – min. 2 | TAK |  |
|  | Długość pola obrazowego (przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym)- poniżej 40 mm | TAK |  |
|  | Ilość elementów – min. 190 | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa (phased array) wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika – min. 2-4 MHz | TAK |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode – min. 3 | TAK |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego- min. 2 | TAK |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler- min. 2 | TAK |  |
|  | Ilość elementów – min. 64 | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy – min. 90 stopni | TAK |  |
| IV | OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, położnictwo, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, medycyna ratunkowa, urologia i inne | TAK |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań | TAK |  |
| V | OPCJE ROZBUDOWY |  |  |
|  | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) z maksymalną prędkością obrazowania powyżej 30 objętości/sek. | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie | TAK |  |
|  | Krzywoliniowy anatomiczny M-mode | TAK |  |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę Strain i Strain Rate realizowaną w oparciu o Doppler tkankowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pracę w sieci w standardzie DICOM w tym Worklist, MPPS, Query/Retrieve oraz raporty strukturalne min. naczyniowy i kardiologiczny | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję Strss Echo | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową przezprzełykową pracującą w zakresie częstotliwości min. 3 – 7 MHz pracującą w trybie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Głowice convex, endokawitarne, liniowe i sektorowe (phased array) | TAK |  |
|  | Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia z możliwością pomiarów strain ratio | TAK |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego w tym z niskim indeksem mechanicznym | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| VI | INNE |  |  |
| 1. | Okres gwarancji minimum 60 miesiące | TAK, podać |  |
| 2. | Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych lub obowiązek dostarczenia aparatu zastępczego. | TAK |  |
| 3. | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę aparatu na nowy | TAK |  |
| 4. | W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK |  |
| 5. | Szkolenie użytkowników ( personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 6. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK |  |
| 7. | Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK |  |
| 8. | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2017 lub 2018 | TAK |  |

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/62/EAT/2017

Załącznik nr 2

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA dla

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .......................................................................

Tel. ....................................................... fax ........................................................................

Internet ................................................ e-mail ...................................................................

Osoba do kontaktów .......................................................................................................

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę ultrasonografu oferujemy  realizację całości  zamówienia za następującą cenę:

cena netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa brutto: ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny ..................................................................................................................................................... Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą e-mailową lub faksem na adres/numer (e-mail :………………………………………………., fax. ……………………………………………………………...)

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z wzorem umowy i w przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy w tym kształcie i realizacji zamówienia na warunkach w niej określonych,

- Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki) :

...................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy