DZP/381/59/EAT/2017

Załącznik nr 1

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NEUROMONITORING

Producent: ...........................................................................	     Rok produkcji: …………………………………….

Nazwa i typ: ............................................................................................................................................................

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |
| 1 | Aparat do detekcji i mapowania nerwów w chirurgii endokrynologicznej | TAK |  |
| 2 | Kanały EMG min. 4 z możliwością dodawania nowych modułów funkcjonalnych dla chirurgii | TAK |  |
| 3 | Dwa stymulatory stałoprądowe (do stymulacji ręcznej i stymulacji ciągłej) | TAK |  |
| 4 | Regulacja natężenia prądu min. 0,1mA - 20mA | TAK |  |
| 5 | Zakres regulacji częstotliwości impulsów (min. 20 wartości skokowych) | TAK |  |
| 6 | Napięcie stymulacji min. 100V | TAK |  |
| 7 | Obsługa aparatu poprzez: - przyciski i pokrętła funkcyjne - klawiaturę alfanumeryczną - panel dotykowy | TAK |  |
| 8 | Gniazda przyłączeniowe z przodu aparatu | TAK |  |
| 9 | Kolorowy ekran LCD | TAK |  |
| 10 | Odpowiedź sygnału EMG dźwiękowa (analogowa i syntetyczna) | TAK |  |
| 11 | Odpowiedź EMG wizualna z możliwością zaprogramowania czasu wyświetlania ostatniej najlepszej odpowiedzi | TAK |  |
| 12 | Pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis danych pacjenta oraz neuromonitoringu | TAK |  |
| 13 | Pamięć wewnętrzna pozwalająca na odczyt danych pacjenta oraz neuromonitoringu po wykonanym zabiegu | TAK |  |
| 14 | Menu w języku Polskim | TAK |  |
| 15 | Gniazdo Ethernet min. 1 | TAK |  |
| 16 | Wbudowany laserowy skaner kodów kreskowych | TAK |  |
| 17 | Przełącznik nożny umożliwiający zapis krzywych sygnału EMG | TAK |  |
| 18 | Tworzenie raportów neuromonitoringu z zabiegu w formacie PDF oraz DOC | TAK |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy oprogramowania monitoringu nerwów w chirurgii ogólnej, onkologicznej, szczękowo –twarzowej, laryngologii, do wersji 8-kanałowej EMG | TAK |  |
| 20 | Możliwość współpracy z bezprzewodowym ekranem powielającym ekran główny | TAK |  |
| II. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 1 | Zestaw powiększający do wizualizacji struktur nerwowych podczas chirurgii tarczycy(1 komplet): - oprawa typu okularowego - powiększenie 2.5 lub 3.0 - ogniskowa na jednym dystansie z wyboru: 30/35/40/45/50cm -szkła typu "0" lub korekcyjne -opaska mocująca zabezpieczająca trwałe położenie zestawu powiększającego - możliwość zamocowania oświetlacza LED na klips magnetyczny | TAK |  |
| 2 | Sonda stymulacyjna, wielorazowa, bipolarna typu widelec lub koncentryczna, autoklawowalna, dł. robocza 4-5 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Przewód do sondy stymulacyjnej, autoklawowalny, min. dł. 3m, -1 szt. | TAK |  |
| 4 | Przewód do podłączenia elektrody odbiorczej, 4 kanały EMG, naklejanej na rurce intubacyjnej podłączany bezpośrednio do aparatu - 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Elektrody odbiorcze jednorazowe(10 kompletów): - min. 4 kanały EMG - elektrody naklejane na rurki intubacyjne w rozmiarach od 7 do 9 - elektroda referencyjna | TAK |  |
| 6 | Elektrody jednorazowe, min. 4 kanały EMG, zintegrowane z rurkami intubacyjnymi – 5 szt. | TAK |  |
| 7 | Kaseta sterylizacyjna na sondę stymulacyjną i przewód | TAK |  |
| XIII. | INNE |  |  |
| 1 | Gwarancja na aparat | TAK 48 m-cy |  |
| 2 | Drukowana instrukcja w języku polskim oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
| 4 | Cały zestaw fabrycznie nowy, rok produkcji: 2017 lub 2018 | TAK |  |

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/59/EAT/2017

Załącznik nr 2

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA dla

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .......................................................................

Tel. ....................................................... fax ........................................................................

Internet ................................................ e-mail ...................................................................

Osoba do kontaktów .......................................................................................................

Ubiegając się o zamówienie publiczne na neuromonitoringu oferujemy realizację całości zamówienia za następującą cenę:

cena netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa brutto: ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny .............................................................................................................................................................. z siedzibą ............................................................................................................................................... Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą e-mailową lub faksem na adres/numer (e-mail :………………………………………………., fax. ……………………………………………………………...)

Oświadczam, że zapoznałem się z wzorem umowy i w przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy w tym kształcie.

- Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki) :

...................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy