## Arkusz1
| DZP.381.50A.2023 |  | zmodyfikowany Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 1: Kriostat półautomatyczny WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Parametry techniczne i funkcjonalne
1 | kriostat elektromechaniczny, wyposażony w mikrotom (półautomatyczny) umożliwiający zamrożenie i ręczne skrawanie zamrożonej tkanki przy użyciu koła zamachowego, oraz podprowadzanie głowicy przy użyciu silnika. | TAK | Bez punktacji
2 | zakres grubości skrawków regulowana w zakresie nie mniejszym niż: 1 - 100 µm (włącznie) | TAK | Bez punktacji
3 | minimalny krok nastawy grubości skrawka: nie większy niż 1 µm | TAK | Bez punktacji
4 | zakres trymowania regulowany w zakresie nie mniejszym niż: 5 - 500 µm (włącznie) | TAK | Bez punktacji
5 | minimalny krok nastawy trymowania: nie większy niż 5 µm | TAK | Bez punktacji
6 | funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy skrawającej | TAK | Bez punktacji
7 | mechanizm umożliwiający szybkie i stabilne umieszczenie stolika z preparatem w głowicy mikrotomu. | TAK | Bez punktacji
8 | mocowanie preparatu z regulacją w płaszczyźnie X i Y o kąt co najmniej 8° | TAK | Bez punktacji
9 | możliwość obrotu preparatu w uchwycie o 360° | TAK | Bez punktacji
10 | pionowy zakres ruchu głowicy krojącej co najmniej 60 mm | TAK | Bez punktacji
11 | poziomy zakres ruchu głowicy krojącej co najmniej 25 mm | TAK | Bez punktacji
12 | system zapobiegający zwijaniu się skrawków podczas cięcia preparatu, umożliwiający łatwe nałożenie skrawka na szkiełko mikroskopowe | TAK | Bez punktacji
13 | uchwyt do żyletek przystosowany do montażu nożyków jednorazowych | TAK | Bez punktacji
14 | regulacja kąta natarcia noża w zakresie nie mniejszym niż: 8-16o (włącznie) | TAK | Bez punktacji
15 | hamulec koła zamachowego umożliwiający blokadę koła w dowolnej lub górnej pozycji | TAK | Bez punktacji
16 | komora robocza wykonana z stali nierdzewnej. | TAK | Bez punktacji
17 | regulacja temperatury w komorze roboczej do co najmniej -35°C | TAK | Bez punktacji
18 | w komorze roboczej półka do zamrażania stolików z wycinkami z temperaturą regulowaną do co najmniej -35oC | TAK | Bez punktacji
19 | pojemność półki roboczej do zamrażania nie mniej niż 25 stolików | TAK | 25 stolików - 0 pkt >25 stolików - 5 pkt
20 | co najmniej 4 stanowiska do szybkiego i głębokiego zamrażania wycinków do co najmniej -55oC | TAK | Bez punktacji
21 | oświetlenie komory roboczej z możliwością regulacji kąta padania światła. | TAK | Bez punktacji
22 | Możliwość regulacji natężenia oświetlenia komory roboczej | NIE | TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
23 | w komorze roboczej półka do przechowywania akcesoriów | TAK | Bez punktacji
24 | Komora wyposażona w lampę UV służącą do dezynfekcji | TAK | Bez punktacji
25 | Kriostat wyposażony w funkcję automatycznego i programowanego rozmrażania. | TAK | Bez punktacji
26 | Możliwość programowania czasu rozpoczęcia rozmrażania | TAK | Bez punktacji
27 | Sterowanie za pomocą kolorowego ekranu dotykowego z czytelnymi piktogramami wskazującymi aktualną temperaturę, grubość cięcia, trymowania, aktualny czas oraz inne parametry po naciśnięciu odpowiednich opcji. | TAK | Bez punktacji
28 | Funkcja blokady dostępu przed niepowołaną zmianą parametrów. | TAK | Bez punktacji
29 | Urządzenie wyposażone w kółka do transportu z możliwością blokady | TAK | Bez punktacji
30 | Zasilanie 230V AC 50 Hz | TAK | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
31 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
32 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym
33 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
34 | Urządzenie medyczne do diagnostyki in-vitro | TAK | Bez punktacji
Wyposażenie dodatkowe
35 | Zestaw co najmniej 18 stolików mrożeniowych o średnicy 30mm dostarczone wraz z urządzeniem | TAK | Bez punktacji
36 | Niskotemperaturowy olej do oliwienia części ruchomych kriostatu. | NIE | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
37 | Medium wspomagające zamrażanie preparatu umieszczonego na stolikach mrożeniowych, dostarczone wraz z urządzeniem, nie mniej niż 100 ml | NIE | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.
| DZP.381.50A.2023 |  | zmodyfikowany Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 3: Łaźnia wodna do skrawków WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Parametry techniczne i funkcjonalne
1 | Łaźnia wodna zintegrowana z płyta grzewczą do przygotowywania skrawków parafinowych | TAK | Bez punktacji
2 | Wymiary urządzenia nie większe niż 300x450 mm | TAK | Bez punktacji
3 | Niezależna regulacja i wyświetlanie parametrów łaźni i płyty grzewczej | TAK | Bez punktacji
4 | Wodoodporny panel sterujący pokryty folią | TAK | Bez punktacji
5 | Zasilanie 230V AC | TAK | Bez punktacji
Łaźnia wodna
6 | Pojemnik na wodę szklany, wyjmowany z urządzenia celem łatwego czyszczenia i opróżniania | TAK | Bez punktacji
7 | Pojemność około 1,5L ± 0,25L | TAK | Bez punktacji
8 | Powierzchnia tafli wody kształtu prostokątnego o wymiarach 25 x 20 cm (±2 cm)1) lub o wymiarach: 21,2 x 16,7 cm | TAK | Bez punktacji
9 | Zakres regulacji temperatury nie mniejszy niż: od temperatury otoczenia do 70oC | TAK | Bez punktacji
10 | Rozdzielczość nastawy temperatury co najmniej 1oC | TAK | Bez punktacji
11 | Kontrola temperatury bez potrzeby użycia zewnętrznego czujnika | TAK | Bez punktacji
12 | Oświetlenie tafli wody LED o regulowanym w minimum 4 stopniach natężeniu: wyłączone, niskie, średnie, intensywne | TAK | Bez punktacji
Płyta grzewcza
13 | Płyta grzewcza zlokalizowana za modułem łaźni wodnej | TAK | Bez punktacji
14 | Pozycja szkiełek mikroskopowych nachylona pod kątem 30-50o w stosunku do podstawy | TAK | Bez punktacji
15 | Zakres regulacji temperatury nie mniejszy niż: od temperatury otoczenia do 70oC | TAK | Bez punktacji
16 | Rozdzielczość nastawy temperatury co najmniej 1oC | TAK | Bez punktacji
17 | Pojemność całkowita płyty nie mniej niż 30 standardowych szkiełek podstawowych | TAK | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
18 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
19 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym
20 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
21 | Urządzenie medyczne do diagnostyki in-vitro | TAK | Bez punktacji
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.