Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-514 Katowice ul. Ceglana 35

- Znak sprawy : D/ZP/381/103A/2017

  - SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na dostawę aparatu RTG ramię C wraz ze stołem do endoskopii do aparatu RTG z ramieniem C

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 135 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm. )

Zatwierdzam SIWZ wraz z załącznikami

Z upoważnienia D Y R E K T O R A

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Katowice. dn. 09.10.2017

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767

Tel. 32 3581200 lub 32 358-13-32   fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32

Adres strony www : www.uck.katowice.pl   e-mail : bzp@uck.katowice.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm )

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest Dostawa aparatu RTG ramię C wraz ze stołem do endoskopii do aparatu RTG z ramieniem C. Wykonawca w ramach niniejszego postępowania jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia, dokonać jego instalacji, uruchomienia, przeszkolenia wskazanych pracowników oraz wykonywać obsługę serwisową (w okresie zaoferowanej gwarancji). Szczegółowy opis  parametrów techniczno-użytkowych określono w załączniku 4.1. oraz 4.2. do specyfikacji  istotnych warunków zamówienia (dalej w treści : SIWZ).Wymagane warunki w zakresie obsługi serwisowej wskazano w załączniku nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

Część nr 1: Aparat RTG z ramieniem C

Część nr 2: Stół do endoskopii do aparatu RTG z ramieniem C

Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki określone w ustawie o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.) i w innych obowiązujących przepisach prawnych w tym zakresie.

- Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

33111000-1 Aparatura rentgenowska

33192230-3 Stoły operacyjne

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybraną część (maksymalnie na wszystkie części tj. na 2 części)

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w pkt VIII niniejszej SIWZ.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot zamówienia oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 10 grudnia 2017 r, co zostanie potwierdzone dokumentem z odbioru podpisanym i opieczętowanym przez obie Strony.

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o planowanej dostawie z co najmniej 3 dniowym uprzedzeniem.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu.

- spełniają warunki udziału.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust 1 pkt. 12-23 UPZP.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust 5 pkt. 1 oraz pkt. 8 UPZP.

O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymogu.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia wymogu.

- zdolności technicznej lub zawodowej	- Zamawiający nie stawia wymogu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców samodzielnie jest zobowiązany do wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa powyżej.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

6.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga.

6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w formie JEDZ – załącznik 2 do SIWZ – dołączyć do oferty w formie pisemnej.

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 UPZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 UPZP,

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP– załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz załącznik mają być złożone zgodnie z treścią punktu VI.6.14 SIWZ. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego.

6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) punkcie VI.6.2b SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 UPZP- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) punkcie VI.6.2 c) do e) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VI.6.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminów wystawiania dokumentów analogicznie do punktu VI.6.3.SIWZ.

6.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie VI.6.2b) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w VI.6.3.a) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 UPZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminów wystawiania dokumentów analogicznie do punktu VI.6.3a) SIWZ.

6.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UPZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie VI.6.2.a) do h) SIWZ.

6.7. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w punkcie VI.6.2.a) do h) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a UPZP.

6.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:

- JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,

- JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu  w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Dokumenty jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego

- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w punkcie VI.6.2. b) do h) SIWZ) oraz VI.6.9. SIWZ z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6  UPZP.

  - Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie VI.6.2a) niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126z póżn.zm).

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 UPZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Oświadczenia o których mowa w punkcie VI.6 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a UPZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

Do oferty wykonawca korzystający z zasobów podmiotów trzecich załącza JEDZ podmiotu zasobu oraz jego zobowiązanie  o przekazaniu zasobu – dołączyć do oferty w formie pisemnej.

Dokumenty o których mowa w punkcie VI SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa w punkcie VI SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w punkcie VI SIWZ, innych niż oświadczenia o których mowa w punkcie VI SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku, wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie VI.6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

Dokumenty i oświadczenia winny być złożone w języku polskim.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

  - W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). W szczególności dopuszczalnym sposobem porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami jest:

- fax lub e-mail  w przypadku wniosków, zawiadomień, informacji, zapytań, wnoszenia kopii odwołań, przystąpień do odwołań, zgody na przedłużenie terminu związania ofertą itp.

- forma pisemna w przypadku przekazywania wszelkich oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie VI SIWZ.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: e-mail bzp@uck.katowice.pl a faksem na nr fax  32-358-14-32.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert liczonego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

  - W uzasadnionym przypadku, (przed terminem składania ofert), Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i jest dla Wykonawców wiążąca.

  - Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne  jest  tylko  przed  jego  upływem.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Ewa Kamzela     
e-mail:  bzp@uck.katowice.pl,  tel. 32 358-14-45,  fax 32 3581-432.

  - Strona internetowa, na której umieszczane będą niezbędne informacje (m.in. ogłoszenia, SIWZ, pytania i odpowiedzi, modyfikacje, informacja z otwarcia ofert, wybór oferty najkorzystniejszej, unieważnienie postępowania oraz wszystkie inne wymagane przepisami UPZP): www.uck.katowice.pl

- VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium w wysokości uzależnionej od oferowanej części (w PLN):

Część 1:	20.800,00	PLN

Część 2: 	2.500,00	PLN

Jeżeli oferta zostanie złożona na wszystkie części wówczas wadium wyniesie: 23.300 PLN

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu - wpłaty należy dokonać przelewem na konto Banku Gospodarstwa Krajowego numer 34 1130 1091 0003 9068 9720 0003.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- w poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

  - Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę i godzinę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego.

  - Wadium w formie poręczeń i gwarancji powinno zostać złożone w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, pok.D021 (sekretariat) w oryginale w zamkniętej kopercie oznaczonej według poniższego wzoru:

,, Nazwa , adres Wykonawcy ........................................ Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-514 Katowice DZP/381/103A/2017- WADIUM – Nie otwierać przed ………2017r. godz.10.30”

  - Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia nie może być sporządzony później niż do dnia otwarcia ofert, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj.60 dni od dnia otwarcia ofert.

  - Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 UPZP.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:

- którego oferta została wybrana

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a UPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 UPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

IX. . TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

9.1. Wykonawca będzie związany ofertą 60 dni.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 9.3. nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę (osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy)

  - Zamawiający wymaga załączenia w ofercie następujących dokumentów:

- czytelnie wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1  niniejszej specyfikacji

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) - załącznik nr 2  niniejszej specyfikacji (uwaga: Zamawiający udostępnia wersję JEDZ w formacie pdf oraz w formacie xml. do wykorzystania przez Wykonawcę. Instrukcję pobierania JEDZ w formacie .xml wskazano w punkcie XVII.17.10 poniżej) – przy czym wymaga się  złożenie dokumentu  w wersji pisemnej.

- czytelnie wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Wykaz do oceny parametrów techniczno-użytkowych zgodnie z treścią załącznika nr 5.1 i 5.2. do SIWZ (w zależności od części)

- Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wg załącznika nr 7 do SIWZ – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie którejkolwiek części zamówienia podwykonawcom, w sytuacji gdy Wykonawca nie dołączy w/w wykazu Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy,

- Informacji Wykonawcy wskazującej, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazującej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazującej ich wartość bez kwoty podatku – wg zał.nr 8. W przypadku nie dołączenia załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje, że nie powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy inny niż wynikający z treści formularza ofertowego wg zał. nr 1,

- Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VI SIWZ przy których umieszczono dopisek:  „dołączyć do oferty”.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.

  - Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

,, Nazwa , adres Wykonawcy

........................................

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach, ul. Ceglana 35  40-514 Katowice

D/ZP/381/103A/2017

„Oferta na dostawę aparatu RTG ramię C wraz ze stołem do endoskopii do aparatu RTG z ramieniem C

- – Nie otwierać przed ……….2017 r. godz.10.30”

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert – w sposób analogiczny do sposobu złożenia oferty. Odpowiednio opisana kopertę zawierającą zmianę bądź  wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „Zmiana oferty” bądź „Wycofanie oferty”.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - Oferta powinna być złożona  w języku polskim, w jednym egzemplarzu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta oraz wszystkie karty  załączników powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.  Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby, z którego będzie wynikało jej umocowanie do reprezentowania w postępowaniu, w tym do podpisania oferty w jego imieniu.

Wykonawcy wspólnie składający ofertę zobowiązani są przedłożyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo powinno dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw.

Wszystkie pełnomocnictwa składane wraz z ofertą muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. (tj. kopii oryginalnie potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza).

  - Wszystkie miejsca gdzie naniesione zostały zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.mm

  - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,  warunków płatności zawartych w ofercie. Gdy  informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  winny  być oznakowane klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty, zaleca się ,aby były trwale, oddzielnie spięte.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 UPZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Oferta powinna być złożona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na załączonych do SIWZ wzorach formularzy lub na własnych drukach wg wzorów formularzy  dołączonych do SIWZ.

XI. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę opakowaną we wskazany w punkcie X.10.6. SIWZ sposób należy złożyć  siedzibie Zamawiającego ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice w Sekretariacie - pokój D021.

  - Termin składania ofert upływa w dniu 26.10.2017 r. o godz.10.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu do wniesienia odwołania i nie będą rozpatrywane.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice w pokoju E057 w dniu 26.10.2017  r. godz. 10.30

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa z art. 86 ust. 4 UPZP.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.uck.katowice.pl   informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, terminu przydatności, warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, która będzie ceną ostateczną.

  - Cena brutto oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym: Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w tym: transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostarczenia, koszt montażu, instalacji i uruchomienia u Zamawiającego, szkolenia personelu itp. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty również wszystkie inne koszty jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu przetargu, także nie wymienione w zdaniu poprzedzającym, a które mają wpływ na cenę oferty.

  - Cena ma być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

  - Ceny netto, brutto oraz kwotę należnego podatku VAT należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

  - Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu w ofercie, musi już uwzględnić je w ostatecznej cenie oferty.

  - Przyjęte przez Wykonawcę w ofercie ceny  i stawki w złotych polskich nie będą podlegać waloryzacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w umowie i UPZP.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)	Cena 				– 60 %,

2)	Parametry techniczne  	– 30 %

3)	Okres  gwarancji	   	– 10%;

Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

Ad. 1	kryterium Cena   – waga 60%

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

C = ------------ x100 pkt x 60 %

Co

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia podana w formularzu ofertowym.

W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Ad.2 kryterium drugie  (PT) parametry techniczne  – waga 30%

- Kryterium parametrów technicznych polegać będzie na ocenie dokonanej zgodnie z załącznikiem nr  5.1 i 5.2 (w zależności od części)

- Ocena ostateczna dla tego kryterium będzie obliczana wg wzoru:

PT =

Pmax – najwyższa ilość punktów uzyskana wśród ofert ocenianych

Pof – wartość punktowa badanej oferty

W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Ad.3 kryterium trzecie (G) okres gwarancji  – waga 10%

G- liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji”

| Oferowany okres gwarancji | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 24 miesiące | 0 |
| 30 miesięcy | 5 |
| 36 miesięcy i więcej | 10 |

Sposób obliczenia punktów dla  kryterium okres gwarancji:

  - Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji.

  - Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania innych okresów niż wskazane w powyższej tabelce, za wyjątkiem wskazania okresu dłuższego niż 36 miesięcy tj. Wykonawca może wskazać następujące okresy gwarancji: 24 lub 30 miesięcy albo ilość większą bądź równą 36 miesiącom. Jeżeli wykonawca wpisze okres gwarancji odmienny niż wskazany w zdaniu poprzedzającym to przygotuje ofertę niezgodną z SIWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty.

  - W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje najkrótszy okres gwarancji tj. 24 miesiące.

  - W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

13.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę

punktów obliczoną wg  następującego wzoru:

P= C+ PT+G

gdzie:

P - łączna liczba punktów jaką uzyskała oceniana oferta

C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena

PT - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium parametry techniczne

G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium okres gwarancji

Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający  spośród tych ofert wybiera  ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 6).

  - Zamawiający zawrze  umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu  środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób,  z zastrzeżeniem art. 183 UPZP. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedna ofertę.

  - Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 UPZP Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Miejsce i termin podpisania umowy zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy według warunków podanych w niniejszej SIWZ, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  uznanych za niepodlegające odrzuceniu, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający przed podpisaniem umowy nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  W SPRAWIE   ZAMÓWIENIA – WZÓR UMOWY

Istotne dla stron postanowienia wskazuje wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

- XVII.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa UPZP. Jeżeli wykonawca wybrany w trybie art. 24aa UPZP uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  - Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  UPZP.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie podano nazwy towarowe produktów to odnoszą się one jedynie do jakości, typu produktu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania  produktów równoważnych w stosunku do wyrobów określonych w specyfikacji  asortymentowo-cenowej, tzn. o parametrach nie gorszych, czyli takich samych lub lepszych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania „równoważności” oferowanego produktu.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

  - Do spraw nieuregulowanych  niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.)  oraz Kodeksu cywilnego.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie którejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia której to dotyczy oraz podania firm podwykonawców (wg załącznika nr 7 do SIWZ) o ile są oni  znani na etapie składania oferty. W sytuacji gdy Wykonawca nie dołączy w/w wykazu Zamawiający uzna iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy.

  - Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje regulacje zgodnie z art. 43 ust. 2b UPZP

  - Instrukcja pobierania JEDZ:

- Ściągnąć i zapisać plik „JEDZ w formacie xml”

- Wejść na stronę Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

lub Urzędu Zamówień Publicznych (gdzie znajduje się instrukcja elektronicznego narzędzia do wypełniana JEDZ/ESPD /eESPD/:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd

- Zaznaczyć opcje „jestem  wykonawcą” i chcę „zaimportować ESPD”.

- Następnie wybrać ikonkę „przeglądaj” i zaimportować ściągnięty uprzednio plik „JEDZ w formacie xml”

- Zaznaczyć odpowiedź na pytanie „Gdzie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa” - menu rozwijane

- Nacisnąć przycisk „DALEJ”

- Otworzy się edytowalna wersja JEDZ, którą należy wypełnić.

UWAGA: w części „Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia” w polu „type of procedure” należy zaznaczyć „Open procedure” -  menu rozwijane

- Gotowy dokument należy wydrukować, podpisać i załączyć do oferty w formie pisemnej.

- XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów UPZP.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie UPZP.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami UPZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Termin wniesienia odwołania.

Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej

- wobec innych czynności niż w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.

  - W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI UPZP.

Załączniki:

- Wzór formularza ofertowego									– zał. 1

- Formularz oświadczeń wykonawcy  - JEDZ							– zał. 2

- Informacja o braku przynależności  do grupy kapitałowej					– zał. 3

- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych						– zał. 4.1 i 4.2

- Wykaz do oceny parametrów techniczno-użytkowych					– zał. 5.1 i 5.2

- Wzór  umowy											– zał. 6

- Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom		– zał. 7

- Informacja wykonawcy o powstaniu obowiązku podatkowego				– zał. 8

- Wymagane warunki w zakresie  obsługi serwisowej aparatury				– zał. 9

- Informacja dla Wykonawców o zagrożeniach wynikających z działalności UCK		– zał. 10

- Zobowiązanie Wykonawcy									– zał. 11

- Lista pracowników Wykonawcy poinformowanych o zagrożeniach wynikających z

działalności UCK 										– zał. 12

- Zasady środowiskowe dla Wykonawców							– zał. 13

D/ZP/381/103A/2017   								Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO 
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO SUM  W  KATOWICACH

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................................

Siedziba: ...........................................................................................................................................

Adres zamieszkania*………………………………………………………………………………

*) dotyczy  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza oraz  wspólników w spółce cywilnej

REGON .......................................... NIP ..........................................  KRS ………….....................

Tel. ....................................................... fax .....................................................................................

Adres strony www   ................................................

e-mail .......................................................................

      - Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę aparatu RTG ramię C wraz ze stołem do endoskopii do aparatu RTG z ramieniem C oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ) za kwotę:

Część 1: Aparat RTG z ramieniem C

| Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) |
| --- | --- | --- |
| Wartość brutto słownie ……………………………………………………………………….. |  |  |

Część 2: Stół do endoskopii do aparatu RTG z ramieniem C

| Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) |
| --- | --- | --- |
| Wartość brutto słownie ……………………………………………………………………….. |  |  |

      - Cena oferty:

    - przenosi podatek VAT  na Zamawiającego w wartości……………zł *.

    - nie przenosi podatku VAT  na Zamawiającego *.

* niepotrzebny podpunkt (a lub b) skreślić lub właściwy zaznaczyć

(W przypadku nie skreślenia lub zaznaczenia żadnego podpunktu Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca nie przenosi na Zamawiającego podatku VAT).

      - Oświadczamy, iż oferujemy następujący okres gwarancji:  …………… miesiące (należy wpisać oferowaną ilość miesięcy tj. 24, 30 lub 36 i więcej miesięcy. W przypadku nie uzupełnienia Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca oferuje okres gwarancji 24 miesiące). Jeżeli Wykonawca oferuje różne okresy dla różnych części  należy to w czytelny sposób wpisać w wyżej wykropkowanym miejscu np.  dla części nr … - …miesięcy)

      - Oświadczamy, iż nie zamierzamy powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy w sytuacji gdy nie dołączyliśmy do oferty wykazu części zamówienia (o którym mowa w załączniku 7).

      - Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w sytuacji gdy nie dołączyliśmy do oferty informacji wykonawcy o powstaniu obowiązku podatkowego (o którym mowa w załączniku 8).

      - Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania Zamawiającego.

      - Oświadczamy, że uważamy się związani  niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Oświadczamy, iż zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy wraz z załącznikami została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Oświadczamy, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

      - Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego  oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/103A/2017                                                                                                Załącznik nr  3

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności*
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

Prawa zamówień publicznych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu RTG ramię C wraz ze stołem do endoskopii do aparatu RTG z ramieniem C dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z póź. zmian.) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

lub

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami:

…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*.

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy PZP dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

* UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić jedynie tę część oświadczenia, która jest właściwa dla sytuacji, w której się on znajduje

D/ZP/381/103A/2017                                                                                         Załącznik nr 4.1.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy części 1: APARAT RTG  Z RAMIENIEM C

Nazwa Producenta:	..................................................

Nazwa i typ:		..................................................

Kraj pochodzenia	..................................................

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Rok produkcji | 2017 r. | TAK/NIE* |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych aparatu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V/50 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | System mobilny, na przewoźnym wózku, z możliwością blokady przynajmniej dwóch kół | TAK | TAK/NIE* |
| II. | Generator |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość generatora minimum 40 kHz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres napięć min. 40 kV do 120 kV | TAK | TAK/NIE* |
|  | Moc min 12 kW | TAK | TAK/NIE* |
|  | Tryby pracy: - fluoroskopia pulsacyjna - radiografia cyfrowa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalny zakres prądu dla fluoroskopii min 3-110 mA z możliwością regulacji w całym zakresie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Radiografia cyfrowa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalny prąd radiografii cyfrowej min. 120 mA | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna częstość impulsów nie mniejsza niż 25 imp/sek | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja szerokości impulsu w zakresie min. 10-30ms | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | TAK | TAK/NIE* |
| III. | Lampa rentgenowska |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa z wirującą anodą | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymiar dużego ogniska [mm] max 0,6mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymiar małego ogniska [mm] max 0,3mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pojemność cieplna anody min 300 kHU | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min 5000 kHU | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wydajność chłodzenia kołpaka min 90 kHU/min | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wydajność chłodzenia anody min. 75kHU/min | TAK | TAK/NIE* |
|  | System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem). Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu bez zewnętrznych radiatorów i wentylatorów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szybkość rotacji anody min. 2800obr/s | TAK | TAK/NIE* |
| IV. | Kolimator |  |  |
|  | Kolimator koncentryczny i szczelinowy z blendami niezależnymi od siebie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawianie przesłon bez promieniowania ze śledzeniem ich położenia na ekranie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar dawki z wyświetlaczem cyfrowym ze szczegółowym raportem - opisać | TAK | TAK/NIE* Opisać …………………………………………………………….. |
| V. | Wózek z ramieniem C |  |  |
|  | Głębokość ramienia C min. 67cm ( głębokość od osi wiązki do wewnętrznej powierzchni ramienia C) | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ |
|  | Prześwit – wolna przestrzeń - między obudową lampy a obudową detektora min. 75cm | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ |
|  | Odległość SID min. 100 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C ≥ 20 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia C w zakresie min. 40 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obrót ramienia wokół osi podłużnej LAO/RAO w zakresie min 140 ° | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obrót ramienia wokół osi poprzecznej CRAN/CAUD w zakresie min. 400 ° | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterowanie za pośrednictwem dotykowego panelu LCD, umieszczonego na ramieniu i na stacji monitorowej, umożliwiającego również podgląd ostatniego obrazu rtg jak również możliwość ustawiania obrazu i zmiana kolimacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Hamulce wszystkich ruchów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przycisk nożny do włączania promieniowania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt w pobliżu detektora obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia C podczas zabiegu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zwalniania i blokowania hamulców przy detektorze | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ |
|  | Szerokość wózka ramienia C ≤ 85cm | TAK | TAK/NIE* |
| VI. | Detektor i tor obrazowy |  |  |
|  | Przetwornik obrazu cyfrowy o wymiarach min. 29x29cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ilość pól obrazowych min 3 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres dynamiki min. 90dB, kratka przeciw rozproszeniowa min. 70 linii/cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość panelu: min 1500 x 1500 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Skala szarości w procesingu min. 12 bit | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitory LCD min. 2 szt. zamontowane na systemie jezdnym w sposób pozwalający na uzyskanie przez operatora najkorzystniejszych warunków obserwacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kontrast min. 800:1 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna luminacja dla kalibracji do krzywej DICOM min. 400cd/m2 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitory LCD TFT, przekątna min. 19 cali. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość monitorów min. 1280 x 1024, kąt widzenia min 176 stopni | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów odległości na obrazie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przegląd mozaiki obrazów min. 15 obrazów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyświetlenia na monitorze referencyjnym obrazu z endoskopu – podłączenie sygnału poprzez wejście min.: SD/HD -SDI | TAK | TAK/NIE* |
| VII. | System cyfrowej obróbki obrazu i pamięci |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna min 1024 x 1024 pikseli | TAK | TAK/NIE* |
|  | Cyfrowy zapis obrazów i scen z fluoroskopii na HD | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szybkość zapisu obrazów dla scen (CINE) nie mniej niż 8 obrazów na sekundę | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapis obrazów z radiografii cyfrowej na HD w matrycy min. 1024x1024 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pamięć ostatniego obrazu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pamięć obrazów statycznych jak i CINE min. 50tys obrazów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość nanoszenia na obraz oznaczeń graficznych np. odejść naczyń i pozostawiania tych oznaczeń na skopi live | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję; cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję; Road map i wyświetlania obrazów z Maksymalnym wypełnieniem kontrastem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję; Pixel shift, lendmark | TAK | TAK/NIE* |
|  | Cyfrowy obrót obrazu, przenoszenie góra-dół, lewa-prawa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wprowadzenie i edycja danych pacjenta i badania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Powiększanie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Lupa | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ |
|  | Pomiar odległości | TAK | TAK/NIE* |
| VIII. | Archiwizacja |  |  |
|  | Archiwizacja badań na USB w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem oprogramowania przeglądarki pozwalającego na odczyt nagranych scen na standardowym PC-cie nie posiadającym zainstalowanego oprogramowania do odczytu. Możliwość nagrywania zdjęć w formatach TIFF, AVI, DICOM- 2 szt. pamięci przenośnej Pendrive 32 GB | TAK | TAK/NIE* |
|  | Interfejs DICOM 3.0 (min. Storage, Store Commitment, Query, Retrive, Worklist,Print) umożliwiający komunikację ze szpitalnym systemem archiwizacji PACS | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pamięć obrazów statycznych na wewnętrznym dysku | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji CINE, zapisu zdjęć min. 3 przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Nagrywarka DVD do rejestracji obrazów statycznych i dynamicznych na płytach DVD | TAK | TAK/NIE* |
| IX. | Wyposażenie i wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania dawki promieniowania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Celownik laserowy po stronie detektora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowy dotykowy pulpit sterujący ramieniem C z pola sterylnego, mocowany do szyny przy stole, z podglądem min. obrazu LIH | TAK | TAK/NIE* |
|  | Drukarka termiczna na papier min. 210 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim – wersja papierowa – 1 szt. i dodatkowo wersja elektroniczna 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Osłony osobiste z materiałów ultralekkich (XenoLight lub równoważne): - fartuchy min.5 szt. - osłony twarzy wykonane z pleksiglasu ołowiowego min. 3 szt. Wymaga się aby przód fartuchów posiadał ekwiwalent ochronności min. 0,5 mm Pb, tył min. 0,25 mm Pb | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wieszak przewoźny na min. 10 szt. fartuchów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji na cały system min. 24 miesiące | Zgodnie z okresem zadeklarowanym w formularzu ofertowym |  |
|  | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48 h ( dni robocze ) | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki lub obowiązek dostarczenia aparatu zastępczego. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie użytkowników ( lekarze i technicy radiologii) potwierdzone certyfikatem | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej, konserwacji, diagnostyki i usuwania drobnych usterek. | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

D/ZP/381/103A/2017                                                                                         Załącznik nr 4.2.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy części 2: STÓŁ DO ENDOSKOPII  DO APARATU RTG Z RAMIENIEM C

Nazwa Producenta:	..................................................

Nazwa i typ:		..................................................

Kraj pochodzenia	..................................................

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Rok produkcji | 2017 r. | TAK/NIE* |
|  | Stół fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V/50 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu oraz kolumna nośna pokryte osłonami ze stali nierdzewnej. Ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków do dezynfekcji oraz ograniczenie potencjalnych ognisk bakterii nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z tworzywowymi osłonami (np. przy połączeniu blatu stołu z kolumną). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp operatora do blatu stołu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stół jezdny z mechanicznym systemem blokowania podstawy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Blat stołu jednosegmentowy, wykonany z włókien węglowych, przenikalny dla promieni RTG z możliwością monitorowania ramieniem C całej długości pacjenta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Blat stołu umożliwiający pozycjonowanie w osiach X, Y i po przekątnych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja pilotem przez napęd elektro-hydrauliczny/elektro-mechaniczny następujących pozycji: - wysokość blatu - przechyły wzdłużne i boczne blatu - poziomowanie blatu - przesuw wzdłużny blatu - przesuw boczny blatu - przesuw blatu po przekątnych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia blatu dzięki minimum dwustopniowej regulacji prędkości poszczególnych przesuwów blatu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pełny zakres przezierności blatu dla promieni rtg w zakresie 3600 na odcinku min. 1400 mm od strony głowy pacjenta | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ |
|  | Możliwość prześwietlenia blatu w płaszczyźnie pionowej na odcinku min. 500 mm od strony nóg pacjenta. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o stanie naładowania baterii stołu. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przy realizacji poszczególnych funkcji na pilocie wyświetlany jest się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Materac jednoczęściowy, pokryty materiałem antystatycznym, zdejmowany, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac o właściwościach przeciwodleżynowych z tzw. „pamięcią kształtu”. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Długość blatu stołu min.: 2200 mm ( + 20 mm ) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szerokość blatu stołu min.: 550 mm ( + 20 mm) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min.: od 800 mm do 1100 mm | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ |
|  | Przechyły boczne min. 200 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pozycja Trendelenburga: min. 150 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga: min. 250 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 500 mm | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ |
|  | Przesuw boczny blatu min. 200 mm | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ |
|  | Bezpieczne obciążenie stołu: min. 180 kg | TAK | TAK/NIE* |
| IX. | Wyposażenie i wymagania dodatkowe |  |  |
|  | - listwy boczne do mocowania wyposażenia /4 szt./ - barierki boczne czteroczęściowe wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością przesuwu wzdłużnego oraz odwodzenia (2 części na jedną stronę stołu) - podpórka na rękę 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim – wersja papierowa – 1 szt. i dodatkowo wersja elektroniczna 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| X. | Gwarancja |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące, potwierdzony przez producenta | Zgodnie z okresem zadeklarowanym w formularzu ofertowym |  |
|  | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48 h ( dni robocze ) | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub obowiązek dostarczenia aparatu zastępczego. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie użytkowników ( lekarze i technicy radiologii) potwierdzone certyfikatem | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej, konserwacji, diagnostyki i usuwania drobnych usterek. | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

Załącznik nr 5.1.

Wykaz do oceny parametrów technicznych

Dotyczy części 1: APARAT RTG  Z RAMIENIEM C

Nazwa Producenta	…………………………

Nazwa i Typ  		………………...............

| Lp. (analogicznie do zał. nr 4.1. do SIWZ | Opis parametru, funkcji | Liczba punktów | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| V. | Wózek z ramieniem C |  |  |
| 28. | Głębokość ramienia C min. 67cm ( głębokość od osi wiązki do wewnętrznej powierzchni ramienia C) | ≥ 72 cm – 5 pkt < 72 cm – 0pkt |  |
| 29. | Prześwit – wolna przestrzeń - między obudową lampy a obudową detektora min. 75cm | ≥ 80 cm – 5 pkt < 80 cm – 0pkt |  |
| 42. | Możliwość zwalniania i blokowania hamulców przy detektorze | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE* |
| VII | System cyfrowej obróbki obrazu i pamięci |  |  |
| 64. | Możliwość nanoszenia na obraz oznaczeń graficznych np. odejść naczyń i pozostawiania tych oznaczeń na skopi live | Tak – 10 Nie - 0 pkt | TAK/NIE* |
| 71. | Lupa | Tak: 2 pkt Nie: 0 pkt | TAK/NIE* |

W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  w polu „TAK/NIE*”  prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć  właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania  oferowanego parametru. W pozostałych miejscach w/w kolumnie  prosimy o podanie konkretnej wartości ocenianego parametru.

……..........................................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5.2.

Wykaz do oceny parametrów technicznych

Dotyczy części 2: STÓŁ DO ENDOSKOPII  DO APARATU RTG Z RAMIENIEM C

Nazwa Producenta	…………………………

Nazwa i Typ  		………………...............

| Lp. (analogicznie do zał. nr 4.2. do SIWZ) | Opis parametru, funkcji | Liczba punktów | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 12. | Pełny zakres przezierności blatu dla promieni rtg w zakresie 3600 na odcinku min. 1400 mm od strony głowy pacjenta | 1400 mm – 0 pkt > 1400 mm – 5pkt |  |
| 19. | Regulacja wysokości w zakresie min.: od 800 mm do 1100 mm | Zakres 800-1100 -0 pkt Zakres > 800-1100 -5pkt |  |
| 23. | Przesuw wzdłużny blatu min. 500 mm | 500 mm -0 pkt 500 - 600 mm 5 pkt > 600 mm 10 pkt |  |
| 24. | Przesuw boczny blatu min. 200 mm | 200 mm -0 pkt 250 - 300 mm 5 pkt > 350 mm 10 pkt |  |

W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę”  prosimy o podanie konkretnej wartości ocenianego parametru.

……..........................................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

Załącznik nr 6

Wzór

D/ZP/381/103A/2017

UMOWA

zawarta w dniu ................................ w Katowicach.

Strony umowy:

Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

KRS 0000049660, NIP 954-22-74-017, REGON 001325767

reprezentowane przez:

Dyrektora – Ireneusz Ryszkiel

Wykonawca – ……………………………………………………………………………………………………

KRS ……………………………, NIP ………………………………………, REGON ………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) (dalej zwanej: „Pzp”) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie oferty wybranej w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprzedaż, dostarczenie, instalację, uruchomienie, przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji oraz obsługę serwisową w okresie gwarancji …………………………….. zwanego dalej „Aparatem”, którego parametry techniczno-użytkowe określone zostały w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania umowy zgodnie z  warunkami wynikającymi z treści SIWZ (załącznik nr 2 do umowy).

  - Dane dotyczące producenta, typu oraz roku produkcji Aparatu wskazane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Aparat:

- jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 r, kompletny (bez konieczności zakupu dodatkowego oprzyrządowania, wyposażenia), zdatny oraz dopuszczony do obrotu i używania;

- posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne;

- jest wolny od wad;

- nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu jego sprowadzenia na polski obszar celny.

§ 2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować  i uruchomić Aparat oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 10 grudnia 2017 r, co zostanie potwierdzone dokumentem z odbioru Aparatu podpisanym  i opieczętowanym przez obie Strony.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie dostarczenia Aparatu najpóźniej na trzy dni robocze przed dostawą.

- Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia Aparatu do miejsca odbioru: lokalizacja ul. Medyków 14, Katowice.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z Aparatem:

  - instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej;

  - dokumenty określające częstość przeglądów technicznych  lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych  przez  producenta;

  - wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych;

  - wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych.

- Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

- Dostarczony Aparat może być rozpakowany wyłącznie w obecności koordynatora Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe.

- Wykonawca przeszkoli wskazany personel medyczny w zakresie umożliwiającym prawidłową obsługę Zestawu oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego z zakresu bieżącej obsługi technicznej Zestawu. Szkolenia zostaną potwierdzone imiennymi certyfikatami.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za należyte wykonanie całej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające z przedstawionej oferty w kwocie:  brutto:……zł     (słownie:....................... /100)  w tym:    netto: ........... zł        należny podatek VAT ………… zł

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej po podpisaniu bez zastrzeżeń dokumentu z odbioru Aparatu. W przypadku, gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wykonawca  udziela ...............  miesięcznej gwarancji jakości na Aparat, która rozpoczyna się  od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń dokumentu z odbioru Aparatu.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Aparatu niewynikające z winy Zamawiającego.

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej (obejmującej koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy albo  wymiany Aparatu lub jego poszczególnych  części (podzespołów) także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia Aparatu lub jego części (podzespołów).

- Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny ............................ z siedzibą .......................... O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Działu Aparatury Medycznej. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą e-mailową lub faksem na adres/numer Wykonawcy (e-mail :…………………., fax. ……………….)

- Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego Aparatu w czasie nie dłuższym  niż 5 (pięć) dni  roboczych od chwili zgłoszenia awarii.

- W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć na okres przedłużającej się naprawy sprawne urządzenie zastępcze tożsame z Aparatem w celu bieżącej eksploatacji  przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 2 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) Wykonawca  zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany podzespołu na nowy.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o pełen okres niesprawności dostarczonego Aparatu.

- Przeglądy techniczne w okresie gwarancji będą w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie realizowane przez autoryzowany serwis, o którym mowa w ust. 4  w ilości zalecanej przez producenta, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden przegląd Aparatu odbędzie się w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przeglądu technicznego Aparatu w terminie 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Każda czynność serwisowa (przegląd, naprawa) zostanie potwierdzona pisemnym protokołem podpisanym i opieczętowanym przez pracownika serwisu Wykonawcy oraz pracownika Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych do Aparatu przez okres minimum 10 lat od daty dostarczenia Aparatu do siedziby Zamawiającego.

§ 5.

KARY UMOWNE

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za opóźnienie w zrealizowaniu któregokolwiek z obowiązków,  względem terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych00/100) za każdy dzień opóźnienia;

        - za opóźnienie w wykonaniu naprawy  gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 – w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, o ile nie zostanie dostarczone tożsame urządzenie na czas przedłużającej się naprawy zgodnie z § 4 ust. 7 umowy;

        - za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 11 – w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;

        - w wysokości 10%  kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

          - Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

          - W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6.

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy  opóźnienie w zrealizowaniu dostawy Aparatu przekroczy 10 dni kalendarzowych.

  - Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.

  - Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 7.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością

- W związku z wdrożeniem przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (zgodnie z normą ISO14001:2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (zgodnie z normą OHSAS 18001:2007) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Informacją dla Wykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach podczas wykonywania prac na jego terenie” oraz z „Zasadami środowiskowymi dla Wykonawców”.

- Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu „Zobowiązanie Wykonawcy”, „Listę pracowników poinformowanych o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach” oraz „Zasady środowiskowe dla Wykonawców”.

- Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami aktualne badania lekarskie i specjalistyczne oraz odbyli szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy, przebywający na terenie Zamawiającego będą wyposażeni w identyfikatory lub ubrania robocze z widoczną nazwą firmy.

§ 8.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i Kodeksu cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów SIWZ.

- Strony dopuszczają zmiany danych stron w umowie (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), które wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy:

- Parametry techniczno-użytkowe Aparatu

- SIWZ

Wykonawca 								 Zamawiający

Załącznik nr 7

D/ZP/381/103A/2017

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

| L.p. | Część realizowana przez podwykonawcę | Firmy podwykonawców |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

D/ZP/381/103A/2017

Załącznik nr 8

INFORMACJA WYKONAWCY O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Nazwa i adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Informuję , iż  wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Dotyczy:

....................................................................................................................................................

Proszę podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

Kwota bez podatku: ...................................................................................................................

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

...........................................  dnia ..........................................

* W przypadku nie dołączenia załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje, że nie powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy inny niż wynikający z treści formularza ofertowego wg zał. nr 1.

Załącznik nr 9

WYMAGANE WARUNKI W ZAKRESIE  OBSŁUGI SERWISOWEJ APARATURY

Wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego:

- naprawy oraz przeglądy techniczne w okresie trwania umowy (obejmujące dojazd, robociznę, materiały i części zamienne wykonywane na koszt Wykonawcy,  z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego
- wymagany termin wykonania naprawy – max. 5 dni robocze od daty zgłoszenia złożonego przez Dział Aparatury Medycznej. W przypadku przedłużającej się naprawy, Dostawca  zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Zamawiającemu urządzenie zastępczego o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych. W przypadku, gdy liczba napraw danego podzespołu aparatu przekroczy 3 ( z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu  na nowy.
Przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta, ale co najmniej jeden w ostatnim miesiącu gwarancji,  
w okresie gwarancji wykonywane na koszt Wykonawcy, w terminie do 10 dni od zlecenia.
- wszystkie czynności serwisowe (przeglądy, naprawy)  potwierdzane pisemnym protokołem podpisanym 
i opieczętowanym przez pracownika serwisu Wykonawcy oraz pracownika Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej .
Dostawa  Aparatu do siedziby Zamawiającego ( lokalizacja  Medyków 14) , instalacja, uruchomienie  oraz szkolenie     ( potwierdzone imiennymi certyfikatami) wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 12 grudnia 2017r., potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z udziałem obu Stron. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych dla aparatu RTG na koszt Wykonawcy.
Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie obsługi technicznej aparatów.

Dostawca ma obowiązek dostarczyć wraz z aparatami:
a)  dokument informujący o zalecanej przez producenta częstości wykonywania przeglądów technicznych

b) wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych  i materiałów eksploatacyjnych

c) wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych

g) instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty  - w języku polskim

W związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (norma ISO14001:2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma OHSAS 18001:2007),

Wykonawca usług serwisowych:

- oświadczy, że pracownicy Wykonawcy posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne wg. potrzeb.

- zapewni, aby pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Szpitala posiadali widoczne oznakowanie
 z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).

- ma obowiązek zapoznać się z dokumentem stanowiącym załącznik nr 10 oraz wypełnić i dostarczyć do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego dokumenty - załączniki nr 11, 12 i 13

Dostawca zobowiązuje się w dniu zawarcia umowy zawrzeć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Dostawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem naprawy lub przeglądu technicznego.

Załącznik nr 11

- Zobowiązanie Wykonawcy

W imieniu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy nr ……………… z dnia …………. zobowiązuję się do:

- Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, jakich dotyczy zakres świadczonych prac lub usług.

- Zapoznania swoich pracowników oraz pracowników podwykonawcy delegowanych do prac z treścią niniejszej procedury nie później niż w dniu ich rozpoczęcia.

- Poinformowania swoich pracowników oraz pracowników podwykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Szpitala nie później niż w dniu ich rozpoczęcia.

Ze strony Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

…………………………………………………………………………..………….……...

osoba sprawująca nadzór

Wykonawca ……………………………………………….………………………..……

nazwa firmy

…..……………………………………….…………………………………………………						adres

W imieniu Wykonawcy zobowiązanie podjął:

Nazwisko, imię    …………………………………………….……………………….……

Stanowisko / funkcja  ……………………………………………………………………..

…………………………..                                  	 …………………………..

Data                                                   				Podpis

Załącznik nr 12

Lista pracowników Wykonawcy

poinformowanych o zagrożeniach wynikających z działalności

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K.Gibińskiego SUM  w Katowicach

Nazwa firmy:

Inwestycja: Umowa nr …………………. z dnia ………….

| Lp. | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |

Załącznik nr 13

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego SUM w Katowicach

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

1.	Przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg. ISO14001, a w szczególności:

•	przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

•	zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital

•	minimalizować ilość powstających odpadów

•	zabierać z terenu wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług

•	zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych

2.	Wykonawcy nie wolno:

•	wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów

•	składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku, gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. środowiska

•	myć pojazdów na terenie Szpitala

•	spalać odpadów na terenie Szpitala

•	wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3.	Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w Szpitalu polityki środowiskowej, bhp oraz systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.

4.	Wykonawca powinien dopuścić Pełnomocnika ds. Jakości wraz z zespołem auditorów do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi w Szpitalu.

5.	W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Jakości.

Podpis Wykonawcy

………………………….

...................................

data