DZP/381/23A/2018                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  5 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  Część 1:  Odczynniki laboratoryjne do serologii transfuzjologicznej wraz z najmem analizatorów

ANALIZATOR DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH

2 SZTUKI

|  | ANALIZATOR I | ANALIZATOR II |
| --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator automatyczny do badań serologicznych, nablatowy - 2 sztuki (lokalizacja Katowice, ul. Medyków 14). | TAK | TAK/NIE* |
| 2 | Analizator automatyczny fabrycznie nowy (nie starszy niż 2017 r.) | TAK | TAK/NIE* |
| 3 | Oferent dostarcza stół do każdego z dwóch analizatorów. | TAK | TAK/NIE* |
| 4 | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera, pracujący w oparciu o technikę mikrotestów kolumnowych żelowych i wykonujący wszystkie podane w Załączniku badania. | TAK | TAK/NIE* |
| 5 | Karty zawierające 6 - 8 mikrokolumn reakcyjnych wypełnionych podłożem separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. | TAK | TAK/NIE* |
| 6 | Pojemność analizatora nr 1 i 2 – ilość jednorazowo ładowanych próbek – nie mniej niż 60 (Zamawiający dopuszcza 50) | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 7 | Pojemność analizatora 1 i 2 – ilość jednorazowo ładowanych kart – nie mniej niż 190 (Zamawiający dopuszcza 170) | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 8 | Oznaczanie pełnych grup krwi łącznie z badaniem przesiewowym na obecność przeciwciał odpornościowych - nie mniej niż 20 próbek/godzinę. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 9 | Analizator otwierający pojedyncze kolumienki w kartach. 100% wykorzystanie kart. Technologia jednoczesnego otwierania kart i dozowania przy pomocy igły. | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 10 | System wykrywania skrzepów w próbce. | TAK | TAK/NIE* |
| 11 | Brak odpadów stałych pochodzących z procesu rozcieńczania (np. pojemniki, kuwety, w których odbywa się rozcieńczanie). | TAK | TAK/NIE* |
| 12 | System usuwania zużytych kart, wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym. Wbudowany w analizator, automatyczny system przenoszenia kart do pojemnika na odpady – bez udziału operatora. | TAK | TAK/NIE* |
| 13 | Te same odczynniki i karty (te same pozycje asortymentowe) do wykonywania testów, zarówno przy użyciu manualnego back up jak i automatu. | TAK | TAK/NIE* |
| 14 | Analizator musi obsługiwać próbki krwi jednocześnie pobrane w systemie aspiracyjno-próżniowym oraz próżniowym UWAGA: W chwili obecnej Zamawiający używa systemu aspiracyjno-próżniowego firmy Sarstedt Kabe oraz próżniowego firmy Becton Dickinson | TAK | TAK/NIE* |
| 15 | Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi systemów zamkniętego pobierania krwi (średnica 10 – 16 mm) | TAK | TAK/NIE* |
| 16 | Automatyczny odczyt kart przez czytnik / kamerę automatycznego analizatora. | TAK | TAK/NIE* |
| 17 | Analizator wyposażony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS. | TAK | TAK/NIE* |
| 18 | Wszystkie odczynniki tj. karty, krwinki wzorcowe, materiały eksploatacyjne itp. wymienione w załączniku nr 4 do SIWZ oraz analizator muszą być kompatybilne ze sobą oraz z zaoferowanym analizatorem. | TAK | TAK/NIE* |
| 19 | Płyny płuczące w formie skoncentrowanej. | TAK | TAK/NIE* |
| 20 | Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez potrzeby wyłączania. | TAK | TAK/NIE* |
| 21 | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT). | TAK | TAK/NIE* |
| 22 | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora, tj.: - wirówki: kontrola prędkości wirowania, - inkubatora: temperatura inkubacji, - systemu pipetującego: kontrola objętości pipetowania, - odczynników. | TAK | TAK/NIE* |
| 23 | Pozytywna identyfikacja badanych próbek oraz odczynników przy pomocy kodów kreskowych. | TAK | TAK/NIE* |
| 24 | Automatyczny system powiadamiania operatora (w realnym czasie) m. in. o: - aktualnym stanie odczynników, kart, - niewystarczającej do wykonania zaplanowanych badań ilości odczynników / kart. | TAK | TAK/NIE* |
| 25 | Grupa krwi układu ABO/Rh i izoaglutyniny A1,B - na jednej karcie | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 26 | Wszystkie oferowane karty do oznaczeń grup krwi zawierają kolumnę z kontrolą wewnętrzną | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 27 | Karta noworodkowa zawierająca: a) 2 odczynniki anty D z dwóch różnych klonów b) możliwość powtórnego oznaczenia antygenów układu ABO | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 28 | Karty noworodkowe posiadają mikrokolumny żelowe do oznaczania BTA wypełnione zarówno surowicą antyglobulinową poliwalentną, jak i monowalentną IgG | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 29 | Termin ważności mikrokart – nie mniej niż 6 miesięcy. | TAK | TAK/NIE* |
| 30 | Termin ważności krwinek wzorcowych – 4-5 tygodni. | TAK | TAK/NIE* |
| 31 | Brak koniecznej oraz rekomendowanej inkubacji kart do oznaczania grupy krwi (antygeny układu AB0, antygen D z dwóch różnych klonów i rewers na krwinkach A1 i B) . | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
| 32 | Czas wirowania nie przekraczający 10 minut. | TAK | TAK/NIE* |
| 33 | Archiwizacja danych bezpośrednio z analizatora | TAK | TAK/NIE* |
| 34 | Wymagane oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK | TAK/NIE* |
| 35 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w momencie instalacji instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń. | TAK | TAK/NIE* |
| 36 | Bezpłatna usługa serwisowa, przegląd techniczny (co najmniej 1x w roku), szkolenie personelu oraz pomoc merytoryczna w trakcie trwania umowy. - Czas reakcji serwisu: 24 godziny od zgłoszenia awarii. - Czas naprawy: 2 dni robocze. | TAK | TAK/NIE* |
| 37 | Dodatkowe oprzyrządowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania analizatora (UPS, komputer własny każdego analizatora drukarka) | TAK | TAK/NIE* |
| 38 | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. W ramach podłączenia Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: - licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS. - Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. - Wraz z analizatorami dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatów z systemem LIS InfoMedica wyposażony w odpowiednie porty oraz posiadający system operacyjny z wsparciem technicznym ( możliwość pobierania aktualizacji) i aktualny system antywirusowy z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur komputer własny analizatora Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica/ pokrywa Wykonawca | TAK | TAK/NIE* |
| 39 | Wykonawca zapewni system backup w postaci systemu manualnego: wirówki, inkubatora i pipety, działających przy użyciu tych samych odczynników co analizatory podstawowe. | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- Zgodnie z punktem VI.6.9 3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów: opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ (dotyczy następujących pozycji powyższej tabeli: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32)

- W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone, iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia  spełniają wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/23A/2018                                                                                      Zmodyfikowany załącznik nr  5 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  Część 2:  Odczynniki laboratoryjne do oznaczania parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów

ANALIZATOR DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

W ILOŚCI 3 SZTUKI

|  | ANALIZATOR I (lokalizacja Medyków) | ANALIZATOR II (lokalizacja Medyków) | ANALIZATOR III (lokalizacja Medyków) |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |  |

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Wymagana wartość | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatory do pomiaru stężenia parametrów krytycznych, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku – kasetowe, w ilości 3 sztuk. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Intuicyjna obsługa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość archiwizacji otrzymanych wyników, ich przeglądania oraz wydruku. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas wykonania badania dla 17 parametrów krytycznych – maksymalnie 95 sekund (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów wykonujących komplet oznaczeń w czasie 120 sekund, które przy kalibracji 2 punktowej korzystają z tlenu atmosferycznego jako punktu odniesienia) | TAK | TAK/NIE* Podać czas: …………… |
|  | Dostępność do badań 24 godziny na dobę. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ważność odczynników w analizatorze min.15 dni. | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Automatyczny wlot dla strzykawki (system aspiracyjno-próżniowy oraz system próżniowy oraz kapilary. UWAGA: W chwili obecnej Zamawiający używa systemu aspiracyjno-próżniowego firmy Sarstedt Kabe oraz próżniowego firmy Becton Dickinson | TAK | TAK/NIE* |
|  | Brak dodatkowych zewnętrznych kalibratorów dla wszystkich parametrów | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Możliwość oznaczania parametrów w próbkach badanych z krwi żylnej, tętniczej i włośniczkowej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Niezależny moduł automatycznej kontroli jakości (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaawansowanego technologicznie, unikalnego i opatentowanego przez producenta Systemu Inteligentnego Zarządzania Jakością (IQM), który w sposób całkowicie automatyczny przeprowadza bez dodatkowych kosztów badania kontroli jakości po każdym wykonanym oznaczeniu, wykrywa i koryguje błędy systemu a następnie dokumentuje wszystkie błędy oraz czynności naprawcze. System kontroli jakości iQM posiadający certyfikat FDA i pozytywną opinię Prof. J. Westgarda) | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Wymagane parametry dla analizatora I: pH, pCO2, pO2, HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE ( ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Oksyhemoglobina, Karboksyhemoglobina, Methemoglobina, Deoksyhemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza ( kaseta na min.250, maks.400 oznaczeń). (Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby obliczanie osmolalności wyliczanej było dokonywane w systemie LIS z parametrów mierzonych z danego analizatora parametrów krytycznych). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymagane parametry dla analizatora II: pH, pCO2, pO2, Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, O2 SAT (kaseta na min. 250, maks. 400 oznaczeń) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymagane parametry dla analizatora III: pH, pCO2, pO2, HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE (ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza.(kaseta na min. 250, maks. 400) (Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby obliczanie osmolalności wyliczanej było dokonywane w systemie LIS z parametrów mierzonych z danego analizatora parametrów krytycznych). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Data ważności kasety nieotwartej min. 3 miesiące od daty dostawy | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Elektrody (sensory) umiejscowione poza pakietem odczynnikowym (poza kasetą) lub w kasecie | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Kaseta lub kasety zawierające odczynniki, kalibratory oraz materiał kontrolny na trzech poziomach. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Materiał kontrolny niezależny od kalibratora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne wykrywanie i usuwanie skrzepów. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe poza przepłukiwaniem zabezpieczenia zapobiegające dostaniu się skrzepu do układu pomiarowego | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Automatyczny system kontroli jakości wykonywanych badań, pozwalający ocenić jakość wydawanych wyników z możliwością wydruku:oparty na regułach Westgarda i kartach Levey Jeningsa (Zamawiający oceni równoważnie analizator wyposażony w System Inteligentnego Zarządzania Jakością (IQM), który w sposób całkowicie automatyczny przeprowadza bez dodatkowych kosztów badania kontroli jakości po każdym wykonanym oznaczeniu, w sposób automatyczny przeprowadza kalibracje jedno i dwupunktowe, wykrywa błędy systemu, dokonuje ich automatycznej naprawy oraz dokumentuje powyższe czynności gdzie zamiast tradycyjnych raportów kontroli Levey-Jenningsa do wglądu Użytkownika pozostaje wykres Delta będący graficzną ilustracją wyników wszystkich przeprowadzonych badań kontroli jakości oraz raport czynności naprawczych przeprowadzanych przez analizator w sposób całkowicie automatyczny. System kontroli jakości iQM posiadający certyfikat FDA i pozytywną opinię Prof. J. Westgarda.) | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Ciągłe kontrolowanie systemu oraz pomiarów. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne działania korekcyjne. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Flagowanie wyników poza zakresem wartości referencyjnych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Flagowanie wyników wątpliwych, komentarze wyjaśniające. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość automatycznego zaprogramowania czasu pomiarów materiałów kontrolnych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wprowadzenia wartości referencyjnych proponowanych przez producenta odczynników lub innych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika kodów. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oprogramowanie i menu w języku polskim. | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | System podtrzymywania napięcia zasilania analizatora z czasem działania nie mniejszym niż 30 minut | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ |
|  | Zapewnienie podłączenia dostarczonych analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. W ramach podłączenia Wykonawca w ramach podpisanej umowy wraz z analizatorami dostarczy Zamawiającemu: - licencję na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorami a systemem LIS. - Podłączy analizatory do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica/ pokrywa Wykonawca | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wraz z analizatorami dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy umożliwiający fizyczne połączenie aparatów z systemem LIS InfoMedica wyposażony w odpowiednie porty oraz posiadający system operacyjny z wsparciem technicznym ( możliwość pobierania aktualizacji) i aktualny system antywirusowy z dostępem do aktualizacji bazy sygnatur (dla każdego analizatora własny komputer) Oprzyrządowanie komputerowe tzn. komputer z oprogramowaniem kompatybilny z analizatorem, ( w tym: klawiatura, drukarka, monitor, myszka, UPS), z możliwością instalowania oprogramowania będącego własnością Zamawiającego, czytnik kodów dla każdego analizatora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowe niezbędne oprzyrządowanie potrzebne do zabezpieczenia prawidłowej i ciągłej pracy analizatora (o ile jest wymagane). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Usługa serwisowa, przegląd techniczny zgodnie z zaleceniami producenta, szkolenie personelu oraz bezpłatna pomoc merytoryczna w czasie trwania umowy. | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

      - Zgodnie z punktem VI.6.9 3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów: opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ (dotyczy następujących pozycji powyższej tabeli: 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29

      - W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone, iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (nie dotyczy pozycji 6, 14, 15, 28, 29, gdzie zaznaczenie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów)

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia  spełniają wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                 do reprezentowania wykonawcy

Zmodyfikowany załącznik nr 6

Wykaz do oceny parametrów technicznych

Dotyczy:  Część 1:  Odczynniki laboratoryjne do serologii transfuzjologicznej wraz z najmem analizatorów

|  | ANALIZATOR 1 | ANALIZATOR 2 |
| --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |

| Lp. (analogicznie do zał. nr 5 do SIWZ) | Opis parametru, funkcji | Liczba punktów | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w pozycjach TAK/NIE* gdzie Zamawiający nie wpisał „podać (…)” prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Pojemność analizatora nr 1 i 2 – ilość jednorazowo ładowanych próbek | Nie mniej niż 60 – 10pkt 50 – 59 – 5 pkt Poniżej 50 -0pkt | Podać ilość jednorazowo ładowanych próbek ……. |
| 7 | Pojemność analizatora 1 i 2 – ilość jednorazowo ładowanych kart | Nie mniej niż 190 – 10pkt 170-189 – 5 pkt Poniżej 170 -0pkt | Podać ilość jednorazowo ładowanych kart ……. |
| 8 | Oznaczanie pełnych grup krwi łącznie z badaniem przesiewowym na obecność przeciwciał odpornościowych - nie mniej niż 20 próbek/godzinę. | TAK-10pkt NIE-0pkt | TAK/NIE* Podać ilość próbek na godzinę ……. |
| 9 | Analizator otwierający pojedyncze kolumienki w kartach. 100% wykorzystanie kart. Technologia jednoczesnego otwierania kart i dozowania przy pomocy igły. | TAK-10pkt NIE-0pkt | TAK/NIE* |
| 25 | Grupa krwi układu ABO/Rh i izoaglutyniny A1,B - na jednej karcie | TAK-10pkt NIE-0pkt | TAK/NIE* |
| 26 | Wszystkie oferowane karty do oznaczeń grup krwi zawierają kolumnę z kontrolą wewnętrzną | TAK-10pkt NIE-0pkt | TAK/NIE* |
| 27 | Karta noworodkowa zawierająca: a) 2 odczynniki anty D z dwóch różnych klonów b) możliwość powtórnego oznaczenia antygenów układu ABO | TAK-10pkt NIE-0pkt | TAK/NIE* |
| 28 | Karty noworodkowe posiadają mikrokolumny żelowe do oznaczania BTA wypełnione zarówno surowicą antyglobulinową poliwalentną, jak i monowalentną IgG | TAK-10pkt NIE-0pkt | TAK/NIE* |
| 31 | Brak koniecznej oraz rekomendowanej inkubacji kart do oznaczania grupy krwi (antygeny układu AB0, antygen D z dwóch różnych klonów i rewers na krwinkach A1 i B) . Potwierdzenie w materiałach firmowych. | TAK-10pkt NIE-0pkt | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGA!

Wszystkie  Analizatory muszą spełniać wymagane parametry w tym samym zakresie tj. np. jeżeli w punkcie 8 jeden z Analizatorów ma możliwość Oznaczania pełnych grup krwi łącznie z badaniem przesiewowym na obecność przeciwciał odpornościowych - nie mniej niż 20 próbek/godzinę a drugi nie ma tej możliwości  to Wykonawcy zostanie przyznana punktacja za odpowiedź „NIE” tj.  0 pkt.

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

Zmodyfikowany załącznik nr 6

Wykaz do oceny parametrów technicznych

Dotyczy:  Część 2:  Odczynniki laboratoryjne do oznaczania parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów

|  | ANALIZATOR I (lokalizacja Medyków) | ANALIZATOR II (lokalizacja Medyków) | ANALIZATOR III (lokalizacja Medyków) |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  |  |  |
| MODEL/TYP |  |  |  |

| L.p. (analogicznie do zał. nr 5 do SIWZ) | Opis parametru, funkcji | Liczba punktów | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w pozycjach TAK/NIE* gdzie Zamawiający nie wpisał „podać (…)” prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru. W pozycji W kasecie/Poza Kasetą* prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru. ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Czas wykonania badania dla 17 parametrów krytycznych – maksymalnie 90 sekund (usunięto) | poniżej lub równe 60 sekund - 10 pkt. 61-90 sek - 5 pkt (usunięto) | Podać czas …….. (usunięto) |
| 6 | Ważność odczynników w analizatorze min.15 dni. | 20 i więcej dni - 10 pkt. 15-19 dni - 0 pkt. | Podać ważność …….. |
| 8. | Brak dodatkowych zewnętrznych kalibratorów dla wszystkich parametrów | TAK - 10 pkt. NIE - 5 pkt. | TAK/NIE* |
| 10 | Niezależny moduł automatycznej kontroli jakości | TAK - 10 pkt. NIE - 5 pkt. | TAK/NIE* |
| 14 | Data ważności kasety nieotwartej min. 3 miesiące od daty dostawy | 12 miesięcy i powyżej - 10 pkt. poniżej 12 miesięcy - 5 pkt. | Podać ważność ……. |
| 15. | Elektrody (sensory) umiejscowione poza pakietem odczynnikowym (poza kasetą) lub w kasecie | w kasecie - 10 pkt. poza kasetą - 5 pkt. | W kasecie/Poza Kasetą* |
| 19 | Dodatkowe poza przepłukiwaniem zabezpieczenia zapobiegające dostaniu się skrzepu do układu pomiarowego | TAK -10 pkt. NIE - 0 pkt. | TAK/NIE* podać jakie dodatkowe zabezpieczenie Wykonawca oferuje ……… (dotyczy Wykonawcy, który zaznacza TAK) |
| 20. | Automatyczny system kontroli jakości wykonywanych badań, pozwalający ocenić jakość wydawanych wyników z możliwością wydruku:oparty na regułach Westgarda i kartach Levey Jeningsa (Zamawiający oceni równoważnie – przyznając 10 pkt - analizator wyposażony w System Inteligentnego Zarządzania Jakością (IQM), który w sposób całkowicie automatyczny przeprowadza bez dodatkowych kosztów badania kontroli jakości po każdym wykonanym oznaczeniu, w sposób automatyczny przeprowadza kalibracje jedno i dwupunktowe, wykrywa błędy systemu, dokonuje ich automatycznej naprawy oraz dokumentuje powyższe czynności gdzie zamiast tradycyjnych raportów kontroli Levey-Jenningsa do wglądu Użytkownika pozostaje wykres Delta będący graficzną ilustracją wyników wszystkich przeprowadzonych badań kontroli jakości oraz raport czynności naprawczych przeprowadzanych przez analizator w sposób całkowicie automatyczny. System kontroli jakości iQM posiadający certyfikat FDA i pozytywną opinię Prof. J. Westgarda.) | TAK - 10 pkt. NIE (tzn. inny certyfikowany system kontroli jakości z zastrzeżeniem wskazanym w kolumnie „Opis parametru, funkcji”) - 5 pkt. | TAK/NIE* |
| 28. | Oprogramowanie i menu w języku polskim. | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. | TAK/NIE* |
| 29. | System podtrzymywania napięcia zasilania analizatora z czasem działania nie mniejszym niż 30 minut | powyżej 30 minut - 10 pkt. 30 min - 5 pkt. | Podać czas ……. |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGA!

Wszystkie Analizatory muszą spełniać wymagane parametry w tym samym zakresie tj. np. jeżeli w punkcie 10 jeden z Analizatorów posiada niezależny moduł automatycznej kontroli jakości a pozostałe dwa nie mają też możliwości to Wykonawcy zostanie przyznana najniższa punktacja. Analogicznie, jeżeli dwa z trzech Analizatorów posiadają niezależny moduł automatycznej kontroli a pozostały Analizator  nie posiada tej możliwości  to Wykonawcy zostanie przyznana najniższa punktacja.

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do umowy (dotyczy części 1)

WYMAGANE WARUNKI W ZAKRESIE

NAJMOWANYCH ANALIZATORÓW I ICH OBSŁUGI SERWISOWEJ.

Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca  dostarczył  analizatory do badań serologicznych (2szt)  , kompatybilne z oferowanymi  
w postępowaniu odczynnikami, o parametrach przedstawionych w tabeli, zwane dalej Analizatorami.
- wszelkie koszty związane z podłączeniem Analizatorów do systemu informatycznego  ponosił Wykonawca

Wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego:

- naprawy oraz przeglądy techniczne w okresie trwania umowy (obejmujące dojazd, robociznę, materiały i części zamienne wykonywane na koszt Wykonawcy,  z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego
- wymagany termin wykonania naprawy – max. 2 dni robocze  od daty zgłoszenia złożonego przez Dział Aparatury Medycznej lub Laboratorium Zamawiającego. W przypadku przedłużającej się naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Zamawiającemu urządzenie zastępczego o identycznym zastosowaniu
 i parametrach technicznych. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia  urządzenia zastępczego  Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badań zleconych innym podmiotom do czasu dostawy Analizatora zastępczego  lub uruchomienia naprawionego Analizatora .
W przypadku, gdy liczba napraw analizatora przekroczy 5 (z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu  na spełniający w pełni wymogi określone w umowie.
- wszystkie czynności serwisowe (przeglądy, naprawy)  potwierdzane pisemnym protokołem podpisanym 
i opieczętowanym przez pracownika serwisu Wykonawcy oraz pracownika Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej lub Laboratorium Centralne)

Dostawa  Analizatorów do siedziby Zamawiającego ( lokalizacja: Medyków 14) , instalacja, uruchomienie, podłączenie do systemu informatycznego  oraz szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego  w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z udziałem obu Stron.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z Analizatorami:
a)  dokument informujący o częstości wykonywania przeglądów technicznych  Analizatorów

b) informację o wartości  każdego z Analizatorów

c) kopię polisy OC Wykonawcy

d) kopię deklaracji zgodności WE producenta Analizatorów

e) dokument informujący o tym, kto jest wykonawcą usług serwisowych dostarczonych Analizatorów (podać dane kontaktowe)

f) instrukcje obsługi Analizatorów

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty  - w języku polskim

W związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (norma ISO14001:2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma OHSAS 18001:2007),

Wykonawca usług serwisowych:

- oświadczy, że pracownicy Wykonawcy posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne wg. potrzeb.

- zapewni, aby pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Szpitala posiadali widoczne oznakowanie
 z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).

- ma obowiązek zapoznać się z dokumentem stanowiącym załącznik nr A oraz wypełnić i dostarczyć do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego dokumenty - załączniki nr B, C, D

Dostawca zobowiązuje się w dniu zawarcia umowy zawrzeć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do umowy (dotyczy części 2)

WYMAGANE WARUNKI W ZAKRESIE

NAJMOWANYCH ANALIZATORÓW I ICH OBSŁUGI SERWISOWEJ.

Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca dostarczył analizatory 3 szt. do oznaczania parametrów krytycznych, kompatybilne                               z oferowanymi w postępowaniu odczynnikami o parametrach przedstawionych w tabeli zwanej dalej Aparatami.

- Wszelkie koszty związane z podłączeniem Analizatorów do systemu informatycznego ponosi Wykonawca.

Wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego:

- naprawy oraz przeglądu technicznego w okresie trwania umowy (obejmuje dojazd, robociznę, materiały      części zamienne wykonywane na koszt Wykonawcy, z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego

- wymagany termin wykonania naprawy -  max. 2 dni robocze od daty zgłoszenia złożonego przez Dział Aparatury Medycznej lub Laboratorium Zamawiającego. W przypadku przedłużającej się naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Zamawiającemu urządzenie zastępczego o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia urządzenia zastępczego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badań zleconych innym podmiotom do czasu dostawy aparatu zastępczego lub uruchomienia naprawionego aparatu.

W przypadku, gdy liczba napraw analizatora przekroczy 5 (z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu  na spełniający w pełni wymogi określone w umowie.

- wszystkie czynności serwisowe (przeglądy, naprawy) potwierdzane pisemnym protokołem podpisanym i opieczętowanym przez pracownika serwisu Wykonawcy oraz pracownika Zamawiającego  (Dział Aparatury Medycznej lub Laboratorium Centralne). Dostawa Aparatów do siedziby Zamawiającego (lokalizacja Medyków 14), instalacja, uruchomienie oraz szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy, potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym sporządzonym z udziałem obu Stron.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z Aparatami:

a) dokument informujący o terminie następnego przeglądu technicznego każdego z Aparatów

b) informację o wartości każdego z Analizatorów

c) kopię polisy OC Wykonawcy

d) kopię deklaracji zgodności WE producenta Analizatorów

e) dokument informujący o tym, kto jest wykonawcą usług serwisowych dostarczonych Analizatorów (podać dane kontaktowe)

f) instrukcje obsługi Analizatorów

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty w języku polskim.

W związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (norma ISO14001: 2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( norma OHSAS 18001: 2007),

Wykonawca usług serwisowych:

- oświadczy, że pracownicy Wykonawcy posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne wg potrzeb.

- Zapewni, aby pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Szpitala posiadali widoczne oznakowanie z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).

- Ma obowiązek zapoznać się z dokumentem stanowiącym załącznik nr A oraz wypełnić i dostarczyć do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  dokumenty – załączniki nr B, C, D

Dostawca zobowiązuje się w dniu zawarcia umowy zawrzeć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.