Załącznik nr 2 do zaproszenia do udziału 
 		w Dialogu Technicznym

Tomograf Komputerowy 64-rzędowy

Informacje ogólne

1. Nazwa i dane wykonawcy:  TMS sp. z o.o. adres: 02-952 Warszawa ul. Wiertnicza 84
2. Czy wykonawca jest bezpośrednim przedstawicielem producenta w Polsce? Jedyny autoryzowany przedstawiciel w Polsce.

3. Jakie tomografy 64 rzędowe lub wyższe wykonawca posiada w ofercie?

Aquilion Lightning Sp 80 rzędów(0,5 mm), Aquilion Prime SP 80 rzędów(0,5 mm), Aquilion One Genesis 320 rzędów(0,5 mm), Aquilion Precision 320 rzędów(0,25mm)

4. Ile tomografów komputerowych 64 rzędowych proponowanego producenta jest w Polsce?

Tomografów firmy Canon 64 rzędowych i wyższych zainstalowanych jest w Polsce 48 szt.

| Lp. | Parametr | TAK/NIE lub podać wartość/nazwę |
| --- | --- | --- |
|  | Model i producent oferowanego aparatu | Aquilion Prime SP Canon Medical Systems Corporation |
| 1 | Tomograf wyposażony w moduł tomografii wieloenergetycznej lub możliwość rozbudowy tomografu ( bez wymiany detektora lub lampy) o moduł tomografii wieloenergetycznej | Tomograf komputerowy dwuenergetyczny |
| 2 | Średnica otworu w gantry | 78 cm |
| 3 | Maksymalna moc pojedynczego generatora możliwa do ustawienia w protokole klinicznym ≥ 80 kW | 72 kW |
| 4 | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 80 kV | 80 kV |
| 5 | Maksymalny prąd pojedynczej lampy jaki jest możliwy do ustawienia w protokole klinicznym | 600 mA dla 120 kV |
| 6 | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu | TAK |
| 7 | Panele sterujące pochylanie gantry z min. dwóch stron gantry | TAK |
| 8 | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360°) układu lampa detektor ≤ 0,4 s | 0,35 s |
| 9 | Możliwość wykonania minimum 3 prospektywnych rekonstrukcji z jednej akwizycji obrazu, pozwalającej na zmianę minimum FoV, grubości warstwy, algorytmu rekonstrukcyjnego, zakresu w osi X, Y i Z ≥ 3 | podać |
| 10 | Akwizycja dwuenergetyczna (uzyskanie zestawu danych umożliwiającego rekonstrukcję wielu wirtualnych kV) w ramach pojedynczego skanowania | TAK |
| 11 | Algorytm modelowej, iteracyjnej rekonstrukcji poprawiający rozdzielczość niskokontrastową, działający w oparciu o analizę badanego obszaru, stworzeniu modelu statystycznego szumu i dostosowanie dla każdej specyficznej anatomii indywidualnej metody rekonstrukcji, dający w rezultacie obrazy zbliżone wyglądem do badań rezonansu magnetycznego, - IMR, VEO, ADMIRE, EMBIR lub równoważny | NIE AIDR 3D |
| 12 | Specjalistyczny algorytm pozwalający zmniejszyć artefakty spiralne przy skanowaniu cienkimi warstwami. Algorytm ma umożliwiać także zwiększenie min. dwukrotnie skok spirali przy zachowaniu poziomu artefaktów od spirali | NIE |
| 13 | Specjalistyczny algorytm pozwalający zmniejszyć artefakty wiązki stożkowej, automatycznie dobierając wartość pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania , utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu | NIE |
| 14 | Bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu do podawania środka cieniującego i soli fizjologicznej podwieszany sprzężony w klasie IV wg normy CiA425 | TAK Firmy Bayer |
| 15 | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego, ilość proponowanych konsoli lekarskich | Serwer klasy HP Workstation Z440, • obudowa typu rack • liczba procesorów: 2 • pamięć RAM: 96 GB • system zasilania awaryjnego UPS rack dla serwera pozwalający na bezpieczne zakończenie pracy • System operacyjny wykorzystujący 64-bitową architekturę sprzętową • pojemność macierzy rack: 3.5 TB + automatyczny import badań poprzednich • napęd optyczny: DVD RW • klawiatura, mysz • możliwość jednoczesnego przetwarzania 60 000 warstw - 5 konsoli lekarskich lub według potrzeb |
| 16 | Wyposażenie samodzielnych stanowisk lekarskich ( parametry sprzętu) | TAK, zgodnie z opisem parametru, - komputer klasy PC o parametrach: procesor klasy Intel i7 8700, dysk twardy SSD 256GB, pamięć RAM 32 GB. - monitor diagnostyczny o przekątnej 30” i rozdzielczości 6MP - monitor opisowy do obsługi RIS o przekątnej 21,5” i rozdzielczości 2,07 MP |
| 17 | Pełna gwarancja min. 36 miesięcy | 36 miesięcy |
| 18 | Cena ( brutto) oferowanego aparatu | 2 999 160,00 PLN |
| 19 | Koszt (brutto) adaptacji wariant I | 922 500,00 PLN |
| 20 | Koszt (brutto) adaptacji wariant II | 824 100,00 PLN |