## Część 1
DZP.381.54A.2022
Pakiet 1 : Klatki międzytrzonowe do odcinka szyjnego
Formularz asortymentowo-cenowy załącznik 4.1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1 | Klatka szyjna do stabillizacji miedzytrzonowej z dostepu przedniego bez konieczności uzycia materiałów kościozastępczych. Klatki szyjne do przywracania wysokości przestrzeni miedzytrzonowej wykonane ze stopu tytanu (tyan komórkowy). Klatki biointegracyjne o strukturze wysokoporowatej min./80 % zblizonej do układu beleczek kostnych o wielkosci szczelin 650qm, osteokonduktywne-zapewniające spondylodezę międzytrzonowa. Klatka nie wymaga dodatkowej stabilizacji (implant typu stand alone), klatki o kształcie prostopadłościennym o wys.min pd 4 do 10mm stopniowane co 1mnm, klatki w min. 12 ro9zmiarach, o min 2 wymiarach 12x16mm i 147x18mm, klatki z zachowaniem kształtu anatomicznego, górnej i dolnej blaszki granicznej z katem 4 stopni lordozy, klatki zaopatrzone w ramke-znacznik tytanowy, umożliwiający wizualizacje obrysu zewnętrznego implantu, klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu. W zestawie narzędzia do przygotowywania łoży pod implant, przymiary z ogranicznikami min. 12 rozmiarach, narzędzia do wprowadzania i usuwania klatek, dystraktor do przestrzeni międzytrzonowej. | szt. | 40
2 | Czysto syntetyczny ultraporotyczny substytut przeszczepu kostnego do wypełniania klatek międzytrzonowych, ktorego korowy komponent jest wykonany w 100% z krystalicznego bioaktywnego szkła 45S5. Tworzy on rusztowanie 3D naśladujące skrzep fibrynowy oraz daje wykładniczo większą przestrzenną powierzchnię. Bioaktywne szkło zbudowane jest z nano i micro włókien, których nanotekstura jest bardzo zbliżona do struktury kości. Materiał dostępny w postaci pasty. Bioaktywne szkło może być stosowane z autogennym aspiratem szpiku kostnego i autoprzeszczepem. | szt. | 30
3 | Klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, sterylne. Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych umożliwiających wykonanie badań CT, MRI. Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej. Klatki z otworem centralnym wypełniane czysto syntetycznym ultraporotycznym substytutem przeszczepu kostnego. Klatki odtwarzające lordozę szyjną. W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych. Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 12,5mm. W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. | szt. | 30
| RAZEM |  |  |  |  | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 9 do SWZ

## Część 2
DZP.381.54A.2022
Pakiet 2: Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płytą dynamiczną
Formularz asortymentowo-cenowy załącznik 4.2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1 | Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych. Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm. Długość płytek jedno i dwusegmentowych stopniowana co 2mm, trzysegmentowe stopniowane co 3mm, czterosegmentowe stopniowane co 4mm. Szerokie otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką.Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm. Szerokość płytek nie przekraczająca 16,5mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowane pierścienie w otwory płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania (pierścienie sferyczne) śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie. Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne). Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach (specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno- i wieloosiowych). W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku). W instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. | szt. | 10
2 | Śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe. Śruby długości 12 do 18 mm stopniowane co 2mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami) Opcjonalnie dostępne śruby samogwintujące dwukorowe stopiowane co 1mm w długościach 18mm – 26mm. Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych). | szt. | 50
RAZEM | [5 empty] | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 9 do SWZ

## Część 3
DZP.381.54A.2022
Pakiet 3: System stabilizacji międzytrzonowej typu ACIF stand alone
Formularz asortymentowo-cenowy Zalącznik 4.3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1 | System stabilizacji międzytrznowej typu ACIF stand alone -hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN odcinka szyjnego, niewymagający stosowania stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego.) Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, sterylna Klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanowa płytką wewnętrzną w części przedniej implantu Ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji. Gwintowane główki śrub mocujących implant-blokada 2 śrubami pod odpowiednim kątem Klatki dostępne w 3 kształtach i 8 wysokościach. W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego doboru klatki | szt | 10
2 | Śruby blokujące o średnicy 3mm dł 12,14,16 mm, długości kodowane kolorami. | szt | 40
RAZEM | [5 empty] | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 9 do SWZ

## Część 4
DZP.381.54A.2022
Pakiet 4: System do małoinwazyjnej i przezskórnej stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego
Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1 | Śruby poliaxialne, kaniulowane, tytanowe, tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości. śruby nie wymagają gwintowania. śruby o podwójnym gwincie. Śruby dostępne w średnicach od 4.35 mm do 9mm i długościach od 30mm do 60mm. Umocowanie przedłuzenia śruby z kielichem śruby za pomocą mechanizmu blokującego zabezpieczającego przed obluzowaniem. Blokada nastepuje poprzez dokręcenie wewnętrznej tulei.Wysokość głowy śruby 14mm, wysokość głowy śruby powyżej pręta 3,99mm. Śruby wieloosiowe (tulipanowe, gwintowane na całej długości), śruby niewymagające gwintowania. Opcjonalnie dostępne śruby perforowane kompatybilne z zestawem w średnicach 5-9mm. Do śrub perforowanych zastosowane są specjalne igły umożliwiające podanie cementu. Gwint na śrubie podwójny. Dostępność śrub przezskórnych kaniulowanych monoaksjalnych. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). W zestawie dostępne również śruby krzyżowo-biodrowe typu SAI, implantowane przezskórnie, średnica 8-10mm, 80-110mm długości.Zestaw współpracuje z nawigacją Brain Lab. Nawigowalne, kaniulowane narzędzia zawierające szydło, gwintowniki oraz śrubokręty dostarczane są osobno w specjalnych kontenerach przeznaczonych do sterylizacji. Śruby dokręcane z powtarzalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego. Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. Instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji. | SZT. | 50
2 | Śruby monoaxialne, jednoosiowe, kaniulowane, tytanowe, tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości. śruby nie wymagają gwintowania. śruby o podwójnym gwincie Średnice śrub od 5m do 7,5mm, śruby o długościach od 30mm do 55mm ze skokiem co 5mm, wysokość implantów wraz z elementem blokująco-zabezpieczajacym nie może przekraczać 3,99mm powyżej pręta, | SZT. | 10
3 | Blokada o gwincie prostokątnym. | SZT. | 250
4 | Pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm Dostępne również pręty z materiału PEEK o średnicy 5,5mm i długościach od 30mm do 95mm. Pręty PEEK posiadające znaczniki tantalowe w celu wizualizacji implantu w RTG. Pręty implantowane z nacięcia skórnego wykonanego pod śrubę. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. | SZT. | 20
5 | Igła dostępowa 10-15 G | SZT. | 20
RAZEM | [5 empty] | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 9 do SWZ

## Część 5
DZP.381.54A.2022
Pakiet 5: Uniwersalny system do korekcji kręgosłupa piersiowo-lędzwiowego z dostępu transpedikularnego tradycyjnego oraz przyśrodkowego z zastosowaniem śrub krzyżowo-biodrowych, śrub perforowanych z użyciem cementu w osteoporozie, oraz system do stabilizacji transpedikularnej w skoliozach
Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.5
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1. | śruby Monoaxialne, jednoosiowe, tytanowe, tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości. śruby nie wymagają gwintowania. śruby o podwójnym gwincie Średnice śrub od 4.35m do 8mm, śruby o długościach od 25mm do 65mm ze skokiem co 5mm, wysokość implantów wraz z elementem blokująco-zabezpieczajacym nie może przekraczać 3,99mm powyżej pręta, W zestawie opcjonalnie dostepna wiertarka wolnoobrotowa, akumulatorowa umozliwiająca bezwysiłkowe wprowadzanie śrub. Dostępny podwójny element mocujący śruby monoaksjalne umożliwiające dystrakcję i kompresje równoległą . | SZT. | 10
2. | śruby poliaxialne, wieloosiowe, tytanowe, tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości. śruby nie wymagają gwintowania. śruby o podwójnym gwincie Średnice śrub od 4.35mm do 7,5 mm, śruby o długościach od 20mm do 100mm ze skokiem co 5mm, wysokość implantów wraz z elementem blokująco-zabezpieczajacym nie może przekraczać 3,99mm powyżej pręta, dostępny podwójny element mocujący śruby poliaksjalne umożliwiające dystrakcję i kompresje równoległą . W zestawie dostępne narzędzia umożliwiaajace korekcję skoliozy, w zestawie dostępne konektory bok do boku oraz koniec do końca | SZT. | 20
3. | Tulipanowe haki laminarne i wąskie, haki pedikularne, haki odgiete w prawo i w lewo, haki offsetowe, haki wyciągowe | SZT. | 10
4. | śruby perforowane w średnicach 5-9mm. Do śrub perforowanych zastosowane są specjalne igły umożliwiające podanie cementu. Gwint na śrubie podwójny korowy i gąbczasty. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). śruby perforowane z możliwością podania cementu przezskórnie i na otwarto | SZT. | 40
5. | śruby niskoprofilowe do stabilizacji krzyżowo-biodrowej, zawierające część gwintowaną oraz gładką w rozmiarach od 8-10 mm i długościach 65-110 mm | SZT. | 6
6. | konektor bok do boku i koniec do końca | SZT. | 40
7. | poprzeczka | SZT. | 5
8. | kaniule do podawania cementu zarówno w technice MIS jak i na otwarto | SZT. | 10
9. | igła dostępowa typu trójgraniec, jednstronnie ścięta oraz z bocznym oknem od 10-13G. Dostępna również igła biopsyjna 13 i 15 G | SZT. | 5
10. | Cement do podawania do śrub perforowanych, o bardzo wysokiej lepkości i gęstości, czasie pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru). System przeznaczony do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych, wykazujących powinowactwo do złamań. Cement PMMA o czasie zastygania - 8 min. Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący siarczan baru). W zestawie młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik z pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°). Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej. Wszystkie elementy zestawu sterylne jednorazowe. Cement przechowywany w temperaturze pokojowej spełnia wymienione warunki fizyko chemiczne | SZT. | 5
11. | implant międzytrzonowy typu TLIF.Materiał syntetyczny nie powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT: (PEEK). Implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne. Implant dostępny również w wersji tytanowej umożliwiającej narastanie tkanki na implant. Implant w kształcie nerki. Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne. Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 7-17 mm, 9 rozmiarów). Implanty odtwarzające kąt lordozy: 5°. Implanty dostępne w rozmiarach: 10x28mm oraz 12x31mm. W zestawie uchwyt, który jednocześnie służy do wprowadzania implantów próbnych (przymiarów) oraz implantów właściwych. Uchwyt zapewniający sztywne połączenie z implantem próbnym lub właściwym zapobiegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu. Uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie. W instrumentarium dystraktor, czarne, matowe, małoinwazyjne narzędzia do usuwania dysku, eliminujące oślepiające światło odbite od powierzchni metalowych. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia. | SZT. | 5
12. | Pręt tytanowy o średnicy 5,5mm dostępne w długościach 30mm-600mm, dostępne pręty kobaltowo-chromowe w długościach: 120mm, 300 mm480mm, 600mm. Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotycznie w długościach od 30mm do 200mm oraz wstępnie wygięte kyfotycznie o długościach od 35mm do 300 mm, długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30 mm do 90mm, dostępne również prety z materiału PEEK o średnicy 5,5 mm i długościach od 30 mm do 95 mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem blokującym, | SZT. | 10
13. | śruba kortykalna do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa z dostępu przyśrodkowego. Gwint gabczasty zapewnia optymalne osadzenie śruby w trzonie z zastosowaniem krótszej śruby niż w technice tradycyjnej. Kształt końca śruby sprawia, że śruba jest samocentrująca oraz samogwintująca. Śruby dostęne w średnicach 4.35 – 6mm pracujące na pręcie 5.5. Małoinwazyjna metoda stabilizacji tylnej kręgosłupa wykorzystująca dostęp przyśrodkowy poprzez odsłonięcie bocznej części wyrostka stawowego. Do tego celu wykorzystywane są kaniulowane śruby kortykalne. Śruby podwójnie gwintowane, zaprojektowane w technologii TOP NOTCH®, posiadają dodatkowy 18mm gwint kortykalny, który umożliwa prawidłowe umocowanie śruby w nasadzie. Opcjonalnie dostępny system przeziernych retraktorów oraz napęd szybkoobrotowy. | SZT. | 10
14. | Pręt lordotyczny do śrub kortykalnych | SZT. | 20
15. | bloker do śrub | SZT. | 80
RAZEM | [5 empty] | x
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr. 9 do SWZ

## Część 6
DZP.381.54A.2022
Pakiet 6: Syntetyczny substytut kości gąbczastej w postaci pasków lub granulatu
Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1 | Czysto syntetyczny ultraporotyczny substytut przeszczepu kostnego , ktorego korowy komponent jest wykonany w 100% z krystalicznego bioaktywnego szkła 45S5. Tworzy on rusztowanie 3D naśladujące skrzep fibrynowy oraz daje wykładniczo większą przestrzenną powierzchnię. Bioaktywne szkło zbudowane jest z nano i micro włókien, których nanotekstura jest bardzo zbliżona do struktury kości. Materiał dostępny w postaci granulatu , pasty. Granulat ma średnice od 0,75 mm do 2,0mm ( średnia średnica to 1,4 mm). Pasta min 11 cc. Bioaktywne szkło może być stosowane z autogennym aspiratem szpiku kostnego i autoprzeszczepem. | szt. | 10
2 | czysto syntetyczny ultraporotyczny substytut przeszczepu kostnego , ktorego korowy komponent jest wykonany w 100% z krystalicznego bioaktywnego szkła 45S5. Tworzy on rusztowanie 3D naśladujące skrzep fibrynowy oraz daje wykładniczo większą przestrzenną powierzchnię. Bioaktywne szkło zbudowane jest z nano i micro włókien, których nanotekstura jest bardzo zbliżona do struktury kości. Materiał dostępny w postaci granulatu , pasty. Granulat ma średnice od 0,75 mm do 2,0mm ( średnia średnica to 1,4 mm). Pasta min 6cc. Bioaktywne szkło może być stosowane z autogennym aspiratem szpiku kostnego i autoprzeszczepem. | szt. | 10
| RAZEM |  |  |  |  | X

## Część 7
DZP.381.54A.2022
Pakiet 7: Zestaw do przezskórnej wertebroplastyki z cementem o podwyższonej gęstości
Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1 | Cement o podwyższonej lepkości, gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów, cement o pojemności min 20 ml, czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do max 27 minut w temperaturze pokojowej. Środek kontrastujący dwutlenek cyrkonu | szt. | 30
2 | Podajnik-strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikacje cementu. Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek. | szt. | 30
3 | igły kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G,12G, dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte, igły bocznie otwarte. Igły pakowane sterylnie, w komplecie (w 1 opakowaniu): 2 igły bocznie otwarte do podawania cementu, 2 trokary, 2 kaniule, 2 druty Kirschnera. | szt. | 60
RAZEM | [5 empty] | x

## Część 8
DZP.381.54A.2022
Pakiet 8: Rozprężalna proteza trzonu do odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa
Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1 | Blaszka graniczna, blaszki graniczne o wymiarach21x24 mm, 26x30mm oraz okrągła 21 mm, mozliwość dobierania blaszek granicznych o różnych kątach. | szt. | 8
2 | Korpus protezy modularnej min 22mm-77mm,skok rozprężania co 1 mm, sposób implantacji -dostęp przedni, przednioboczny, boczny, tylnoboczny, tylny. Materiał przepuszczalny do promieni rentgenowskich-PEEK, możliwość umiejscowienia przeszczepu kostnego w środku protezy-8,4mm światła kanału oraz na zewnątrz, mozliwość dobierania blaszek granicznych o różnych kątach. proteza trzonu stabilizująca część piersiową i lędźwiową. W zależności od wskazań i rozpoznania medycznego, skorygowana może zostać wysokość od 22 mm to 142 mm kolumny kręgosłupa Możliwa wymiana trzonów kręgowych TH3-L5 Dostępy: przedni, przednioboczny, boczny, tylnoboczny, tylny Materiał przepuszczalny dla promieni rentgenowskich - PEEK (Polyetheretherketon) - daje możliwość lepszej pooperacyjnej obserwacji leczenia złamania lub ułatwia wcześniejsze wykrycie nawrotu nowotworu Możliwość umiejscowienia przeszczepu kostnego w środku protezy oraz na zewnątrz | szt. | 4
3 | śruba blokująca (pakowana podwójnie) | szt. | 4
4 | Zintegrowana rozprężalna proteza trzonu do odcinka piersiowo-lędżwiowego kregosłupa. Wysokość min 22-36 mm | szt. | 4
RAZEM

## Część 9
DZP.381.54A.2022
Pakiet 9: Hybrydowy system (PEEK/TAN) stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego
Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.9
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1 | Śruby blokujące o średnicy 4 mm, dł. 20, 25 i 30mm. Dostępne w wersji samogwintującej lub samowiercącej. Kodowane kolorami. Pakowane po 2szt, sterylne. | szt. | 6
2 | Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN) odcinka lędźwiowego, nie wymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego. Komplet: 1 klatka+4 śruby. Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego sterylna. Klatka wykonana z PEEK , połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu. Klatka odtwarzająca lordozę lędźwiowa, dostępna w katach: 6,10,14,18 stopni, wysokościach 9-19mm rozmiarach 25x32mm, 28x36mm, 31x40mm, znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki, specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji, blokada 4 śrubami pod odpowiednim kątem (celowniki), klinowe klatki dostępne w 2 wielkościach, 2 katach lordozy i 4 wysokościach | szt. | 3
RAZEM

## Część 10
DZP.381.54A.2022
Pakiet 10: Zestaw do laminoplastyki w odcinku szyjnym kręgosłupa
Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.10
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1 | Płytki tytanowe, niskoprofilowe, wstępnie dogięte, pieciootworowe kodowane kolorami, płytki w pięciu rozmiarach długości 4,6,8,10,12 mm. | szt | 10
2 | Śruby o średnicy 2 mm i długości 4,5,6,8,10,12 mm kodowane kolorami, śruby samotnące, samoblokujące. Śruby rewizyjne o średnicy 2,4mm i długościach 5,6,7,9,11,13mm. W zestawie śruba do mocowania wszczepu na montażu w specjalnym bloczku preparacyjny | szt | 40
RAZEM
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 9 do SWZ

## Część 11
DZP.381.54A.2022
Pakiet 11: Proteza trzonu w odcinku szyjnym kręgosłupa
Formularz asortymentowo-cenowy Załacznik 4.11
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
| 1 | Proteza trzonu w odcinku szyjnym kręgosłupa-implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny. Implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI. W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji, wysokość implantu 17-70mm, możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych, możliwość rozszerzania konstrukcji implantu in situ. | szt | 5
| 2 | Klips blokujący z materiały PEEK | szt | 5
RAZEM
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 9 do SWZ

## Część 12
DZP.381.54A.2022
Pakiet 12: Stabilizacja potyliczno-szyjna
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1 | Śruby szyjne wieloosiowe ,tytanowe, wszystkie śruby sterylne. Śruby do masywów bocznych o 92 stopniowy zakresie stożkowej ruchomości. Śruby samogwintujące, tulipanowe, w śrenicy 3.5 mm i 4.0mm w dł 8-50mm. Śruby o podwójnym gwincie w średnicy 4.5/5.0/5.5mm w dł 20-50mm. Wszystkie śruby posiadają rant na górnej części kielicha, umożliwiający przymocowanie narzędzi ściągających pręt w dół , pozwalające na pracę z prętem o średnicy 3.5 mm oraz 4.0mm. Śruby o gwincie korowym w długosi od 18-40mm, sterylne. | szt | 20
2 | haki laminarne prawe, lewe, krótkie i długie | szt | 4
3 | Mocowanie pręta jednym elementem blokującym. Nakrętka (sterylna) blokująca pręt w śrubach szyjnych. Dostępna nakrętka zwykła, wysoka, oraz kontrnakrekta do poprzeczki .Nakrętka daje możliwość blokowania pręta ze stałą powtarzalną siłą docisku dzięki śrubokrętowi dynamometrycznemu | szt | 40
4 | Poprzeczka. Możliwość założenia poprzeczki wstępnie zmontowanej 20-64 mm lub z pojedyńczych elementów ( wszystkie opcje sterylne). | szt | 2
5 | Bloker płytki | szt | 4
6 | Śruby potyliczne samogwintujące, stosownie do metody połączenia z potylicą odpowiednio o średnicy 3,5 mm; 4,5mm lub 5,0mm, oraz długościach 4-18 mm. | szt | 6
7 | Pręty proste w długości 60/120/240/420mm o śr. 3.5 i 4.0 mm, materiał tytan i CoCr (wszystkie sterylne). Dostepne pręty lordotyczne w dł 25-95 mm ,110 i 120mm o średnicy 3.5 oraz 4.0 mm tytanowe, sterylne. | szt | 6
8 | Pręty przejściowe od średnicy 3.5 do 6.35mm w dł 420 i 600mm zarówno w wersji tytanowej jak CoCr, sterylne. | szt | 6
9 | łączniki śrub i pręta/prętów. Możliwość bocznego zamocowania pręta do śruby (offset). Łączniki poprzeczne sztywne o długości 22,24,26mm oraz o zmiennym kształcie 28-33mm, 33-42mm i 42-58mm z możliwością ułożenia poprzeczek wielokątowo w stosunku do pręta i osi zespolenia (sterylne) | szt | 4
10 | Płyty potyliczne trzy i czterootworowe, małe i duże, | szt | 2
RAZEM
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 9 do SWZ

## Część 13
DZP.381.54A.2022
Pakiet 13: Zestaw do przezskórnej korekcji złamań trzonów kręgowych przy pomocy stentów rozprężalnych hydraulicznie za pomocą balonów
Formularz asortymentowo-cenowy Załącznk nr 4.13
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
| 1 | Cewnik wysokociśnieniowy ze stentem na balonie rozmiary 13x15mm, 15x17mm, 20x17mm | szt | 5
| 2 | Zestaw dostępowy do nakłucia trzonu, zawierający: druty kirschnera kaniule robocze, igły trepanobiopsyjne oraz elementy w podwójnym powtórzeniu (po 2 sztuki) | szt | 5
| 3 | manometr sprężynowy, sterylny, pozwalający na płynne, kontrolowane podnoszenie i obniżanie ciśnienia. | szt | 5
| 4 | Cement o podwyższonej lepkości, gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów, cement o pojemności min 20 ml, czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do max 27 minut w temperaturze pokojowej. Środek kontrastujący dwutlenek cyrkonu | szt | 5
| 5 | Podajnik-strzykawkowy do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikacje cementu. Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek. | szt | 5
| RAZEM | [5 empty] | X

## Część 14
DZP.381.54A.2022
Pakiet 14: Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami
Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.14
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
implanty wykonane z PEEK i tytanu Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą śrub Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa o trzech stopniach skosu 0°, 4° oraz 8° Jeden tantalowy marker na tylnej ścianie implantu do oceny położenia klatki Co najmniej dwie wielkości podstawy implantu 12x14mm i 14x16mm Co najmniej 7 wysokość klatki 6mm-12mm Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny Śruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach (3,5mm ; 4,0mm) w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającym mocowanie śruby pod dowolnym kątem Śruby w długościach od 8-14 mm samowiercących i samogwintujących System blokujący śruby w implancie nie wymaga dodatkowych elementów komplikujących zabieg Implant nie może wystawać poza obręb trzonu Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania śrub jako jedno narzędzie Wyłącznie przednie mocowanie implantu na podajniku W zestawie wymagane rozwieracz trzonów typu CASPAR
1 | klatka | szt | 5
2 | wkręty kostne | szt | 10
RAZEM | [5 empty] | X

## Część 15
DZP.381.54A.2022
Pakiet 15: Zestaw do stabilizacji przeznasadowej w odcinku kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego Zalącznik 4.15
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1 | Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Śruby o podwójnym gwincie, ząbkowaniu na 35% długości oraz ostrzejszą końcówkę, co ułatwia i przyspiesza proces wprowadzania śruby. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 30-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,5 -9,5mm co 1mm.. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm. | szt | 40
2 | Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. | szt | 40
3 | Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. | szt | 20
4 | Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 17mm do 99mm | szt | 5
RAZEM | [5 empty] | X
Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operacjęInstrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii. Możliwość wykorzystania haków laminarnych.

## Część 16
DZP.381.54A.2022
Pakiet 16: Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcję in-situ
Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.16
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
Tytanowa proteza trzonu musi umozliwiać płynną, niskoskokową dystrakcje operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy uzyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep, Konstrukcja implantu musi umozliwiać odtworzenie krzywizny kręgosłupa, Implant zapewnia regulację wysokości na odcinku 20,5 mm – 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3 segmentów kręgosłupa, Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm
1 | Proteza | szt | 3
2 | Zakończenia | szt | 6
RAZEM | [5 empty] | X
W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn względem siebie; możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem konstnym; odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu. W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy o 15. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.

## Część 17
DZP.381.54A.2022
Pakiet 17 - Implant typu XLIF
Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.17
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1. | Implant typu XLIF tytanowy Tytanowe konstrukcja implantu o porowatości 70%. Posiada szorstkie powierzchnie o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. Dostępne 4 długści podstawy implantu 45, 50, 55, 60 mm, w zależnoości od długości implantu występuje do pięciu wysokości od 8–16 mm i lordozie 8, 12 i 15 stopni. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | SZT. | 5
RAZEM

## Część 18
DZP.381.54A.2022
Pakiet 18 - Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej
Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.18
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
1. | Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm, Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego, | szt | 20
RAZEM
W zestawie narzędzia takie jak retraktory i frezy oraz specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów, Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację

## Część 19
DZP.381.54A.2022
Pakiet 19 - Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu miedzytrzonowego.
Formularz asortymentowo-cenowy Zalącznik 4.19
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu miedzytrzonowego. Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. Wszstkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą
1 | Śruba | szt | 80
2 | Śruba augmentacyjna | szt | 40
3 | Bloker | szt | 100
4 | Pręt | szt | 40
5 | Drut Kirschnera Nitinol | szt | 40
6 | Igła naprowadzająca przeznasadowa | szt | 40
RAZEM
Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację

## Część 20
DZP.381.54A.2022
Pakiet 20 - System łączący łuskę kości potylicznej z kręgosłupem w przypadkach niestabilności szczytowo –potylicznej.
Formularz asortymentowo-cenowy Załacznik4.20
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
System oparty na konstrukcji łaczącej pręty ze śrubami i/lub hakami (w części kręgosłupowej) oraz płytki i wkręty potyliczne (w części potylicznej). Konstrukcję tworzą: 2 pręty oraz 2 płytki potyliczne – po jednej parze na każdą ze stron,Dostępne płytki proste lub wstępnie dogięte, z możliwością dodatkowego ich dogięcia,Mocowanie płytki potylicznej do potylicy za pomocą wkrętów,Wkręty potyliczne o średnicach 3,5 mm oraz 4 mm (rewizyjne) o długościach od 6 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm, dodatkowo dostępne śruby o średnicy 4 mm i długości od 06 mm do 42 mm,Mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub wieloosiowych śrub przeznasadowych,Śruby wieloosiowe (poliaxialne) 3,5 mm o długości od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55°,Śruby wieloosiowe rewizyjne 4,0 mm o długości 10 do 42mm ze skokiem co 2mm, Pręty 3,5mm o długościach 80, 120 i 240 mm,W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą, Materiał: tytan, Możliwość połączenia stabilizacji potylicznej z stabilizacją transpedikularną
| 1 | Płyta midline | szt | 2
| 2 | Wkręt potyliczny | szt | 10
| 3 | Pręt | szt | 10
| 4 | Pręt transition - butelkowy | szt | 2
| 5 | Śruba/hak | szt | 20
| 6 | Bloker | szt | 20
| 7 | Łącznik | szt | 4
RAZEM

## Część 21
DZP.381.54A.2022
Pakiet 21 - Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa
Formularz asortymentowo-cenowy Zalacznik 4.21
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nr katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa producenta lub podm. odpowiedzialnego
Implant wykonany z tytanu. Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w płytki graniczne. Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18mm posiadający płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74mm oraz płynną regulację lordozy od 0 do 20 stopni.
1 | Proteza trzonu | szt | 5
RAZEM
W zestawie dostępny uniwersalny śrubokręt służący zarówno do wkręcania śrub jak i ich finalnego zablokowania przed przemieszczaniem się. Mocowanie implantów do śrubokręta sześciokątne. W zestawie instrumentarium znajduje się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację