DZP/381/29B/2019									Zmodyfikowany załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dostawa kardiotokografu do ciąży bliźniaczej

wymagane parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej min 6,5”, | TAK | TAK/NIE* Podać przekątną …. |
|  | Obsługa urządzenia wyłącznie przez ekran dotykowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Brak przycisków lub pokręteł na obudowie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Minimalny zakres pomiarowy 50÷240 bpm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego ≤ 1,2 MHz | TAK | TAK/NIE* Podać …. |
|  | Wartość natężenia emitowanej fali US ≤ 3 mW/cm2 | TAK | TAK/NIE* Podać …. |
|  | Możliwość rozbudowy o klawiaturę | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wskaźnik jakości sygnału | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Monitorowanie tętna matki | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja separacji nakładających się krzywych tętna płodu dla bliźniaków (dotyczy monitorowania bliźniaków) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Na wyposażeniu monitora głowica Toco 1 szt. i głowica Cardio – 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jednakowe gniazda głowic. Automatyczne rozpoznawanie podpiętej głowicy UWAGA: Aby zaznaczyć odpowiedź „TAK” Urządzenie musi spełniać obydwa wymogi razem w związku z czym jeśli np. Wykonawca oferuje urządzenie posiadające jednakowe gniazda głowic a nie posiadające automatycznego rozpoznawania podpiętej głowicy lub odwrotnie to jest on zobowiązany zaznaczyć odpowiedź „NIE” | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wodoszczelność głowic na poziomie min IP68 (Zamawiający dopuszcza głowice z najwyższym stopniu wodoszczelności IPX8) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości tętna płodu i Toco | TAK | TAK/NIE* |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres sygnału Toco - Minimum 0÷100 | TAK | TAK/NIE* Podać zakres ……... |
|  | Ustawienie linii podstawowej Toco 20 jednostek | TAK | TAK/NIE* |
|  | Głowice Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led) | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Współpraca z telemetrią płodową. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Współpraca z telemetrią płodową umożliwiająca monitorowanie tych samych parametrów jak kardiotokograf | TAK/NIE | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min] | TAK | TAK/NIE* |
|  | Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych. Minimum 15mm/s | TAK | TAK/NIE* Podać prędkość …….. |
|  | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki - ekranowa klawiatura w układzie: | TAK | TAK/NIE* parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ |
|  | Wydruk badania dodatkowo zawierający: - Imię i nazwisko pacjentki - Numer identyfikacyjny pacjentki - Godzina, minuta, sekunda, data - Prędkość wydruku - Wiek ciążowy (Zamawiający dopuszcza wydruk badania, który nie posiada informacji o wieku ciążowym) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość wydruku min. 8 punktów/ mm 200 dpi | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm końca papieru | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - wózek z pojemnikiem na głowice z blokadą kół | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK | TAK/NIE* |
|  | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę aparatu na nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przeszkolenie użytkowników z zakresu obsługi Sprzętu w stopniu umożliwiającym prawidłową eksploatację potwierdzone certyfikatem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej, konserwacji, diagnostyki i usuwania drobnych usterek, potwierdzone certyfikatem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK | TAK/NIE* |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z zadeklarowanym w formularzu ofertowym okresem |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji, gdzie Zamawiający wskazał w kolumnie „parametry wymagane” TAK/NIE gdzie zostało zaznaczone iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w polu „podać …..”  wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację  bez konieczności dodatkowego opisywania parametru.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

Zmodyfikowany załącznik nr 3

Wykaz do oceny parametrów technicznych

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. (analogicznie do zał. nr 2 do SIWZ | Opis parametru, funkcji | Punktacja | Wartość oferowana przez Wykonawcę (prosimy niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe stwierdzenie bez konieczności opisywania oferowanego parametru)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Wskaźnik jakości sygnału | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; | TAK/NIE* |
| 20. | Jednakowe gniazda głowic. Automatyczne rozpoznawanie podpiętej głowicy (UWAGA: Urządzenie musi spełniać obydwa wymogi razem, aby otrzymać 10 pkt tj. jeśli Wykonawca oferuje urządzenie posiadające jednakowe gniazda głowic a nie posiadające automatycznego rozpoznawania podpiętej głowicy (lub odwrotnie) to Wykonawcy zostanie przyznana punktacja za odpowiedź „NIE” tj. 0 pkt. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; | TAK/NIE* |
| 29. | Głowice Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; | TAK/NIE* |
| 31. | Współpraca z telemetrią płodową umożliwiająca monitorowanie tych samych parametrów jak kardiotokograf | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt; | TAK/NIE* |
| 35. | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki - ekranowa klawiatura w układzie: | QWERTY – 10 pkt. Inna – 0 pkt | QWERTY/INNA* |

.................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania