DZP.381.43B.2022				                  zmodyfikowany  Załącznik nr 4

Pakiet 1: Wózek transportowo-zabiegowy (1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Producent, model/typ zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wózek do przewożenia pacjenta

Pozycja 1 w Formularzu ofertowym

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | wymiary: |
| 1. | długość całkowita: min. 2100 mm |
| 2. | szerokość zewnętrzna z poręczami (barierkami) max. 880 mm |
| 3. | szerokość zewnętrzna ze złożonymi poręczami (barierek) min. 700 mm |
| 4. | dopuszczalne całkowite obciążenie wózka: min. 310 315 kg |
|  | leże czterosekcyjne: |
| 1. | wymiary leża: długość – min. 1900 mm; szerokość – min. 660mm; |
| 2. | zmiana wysokości leża za pomocą hydraulicznej regulacji wysokości, dostępnej z obu stron wózka przy pomocy pedału nożnego minimalny zakres regulacji (min.-max) 550-850mm, mierząc od podłoża do górnej płaszczyzny leża, nie uwzględniając materaca; (Zamawiający dopuszcza wózek posiadający zmianę wysokości leża za pomocą hydraulicznej regulacji wysokości dostępnej z obu stron wózka przy pomocy pedału nożnego w zakresie 600 – 920 mm (+/- 10 mm) mierząc od podłoża do górnej płaszczyzny leża, nie uwzględniając materaca) (Zamawiający dopuszcza dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości, dostępna z obu stron wózka przy pomocy pedału nożnego w zakresie 565-890mm). |
| 3. | segmenty leża wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub stalowymi lakierowanymi proszkowo; (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka, w którym segmenty leża są wypełnione zmywalnymi płytami HPL) |
| 4. | leże posiadające ruchomy segment miednicy tworzący tzw. kołyskę, zapobiegającą zsuwaniu się pacjenta w dół leża |
|  | regulacja leża: |
| 1. | oparcie pleców z regulacją manualną za pomocą sprężyn gazowych w zakresie min.0°-90° kompatybilną z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem się ruchomego segmentu miednicy; |
| 2. | regulacja manualna segmentu (odcinka) nóg w zakresie min. 0°-40° przy wspomaganiu siłownikiem hydraulicznym; |
| 3. | pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w minimalnym zakresie ±16° ze sterowaniem nożnym po obu stronach wózka; |
|  | materac: |
| 1. | grubość: 80-100 mm; |
| 2. | mocowany do łóżka na rzepy, co uniemożliwia samoczynne przesuwanie się; (Zamawiający dopuszcza wózek z materacem mocowanym na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoka antypoślizgowa.) |
| 3. | posiada ognioodporny pokrowiec (norma EN597-1 i EN597-2); |
| 4. | wysoka odporność na środki dezynfekcyjne, mocz i krew; |
| 5. | zwiększona odporność na zadrapania; |
| 6. | przezierny dla promieniowania RTG; |
| 7. | wkład materaca wykonany z wysokiej jakości, gęstej pianki poliuretanowej/poliwęglanowej; materac przeciwodleżynowy statyczny(od 1-4st. odleżyn) |
| 8. | krawędzie materaca zgrzewane, co zapobiega przedostaniu się płynów do wnętrza materaca; |
|  | barierki: |
| 1. | zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem; |
| 2. | wyprofilowana, opływowa konstrukcja; barierki zakończone wyprofilowanymi uchwytami od strony nożnej |
| 3. | boczne; |
| 4. | składane; |
| 5. | chowane pod leże, co powoduje brak szczelin transferowych oraz umożliwia łatwe przekładanie pacjenta; |
| 6. | Chromowane; szczyty pokryte tworzywem (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka posiadającego w szczytach elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji) |
| 7. | wysokość: min.35cm. |
| 8. | długość: min. 145 cm. |
|  | rączki do prowadzenia wózka: |
| 1. | uchwyty służące do pchania (ciągnięcia) umieszczone od strony głowy i na końcu wózka od strony nóg; |
| 2. | rączki posiadając gładką powierzchnię z tworzywa co ułatwia prowadzenie łóżka |
| 3. | możliwość chowania poniżej poziomu materaca; obu par rączek |
|  | ponadto wózek posiada: |
| 1. | pojedyncze koła o średnicy min. 20cm; |
| 2. | metalowa oś obrotu każdego koła zaopatrzona jest w osłonę, zabezpieczającą mechanizm kół przed zanieczyszczeniem; |
| 3. | piąte koło kierunkowe zwiększające zwrotność wózka z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża; |
| 4. | centralny system hamulcowy dostępny z obu stron wózka, posiadający możliwość równoczesnego blokowania wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia się i sterowania kierunkiem jazdy; |
| 5. | pedał centralnej blokady kół posiadający trzy położenia: jazda kierunkowa; jazda swobodna; wszystkie koła zablokowane; |
| 6. | teleskopowy, chromowany, składany wszerz leża wieszak infuzyjny, 3-częściowy z regulacją wysokości (montaż stały), minimum 2 haki. Możliwość użycia jedną ręką, max. obciążenie minimum 18kg (do każdego wózka) (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka wyposażonego w teleskopowy wykonany ze stali nierdzewnej składany wszerz leża wieszak infuzyjny z regulacją wysokości (montaż stały) z 2 haczykami, obsługiwany oburącz w celach bezpieczeństwa, max. obciążenie minimum 4 kg (do każdego wózka) (Zamawiający dopuszcza wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej, teleskopowy, składany max. obciążenie minimum 4 kg (do każdego wózka)) |
| 7. | chromowany, składany, dwuczęściowy wieszak infuzyjny mobilny z min. 2 haczykami z możliwością montażu we wszystkich narożach leża w dedykowanych tulejach (1szt) * (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka wyposażonego w wieszak infuzyjny wykonany ze stali nierdzewnej z 2 haczykami z możliwością montażu we wszystkich narożach leża w dedykowanych tulejach (1 szt.)) |
| 8. | taca (podstawa) pod defibrylator;(1szt) * |
| 9. | miejsce/półka do pracy z kartami; |
| 10. | zestaw pasów do unieruchamiania pacjenta (1kpl) * |
| 11. | uchwyty na worki urologiczne umieszczone po obu stronach leża; |
| 12. | pionowy uchwyt na butlę z tlenem z możliwością montowania bez użycia narzędzi w każdym narożu wózka (1szt);* |
| 13. | możliwość mycia konstrukcji wózka myjką ciśnieniową; |
|  | Wymagania gwarancyjne i serwisowe: |
| 1. | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |
| 2. | instrukcja obsługi oraz serwisowa dostępna w języku polskim |
| 3. | certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenie do obrotu – jeśli wymagane przepisami prawa |

* akcesoria kompatybilne również z wózkami zaoferowanymi w pozycji 2

- Zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Zaoferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

Pozycja 2 w Formularzu ofertowym

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | wymiary: |
| 1. | długość całkowita: min. 2100 mm |
| 2. | szerokość zewnętrzna z poręczami (barierkami) max. 880 mm |
| 3. | szerokość zewnętrzna ze złożonymi poręczami (barierek) min. 700 mm |
| 4. | dopuszczalne całkowite obciążenie wózka: min. 310 315 kg |
|  | leże czterosekcyjne: |
| 1. | wymiary leża: długość – min. 1900 mm; szerokość – min. 660mm; |
| 2. | zmiana wysokości leża za pomocą hydraulicznej regulacji wysokości, dostępnej z obu stron wózka przy pomocy pedału nożnego minimalny zakres regulacji (min.-max) 550-850mm, mierząc od podłoża do górnej płaszczyzny leża, nie uwzględniając materaca; (Zamawiający dopuszcza wózek posiadający zmianę wysokości leża za pomocą hydraulicznej regulacji wysokości dostępnej z obu stron wózka przy pomocy pedału nożnego w zakresie 600 – 920 mm (+/- 10 mm) mierząc od podłoża do górnej płaszczyzny leża, nie uwzględniając materaca) (Zamawiający dopuszcza dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości, dostępna z obu stron wózka przy pomocy pedału nożnego w zakresie 565-890mm.) |
| 3. | segmenty leża wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub stalowymi lakierowanymi proszkowo; (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka, w którym segmenty leża są wypełnione zmywalnymi płytami HPL) |
| 4. | leże posiadające ruchomy segment miednicy tworzący tzw. kołyskę, zapobiegającą zsuwaniu się pacjenta w dół leża |
|  | regulacja leża: |
| 1. | oparcie pleców z regulacją manualną za pomocą sprężyn gazowych w zakresie min.0°-90° kompatybilną z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem się ruchomego segmentu miednicy; |
| 2. | regulacja manualna segmentu (odcinka) nóg w zakresie min. 0°-40° przy wspomaganiu siłownikiem hydraulicznym; |
| 3. | pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w minimalnym zakresie ±16° ze sterowaniem nożnym po obu stronach wózka; |
|  | materac: |
| 1. | grubość: 80-100 mm; |
| 2. | mocowany do łóżka na rzepy, co uniemożliwia samoczynne przesuwanie się; (Zamawiający dopuszcza wózek z materacem mocowanym na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoka antypoślizgowa.) |
| 3. | posiada ognioodporny pokrowiec (norma EN597-1 i EN597-2); |
| 4. | wysoka odporność na środki dezynfekcyjne, mocz i krew; |
| 5. | zwiększona odporność na zadrapania; |
| 6. | przezierny dla promieniowania RTG; |
| 7. | wkład materaca wykonany z wysokiej jakości, gęstej pianki poliuretanowej/poliwęglanowej; materac przeciwodleżynowy statyczny(od 1-4st. odleżyn) |
| 8. | krawędzie materaca zgrzewane, co zapobiega przedostaniu się płynów do wnętrza materaca; |
|  | barierki: |
| 1. | zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem; |
| 2. | wyprofilowana, opływowa konstrukcja; barierki zakończone wyprofilowanymi uchwytami od strony nożnej |
| 3. | boczne; |
| 4. | składane; |
| 5. | chowane pod leże, co powoduje brak szczelin transferowych oraz umożliwia łatwe przekładanie pacjenta; |
| 6. | Chromowane; szczyty pokryte tworzywem (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka posiadającego w szczytach elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji) |
| 7. | wysokość: min.35cm. |
| 8. | długość: min. 145 cm. |
|  | rączki do prowadzenia wózka: |
| 1. | uchwyty służące do pchania (ciągnięcia) umieszczone od strony głowy i na końcu wózka od strony nóg; |
| 2. | rączki posiadając gładką powierzchnię z tworzywa co ułatwia prowadzenie łóżka |
| 3. | możliwość chowania poniżej poziomu materaca; obu par rączek |
|  | ponadto wózek posiada: |
| 1. | pojedyncze koła o średnicy min. 20cm; |
| 2. | metalowa oś obrotu każdego koła zaopatrzona jest w osłonę, zabezpieczającą mechanizm kół przed zanieczyszczeniem; |
| 3. | piąte koło kierunkowe zwiększające zwrotność wózka z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża; |
| 4. | centralny system hamulcowy dostępny z obu stron wózka, posiadający możliwość równoczesnego blokowania wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia się i sterowania kierunkiem jazdy; |
| 5. | pedał centralnej blokady kół posiadający trzy położenia: jazda kierunkowa; jazda swobodna; wszystkie koła zablokowane; |
| 6. | teleskopowy, chromowany, składany wszerz leża wieszak infuzyjny, 3-częściowy z regulacją wysokości (montaż stały), minimum 2 haki. Możliwość użycia jedną ręką, max. obciążenie minimum 18kg (do każdego wózka) (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka wyposażonego w teleskopowy wykonany ze stali nierdzewnej składany wszerz leża wieszak infuzyjny z regulacją wysokości (montaż stały) z 2 haczykami, obsługiwany oburącz w celach bezpieczeństwa, max. obciążenie minimum 4 kg (do każdego wózka) (Zamawiający dopuszcza wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej, teleskopowy, składany max. obciążenie minimum 4 kg (do każdego wózka)) |
| 7. | chromowany, składany, dwuczęściowy wieszak infuzyjny mobilny z min. 2 haczykami z możliwością montażu we wszystkich narożach leża w dedykowanych tulejach (1szt) |
| 8. | taca (podstawa) pod defibrylator;(1szt) |
| 9. | miejsce/półka do pracy z kartami; |
| 10. | zestaw pasów do unieruchamiania pacjenta (1kpl) |
| 11. | uchwyty na worki urologiczne umieszczone po obu stronach leża; |
| 12. | pionowy uchwyt na butlę z tlenem z możliwością montowania bez użycia narzędzi w każdym narożu wózka (1szt); |
| 13. | możliwość mycia konstrukcji wózka myjką ciśnieniową; |
|  | Wymagania gwarancyjne i serwisowe: |
| 1. | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |
| 2. | instrukcja obsługi oraz serwisowa dostępna w języku polskim |
| 3. | certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenie do obrotu – jeśli wymagane przepisami prawa |

- Zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Zaoferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.