D/ZP/381/103A/2017                                              zmodyfikowany Załącznik nr 4.1. do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy części 1: APARAT RTG  Z RAMIENIEM C

Nazwa Producenta:	..................................................

Nazwa i typ:		..................................................

Kraj pochodzenia	..................................................

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Rok produkcji | 2017 r. | TAK/NIE* |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych aparatu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V/50 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | System mobilny, na przewoźnym wózku, z możliwością blokady przynajmniej dwóch kół | TAK | TAK/NIE* |
| II. | Generator |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość generatora minimum 40 kHz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres napięć min. 40 kV do 120 kV | TAK | TAK/NIE* |
|  | Moc min 12 kW | TAK | TAK/NIE* |
|  | Tryby pracy: - fluoroskopia pulsacyjna - radiografia cyfrowa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalny zakres prądu dla fluoroskopii min 3-110 mA z możliwością regulacji w całym zakresie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Radiografia cyfrowa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalny prąd radiografii cyfrowej min. 120 mA | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna częstość impulsów nie mniejsza niż 25 imp/sek | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja szerokości impulsu w zakresie min. 10-30ms | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | TAK | TAK/NIE* |
| III. | Lampa rentgenowska |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa z wirującą anodą | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymiar dużego ogniska [mm] max 0,6mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymiar małego ogniska [mm] max 0,3mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pojemność cieplna anody min 300 kHU | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min 5000 kHU | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wydajność chłodzenia kołpaka min 90 kHU/min | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wydajność chłodzenia anody min. 75kHU/min | TAK | TAK/NIE* |
|  | System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem). Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu bez zewnętrznych radiatorów i wentylatorów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szybkość rotacji anody min. 2800obr/min. | TAK | TAK/NIE* |
| IV. | Kolimator |  |  |
|  | Kolimator koncentryczny i szczelinowy z blendami niezależnymi od siebie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawianie przesłon bez promieniowania ze śledzeniem ich położenia na ekranie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pomiar dawki z wyświetlaczem cyfrowym ze szczegółowym raportem - opisać | TAK | TAK/NIE* Opisać …………………………………… |
| V. | Wózek z ramieniem C |  |  |
|  | Głębokość ramienia C min. 67cm ( głębokość od osi wiązki do wewnętrznej powierzchni ramienia C) | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ |
|  | Prześwit – wolna przestrzeń - między obudową lampy a obudową detektora min. 75cm | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ |
|  | Odległość SID min. 100 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C ≥ 20 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia C w zakresie min. 40 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obrót ramienia wokół osi podłużnej LAO/RAO w zakresie min 140 ° | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obrót ramienia wokół osi poprzecznej CRAN/CAUD w zakresie min. 400 ° | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterowanie za pośrednictwem dotykowego panelu LCD, umieszczonego na ramieniu i na stacji monitorowej, umożliwiającego również podgląd ostatniego obrazu rtg jak również możliwość ustawiania obrazu i zmiana kolimacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Hamulce wszystkich ruchów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przycisk nożny do włączania promieniowania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt w pobliżu detektora obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia C podczas zabiegu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zwalniania i blokowania hamulców przy detektorze | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ |
|  | Szerokość wózka ramienia C ≤ 85cm | TAK | TAK/NIE* |
| VI. | Detektor i tor obrazowy |  |  |
|  | Przetwornik obrazu cyfrowy o wymiarach min. 29x29cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ilość pól obrazowych min 3 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres dynamiki min. 90dB, kratka przeciw rozproszeniowa min. 70 linii/cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość panelu: min 1500 x 1500 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Skala szarości w procesingu min. 12 bit | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitory LCD min. 2 szt. zamontowane na systemie jezdnym w sposób pozwalający na uzyskanie przez operatora najkorzystniejszych warunków obserwacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kontrast min. 800:1 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna luminacja dla kalibracji do krzywej DICOM min. 400cd/m2 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitory LCD TFT, przekątna min. 19 cali. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rozdzielczość monitorów min. 1280 x 1024, kąt widzenia min 176 stopni | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów odległości na obrazie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przegląd mozaiki obrazów min. 15 obrazów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wyświetlenia na monitorze referencyjnym obrazu z endoskopu – podłączenie sygnału poprzez wejście min.: SD/HD -SDI | TAK | TAK/NIE* |
| VII. | System cyfrowej obróbki obrazu i pamięci |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna min 1024 x 1024 pikseli | TAK | TAK/NIE* |
|  | Cyfrowy zapis obrazów i scen z fluoroskopii na HD | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szybkość zapisu obrazów dla scen (CINE) nie mniej niż 8 obrazów na sekundę | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapis obrazów z radiografii cyfrowej na HD w matrycy min. 1024x1024 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pamięć ostatniego obrazu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pamięć obrazów statycznych jak i CINE min. 50tys obrazów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość nanoszenia na obraz oznaczeń graficznych np. odejść naczyń i pozostawiania tych oznaczeń na skopi live | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję; cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję; Road map i wyświetlania obrazów z Maksymalnym wypełnieniem kontrastem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję; Pixel shift, lendmark | TAK | TAK/NIE* |
|  | Cyfrowy obrót obrazu, przenoszenie góra-dół, lewa-prawa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wprowadzenie i edycja danych pacjenta i badania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Powiększanie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Lupa | TAK/NIE | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ |
|  | Pomiar odległości | TAK | TAK/NIE* |
| VIII. | Archiwizacja |  |  |
|  | Archiwizacja badań na USB w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem oprogramowania przeglądarki pozwalającego na odczyt nagranych scen na standardowym PC-cie nie posiadającym zainstalowanego oprogramowania do odczytu. Możliwość nagrywania zdjęć w formatach TIFF, AVI, DICOM- 2 szt. pamięci przenośnej Pendrive 32 GB | TAK | TAK/NIE* |
|  | Interfejs DICOM 3.0 (min. Storage, Store Commitment, Query, Retrive, Worklist,Print) umożliwiający komunikację ze szpitalnym systemem archiwizacji PACS | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pamięć obrazów statycznych na wewnętrznym dysku | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji CINE, zapisu zdjęć min. 3 przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Nagrywarka DVD do rejestracji obrazów statycznych i dynamicznych na płytach DVD | TAK | TAK/NIE* |
| IX. | Wyposażenie i wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania dawki promieniowania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Celownik laserowy po stronie detektora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dodatkowy dotykowy pulpit sterujący ramieniem C z pola sterylnego, mocowany do szyny przy stole, z podglądem min. obrazu LIH | TAK | TAK/NIE* |
|  | Drukarka termiczna na papier min. 210 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim – wersja papierowa – 1 szt. i dodatkowo wersja elektroniczna 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Osłony osobiste z materiałów ultralekkich (XenoLight lub równoważne): - fartuchy min.5 szt. - osłony twarzy wykonane z pleksiglasu ołowiowego min. 3 szt. Wymaga się aby przód fartuchów posiadał ekwiwalent ochronności min. 0,5 mm Pb, tył min. 0,25 mm Pb | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wieszak przewoźny na min. 10 szt. fartuchów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji na cały system min. 24 miesiące | Zgodnie z okresem zadeklarowanym w formularzu ofertowym |  |
|  | Zapewniony czas przystąpienia do naprawy max. 48 h (dni robocze - za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku (tj. bez sobót i niedziel) za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) - za czas przystąpienia do naprawy Zamawiający uzna wykonanie zdalnej diagnostyki lecz nie uzna kontaktu telefonicznego | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki (bez wymiany części), oraz do 7 dni roboczych (gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie użytkowników ( lekarze i technicy radiologii) potwierdzone certyfikatem | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Po zakończeniu okresu gwarancyjnego przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej, konserwacji, diagnostyki i usuwania drobnych usterek. | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Okres zapewnienia dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SIWZ.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

D/ZP/381/103A/2017                                              zmodyfikowany Załącznik nr 4.2. do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy części 2: STÓŁ DO ENDOSKOPII  DO APARATU RTG Z RAMIENIEM C

Nazwa Producenta:	..................................................

Nazwa i typ:		..................................................

Kraj pochodzenia	..................................................

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Rok produkcji | 2017 r. | TAK/NIE* |
|  | Stół fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V/50 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu oraz kolumna nośna pokryte osłonami ze stali nierdzewnej. Ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków do dezynfekcji oraz ograniczenie potencjalnych ognisk bakterii nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z tworzywowymi osłonami (np. przy połączeniu blatu stołu z kolumną). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp operatora do blatu stołu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stół jezdny z mechanicznym systemem blokowania podstawy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Blat stołu jednosegmentowy, wykonany z włókien węglowych, przenikalny dla promieni RTG z możliwością monitorowania ramieniem C całej długości pacjenta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Blat stołu umożliwiający pozycjonowanie w osiach X, Y i po przekątnych. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja pilotem przez napęd elektro-hydrauliczny/elektro-mechaniczny następujących pozycji: - wysokość blatu - przechyły wzdłużne i boczne blatu - poziomowanie blatu - przesuw wzdłużny blatu - przesuw boczny blatu - przesuw blatu po przekątnych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia blatu dzięki minimum dwustopniowej regulacji prędkości poszczególnych przesuwów blatu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pełny zakres przezierności blatu dla promieni rtg w zakresie 3600 na odcinku min. 1400 mm od strony głowy pacjenta | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ |
|  | Możliwość prześwietlenia blatu w płaszczyźnie pionowej na odcinku min. 500 mm od strony nóg pacjenta. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o stanie naładowania baterii stołu. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przy realizacji poszczególnych funkcji na pilocie wyświetlany jest się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Materac jednoczęściowy, pokryty materiałem antystatycznym, zdejmowany, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac o właściwościach przeciwodleżynowych z tzw. „pamięcią kształtu”. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Długość blatu stołu min.: 2200 mm ( + 20 mm ) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szerokość blatu stołu min.: 550 mm ( + 20 mm) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min.: od 800 mm do 1100 mm | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ |
|  | Przechyły boczne min. 200 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pozycja Trendelenburga: min. 150 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga: min. 250 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 500 mm | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ |
|  | Przesuw boczny blatu min. 200 mm | TAK | TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ |
|  | Bezpieczne obciążenie stołu: min. 180 kg | TAK | TAK/NIE* |
| IX. | Wyposażenie i wymagania dodatkowe |  |  |
|  | - listwy boczne do mocowania wyposażenia /4 szt./ - barierki boczne czteroczęściowe wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością przesuwu wzdłużnego oraz odwodzenia (2 części na jedną stronę stołu) - podpórka na rękę 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim – wersja papierowa – 1 szt. i dodatkowo wersja elektroniczna 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| X. | Gwarancja |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące, potwierdzony przez producenta | Zgodnie z okresem zadeklarowanym w formularzu ofertowym |  |
|  | Zapewniony czas przystąpienia do naprawy max. 48 h ( dni robocze - za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku (tj. bez sobót i niedziel) za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ) - za czas przystąpienia do naprawy Zamawiający uzna wykonanie zdalnej diagnostyki lecz nie uzna kontaktu telefonicznego | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Naprawy w okresie gwarancji - do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki (bez wymiany części), oraz do 7 dni roboczych (gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przeszkolenie użytkowników ( lekarze i technicy radiologii) potwierdzone certyfikatem | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Po zakończeniu okresu gwarancyjnego przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej, konserwacji, diagnostyki i usuwania drobnych usterek. | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Okres zapewniania dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

W kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to pozycji gdzie zostało zaznaczone iż jest to parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

...........................................  dnia ..........................................