DZP.381.45A.2021

Załącznik nr 4

PAKIET 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Ultrasonograf wraz z głowicami śródoperacyjnymi do laparotomii i laparoskopii

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji | 2021 | TAK/NIE* |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany (dotyczy też głowic i pozostałych elementów) | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V 50/60 Hz | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D min. 2-18 MHz | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym przetwarzaniem wiązki. | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 200 000 | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Ilość niezależnych, identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych min. 3 | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej min. 21 cali | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD min.: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół. | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi wysuwana spod pulpitu aparatu | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Panel dotykowy LCD wspomagający obsługę aparatu o przekątnej min. 8 cali | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania min. 20 cm | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Regulacja panelu sterowania lewo-prawo min. +/- 30 st. | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Waga aparatu max. 100 kg | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. pamięć Cine-loop) – min. 2 000 obrazów | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | System archiwizacji obrazów zintegrowany z aparatem | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, WMV9 | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, pamięci Pen-Drive, zewnętrzne-przenośne twarde HDD | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 500 GB na dane użytkownika | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno-biały | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań z opisem i zdjęciami | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Porty USB min. 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 2 porty USB | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście video | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet min. 10/100 Mbps | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Wbudowana bateria pozwalająca na min. 2 godziny normalnej pracy aparatu przy utracie zasilania | Tak | TAK/NIE* |  |
| II | OBRAZOWANIE |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 40 cm | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Suwaki wzmocnienia strefowego – min. 8 suwaków | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu ruchomego i zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE –min. 22 krotne | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Porównywanie min. 8 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min. 450 obr./sek. | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem techniki inwersji fazy | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 25 stopni | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Obrazowanie rombowe | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego - wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjnego (PWD) min. 12 m/sek. przy zerowym kącie bramki | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-20 mm | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min. +/- 25 stopni | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 st. | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum dopplera w czasie rzeczywistym | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. 12 m/sek. przy zerowym kącie | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek. | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/- 25 stopni | Tak | TAK/NIE* | . |
|  | Ilość map kolorów w Dopplerze Kolorowym (CD) min. 20 | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD w zależności od badanego miejsca anatomicznego (ustawienie skali, linii, bazowej, częstotliwości pracy). | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Tryb kolorowego i spektralnego Dopplera Tkankowego | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: kardiologicznych, brzusznych, tarczycy, sutka, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min. 12 | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego. | Tak | TAK/NIE* |  |
| III | GŁOWICE |  |  |  |
|  | Sonda Convex wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak, | TAK/NIE* ………… PODAĆ MODEL |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 2 – 6 MHz | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Liczba elementów – min. 700 | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Kąt pola skanowania min. 70 stopni | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Sonda Liniowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak, | TAK/NIE* ………… PODAĆ MODEL |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 4 – 14 MHz | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Liczba elementów – min. 1 600 | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Szerokość czoła głowicy w zakresie 55-60 mm | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej. | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Sonda liniowa laparoskopowa z regulowaną końcówką. | Tak, | TAK/NIE* ………… PODAĆ MODEL |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 4,0 – 11,0 MHz | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Liczba elementów min. 128 | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | FOV sondy min. 45 mm | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Praca z trokarem o średnicy 12 mm | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Sonda Liniowa śródoperacyjna typu T (tzw. paluszkowa z czołem poprzecznie do kabla). | Tak, podać model | TAK/NIE* ………… PODAĆ MODEL |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 4,0 – 11,0 MHz | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Liczba elementów min. 128 | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | FOV sondy w zakresie 45-48 mm | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak | TAK/NIE* |  |
| IV | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Moduł Elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym. Posiadający wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające jednorazowo min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu – inne niż wyżej wymienione | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb dopplera kolorowego o wysokiej czułości i rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów. | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę Liniową wysokoczęstotliwościową wykonaną w technologii matrycowej lub równoważnej min. 4 – 18 MHz, min. 1000 elementów, szerokość skanu max. 40 mm, możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne convex i linia min. 2 modele | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową min. 3 - 8 Mhz (+/- 0,5 MHz), ilość elementów min. 60 | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | Tak | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice urologiczną dwupłaszczyznową typu convex/linia. | Tak | TAK/NIE* |  |

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ LUB WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.