DZP/381/120B/2018

Zmodyfikowany załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dotyczy pakietu 2: 	Dostawa kardiomonitora

wymagane parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

Kardiomonitor   – 1 SZT.

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| l.p. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie do 3,5 kg. | TAK | TAK/NIE* |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10 cali a nie większej niż 12 cali i o rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Pamięć trendu min 100 godz. | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK | TAK/NIE* |
| 7. | Dane wyświetlane cyfrowo: - częstość akcji serca - liczba oddechów - ciśnienie krwi NIBP - wartość saturacji SpO2 - temperatura | TAK | TAK/NIE* |
| II | Pomiar EKG – klasa ochrony przed defibrylacją CF | TAK | TAK/NIE* |
| 1. | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Ilość odprowadzeń automatyczne wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Szybkość przesuwu krzywej EKG: 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Wzmocnienie przebiegu EKG: x0,125,x0.25, 0.5, 1, 2, 4, AUTO | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: min. 15~300 bpm Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK | TAK/NIE* |
| 7. | Dokładność pomiaru akcji serca: +/-1 ud/min lub 1% | TAK | TAK/NIE* |
| 8. | Monitorowanie odcinka QT | TAK | TAK/NIE* |
| 9. | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK | TAK/NIE* |
| 10. | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 16), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | TAK | TAK/NIE* |
| III | Pomiar oddechów (RESP) – klasa ochrony przed defibrylacją CF | TAK | TAK/NIE* |
| 1. | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. (Zamawiający dopuszcza do przetargu kardiomonitor z prędkością kreślenia krzywej respiracji: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s) | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK | TAK/NIE* |
| IV | Pomiar saturacji (SpO2) – klasa ochrony przed defibrylacją CF | TAK | TAK/NIE* |
| 1. | Zakres pomiaru saturacji: (0÷100)%. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej (20÷300)/min. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Alarm desaturacji | TAK | TAK/NIE* |
| V | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) – klasa ochrony przed defibrylacją CF | TAK | TAK/NIE* |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. |  | TAK/NIE* |
| 4. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Tryb pomiaru: -Auto -Ręczny | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut. | TAK | TAK/NIE* |
| VI | Pomiar temperatury (TEMP) – klasa ochrony przed defibrylacją CF | TAK | TAK/NIE* |
| 1. | Zakres pomiarowy: co najmniej (25÷45)˚C. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK | TAK/NIE* |
| VII | Wyposażenie kardiomonitora |  |  |
| 1. | Przewód EKG 5 żyłowy – 1 szt., przewód EKG 3 żyłowy – 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Mankiet NIBP roz. L ( 27-35cm)– 1 kpl. oraz mankiet NIBP roz. XL( 33-47cm)- 1 kpl. | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Dren połączeniowy do mankietu – 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych – 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Przewód połączeniowy do czujnika na palec – 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Czujnik temperatury powierzchniowej – 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| 7. | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria | TAK | TAK/NIE* |
| VIII | Pozostałe |  |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków, ekranu dotykowego. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Co najmniej 3-stopniowy system alarmów : - sygnalizacja akustyczna i wizualna - możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów - wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych. (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora wyposażonego w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, bez obliczeń wentylacyjnych i nerkowych) | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Czas ładowania akumulatora nie dłuższy niż 6 godzin - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 4 godziny - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między kardiomonitorami). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | TAK/NIE* |
|  | Naprawy w okresie gwarancji - do 3 dni roboczych (bez części zamiennych) lub w przypadku wymiany części 5 dni roboczych z obowiązkiem dostarczenia aparatu zastępczego przy przekroczeniu czasu naprawy 5 dni | TAK | TAK/NIE* |
|  | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę aparatu na nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szkolenie użytkowników (personel medyczny i techniczny) potwierdzone certyfikatem | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK | TAK/NIE* |
|  | Drukowana instrukcja w języku polskim (5 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzeba do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania