DZP.381.45A.2021

Załącznik nr 4

PAKIET 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Przystawka do diatermii chirurgicznej – nóż wodny

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Rok produkcji | Min. 2020 | TAK/NIE* |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie do selektywnego rozdrabiania, spłukiwania i odsysania tkanek oraz izolowania nerwów i naczyń krwionośnych przy użyciu sterylnej cieczy pod ciśnieniem. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przystawka współpracująca z posiadaną przez Zamawiającego diatermię ERBE VIO, umożliwiająca wykonywanie zabiegów za pomocą jałowego płynu podawanego pod wcześniej ustawionym ciśnienie od 1-80 bar. Przystawka musi posiadać możliwość umieszczenia na jednym wózku z diatermią oraz podłączenia końcówek do preparowania jałowym strumieniem wody i prądem z jednego aplikatora | TAK | TAK/NIE* |
|  | Jałowy czynnik roboczy – ciecz (0,9% NaCl). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja ciśnienia pracy czynnika roboczego w zakresie min. 1-80 bar. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Płynna regulacja maksymalnego ciśnienia roboczego na konsoli urządzenia. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Włącznik nożny aktywujący ciśnienie pracy i odsysania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zapisywanie i zapamiętywanie parametrów pracy w postaci programów – min. 7 pozycji | TAK, | TAK/NIE* ….. podać |
|  | Urządzenie zintegrowane ze ssakiem. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ssak o podciśnieniu roboczym do min. 700 mbar. | TAK | TAK/NIE* ….. podać |
|  | Odsysanie materiału z końcówki roboczej uchwytu. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja ciśnienia pracy ssaka z konsoli urządzenia. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja autotestowania urządzenia. | TAK | TAK/NIE* |
| II | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Włącznik nożny pojedynczy, wodoodporny, z możliwością dezynfekcji. | TAK | TAK/NIE* |
| 2. | Pojemnik na wkłady na płyn odsysany o pojemności 1,5 -2l | TAK | TAK/NIE* |
| 3. | Wkład na płyn odsysany 1,5 -2l – jednorazowy – 30 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| 4. | Filtr jednorazowy – 20 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| 5. | Moduł pompy do aplikatora – 20szt. | TAK | TAK/NIE* |
| 6. | Aplikator do chirurgii strumieniowej prosty, długość 80 mm, średnica 6 mm, z aspiracją, z możliwością elektrokoagulacji – 8 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| 7. | Aplikator do chirurgii strumieniowej prosty, długość 65 mm, średnica 6 mm, z aspiracją – 10 szt. | TAK | TAK/NIE* |
| 8. | Uniwersalny wózek z miejscem na dwie butle argonowe umożliwiający zintegrowanie noża wodnego z diatermią na jednym mobilnym wózku– 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.