DZP/381/121B/2018

Załącznik nr  4.3

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa

Część  3

Wózek  do transportu pacjenta

PRODUCENT - ………………….		                                          MODEL/TYP…………………..

KRAJ POCHODZENIA - …………………………………………….		ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK  - 2

Cena netto 1 sztuki - ……………………………………………               podatek  VAT ……………………

Cena brutto  1 sztuki - ………………………………………..

Cena brutto  za 2 sztuki ………………………………….

| Lp. | Opis techniczny | Spełnia/Nie spełnia ( wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |
| 2. | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) Długość całkowita: 2150 mm (± 30 mm) Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 420 - 820 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. |  |
| 3. | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna |  |
| 4. | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia Pod leżem listwa aluminiowa o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka). |  |
| 5. | Wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej. |  |
| 6. | Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu. Wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku. |  |
| 7. | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna |  |
| 8. | Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe |  |
| 9. | Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52 lub równoważnej. |  |
| 10. | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym |  |
| 11. | Wózek wyposażony w elastyczne listwy odbojowe zapobiegające przed uderzeniami. Centralna blokada czterech kół z kołem kierunkowym. Kola o średnicy min. 200mm. |  |
| 12. | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża |  |
| 13. | Wyposażenie wózka: - wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, - materac składający się: - obicia tapicerskiego pokrytego pianką poliuretanową, antystatyczne, - wkład zimna pianka poliestrowa. - grubość materaca min. 8 cm |  |
| 14. | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie |  |
| 15. | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. |  |
| 16. | Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi. |  |
| 17. | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole |  |
| 18. | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS, umożliwia zamontowanie butli z tlenem oraz pełni funkcję kosza na podręczne rzeczy pacjenta. |  |
| 19. | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg potwierdzone przez niezależny instytut badawczy |  |
| 20. | Kolor obicia tapicerowanego czarny, rama wózka szara. |  |
| 21. | - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, - WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny - Certyfikat ISO 13485:2003 lub równoważny |  |

………………………………………….

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy