DZP.381.31B.2022							                   Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pompa infuzyjna do TCI  - 4 szt.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Producent, model i typ zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | Min. 2021 | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK | TAK/NIE* |
|  | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania znieczulenia dożylnego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla; niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2,5 kg. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy, możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mocowanie strzykawki całkowicie manualne. Możliwość wpięcia strzykawki przy włączonej jak i wyłączonej pompie. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie strzykawki przed wciśnięciem tłoka w zamontowanej pompie. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów. Możliwość wyboru z wgranej biblioteki. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35 ml | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres szybkości infuzji min. 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy min: ng, μg, mg,g , mmol, mU, U, kcal, mEq – na kg masy ciała pacjenta lub na czas (na 24 godziny, godzinę oraz minutę). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Trzy rodzaje bolusa: - Ręczny - szybkości podaży min. 50 – 1200 ml/h - Programowany - dawka lub objętość/czas min.: 0,1-99,9 ml / 0,01-9999 jedn./1s-24 h - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dokładność mechanizmu pompy min. +/- 1% | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wypełnienie linii min. 3 tryby - Obowiązkowy - Nieobowiązkowy - Zalecany | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 0,1- 999 ml | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas min.: 0,01-9999 jednostek /1sekunde – 24 godzin, automatyczne obliczanie infuzji. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 20 poziomów, min. 3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości - od min. 0,1 do 5 ml/h - zapis ustawień | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rejestr na min. 1000 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od min. 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Specjalny Sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny). | TAK | TAK/NIE* |
|  | Klawiatura symboliczna. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału. Biblioteka leków, min. 100 leków wraz w min. 15 profilach z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm pustej strzykawki. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm okluzji. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ochrona przed wilgocią min IP 22 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Klasa ochronności min.: Klasa II, typ CF | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pompa wyposażona w tryb wlewu TCI | TAK | TAK/NIE* |
|  | Tryb TCI z modelami farmakokinetycznymi dla Propofolu, Remifentanilu, Sufentanilu i Alfentanilu. | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

W kolumnie „Parametry oferowane” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.