DZP/381/132A/2020									Zmodyfikowany załącznik nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OCT przedniego odcinka oka

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do wykonywania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w zastosowaniu okulistycznym, przeznaczony do badania przedniego odcinka oka | TAK | TAK/NIE* |
| 2 | Technologia obrazowania SS-OCT Swept Source | TAK | TAK/NIE* |
| 3 | Urządzenie oparte na domenie Fouriera | TAK | TAK/NIE* |
| 4 | Możliwość wykonywania pomiarów rogówki (tomografia, topografia), soczewki oraz biometrycznych w ramach jednego urządzenia | TAK | TAK/NIE* |
| 5 | Laserowe źródło światła o możliwości emisji fali w zakresie 1200-1400 nm | TAK | TAK/NIE* |
| 6 | Szybkość obrazowania min. 50 000 A-skanów na sekundę | TAK | TAK/NIE* |
| 7 | Rozdzielczość osiowa min. 10 mikrometrów | TAK | TAK/NIE* |
| 8 | Rozdzielczość poprzeczna w tkance min. 30 mikrometrów | TAK | TAK/NIE* |
| 9 | Wielkość obrazu: zakres nie mniejszy niż 14 x 16 mm | TAK | TAK/NIE* |
| 10 | Maksymalna głębokość skanowania nie mniejsza niż 13mm | TAK | TAK/NIE* |
| 11 | Wielkość skanu poprzecznego (raster) nie mniejsza niż 12 x 12 mm | TAK | TAK/NIE* |
| 12 | Skanowanie rogówki: skan radialny (co najmniej 16 linii); rozdzielczość (nie gorsza niż 800 A-skanów / linię) | TAK | TAK/NIE* |
| 13 | Skanowanie pęcherzyka: skan rastrowy (horyzontalny, wertykalny, co najmniej 256 linii); rozdzielczość (nie gorsza niż 400 A-skanów / linię) | TAK | TAK/NIE* |
| 14 | Skanowanie kąta przesączania: skan radialny (co najmniej 16 linii); rozdzielczość (nie gorsza niż 800 A-skanów / linię) | TAK | TAK/NIE* |
| 15 | Skanowanie kąta przesączania HD: skan radialny (co najmniej 64 linie) Rozdzielczość (nie gorsza niż 800 A-skanów / linię) | TAK | TAK/NIE* |
| 16 | Prezentacje 3D | TAK/NIE | TAK/NIE* |
| 17 | Mapy: moc osiowa (przednia, tylna, rzeczywista), moc refrakcyjna (keratometryczna, przednia), moc elewacyjna (przednia, tylna), pachymetryczna, epithelium [Zamawiający dopuszcza aparat z mapami osiowymi (anterior, posterior), tangencjalnymi (anterior, posterior), elewacji (BFS, BFT), pachymetrycznymi, całkowitej mocy rogówki, wavefront (anterior, total)] | TAK | TAK/NIE* |
| 18 | Funkcje analizy: analiza soczewki, analiza tendencji, analiza przed wszczepem IOL, analiza po wszczepie IOL, kalkulacja IOL, analiza kąta, CCT, ACD, topografia, analiza Fouriera (Zamawiający dopuszcza aparat z funkcjami analizy soczewki, analizy trendu, analizami przed i po wszczepie IOL, kalkulacją IOL, analizą kątów przesączania, pomiarami CCT, ACD, WTW, Spur-to-spur, kappa, topografią) | TAK | TAK/NIE* |
| 19 | Urządzenie wyposażone w regulowany elektrycznie stół | TAK | TAK/NIE* |
| 20 | Regulowany elektrycznie podbródek | TAK | TAK/NIE* |
| 21 | Pozycjonowanie aparatu przy pomocy joysticka lub za pomocą dotykowego ekranu | TAK | TAK/NIE* |
| 22 | Komputer sterujący o specyfikacji: procesor min. 4rdzeniowy, dysk twardy min. 2TB oraz SSD min. 128GB, pamięć RAM min. 8GB, możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki sieciowej przez złącze LAN/Ethernet | TAK | TAK/NIE* |
| 23 | Rok produkcji aparatu – nie starszy niż 2020r. | TAK | TAK/NIE* |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana) oraz instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (elektroniczna) | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyjątkiem  pozycji 16, gdzie Zamawiający dopuszcza zaznaczenie odpowiedzi „NIE”.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

…..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy