Zmodyfikowany załącznik nr 5.2.

Część: 2: Materiały eksploatacyjne do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

UŻYCZANEGO APARATU:

APARAT DO WITREKTOMII TYLNEJ I FAKOEMULSYFIKACJI

1 sztuka

| Lp. | Parametry i funkcje |
| --- | --- |
|  | Aparat do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji |
|  | Aparat kompatybilny z materiałami eksploatacyjnymi wskazanymi w części 2 (załącznik 2.2 do SIWZ) |
|  | Wbudowany laser o długości fali 532nm do endofotokoagulacji |
|  | Wbudowany oświetlacz ksenonowy |
|  | Maksymalna prędkość pracy noża (cięć/min): 4500 lub większa |
|  | Maksymalne podciśnienia (mmHg): 650 lub większe |
|  | Częstotliwość pracy głowicy do fakoemulsyfikacji w zakresie min. 34-42 (kHz) |
|  | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym do 100 pulsów/sekundę |
|  | Możliwość pracy z nożami 20, 23, 25, 27Ga |
|  | Pneumatyczny napęd noża |
|  | Reflux - możliwość liniowej kontroli |
|  | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe |
|  | Pompa robocza Venturi’ego |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu |
|  | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 14cali |
|  | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla min. 5 operatorów |
|  | Aparat wykorzystuje oferowane materiały eksploatacyjne |
|  | Instrukcja obsługi angielska w wersji elektronicznej i polska w wersji papierowej i elektronicznej |
|  | Rok produkcji aparatu: nie wcześniej niż 2013 |
|  | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków – min. 1szt. |
|  | Pilot zdalnego sterowania – min. 1szt. |
|  | Filtr do mikroskopu Moeller-Wedel HiR900 – min. 1szt. |
|  | Przewód sprężonego powietrza – min. 1szt. |
|  | Głowica do fakoemulsyfikacji – min. 2szt. |
|  | Pęseta do diatermii stalowa prosta – min. 1szt. |
|  | Przewód do diatermii silikonowy – min. 2szt. |
|  | Końcówka bimanulana I/A – min. 2szt. |
|  | Kluczyk do odkręcania tipa – min. 2szt. |
|  | Taca narzędziowa na ramieniu mocującym min. 1 szt. |

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do umowy (DOTYCZY CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA)

WYMAGANE WARUNKI W ZAKRESIE  OBSŁUGI SERWISOWEJ UŻYCZANEJ APARATURY

Wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego:

- naprawy oraz przeglądy techniczne w okresie trwania umowy (obejmujące dojazd, robociznę, materiały i części zamienne) będą nieodpłatne;

- wymagany termin wykonania naprawy – max. 3 dni robocze od daty zgłoszenia złożonego przez Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego, w przypadku przedłużającej się naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych;

- wymagany termin wykonania przeglądu technicznego - max. 10 dni roboczych od daty zlecenia złożonego przez Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego;

- przeglądy techniczne wykonywane będą w ilościach wynikających z zaleceń producenta, nie rzadziej niż jeden raz na rok - w terminach uzgodnionych z  Zamawiającym (Dział Aparatury Medycznej);

- przeglądy i naprawy wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego przy użyciu własnych materiałów
i narzędzi, a w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego -  transport urządzenia do
i z naprawy w siedzibie Wykonawcy odbywał się na jego koszt i ryzyko;

- zgłaszanie awarii odbywać się będzie w formie elektronicznej (email) lub fax-em,

- wszystkie czynności serwisowe (przeglądy, naprawy) będą potwierdzane pisemnym protokołem podpisanym i opieczętowanym przez pracownika serwisu Wykonawcy oraz pracownika Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej);

- wymiana głowic ultradźwiękowych do fakoemulsyfikacji na nowe w przypadku zgłoszenia ich awarii;

- dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń w siedzibie Zamawiającego (lokalizacja: ul. Ceglana 35), potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z udziałem obu Stron;

- szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń (potwierdzone imiennymi certyfikatami) oraz przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie podstawowej obsługi technicznej aparatów (potwierdzone imiennymi certyfikatami

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z aparatami:

a) deklaracja zgodności WE

b) certyfikat CE jednostki notyfikowanej

c) dokument informujący o zalecanej przez producenta częstości wykonywania przeglądów technicznych,

d) wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych  i materiałów eksploatacyjnych,

e) wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych,

f) instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty - w języku polskim.

W związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (norma ISO14001:2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma OHSAS 18001:2007),

Wykonawca usług serwisowych:

- oświadczy, że pracownicy Wykonawcy posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne wg. potrzeb,

- zapewni, aby pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Szpitala posiadali widoczne oznakowanie
 z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy),

- ma obowiązek zapoznać się z dokumentem stanowiącym załącznik nr A do umowy oraz wypełnić i dostarczyć do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego dokumenty - załączniki nr B, C i D.

Dostawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem naprawy lub przeglądu technicznego.