## Część 1
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,1 do SWZ
Część 1 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | szt | 900000
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 4 alkohole, w tym min. 2 o stężeniu min. 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L,XL | szt | 400000
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 2
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 4,2 do SWZ
Część 2 – Preparaty pielęgnacyjne
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Żel do masażu z olejkami eterycznymi, kamforą i mentolem powodujący ukrwienie głębokie skóry , rozluźnienie mięśni. Opakowanie 400ml-600ml. | op. | 150
2 | Preparat antybakteryjny, bez zawartości alkoholi, do mycia ciała i włosów pacjentów skolonizowanych MRSA, przed zabiegami operacyjnymi; posiadający potwierdzoną skuteczność (EN 12054) takse na E.hirae, P. aeruginosa, E.coli w czasie do 1 minuty. Nie zawierający mydła, barwników, substancji zapachowych, o pH neutralnym dla skóry. Spectrum działania: B,V, MRSA | op. | 60
Razem
1. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 3
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,3 do SWZ
Część 3 – Sprzęt różny I
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Motylek anestezjologiczny do żył obwodowych z igłą punkcyjną oraz drenem długości min. 30cm zakończonym luer-lock, sterylny; rozmiar 19-26G 0,45-1,1 x 19-20mm (rozmiar będzie każdorazowo wskazywany na zamówieniu) | szt. | 800
2 | Sterylny żel do transmisji ultrasonograficznych w opakowaniach 20ml | szt. | 1100
3 | Maska tlenowa z workiem i drenem 2,1 m (+/- 5%), dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, rezerwuar tlenowy 1000 ml, obrotowy łącznik umożliwiający dostoswanie się do pacjenta, rozmiary S-XL (rozmiary każdorazowo wskazywane w zamówieniu) | szt. | 1300
4 | Igła iniekcyjna 0,8 mm x 25 mm | szt. | 5000
5 | Osłonki jednorazowe do termometrów dousznych Braun | szt. | 48000
6 | Dren Redon miękk i70 cm 14 FG ze znacznikiem RTG typu Polymed Medical | szt. | 2700
7 | Cewnik Torax | szt. | 60
8 | Liczniki igieł z funkcją usuwania ostrzy; liczba pól -30 bez lateksu; podwójny magnes; kolor czerwony; sterylny; pokrywa z zawiasami dla zwiększenia bezpieczeństwa; zamykanie automatyczne bez zaangażowania użytkownika (pasywny zamek zatrzaskowy) | szt | 1000
9 | Lusterko larynglologiczne jednorazowe | szt. | 300
10 | Cewnik naczyniowy do embolektomii jednokanałowy (Foghartyego) 80cm- średnice od 3-7F | szt. | 50
11 | Plaster stabilizujący piankowo – polimerowy do mocowania wkłucia cewnika epiduralnego z okienkiem umożliwiającym obserwowanie miejsca wprowadzenia cewnika. | szt | 230
12 | Aerozolowy preparat do utrwalania rozmazów biologicznych. Po użyciu preparatu materiał biologiczny zostaje pokryty cienką przeźroczystą powłoką polimerową, chroniącą przed wpływem warunków otoczenia. Opakowanie 120-160ml | op | 16
13 | Szkiełka nakrywkowe 20 x 20mm | szt | 400
14 | Butelka zapakowana w torebkę papierowo-foliową do długotrwałego odsysania ran. Typu Redona. Sterylne płaskie, z tworzywa sztucznego, o pojemności 200 – 250 ml | szt | 2000
15 | Dren do odsysania, długość 210cm, CH24, 5,6mm/8mm z łącznikiem kapkon | szt | 6800
16 | Jednorazowe sterylne dreny silikonowe w rozmiarach F 15, F18, F 21,F 24, F 30 | szt | 1800
17 | Cewnik Foley jednorazowy, sterylny dwudrożny z lateksu, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, balon o pojemności od 3 do 5ml-10ml; przy cewnikach o rozm Ch8-Ch10 przy pozostałych rozmiarach balony od 5-15ml lub do 50ml. Rozmiar od Ch12 do 24, zastawka plastikowa. Rozmiary CH 8-10 z nylonową prowadnicą ułatwiającą wprowadzenie cewnika. | szt | 12000
18 | Końcówka do ssaka, jednorazowa | szt | 200
19 | Osłona na głowicę, pudrowana; jednorazowa | szt | 23000
20 | Jednorazowe sterylne przedłużacze do pomp infuzyjnych długość 150 cm do podawania leków światłoczułych, bez ftalanów | szt | 5000
21 | Pętle do naczyń wykonane z wysokiej jakości silikonu: gładka powierzchnia umożliwiająca łatwe przeciąganie pomiędzy naczyniami:posiadają element widoczny w RTG,różne wersje kolorystyczne ułatwiające odróżnianie naczyń. Dwa rozmiary maxi 2,5mm szer i 1,0mm grubości oraz mini 1,3mm szer i 0,9 mm grubość :pakowane dwie nitki po 40 cm każda w jednej saszetce,opakowanie sterylne. Produkt bez ftalanów,lateksu,PCV,plastyfikatorów oraz substancji koloryzujących, zawinięte w sposób uniemożliwiający zaplatanie się nitek | szt | 1500
22 | Resuscytator silikonowy dla dorosłych - zestaw: resuscytator, dren 210 cm, wykonany z PCV, odporny na zagięcia, rezerwuar o poj. 2000 ml, maska anestetyczna | szt | 70
23 | Szczoteczka do pobierania wymazów z jamy macicy, służące do pobierania materiału komórkowego z endometrium | szt | 400
24 | Szpatułka laryngologiczna, drewniana, niejałowa | szt | 14000
25 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku Cusco sterylne. Wysokiej jakości, łyżka wykonana z transparentnego polistyrenu, szpilka blokująca z polietylenu, pakowane indywidualnie w łatwą do otworzenia saszetkę. Rozmiary: XXS - L, kolorystyczne kodowanie śruby w zależności od rozmiaru. Rozmiar każdorazowo wskazywany w zamówieniu | szt | 21000
26 | Zaciskacze do pępowiny, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo, bez lateksu i ftalanów | szt | 7000
27 | Zestaw do lewatywy, niesterylny. Worek o poj. 1500ml z otworem do zawieszenia. Skalowany co 250ml. Dren o długości 115cm, zabezpiczony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, dren z zaciskiem. Natłuszczona końcówka drenu, zabezpieczona zatyczką. Serweta 42 x 45 cm, saszetka z mydłem, rękawice foliowe. | szt | 3200
28 | Zestaw do drenażu opłucnej z bezpieczna igłą Veresa z workiem o pojemności 2000ml i strzykawką o pojemności 50/60ml i kranikiem trójdrożnym | szt | 370
29 | Zestaw do nebulizacji składający się z drenu o przekroju gwiazdkowym, ustnika oraz nebulizatora 15ml z dodatkową skalą, bez lateksu | szt | 250
30 | Szyna do unieruchomienia kończyn typ Kramer | szt | 20
31 | Taśmy do kinesjotapingu 5cm x 5m | op | 60
32 | Taśmy do kinesjotapingu 7,5cm x 5m | op | 30
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 4
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,4 do SWZ
Część 4 - Systemy infuzyjne, cewnik implantowanyI
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym, posiadający badania stabilości leków w urządzeniu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 2 ml/h, nominalny czas pracy 120h | szt. | 200
2 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym, posiadający badania stabilości leków w urządzeniu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 272 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 7 ml/h, nominalny czas pracy 39h | szt. | 200
3 | Cewnik implantowany fenestrowany do ciągłego podawania leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera PVC i lateksu. Długość całkowita cewnika 425 mm, długość fenestrowana 75 mm. | szt. | 72
4 | Cewnik implantowany fenestrowany do ciągłego podawania leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera PVC i lateksu. Długość całkowita cewnika 500 mm, długość fenestrowana 150 mm. | szt. | 72
5 | Cewnik implantowany fenestrowany do ciągłego podawania leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera PVC i lateksu. Długość całkowita cewnika 575 mm, długość fenestrowana 225 mm. | szt. | 144
6 | Cewnik implantowany fenestrowany do ciągłego podawania leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera PVC i lateksu. Długość całkowita cewnika 650 mm, długość fenestrowana 300 mm. | szt. | 144
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 5
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,5 do SWZ
Część 5 - Elektrody
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przezskórna przyklejana elektroda do wykonywania badań ERG zawierająca na jednym pasku sensory: aktywny, odniesienia i uziemienia. Kształt elektrody ułatwiający właściwą aplikację. Rysunek z miejscem aplikacji na każdej elektrodzie. Miejsce aplikacji 2mm pod dolną powieką w kierunku skroniowym od środka oka. Pakowane sterylnie parami lewe oko i prawe oko dla jednego pacjenta. | para | 250
2 | Cięte, sterylne elektrody składające się z 2,5 calowych (6,5cm), impregnowanych srebrem nici nylonowych umieszczonych na dwóch podkładkach samoprzylepnych. Elektroda zakończona wtykiem 1 mm pin dołączonym do jednej z poduszek. | szt. | 100
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 6
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,6 do SWZ
Część 6 - Jednorazowe wkręty
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Jednorazowy wkręt do mocowania ramy stereotaktycznej z 4 sztukami kołków | zestaw | 100
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 7
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,7 do SWZ
Część 7 – Maseczki FFP3 bez zaworku
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Półmaska FFP3, bez zaworu, zgodna z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999); PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009).Wyrób medyczny zgodny z z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 | szt. | 75000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 8
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,8 do SWZ
Część 8 – Dren dosercowy, filtry
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dren impregnowany barem, długość 58 cm, średnica wewnętrzna 1.2 mm, zewnętrna 2.1 mm. Zmniejszona średnica na długości 10 cm – koniec proksymalny, 4 otwory szczelinowe w ścianie cewnika o rozstawie 90 stopni, 3 markery długości co 10 cm od końca dystalnego, | szt | 10
2 | Filtr mechaniczny, jednorazowego użytku - wydechowy kompatybilny z respiratorem Puritan Benett 760. | szt | 96
3 | Filtr mechaniczny, jednorazowego użytku – wdechowy kompatybilny z respiratorem Puritan Benett 760. | szt | 48
4 | Filtr oddechowy elektroststyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci zakres objetości oddechowej 150-1200ml, objetość filtra 51ml, waga poniżej 30g | szt. | 5700
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 9
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,9 do SWZ
Część 9 – Siatka przepuklinowa
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, kompozyt poliropylenu/poliglekapronu. Czas absorpcji składnika wchłanialnego 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m2, grubość siatki po wchłonięciu 0,4mm, wielkość porów 3-4mm, max. kurczliwość do 2%. Siatka po absorpcji o multifilamentowej strukturze (6 monofilamentowych włókien polipropylenu) nadającej siatce wielokierunkową elastyczność oraz odporność na rozerwanie . Sterylne opakowanie wewnętrzne zaopatrzone w miarkę [cm] ułatwiającą dopasowanie wymiarów siatki do żądanego rozmiaru. Rozmiary:
2 | prostokąt 6x11cm | szt. | 20
3 | kwadrat 15x15cm | szt. | 20
4 | kwadrat 30x30cm | szt. | 20
5 | siatka o kształcie anatomicznym w rozmiarze 6x13cm | szt. | 20
6 | siatka w kształcie jednostronnie zwężonego owalu (jajko) w rozmiarze 11x15 cm | szt. | 20
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 10
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,10 do SWZ
Część 10 - Rękawice chirurgiczne
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rękawice chirurgiczne mikrochirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe. Długość rękawicy min.: 302 mm; grubość na palcu min.: 0.19 mm, na dłoni min.: 0.19 mm oraz na mankiecie min.: 0.16 mm; poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g; poziom AQL 0.65 - wymienione parametry potwierdzone kartą techniczną wytwórcy. Siła zrywu przed starzeniem min.: 16 N oraz po starzeniu min.: 13 N (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej - UE 2016/425 (kat. III typ B). Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374 (1,2,4,5), EN 16523-1, EN 420, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485, ISO 11137-1, EN 556, ISO 10993-10. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie wirusów w warunkach dynamicznego testu AVPP (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków. Oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9.0. | para | 20000
2 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe. Długość rękawicy min.: 302 mm; grubość średnia na palcu 0.25 mm, średnia na dłoni 0.21 mm oraz średnia na mankiecie 0.17 mm; poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g; posiadające AQL 0.65 - wymienione parametry potwierdzone kartą techniczną wytwórcy. Siła zrywu średnia przed starzeniem 17 N oraz średnia po starzeniu 15 N (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej – UE 2016/425 (kat. III typ B), rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 420, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, EN 556, ISO 11137-1, ISO 10993-10. Posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków. Oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9.0. | para | 5500
3. | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe. Długość rękawicy min.: 285 mm, grubość na palcu min.: 0.23 mm, na dłoni min.: 0.20 mm oraz na mankiecie min.: 0.18 mm ; minimalna siła zrywu przed starzeniem 16 N oraz po starzeniu 15 N ; poziom protein lateksu poniżej 10 µg/g ; poziom AQL 0.65 - wymienione parametry potwierdzone badaniami wytwórcy. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu WE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3) (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice wolne od akceleratorów chemicznych (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium / potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej - rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowana zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374, ASTM F 1671, oznakowane poziomem AQL 0.65, datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. | para | 67000
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe. Długość rękawicy min.: 301 mm , grubość na palcu min.: 0.14 mm, na dłoni min.: 0.13 mm oraz na mankiecie min.: 0.14 mm ; bez protein lateksu, posiadające AQL 0.65 - wymienione parametry potwierdzone kartą techniczną wytwórcy. Średnia siła zrywu przed starzeniem 11 N oraz po starzeniu 11 N (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425 (kat. III typ B). Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374(1,2,4,5), EN 16523-1, EN 421, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1, EN 556, ISO 10993-10. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671-07 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium); rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 oraz rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania wytwórcy); rękawice wolne od akceleratorów chemicznych (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), rękawice badane na zawartość endotoksyn i pozostałości chemicznych (akceleratorów chemicznych) – wolne o akceleratorów chemicznych (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii; opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9.0. | para | 7000
5. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiety rolowane, rękawice dedykowane do zastosowania w systemie podwójnego zakładania, pakowane po dwie pary w jednej kopercie: 1 para rękawic wewnętrznych i 1 para rękawic zewnętrznych (rękawica zewnętrzna w kolorze kremowym, rękawica wewnętrzna – kolor ciemnozielony); każda z rękawic jest tego samego rozmiaru; sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Rękawica zewnętrzna - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, obustronnie polimeryzowana. Rękawica wewnętrza – powierzchnia zewnętrzna: gładka, chlorowana; powierzchnia wewnętrzna: polimeryzowana. Długość każdej z rękawic min.: 285 mm ; grubość każdej z rękawic: na palcu min.: 0.21 mm, na dłoni min.: 0.20 mm oraz na mankiecie min.: 0.15 mm ; minimalna siła zrywu dla rękawicy wewnętrznej, przed starzeniem, 14 N oraz po starzeniu, 12 N ; minimalna siła zrywu dla rękawicy zewnętrznej, przed starzeniem 13 N oraz po starzeniu 12 N ; poziom protein lateksu dla każdej z rękawic poniżej 20 µg/g ; poziom AQL 0.65 - wymienone parametry potwierdzone badaniami wytwórcy. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420. Rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3) (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie patogenów krwiopochodnych zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium). Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej - rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowana zgodność z normami: EN 455, EN 420, oznakowane AQL 0.65, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Opakowanie jednostkowe: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. | para | 600
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 11
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,11 do SWZ
Część 11 – Dren płuczący
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny dren płuczący, kompatybilny z Karl Storz Clearvision II | szt | 240
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 12
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,12 do SWZ
Część 12 – Sprzęt różny II
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ostrze mikrochirurgiczne do specjalistycznych zabiegów kompatybilne z drobnymi uchwytami Swann-morton o numerach: SF1, SF2, SF3, SF4, SF13 i SF23. | szt | 320
2 | Jednorazowy, sterylny zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, długość 40cm. Rozmiar Ch14 Ch16 Ch18 | zestaw | 50
3 | Jednorazowy sterylny, zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. W składzie :-cewnik wykonany z poliuretanu o dł 65 cm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawiniety i otwart koniec, -usuwalna rozrywalna metalowa kaniula, -płytka mocujaca cewnik do skóry, -worek na mocz, | zestaw | 4
4 | Zestaw do pomiaru cisnienia śródbrzusznego z funkcją pomiaru diurezy godzinowej, jednorazowego uzytku | zestaw | 60
5 | Jednorazowy pistolet do biopsji posiadający igłę klasyczną ze wzmocnieniem echogeniczności na końcu , 2 spusty – 1 z tyłu pistoletu a 2gi u nasady igły w rękojeści. Igła skalowana co 1 cm, penetracja tkanek ok. 20mm , dł. wycinka 18mm. Rozmiary: 14Gx11cm, 16Gx15cm, 18Gx20cm,18Gx25cm | szt | 130
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 13
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,13 do SWZ
Część 13 - Cewnik do rekanalizacji jajowodów
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Odgięty kateter 5F z wykonany z elastomeru termoplastycznego - skala na kateterze - metalowy giętki trzpień - hydrofilny prowadnik | Szt. | 50
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 14
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,14 do SWZ
Część 14 – Opatrunek hemostatyczny
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Hemostatyczna, impregnowana, poliuretanowa macierz o strukturze plastra miodu. Powierzchnia zewętrzna i wewnętrzne komory gąbki są nasączone trombiną, chlorkiem wapnia i środkiem antyfibrynolitycznym w postaci e-aminokapronowego (EACA). Opatrunek jest elastyczny i niewchłanialny. Roz. 10 x 10cm | szt | 180
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 15
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,15 do SWZ
Część 15 – Zestaw do manipulatora Richard Wolf
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylne zestawy silikonowych kielichów z drenami, ze szczotkami do czyszczenia i uszczelkami do posiadanego przez Zamawiającego manipulatora macicznego z funkcją podświetlania trzonu macicy Firmy Richard Wolf. | szt | 1000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 16
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,16 do SWZ
Część 16 – Linia do pomiaru ciśnienia
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa, sterylna linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą z przetwornikiem i płuczką 3ml/h - pojedyncza. Długość linii ciśnieniowych 122 cm+30 cm,dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita linii min 152 cm).Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogennego.Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością> 70ml/h poprzez podwójny system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo-skrzydełka i wpustek. Biureta zabezpieczona filtrem i trzema otworami w kolcu. Częstotliwość własna przetwornika > 200, kompletnej linii> 49Hz. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza do 1,5%.Przetwornik wstępnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. W zestawie wymienne 4 koreczki i kolorowe naklejki do oznaczania linii. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełniania linii. Produkt sterylny,jednorazowy, pakowany pojedynczo. Informacja na opakowaniu jednostkowym w języku polskim. Kompatybilny z posiadanymi przez Szpital kablami. Szpital posiada monitory Bene View T8 firmy Mindray | szt | 1100
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 17
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,17 do SWZ
Część 17 - Noże do zabiegów EBK
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kaseta aplikacyjna końcówek jednorazowych EPI-KLEAR do zabiegów EBK – zestaw zawiera 2 noże w kasecie aplikacyjnej | zestaw | 150
2 | Kaseta aplikacyjna końcówek jednorazowych EPI-KLEAR do zabiegów EBK – po 1 nożu w kasecie aplikacyjnej | szt. | 20
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 18
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,18 do SWZ
Część 18 – Fartuch jałowy, nieprzemakalny
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 wzmocniony na przedmamieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 246,2 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 288,9 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 161,5 N - parametry dla strefy krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. | szt | 5200
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 19
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,19 do SWZ
Część 19 – Sondy do lasera Iridex Cyclo G 6
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sonda do lasera, jednorazowe światłowodowe ręczne urządzenie dostarczające energię laserową na zasadzie micro pulsów 810 nm, przeztwardówkowo do procesów rzęskowych w leczeniu jaskry. Światłowód końcówki do mikro pulsów o średnicy 600 mikrometrów, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego laserem IRIDEX CYCLO G 6. | szt. | 550
2 | Sonda do lasera, jednorazowe światłowodowe ręczne urządzenie dostarczające energię lasera podczerwonego o ciągłej fali 810 nm, przeztwardówkowo do procesów rzęskowych w leczeniu jaskry, urządzenie wyposażone w iluminację pomagającą w lokalizacji ciała rzęskowego. Światłowód kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego laserem IRIDEX CYCLO G 6. | szt. | 700
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 20
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,20 do SWZ
Część 20 - Ostrza do strzygarki
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ostrza do strzygarki jednorazowe zakładane bezdotykowo, ostrza do wyboru w zależności od zastosowania: - Owłosienie na całym ciele, - Głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu neurochirurgia, torakochirurgia, - Obszary intymne i wrażliwe urologia, ginekologia, położnictwo kompatybilne z strzygarką Medline | szt. | 200
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 21
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,21 do SWZ
Część 21 – Wiscoelastyk
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Materiał wiskoadaptacyjny o stężeniu Hialuronian Sodu 2,3% Postać biopolimeru: uzyskiwany poprzez fermentację mikrobiologiczną Masa cząsteczkowa: 3,2 miliona Daltons Lepkość: 4000 Pas Objętość w ampułkostrzykawce: 0,60 ml ampułkostrzykawka z kaniulą jednorazowego użytku 25 G w sterylnym blistrze | szt | 2
2 | Wiskoelastyk kohezyjny Materiał: Hialuronian Sodu Stężenie: 1,0 % Postać biopolimeru: uzyskiwany poprzez fermentację mikrobiologiczną Masa cząsteczkowa: 3,2 miliona Daltons Lepkość: 150 Pas Objętość w ampułkostrzykawce: 0,55 ml ampułkostrzykawka z kaniulą jednorazowego użytku 27 G w sterylnym blistrze | szt | 30
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 22
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,22 do SWZ
Część 22 - Żel do USG
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość ml. w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Całkowicie wodny roztwór, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach, nie uszkadzający głowic, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, nie wywołujący podraznień, nie zawierający aldehydu mrówkowego. Opakowanie z dozownikiem | ml | 210000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 23
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,23 do SWZ
Część 23 – Zestaw do przeszczepu, keratoproteza
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny zestaw składający się z: zagięta pipeta do pobierania tkanki i wprowadzenia do komory przedniej – 1 sztuka, podwójne złącze typu Luer-Lock – 1 sztuka, prosta szklana pipeta z balonikiem do płukania tkanki – sztuka, strzykawka Luer-Lock 5ml do wprowadzenia tkanki – 1 sztuka, strzykawka Luer-Lock 5ml do BSS – 1 sztuka, strzykawka 1ml (iniekcja powietrza) – 1sztuka, Nóż 23G "MVR" (prosty) – 1 sztuka, kaniula tępa 27G (BSS) – 1 sztuka, kaniula zakrzywiona 30G do iniekcji powietrza – 1 sztuka. | zestaw | 135
2 | Tymczasowa, nie sterylna keratoproteza typu Eckardt o średnicy 7mm / głębokści 2,8mm lub średnica 7mm / głębokości 1,6mm lub średnica 8mm / głębokość 2,5mm | szt. | 6
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 24
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,24 do SWZ
Część 24 – Cewnik, prowadnica
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przezskórny zestaw dostępowy typu Neff w którego skład wchodzi igła 22G o dł 15 cm, prowadnik 0,018" o o dł 60 cm. Kaniula usztywniająca, zestaw wprowadzający, koszulka z opaską widoczną w skopii rtg | szt | 100
2 | Cewnik ultrathane z pętlą zamykającą Mac-Loc do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną i opaską dług 40 cm średnica 8,5F 10.2F, 12F | szt | 50
3 | Prowadnica ze stali nierdzewnej o średnicy 0,038 cala pokrytej TFE z końcówką typu „J” o długości 145cm i o promieniu 3mm | szt | 50
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 25
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,25 do SWZ
Część 25 - Pen do koagulacji
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pen do koagulacji z dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, długość kabla 3,20m z elektrodą nożową i wtykiem 1 pinowym. Długość ostrza 70mm. | szt. | 480
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 26
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,26 do SWZ
Część 26 - Opatrunki hemostatyczne
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8 ml. | szt. | 55
2 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 10,2 x 5,1 cm. | szt. | 60
3 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm | szt. | 180
4 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5 cm x 35 cm | szt. | 180
5 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) w formie proszku o działaniu bakteriobójczym udokumentowanym badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Objętość gotowego hemostatyku 3g. | szt. | 5
6 | Aplikator endoskopowy 2 w 1 kompatybilny z poz. 5 | szt. | 5
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 27
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 4,27 do SWZ
Część 27 – Środki pielęgnacyjne
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Intensywnie nawilżający roztwór do jamy ustnej przeznaczony dla pacjentów po chemio i radioterapii. Skład: wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej, gliceryna, chlorek sodu, nanokoloid srebra, nanokoloid miedzi, karboksymetyloceluloza. Opakowanie 200ml. | op | 35
2 | PC30V – płyn na skórę narażoną na ucisk i otarcia. Skład: Butylene Glycol, Aqua, Panthenol, Aesculus Hippocastanum , Chamomilla Recutita, Rosmarinus Officinalis, Allantoin, Mentha Viridis. Opakowanie 250 ml | op | 50
Razem
1. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 28
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,28 do SWZ
Część 28 – Gąbka żelatynowa
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Gąbka żelatynowa, opatrunek 1cm x 1cm x 1cm | szt | 2080
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 29
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,29 do SWZ
Część 29 - Sprzęt różny III
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa igła, o wysokiej echogeniczności, do identyfikatora nerwów obwodowych kompatybilna z urządzeniem Stimuplex B.Braun, końcówka o specjalnym atraumatycznym szlifie i specjalnym, hiperechogenicznym znakowaniu końcówki igły w przebiegu 20 mm, informujące precyzyjnie o położniu czubka igły,izolowana z wyjątkiem samej końcówki, z przewodem łączącym z urządzenien, z drenem do podaży środka znieczulającego dł. 80Mm oraz 100 mm, Wymiar: 30 stopni 0,90 x100 mm. Oraz 0,7 x 80mm – wskazywany każdorazowo w zamówieniu | szt. | 400
2 | Prowadnica do drenu dootrzewnowego elastyczna 60 cm jednorazowego użytku. Pakowana sterylnie. | szt. | 80
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 30
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,30 do SWZ
Część 30 – Przyrządy do przetoczeń
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi wykonanych wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów. Dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym. Elastyczna komora kroplowa. Filtr do krwi o dużej powierzchni 200um. Miękki elastyczny dren 150cm. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock. | szt | 17000
2 | Przyrząd do infuzji wyposażony w dwukanałowy kolec komory kroplowej. Odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką. Elastyczna komora kroplowa zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe. Miękki, elastyczny dren 150cm z zakończeniem Luer-Lock. Precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą. | szt | 290000
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ, z tworzyw wolnych od ftalanów DEHP (informacja na opakowaniu jednostkowym) | szt | 1700
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 31
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,31 do SWZ
Część 31 - Test do badania wód płodowych
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Szybki test do wykrywania unikalnego biomarkera IGFBP-1 w wymazie z szyjki macicy. Test służy do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych (PROM). - Jednostopniowy, immunochromatograficzny test paskowy, Czas pobierania próbki 10-15 sekund , Wykrywany biomarker : IGFBP-1 , Pobieranie próbki nie wymaga wziernika - Wysoce specyficzny dla płynu owodniowego - Czułość 100%, Specyficzność 95% (badanie Rutanen 1996) - Krew, nasienie, mocz, leki dopochwowe, płyny do kąpieli czy żele do higieny intymnej nie interferują z wynikami testu - Wyniki w ciągu 5 minut - Limit detekcji 25 μg/l - Zakres badania 25 - 500000 μg/l - Może być stosowany u wszystkich pacjentek, nawet u tych z krwawieniem | szt. | 560
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 32
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 4,32 do SWZ
Część 32 - Żel położniczy
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sterylna strzykawka jednorazowa, zawierająca 15 ml żelu położniczego, oddzielne opakowania sterylnie z aplikatorem dopochwowym, pH 6 – 6,7, przewodność elektrostatyczna 6,0-8,0 mS-cm-1, duża lepkość, izotoniczność, bezzapachowy. Skład żelu: hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, gliceryna, guma ksantanowa, chlorek sodu, woda oczyszczona. | op | 380
1. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 33
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,33 do SWZ
Część 33 - Aparaty do podaży diet
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny zestaw do przetoczeń/podaży płynów, leków wymagających filtra 1,2 µm, możliwość stosowania w żywieniu pozajelitowym kompatybilny z pompami objętościowymi Volumat Agilia , długość drenu min. 285 cm | szt. | 200
2 | Przyrząd do grawitacyjnej podaży diety, uniwersalny | szt. | 800
3 | Zacisk ochronny służący do zabezpieczenia portu do dostrzyknięć gotowych mieszanin żywieniowych | szt. | 200
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 34
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,34 do SWZ
Część 34 - Sprzęt różny IV
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowe, sterylne narzędzie do elektywnej amniotomii, haczyk w formie nakładki na palec. Zapewnia lepsze wyczucie błony płodowej. Skracając błonę płodową skraca długość trwania porodu przyczyniając się do przyspieszenia akcji porodowej. | szt. | 1200
2 | Pessar do leczenia kobiet w ciąży, z problemem obniżania szyjki macicy. Wytworzony ze specjalnego rodzaju, miękkiego silikonu, który ułatwia zakładanie go ciężarnym. Dzięki dużej elastyczności zakładanie pessara położniczego jest łatwe i bezbolesne. Pessar wyposażony w otwory (ASQ), dzięki którym zapewniony jest prawidłowy odpływ wydzielin. Pakowany pojedynczo. | szt. | 120
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 35
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,35 do SWZ
Część 35 - Zestaw do systemu ssącego
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowego użytku zestaw do systemu ssącego składający się z: -wkładu z żelem kompatybilnym ze zbiornikiem na wydzieliny o poj. 700ml, średnicy 7,5cm; w pokrywie wkładu zabezpieczenie antyprzelewowe oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny do systemu ssącego VacuSmart, wkład zaopatrzony w środek żelujący (Sodium Polyacrylate), zapakowany w worek rozpuszczalny w wodzie, w celu uniknięcia kontaktu ze skórą. Żel koaguluje i wiąże odsysaną treść. Po wypełnieniu wkład z zawartością może być traktowany, jako odpad komunalny; polyethylenowego (PE) drenu o dł. 2m, zakończonego zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania. | szt. | 200
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 36
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,36 do SWZ
Część 36 - Stomia
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty lub beżowy z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwosć docięcia przylepca od 20mm do 70mm. | szt. | 50
2 | Worek Jednoczęściowy otwarty z okienkiem. Przylepiec hydrokoloidowy, wyprofilowny, dostosowany do stomii płaskich i wklęsłych. Średnica zagłębienia 40 mm, możliwość docięcia przylepca do 35mm. Okienko startowe 20 mm. Wysokość zagłębienia 7mm. | szt. | 20
3 | Worek jednoczęściowy urostomijny z kranikiem umożliwiającym odpływ moczu. Przylepiec hydrokoloidowy, wyprofilowny, dostosowany do stomii płaskich i wklęsłych. Średnica zagłębienia 40 mm, możliwość docięcia przylepca do 35mm. Okienko startowe 10 mm. Wysokość zagłębienia 7mm. | szt. | 10
4 | Płytka stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrzaskowym o średnicy 57mm, który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powloki brzuszne pacjenta. Warstwa fizelinowa wokół pierścienia z hydrokoloidową warstwą przylepna, nie powodująca podrażnień skory wokół stomii. Materiał przylepny wewnątrz pierścienia "do modelowania" palcami, bez wycinania nożyczkami, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasowania do stomii. | szt. | 5
5 | Płytka stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrzaskowym o średnicy 57mm, który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powloki brzuszne pacjenta. Warstwa fizelinowa wokół pierścienia z hydrokoloidową warstwą przylepną, nie powodującą podrażnień skóry wokół stomii. Materiał przylepny wewnątrz pierścienia do docięcia nożczkami do 35mm. Okienko startowe średnicy 13mm. Wypukłość płytki dopasowującej się do nierówności skóry wokół stomii 6,65mm. | szt. | 5
6 | Worek ileostomijny otwarty, beżowy w rozmiarze 57mm, kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego w rozmiarze 57mm, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. | szt. | 5
7 | Wykonana z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, posiadająca właściwości ochronne i gojące. Lepka konsystencja pasty doskonale uszczelnia przestrzeń pomiędzy brzegiem otworu płytki lub przylepca, a stomią, zapobiega podciekaniu treści jelitowej lub moczu pod płytkę, uszczelniając ją w okolicy stomii. Wypełnia nierówności na skórze wokół stomii. Zawiera alkohol. Tuba 60g. | szt. | 4
8 | Gaziki nasączone płynem ochraniającym. Płyn, którym nasączone są gaziki, tworzy na skórze brzucha cienką ochronną warstwę zabezpieczającą skórę przed podrażnieniami. Ułatwia przyklejanie płytek, zwiększa przyleganie i szczelność sprzętu stomijnego. | szt. | 200
9 | Gaziki nasączone płynem zmywającym. Przeznaczone do usuwania wszelkich nieczystości oraz pozostałości sprzętu stomijnego. Ułatwiają zdejmowanie sprzętu stomijnego. | szt. | 100
10 | Aerozol przeznaczony do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepca ze skóry wokół stomii. 100% sylikonowa formuła. Bez butanu. Obojetny gaz rozpylający. | szt. | 5
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 37
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,37 do SWZ
Część 37 – Rurka intubacyjna, zestaw do punkcji
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowio potwierdzonej badaniami klinicznymiobnizonej przenikalnościdla podtlenku azotu, z wbudowanym przewodem do odsysania z otworem Murphyego balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu z oznaczeniem nazwy producenta średnicy rurki i mankietu,dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie producenta,średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia rtg na całej długości rurki, skała centymetrowa podana na korpusie rurki, sterylna, jednorazowa, Rozmiary od: 6,0 do 9,0mm co 0,5 mm. Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu | szt. | 240
2 | Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera, o składzie dren do opłucnej 12F/30cm z dwoma otworami bocznymi i końcowymi (z wewnętrznym usztywnieniem), skalpel,strzykawka 10 ml, igła wprowadzająca 16G/80mm, prowadnica z zakończeniem typu J z aplikatorem,rozszerzadło 14F,kranik 4 drożny,łącznik Luer Lock męski /schodkowy, pakowany na sztywnej tacce, sterylny | szt | 40
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 38
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,38 do SWZ
Część 38 - Elektrody EDGE
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody EDGE system ze złączem Quik –Combo i systemem REDI PAK do defibrylatora Lifepak komplet 2 sztuki. Elektrody EDGE system ze złączem Quik –Combo i systemem REDI PAK do defibrylatora Lifepak komplet 2 sztuki | kpl | 8
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 39
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,39 do SWZ
Część 39 – Przyrząd do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyrząd typu Spike lub Chemo-Aide do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych z fiolki (strzykawka) z filtrem aerozolowym 0,2μm i filtrem cząsteczkowym 5μm z wbudowaną zastawką zabezpieczająca przed wyciekaniem w pozycji odwróconej, sterylny. | szt | 1500
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 40
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,40 do SWZ
Część 40 - System śrub i płytek do zespolenia czaszkowego
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Śrubokręt elektryczny jednorazowego użytku | szt | 10
2 | Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 6 śrubek , standardowych o średnicy 1,5 mm dł. 4 mm, śruby niskoprofilowe, samonawiercające wykonane z tytanu , główka na wkętak krzyżakowy, 3 płytki długość 15,4 mm i grubości 0,4 mm wykonane z tytanu | szt | 200
3 | Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 10 śrubek, standardowych o średnicy 1,5 mm, dł. 4 mm , śruby niskoprofilowe, samonawiercające wykonane z tytanu, główka na wkętak krzyżakowy, 2 płytki długość 15,4 mm i grubości 0,4 mm wykonane z tytanu, płytka na otwór trepanacyjny średnica 23,4 mm | szt | 200
Razem
Instrumentarium do implantacji, 8 kpl., udostępione na czas trwania umowy: skład: śrubokręt krzyżakowy
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 41
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,41 do SWZ
Część 41 - Opatrunki
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością Możliwość łączenia z innymi preparatmi stowowanymi miejscowo. Rozmiar 10cm x 21cm | szt | 50
2 | Sterylny, samoprzywierający,wysokochłonny,paro - i gazoprzepuszczalny wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek, z obramowaniem z folii poliuretanowej, z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągla na powierchni bordera i wyspy opatrunku). Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu i warstwie rozpraszającej. Rozmiar 10cm x 10cm | szt | 100
3 | Sterylny, samoprzywierający,wysokochłonny,paro - i gazoprzepuszczalny wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek, z obramowaniem z folii poliuretanowej, z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągla na powierchni bordera i wyspy opatrunku). Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu i warstwie rozpraszającej. Rozmiar 15cm x 15cm | szt | 50
4 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku, Rozmiar 10cm x 10cm | szt | 100
5 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku, Rozmiar 15cm x 15cm | szt | 50
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 42
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,42 do SWZ
Część 42 – Oświetlacz szerokokątny
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Oświetlacz szerokokątny 23 G lub 25 G, z możliwością automatycznego rozpoznawania światłowodu drogą radiową, do zabiegów witrektomii tylnej, kompatybilny z aparatem Constellation | szt. | 60
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 43
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,43 do SWZ
Część 43 - Sprzęt różny V
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wkład na, wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu o pojemności 2,5 litra. Posiadający zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania; pojemność wkładu kodowana kolorem. | szt. | 1500
2 | Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 2,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; z substancją żelującą wewnątrz wkładu. | szt. | 500
3 | Filtr bakteryjny; jednorazowy; montowany bezpośrednio na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic oraz Dominant firmy Medela | szt. | 100
4 | Butelka jednorazowa o pojemności 80ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką i standardowym gwincie; skala od 6ml do 80ml, co 2ml; Na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; Mikrobiologicznie czysta; Wyrób medyczny z certyfikatem CE | szt. | 20000
5 | Pelota położnicza, jednorazowa 60mm | szt. | 100
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 44
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,44 do SWZ
Część 44 – Łata naczyniowa
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Łata naczyniowa poliestrowa tkana powleczona żelatyną • Grubość łaty 0,36mm• Przepuszczalność poniżej 0,3ml/cm2/min• Możliwość łączenia jonowego powleczenia łaty z antybiotykiem• Bardzo duża wytrzymałość łaty na rozerwanie – 0.27kN• Bardzo niska trombogeniczność • Minimalne krwawienie z miejsc po założonych szwach, wielokrotnie mniejsze od materiału PTFE• Tkanina Thin Wall przeznaczona jest do zaopatrzenia tętnic po endarterektomii, w szczególności tętnic szyjnych • Rozmiary – 10mm x75mm, 15mm x75mm – wskazywany każdorazowo w zamówieniu | szt. | 20
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 45
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,45 do SWZ
Część 45 - Zastawki Ahmed, gąbki silikonowe
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Parametry zastawki: Materiał: elastyczny silikon, do zastosowań medycznych Rurka odprowadzająca: silikonowa, do zastosowań medycznych Zawór: silikonowy z membraną z elastomeru, do zastosowań medycznych Szerokość: 13.00mm Grubość: 0,9mm Długość: 16.00mm Długość rurki: 25.00mm Powierzchnia zaworu: 184.00 mm² Wewnętrzna średnica rurki: 0.305mm Zewnętrzna średnica rurki: 0.635mm | szt. | 6
2 | Parametry zastawki: Materiaｳ: elastyczny silikon, do zastosowań medycznych Rurka odprowadzająca: silikonowa, do zastosowań medycznych Zawór: silikonowy z membraną z elastomeru, do zastosowań medycznych Szerokość: 9.60mm Długość: 10.00mm Długość rurki: 25.00mm Powierzchnia zaworu: 96.00 mm kwadratowych Wewnętrzna średnica rurki: 0.305mm Zewnętrzna średnica rurki: 0.635mm | szt. | 1
3 | Połówkowa gąbka silikonowa, sterylna, stosowana przy odwarstwianiu siatkówki: szer. 7,5mm x wys. 2,75mm x długość 80mm | szt. | 80
4 | Połówkowa gąbka silikonowa, sterylna, stosowana przy odwarstwianiu siatkówki: szer. 5mm x wys. 2,5mm x długość 80mm | szt. | 100
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 46
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,46 do SWZ
Część 46 - Elektrody do badań ERG
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Nieinwazyjne, samoprzylepne elektrody naskórne dedykowane do badań ERG, Elektrody jednorazowego użytku, 3 elektrody na jednym połączonym pasku, Wspólny konektor do wszystkich elektrod, Przeznaczone do umieszczenia 2 mm pod okiem pacjenta, Pakowane sterylnie | para | 200
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 47
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,47 do SWZ
Część 47 – Maseczki FFP3 z zaworkiem
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Półmaska filtrująca FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,28 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,72 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 2,77 mbar (277 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,37 mbar ( 237 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nas, pianka uszczelniająca od strony wewnętrznej na całym obwodzie półmaski, regulowane gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE. | szt. | 25000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 48
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,48 do SWZ
Część 48 – Zestaw do pompy Medima, filtr
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Uniwersalny zestaw do posiadanych pomp objętościowych Medima do podaży leków I płynów oraz żywienia pozajelitowego. Komora kroplowa 20kropel/ml, filtr 15µm. Zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy. Dodatkowy zawór rolkowy. Długość 285cm. Wolny od lateksu I DEHP. Dren przystosowany do podawania leków cytostatycznych. | szt | 2000
2 | Sterylny filtr 0,2 mikrona z drenami po obu stronach do podaży paklitakselu kompatybilny z zestawami Medima Line. | szt | 800
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 49
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,49 do SWZ
Część 49 – Akcesoria jednorazowe do aspiratora ultradźwiekowego Sonaca 300
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Komplet drenów do ssania i irygacji sterylny: -dren do irygacji przezroczysty o dł. 5m z wstawką silikonową do pompy irygacyjnej zakończony złączką typu Luer do podłączenia z aspiratorem ultradźwiekowym. -dren do ssania o dł. 5m, zakończony złączką typu Luer do podłączenia z aspiratorem ultradźwiekowym | kpl | 50
2 | Osłonki do aplikatorów -sterylne jednorazowe osłonki końcówki roboczej macro długość 40 mm | szt | 20
3 | Osłonki do aplikatorów-sterylne jednorazowe osłonki końcówki roboczej macro długość 50 mm | szt | 20
4 | Osłonki do aplikatorów -sterylne jednorazowe osłonki końcówki roboczej micro długość 97 mm | szt | 20
5 | Jednorazowe, sterylne skórne haczyki stalowe z elastycznym silikonem długości 200 mm, rozmiar standardowy i pediatryczny, 5 sztuk w blistrze, do operacji czaszki. Rozmiar do wyboru przy zamówieniu. | blister ( zawierający 5 szt) | 150 blistrów
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 50
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,50 do SWZ
Część 50 – Maski, obwody, filtr
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wielorazowe, pełnotwarzowe maski typu PerforMax do NIV w komplecie z kolankiem bezprzeciekowym oraz 4-ema mocowaniami na głowę. Rozmiar S,M,L wskazywany każdorazowo w zamówieniu. | szt | 10
2 | Kolanko szczelne, niebieskie SE do masek NIV. | szt | 10
3 | Jednopacjentowy, jednorurowy, pasywny układ oddechowy do wentylacji NIV z dwoma filtrami bakteryjnymi w komplecie, z portem wydechowym, linią proksymalną ciśnienia oraz uchwytem. Obwód 22mm. Układy kompatybilne z respiratorem Respironics Philips | szt | 20
4 | Jednopacjentowy, jednorurowy, pasywny układ oddechowy do wentylacji NIV z obrotowym portem wydechowym. Obwód 22mm. Układy kompatybilne z respiratorem Respironics Philips | szt | 20
5 | Filtr piankowy wlotu powietrza do respiratora Respironics Philips. | szt | 50
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 51
DZP.381.48A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,51 do SWZ
Część 51 – Akcesoria do prowadzenia tlenoterapii na urządzeniu Airvo 2
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw zawierający rurę i komorę typu AirSpiral do aparatu Airvo2 | szt | 40
2 | Kaniula donosowa typu Optiflow. Rozmiar S,M,L – wskazywane każdorazowo w zamówieniu | szt | 60
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.