DZP.381.25A.2022							               Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Ultradźwiękowy aspirator tkankowy - 1 szt.

Producent, model/typ zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | Min. 2021 |  | TAK/NIE* …….. podać |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Ultradźwiękowe rozdrabnianie i aspiracja tkanki miękkiej, włóknistej. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Ultradźwiękowe rozdrabnianie i aspiracja tkanki kostnej. | TAK/NIE TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  | Zgodnie z Wykazem do oceny załącznikiem nr 7 do SWZ |
|  | Ekran dotykowy min. 10 cali. Prezentacja parametrów pracy na wyświetlaczu: wartość irygacji, wartość aspiracji, poziom wibracji ultradźwiękowej. Możliwość regulacji ustawień parametrów wibracji, ssania i irygacji. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana pompa irygacyjna (rolkowa) - wydajność min. 3-40ml/min w przypadku tkanek miękkich i od min. 5-40ml/min w przypadku tkanek twardych. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana pompa ssąca, wbudowany system synchronizacji toru ssania i płukania. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt roboczy kompatybilny z końcówkami do cięcia tkanek miękkich i kości. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Regulacja mocy w uchwycie roboczym w zakresie od min. 10% do 100%. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Sterownik nożny z funkcją irygacji. - 1 szt. | TAK Bezprzewodowy – 10 pkt Przewodowy - 0 pkt |  | Zgodnie z Wykazem do oceny załącznikiem nr 7 do SWZ |
|  | Wyłącznik nożny pracujący w minimum dwóch trybach: Tryb standardowy – rękojeść działa na poziomie amplitudy ustawionej na ekranie dotykowym, niezależnie od nacisku na pedał. Proporcjonalnym/Zmiennym – rękojeść działa proporcjonalnie do nacisku na pedał, to znaczy im większy nacisk tym większa amplituda, z maksymalnym poziomem ustawionym na ekranie dotykowym. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Konsola współpracująca z kasetami ssąco irygacyjnymi, umożliwiającymi jednoetapowe podłączenie kasety do konsoli. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt roboczy kompatybilny z końcówkami do cięcia tkanek miękkich i kości (jeśli w pkt. 3 zaznaczono TAK), przystosowany do sterylizacji w autoklawie. -2 szt. | TAK – dotyczy sytuacji, gdy w pkt. 3 zaznaczono odpowiedź TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Uchwyt roboczy wyposażony w przetwornik ultradźwiękowy piezoelektryczny, częstotliwość pracy w zakresie minimum 23-26 kHz | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Niezależna od wyłącznika nożnego i amplitudy drgań końcówki, funkcja selektywności rozdrabniania tkanek, ustawiania za pomocą własnego wskaźnika. | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  | Zgodnie z Wykazem do oceny załącznikiem nr 7 do SWZ |
|  | Waga uchwytu roboczego max: 330g | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość sterylnej zmiany samej końcówki roboczej (a nie całego uchwytu roboczego) podczas zabiegu operacyjnego za pomocą klucza dynamometrycznego. | TAK |  | TAK/NIE* |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Taca do sterylizacji z uchwytami do ułożenia wszystkich elementów zestawu przeznaczonych do sterylizacji – 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |  |
|  | Sterownik ręczny przewodowy, umożliwiający sterownie parametrami urządzenia sterylnie, bezpośrednio z pola operacyjnego – 1 szt. | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | Zgodnie z Wykazem do oceny załącznikiem nr 7 do SWZ |  |
|  | Klucz dynamometryczny, wielorazowy do zmiany końcówek w sterylnym polu do uchwytu uniwersalnego – min. 2 szt. W przypadku klucza jednorazowego - min. 100 szt. | TAK | TAK/NIE* Podać: rodzaj klucza (jednorazowy czy wielorazowy) ……………… ilość kluczy ………… |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy dostosowany do aspiratora - 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |  |
|  | Zamknięty aluminiowy kontener sterylizacyjny z pokrywą umożliwiającą stosowanie filtrów jedno i wielorazowych – 2 szt. | TAK | TAK/NIE* |  |
|  | Osprzęt dla co najmniej 100 zabiegów: |  |  |  |
|  | Jednorazowa końcówka o gładkim zakończeniu do tkanek miękkich, długość 115mm, średnica zew. 1,92 mm, średnica wew. 1,5 mm – 52 szt. Dopuszcza się końcówki wielokrotnego użycia w ilości odpowiadającej jednorazowym końcówką. Podać ilość wielokrotności użycia zaproponowanej końcówki. | TAK | TAK/NIE* Podać: rodzaj końcówki (jednorazowa/wielorazowa): ……….. ilość końcówek w przypadku końcówki wielorazowej ………… wraz z informacją o zalecanej wielokrotności użycia: ………… |  |
|  | Jednorazowa końcówka o gładkim zakończeniu ze zmodyfikowanym kształtem do tkanek miękkich, długość 115mm, średnica zew. 1,92 mm, średnica wew. 1,5 mm – 4 szt. Dopuszcza się końcówki wielokrotnego użycia w ilości odpowiadającej jednorazowym końcówką. Podać ilość wielokrotności użycia zaproponowanej końcówki. | TAK | TAK/NIE* Podać: rodzaj końcówki (jednorazowa/wielorazowa): ……….. ilość końcówek w przypadku końcówki wielorazowej ………… wraz z informacją o zalecanej wielokrotności użycia: ………… |  |
|  | Jednorazowa końcówka z ząbkami do tkanek miękkich, długość 115,7mm, średnica zew. 2,51 mm, średnica wew. 2 mm, – 32 szt. Dopuszcza się końcówki wielokrotnego użycia w ilości odpowiadającej jednorazowym końcówką. Podać ilość wielokrotności użycia zaproponowanej końcówki. | TAK | TAK/NIE* Podać: rodzaj końcówki (jednorazowa/wielorazowa): ……….. ilość końcówek w przypadku końcówki wielorazowej ………… wraz z informacją o zalecanej wielokrotności użycia: ………… |  |
|  | Jednorazowa końcówka zagięta do cięcia kości, długość 121 mm, długość cięcia 1,7 mm, szerokość cięcia 2,8 mm – 4 szt. Dopuszcza się końcówki wielokrotnego użycia w ilości odpowiadającej jednorazowym końcówką. Podać ilość wielokrotności użycia zaproponowanej końcówki. | TAK | TAK/NIE* Podać: rodzaj końcówki (jednorazowa/wielorazowa): ……….. ilość końcówek w przypadku końcówki wielorazowej ………… wraz z informacją o zalecanej wielokrotności użycia: ………… |  |
|  | Jednorazowa Końcówka płaska z ząbkami do cięcia kości długość, 106 mm, długość cięcia 12,5mm, szerokość cięcia 0,83 mm – 16 szt. Dopuszcza się końcówki wielokrotnego użycia w ilości odpowiadającej jednorazowym końcówką. Podać ilość wielokrotności użycia zaproponowanej końcówki. | TAK | TAK/NIE* Podać: rodzaj końcówki (jednorazowa/wielorazowa): ……….. ilość końcówek w przypadku końcówki wielorazowej ………… wraz z informacją o zalecanej wielokrotności użycia: ………… |  |
|  | Kaseta ssąco-irygacyjna z zestawem drenów – 108 szt. | TAK | TAK/NIE* |  |
|  | Zbiornik aspiracyjny z pokrywą z filtrem – 108 szt. | TAK | TAK/NIE* |  |
|  | Sterylna folia do sterownika ręcznego– 108 szt. | TAK | TAK/NIE* |  |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

W kolumnie „Parametry oferowane” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

DZP.381.25A.2022							               Załącznik nr 7

WYKAZ DO OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Ultradźwiękowy aspirator tkankowy - 1 szt.

Producent, model/typ, zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym

| Lp. w ZPT | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ultradźwiękowe rozdrabnianie i aspiracja tkanki kostnej. | TAK/NIE TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 9. | Sterownik nożny z funkcją irygacji. - 1 szt. | TAK Bezprzewodowy – 10 pkt Przewodowy - 0 pkt | TAK/NIE* Podać (bezprzewodowy czy przewodowy) ……………………. |
| 14. | Niezależna od wyłącznika nożnego i amplitudy drgań końcówki, funkcja selektywności rozdrabniania tkanek, ustawiania za pomocą własnego wskaźnika. | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* |
| 18. | Sterownik ręczny przewodowy, umożliwiający sterownie parametrami urządzenia sterylnie, bezpośrednio z pola operacyjnego – 1 szt. | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE* |

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ LUB WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ

1) Parametry określone jako „tak” i „podać” są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

2) W sytuacji, gdy Wykonawca nie skreśli, nie zaznaczy lub nie wypełni wymaganej odpowiedzi Zamawiający przyzna 0 punktów.